## Položka 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia pôrodnej sály |  |  |  |  | Príloha č.5 SP - Prílha č. 1 /Zmluva
Zdravotnícka technológia - Vybavenie nábytkom a zdarotníckym zariadením
Časť č.5 Kolposkop
Technická a cenová špecifikácie predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Kolposkop - prístroj určený na gynekologické vyšetrenie krčku maternice a pošvy požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Požadovaný parameter/funkcia/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Objektív s integrovaným zaostrovaním | áno | áno/nie
2 | Okuláre s dioptrickou úpravou | áno | áno/nie
3 | Podlahový stojan so 4 kolieskami a zámkom všetkých kolies | áno | áno/nie
4 | Rozsah nastavenia výšky | min. 775 - max. 1410 mm | uveďte hodnotu
5 | Horizonálny rozsah | min. 1120 mm | uveďte hodnotu
6 | Stojan
7 | Vysokostabilný oceľový stojan | áno | áno/nie
8 | S plastovým nárazníkom, zaoblené hrany, zámok všetkých kolies, uzamykateľné kolieska | áno | áno/nie
9 | Pantografické rameno
10 | Nastaviteľné pantografické rameno s vlastným systémom vyrovnávania hmotnosti | áno | áno/nie
11 | Rotácia ramena 360° | áno | áno/nie
12 | Hlava
13 | Nastaviteľné okuláre so širokým zorným poľom a s ochrannými gumovými krytmi | áno | áno/nie
14 | Možnosť prispôsobenia na používanie s okuliarmi alebo bez nich | áno | áno/nie
15 | Objektív s manuálnym jemným zaostrovaním, prispôsobený pre pravákov alebo ľavákov | áno | áno/nie
16 | Rozsah jemného nastavenia zaostrenia | min. 12 mm | uveďte hodnotu
17 | Rozsah priemeru zorného poľa pri 10-násobnom zväčšení | min. 24 - max.50mm | uveďte hodnotu
18 | Uhol sklonu optickej osi | min. 150° | uveďte hodnotu
19 | Minimálne 5 stupňové zväčšenie | áno | áno/nie
20 | Zvačšenie minimálne 4/6/10/16/25 X | áno | áno/nie
21 | Zelený filter | áno | áno/nie
22 | Uhol otáčania hlavy | min. 360° | uveďte hodnotu
23 | Svetelný zdroj
24 | LED svetelný zdroj | áno | áno/nie
25 | Výkon LED zdroja | min. 80W | uveďte hodnotu
26 | Teplota farby | max. 6000 K | uveďte hodnotu
27 | Univerzálne pripojenie pre svetelný optický kábel | áno | áno/nie
28 | Video systém a software
29 | Integrovaná FULL HD Cmos video kamera | áno | áno/nie
30 | Rozlíšenie | min. 1920x1080 pixel | uveďte hodnotu
31 | Výstupm min. 1x HDMI | áno | áno/nie
32 | Nahráva a prehráva HD video v reálnom čase | áno | áno/nie
33 | Nahrávanie HD obrázkov a videí na USB | áno | áno/nie
34 | Monitor
35 | Monitor s FULL HD rozlíšením | min. 1920x1080 pixel | uveďte hodnotu
36 | Veľkosť monitora | min. 21" | uveďte hodnotu
37 | Medicínsky atest | áno | áno/nie
38 | Vstupy minimálne 1 x DVI-D (single link) 1 x VGA 1 x SDI (SD/HD/3G) | áno | áno/nie
39 | Výstupy minimálne 1 x SDI (SD/HD/3G) | áno | áno/nie
40 | Záznamové zariadnenie
41 | Medical HD Video Recorder | áno | áno/nie
42 | HDMI, DisplayPort, SDI vstupy | áno | áno/nie
43 | 2 terabajtový interný pevný disk | áno | áno/nie
| Meranie teploty duálne (dve merania teploty súčasne) | áno
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
| Nový, nepoužítý a nerepasovný prístroj | áno | áno/nie
| Záruka min. 24 mesiacov | áno | áno/nie
| Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
| Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
| Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
| Prvé zaškolenie obsluhy | áno | áno/nie
Cena za ks bez DPH v EUR
DPH 20%
Cena spolu s DPH v EUR
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Vypracoval:
V:
Dňa:
..............................................................
Pečiatka a podpis