## I.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Pumpy a dávkovače
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
I. Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 1 volumetrickej pumpy- 7 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Volumetrická pumpa
2 | Rýchlosť prietoku v ml/h | min. 0,1 - 1300 ml
3 | Presnosť rýchlosti prietoku so setom v % | max ± 5%
4 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml | min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml
5 | Režim infúzie
6 | Kontinuálny režim | áno
7 | Režim - Dávka/objem za čas | áno
8 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
9 | Programovateľný režim | áno
10 | Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy | áno
Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
| Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
| Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,
| Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml. | min. 0,1 - 9999 ml
| Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI) (hod:min) | min. 1 min - 110 hodín
| Manuálne plnenie | áno
| Plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy | áno
| Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno
11 | Rýchlosť podania bolusu v ml/h | min. v rozsahu 1 - 1300 ml
12 | Objem bolusu v ml | min. v rozsahu ml 1 - 500
13 | Manuálny bolus | áno
14 | Automatický bolus | áno
15 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. 1100
16 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod.
17 | Knižnica liekov | áno
18 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
19 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
20 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
21 | Tlak
22 | Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg | min. 100 - 750
23 | Antibolusový systém | áno
24 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
25 | Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy | áno
26 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
27 | Textová identifikácia alarmu | áno
28 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
29 | Kontrola správnej inštalácie setu | áno
30 | Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku | áno
Alarmy a predalarmy
31 | Alarm hornej oklúzie | áno
32 | Alarm dolnej oklúzie | áno
33 | Alarm zle zatvorených dvierok | áno
34 | Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch | áno
35 | Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm | áno
36 | Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu | áno
37 | Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor | áno
38 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
39 | Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času | áno
40 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
41 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
42 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
43 | Alarm vybitej batérie | áno
44 | Porucha prístroja | áno
45 | Predalarm vybitia batérie | áno
46 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
47 | Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici) | áno
48 | Varovanie o nutnosti preventívnej udržby | áno
49 | Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru | áno
Technické špecifikácie
50 | Výdrž batérie pri 25 ml/h v hod. | min. 6 hodín
51 | Doba nabíjania batérie v hod. | max. 7 hodín
52 | Odolnosť proti vode (IP22/IPX1/IPX2/IPX4) | min. IP 22
53 | Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek uživateľa cez servis | áno
54 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
55 | Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť) | áno
56 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
57 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
58 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
59 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
Záruka
60 | Záruka 24 mesiacov | áno
61 | Záručný servis | áno
62 | Inštalácia, doprava | áno
63 | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Pumpy a dávkovače
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
II. Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 2 lineárnych púmp a 1 volumetrickej pumpy umiestený v dokovacej stanici so 4 pozíciami-8 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Lineárna pumpa
1 | Infúzia
2 | Rýchlosť prietoku | min. v rozsahu 0,1 - 1 150 ml/hod.
3 | Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01 ml | áno
4 | Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou | max. +- 3%
5 | Objemy použiteľných striekačiek v ml | min. 10, 20, 30, 50, 60
6 | Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu | min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius
7 | Režim infúzie
8 | Kontinuálny režim | áno
9 | Programovateľný režim | áno
10 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
13 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
14 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
15.6 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min,
17.2 | Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, čas | áno
18.8 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie | min v rozsahu 0,1 - 999 ml
20.4 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie | min. v rozsahu 1 min. až 90 hodín
22 | Bolus | min. v rozsahu 10 - 1 200 ml/h
23.6 | Objem bolusu | min. v rozsahu 0,1 - 80 ml
25.2 | Manuálny bolus | áno
26.8 | Automatický bolus | áno
28.4 | KVO | min. v rozsahu 0,1 - 4 ml/hod.
30 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. počet 1200
31.6 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod
33.2 | Knižnica liekov | áno
34.8 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
36.4 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
38 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
39.6 | Riadenie tlaku
41.2 | Tlakové limity oklúzneho tlaku | min. v rozsahu 100 - 900 mmHg
42.8 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
44.4 | Systém dynamického tlaku | áno
46 | Bezpečnostné prvky
47.6 | Manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní | min. manuálne (ak nemá automatické, prípadne poloautomatické)
49.2 | Kontrola polohy a uchytenia striekačky | áno
50.8 | Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu | áno
52.4 | Alarmy a predalarmy
54 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
55.6 | Textová identifikácia alarmu | áno
57.2 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
58.8 | Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky | áno
60.4 | Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky | áno
62 | Pred alarm konca striekačky | áno
63.6 | Alarm konca striekačky | áno
65.2 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
66.8 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
68.4 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
70 | Alarm vybitej batérie | áno
71.6 | Porucha prístroja | áno
73.2 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
74.8 | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno
76.4 | Predalarm konca striekačky | áno
78 | Predalarm vybitia batérie | áno
79.6 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
97.2 | Technické špecifikácie
98 | Výdrž batérie pri 5 ml/h | min. 10 hod.
98.8 | Doba nabíjania batérie | max. 9 hod.
100.4 | Odolnosť voči vode | min. IP 22
102 | Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis | áno
103.6 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
105.2 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
106.8 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
108.4 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
110 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
111.6 | Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou | áno
Volumetrická pumpa
113 | Rýchlosť prietoku v ml/h | min. 0,1 - 1300 ml
114 | Presnosť rýchlosti prietoku so setom v % | max ± 5%
115 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml | min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml
116 | Režim infúzie
117 | Kontinuálny režim | áno
118 | Režim - Dávka/objem za čas | áno
119 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
120 | Programovateľný režim | áno
121 | Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy | áno
122 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
123 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
124 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,
125 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml. | min. 0,1 - 9999 ml
126 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI) (hod:min) | min. 1 min - 110 hodín
127 | Manuálne plnenie | áno
128 | Plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy | áno
129 | Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno
130 | Rýchlosť podania bolusu v ml/h | min. v rozsahu 1 - 1300 ml
131 | Objem bolusu v ml | min. v rozsahu ml 1 - 500
132 | Manuálny bolus | áno
133 | Automatický bolus | áno
134 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. 1100
135 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod.
136 | Knižnica liekov | áno
137 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
138 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
139 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
140 | Tlak
141 | Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg | min. 100 - 750
142 | Antibolusový systém | áno
143 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
144 | Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy | áno
145 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
146 | Textová identifikácia alarmu | áno
147 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
148 | Kontrola správnej inštalácie setu | áno
149 | Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku | áno
Alarmy a predalarmy
150 | Alarm hornej oklúzie | áno
151 | Alarm dolnej oklúzie | áno
152 | Alarm zle zatvorených dvierok | áno
153 | Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch | áno
154 | Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm | áno
155 | Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu | áno
156 | Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor | áno
157 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
158 | Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času | áno
159 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
160 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
161 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
162 | Alarm vybitej batérie | áno
163 | Porucha prístroja | áno
164 | Predalarm vybitia batérie | áno
165 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
166 | Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici) | áno
167 | Varovanie o nutnosti preventívnej udržby | áno
168 | Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru | áno
Technické špecifikácie
169 | Výdrž batérie pri 25 ml/h v hod. | min. 6 hodín
170 | Doba nabíjania batérie v hod. | max. 7 hodín
171 | Odolnosť proti vode (IP22/IPX1/IPX2/IPX4) | min. IP 22
172 | Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek uživateľa cez servis | áno
173 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
174 | Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť) | áno
175 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
176 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
177 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
178 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
Dokovacia stanica
179 | počet pozícií pre infúznu techniku | min.4
180 | Vstavaný akumulátor zabezpečujúci prevádzku pri výpadku napájania 230 V | áno
181 | možťnosť prepojenia dokovacej stanice s centrálnim monitorom pacientských monitorov. | áno
182 | Svetelná signalizácia na dokovacej stanici, že je infúzna technika v predalarme, alarme. | áno
183 | možnosť zapojenia dokovacej stanice do nemocničnej informačnej siete a na centrálny monitor | áno
184 | jednotlivé pozície umožňujúce vkladanie volumetrickej aj lineárnej pumpy bez použitia náradia | áno
Záruka
185 | Záruka 24 mesiacov | áno
186 | Záručný servis | áno
187 | Inštalácia, doprava | áno
188 | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Pumpy a dávkovače
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
III. Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 3 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 6 pozíciami - 3 ks
1 systém= 3 lineárne pumpy + 2 volumetrické pumpy + dokovacia stanica + stojan na kolieskach
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Lineárna pumpa
1 | Infúzia
2 | Rýchlosť prietoku | min. v rozsahu 0,1 - 1 150 ml/hod.
3 | Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01 ml | áno
4 | Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou | max. +- 3%
5 | Objemy použiteľných striekačiek v ml | min. 10, 20, 30, 50, 60
6 | Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu | min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius
7 | Režim infúzie
8 | Kontinuálny režim | áno
9 | Programovateľný režim | áno
10 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
13 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
14 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
15.6 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min,
17.2 | Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, čas | áno
18.8 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie | min v rozsahu 0,1 - 999 ml
20.4 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie | min. v rozsahu 1 min. až 90 hodín
22 | Bolus | min. v rozsahu 10 - 1 200 ml/h
23.6 | Objem bolusu | min. v rozsahu 0,1 - 80 ml
25.2 | Manuálny bolus | áno
26.8 | Automatický bolus | áno
28.4 | KVO | min. v rozsahu 0,1 - 4 ml/hod.
30 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. počet 1200
31.6 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod
33.2 | Knižnica liekov | áno
34.8 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
36.4 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
38 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
39.6 | Riadenie tlaku
41.2 | Tlakové limity oklúzneho tlaku | min. v rozsahu 100 - 900 mmHg
42.8 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
44.4 | Systém dynamického tlaku | áno
46 | Bezpečnostné prvky
47.6 | Manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní | min. manuálne (ak nemá automatické, prípadne poloautomatické)
49.2 | Kontrola polohy a uchytenia striekačky | áno
50.8 | Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu | áno
52.4 | Alarmy a predalarmy
54 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
55.6 | Textová identifikácia alarmu | áno
57.2 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
58.8 | Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky | áno
60.4 | Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky | áno
62 | Pred alarm konca striekačky | áno
63.6 | Alarm konca striekačky | áno
65.2 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
66.8 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
68.4 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
70 | Alarm vybitej batérie | áno
71.6 | Porucha prístroja | áno
73.2 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
74.8 | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno
76.4 | Predalarm konca striekačky | áno
78 | Predalarm vybitia batérie | áno
79.6 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
97.2 | Technické špecifikácie
98 | Výdrž batérie pri 5 ml/h | min. 10 hod.
98.8 | Doba nabíjania batérie | max. 9 hod.
100.4 | Odolnosť voči vode | min. IP 22
102 | Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis | áno
103.6 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
105.2 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
106.8 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
108.4 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
110 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
111.6 | Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou | áno
Volumetrická pumpa
113 | Rýchlosť prietoku v ml/h | min. 0,1 - 1300 ml
114 | Presnosť rýchlosti prietoku so setom v % | max ± 5%
115 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml | min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml
116 | Režim infúzie
117 | Kontinuálny režim | áno
118 | Režim - Dávka/objem za čas | áno
119 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
120 | Programovateľný režim | áno
121 | Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy | áno
122 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
123 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
124 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,
125 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml. | min. 0,1 - 9999 ml
126 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI) (hod:min) | min. 1 min - 110 hodín
127 | Manuálne plnenie | áno
128 | Plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy | áno
129 | Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno
130 | Rýchlosť podania bolusu v ml/h | min. v rozsahu 1 - 1300 ml
131 | Objem bolusu v ml | min. v rozsahu ml 1 - 500
132 | Manuálny bolus | áno
133 | Automatický bolus | áno
134 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. 1100
135 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod.
136 | Knižnica liekov | áno
137 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
138 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
139 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
140 | Tlak
141 | Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg | min. 100 - 750
142 | Antibolusový systém | áno
143 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
144 | Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy | áno
145 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
146 | Textová identifikácia alarmu | áno
147 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
148 | Kontrola správnej inštalácie setu | áno
149 | Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku | áno
Alarmy a predalarmy
150 | Alarm hornej oklúzie | áno
151 | Alarm dolnej oklúzie | áno
152 | Alarm zle zatvorených dvierok | áno
153 | Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch | áno
154 | Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm | áno
155 | Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu | áno
156 | Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor | áno
157 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
158 | Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času | áno
159 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
160 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
161 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
162 | Alarm vybitej batérie | áno
163 | Porucha prístroja | áno
164 | Predalarm vybitia batérie | áno
165 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
166 | Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici) | áno
167 | Varovanie o nutnosti preventívnej udržby | áno
168 | Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru | áno
Technické špecifikácie
169 | Výdrž batérie pri 25 ml/h v hod. | min. 6 hodín
170 | Doba nabíjania batérie v hod. | max. 7 hodín
171 | Odolnosť proti vode (IP22/IPX1/IPX2/IPX4) | min. IP 22
172 | Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek uživateľa cez servis | áno
173 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
174 | Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť) | áno
175 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
176 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
177 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
178 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
Dokovacia stanica
179 | počet pozícií pre infúznu techniku | min.6
180 | Vstavaný akumulátor zabezpečujúci prevádzku pri výpadku napájania 230 V | áno
181 | možťnosť prepojenia dokovacej stanice s centrálnim monitorom pacientských monitorov. | áno
182 | Svetelná signalizácia na dokovacej stanici, že je infúzna technika v predalarme, alarme. | áno
183 | možnosť zapojenia dokovacej stanice do nemocničnej informačnej siete a na centrálny monitor | áno
184 | jednotlivé pozície umožňujúce vkladanie volumetrickej aj lineárnej pumpy bez použitia náradia | áno
Záruka
185 | Záruka 24 mesiacov | áno
186 | Záručný servis | áno
187 | Inštalácia, doprava | áno
188 | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Pumpy a dávkovače
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
IV: Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 4 lineárnych púmp a 3 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici so 8 pozíciami - 2 ks
1 systém= 4 lineárne pumpy + 3 volumetrické pumpy + dokovacia stanica + stojan na kolieskach
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Lineárna pumpa
1 | Infúzia
2 | Rýchlosť prietoku | min. v rozsahu 0,1 - 1 150 ml/hod.
3 | Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01 ml | áno
4 | Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou | max. +- 3%
5 | Objemy použiteľných striekačiek v ml | min. 10, 20, 30, 50, 60
6 | Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu | min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius
7 | Režim infúzie
8 | Kontinuálny režim | áno
9 | Programovateľný režim | áno
10 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
13 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
14 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
15.6 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min,
17.2 | Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, čas | áno
18.8 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie | min v rozsahu 0,1 - 999 ml
20.4 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie | min. v rozsahu 1 min. až 90 hodín
22 | Bolus | min. v rozsahu 10 - 1 200 ml/h
23.6 | Objem bolusu | min. v rozsahu 0,1 - 80 ml
25.2 | Manuálny bolus | áno
26.8 | Automatický bolus | áno
28.4 | KVO | min. v rozsahu 0,1 - 4 ml/hod.
30 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. počet 1200
31.6 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod
33.2 | Knižnica liekov | áno
34.8 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
36.4 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
38 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
39.6 | Riadenie tlaku
41.2 | Tlakové limity oklúzneho tlaku | min. v rozsahu 100 - 900 mmHg
42.8 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
44.4 | Systém dynamického tlaku | áno
46 | Bezpečnostné prvky
47.6 | Manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní | min. manuálne (ak nemá automatické, prípadne poloautomatické)
49.2 | Kontrola polohy a uchytenia striekačky | áno
50.8 | Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu | áno
52.4 | Alarmy a predalarmy
54 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
55.6 | Textová identifikácia alarmu | áno
57.2 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
58.8 | Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky | áno
60.4 | Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky | áno
62 | Pred alarm konca striekačky | áno
63.6 | Alarm konca striekačky | áno
65.2 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
66.8 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
68.4 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
70 | Alarm vybitej batérie | áno
71.6 | Porucha prístroja | áno
73.2 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
74.8 | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno
76.4 | Predalarm konca striekačky | áno
78 | Predalarm vybitia batérie | áno
79.6 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
97.2 | Technické špecifikácie
98 | Výdrž batérie pri 5 ml/h | min. 10 hod.
98.8 | Doba nabíjania batérie | max. 9 hod.
100.4 | Odolnosť voči vode | min. IP 22
102 | Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis | áno
103.6 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
105.2 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
106.8 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
108.4 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
110 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
111.6 | Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou | áno
Volumetrická pumpa
113 | Rýchlosť prietoku v ml/h | min. 0,1 - 1300 ml
114 | Presnosť rýchlosti prietoku so setom v % | max ± 5%
115 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml | min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml
116 | Režim infúzie
117 | Kontinuálny režim | áno
118 | Režim - Dávka/objem za čas | áno
119 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
120 | Programovateľný režim | áno
121 | Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy | áno
122 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
123 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
124 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,
125 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml. | min. 0,1 - 9999 ml
126 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI) (hod:min) | min. 1 min - 110 hodín
127 | Manuálne plnenie | áno
128 | Plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy | áno
129 | Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno
130 | Rýchlosť podania bolusu v ml/h | min. v rozsahu 1 - 1300 ml
131 | Objem bolusu v ml | min. v rozsahu ml 1 - 500
132 | Manuálny bolus | áno
133 | Automatický bolus | áno
134 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. 1100
135 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod.
136 | Knižnica liekov | áno
137 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
138 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
139 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
140 | Tlak
141 | Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg | min. 100 - 750
142 | Antibolusový systém | áno
143 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
144 | Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy | áno
145 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
146 | Textová identifikácia alarmu | áno
147 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
148 | Kontrola správnej inštalácie setu | áno
149 | Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku | áno
Alarmy a predalarmy
150 | Alarm hornej oklúzie | áno
151 | Alarm dolnej oklúzie | áno
152 | Alarm zle zatvorených dvierok | áno
153 | Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch | áno
154 | Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm | áno
155 | Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu | áno
156 | Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor | áno
157 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
158 | Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času | áno
159 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
160 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
161 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
162 | Alarm vybitej batérie | áno
163 | Porucha prístroja | áno
164 | Predalarm vybitia batérie | áno
165 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
166 | Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici) | áno
167 | Varovanie o nutnosti preventívnej udržby | áno
168 | Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru | áno
Technické špecifikácie
169 | Výdrž batérie pri 25 ml/h v hod. | min. 6 hodín
170 | Doba nabíjania batérie v hod. | max. 7 hodín
171 | Odolnosť proti vode (IP22/IPX1/IPX2/IPX4) | min. IP 22
172 | Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek uživateľa cez servis | áno
173 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
174 | Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť) | áno
175 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
176 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
177 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
178 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
Dokovacia stanica
179 | počet pozícií pre infúznu techniku | min.8
180 | Vstavaný akumulátor zabezpečujúci prevádzku pri výpadku napájania 230 V | áno
181 | možťnosť prepojenia dokovacej stanice s centrálnim monitorom pacientských monitorov. | áno
182 | Svetelná signalizácia na dokovacej stanici, že je infúzna technika v predalarme, alarme. | áno
183 | možnosť zapojenia dokovacej stanice do nemocničnej informačnej siete a na centrálny monitor | áno
184 | jednotlivé pozície umožňujúce vkladanie volumetrickej aj lineárnej pumpy bez použitia náradia | áno
Záruka
185 | Záruka 24 mesiacov | áno
186 | Záručný servis | áno
187 | Inštalácia, doprava | áno
188 | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## V.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Pumpy a dávkovače
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 48 lineárnych púmp a 24 volumetrickýc púmp - 16 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
Lineárna pumpa
1 | Infúzia
2 | Rýchlosť prietoku | min. v rozsahu 0,1 - 1 150 ml/hod.
3 | Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01 ml | áno
4 | Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou | max. +- 3%
5 | Objemy použiteľných striekačiek v ml | min. 10, 20, 30, 50, 60
6 | Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu | min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius
7 | Režim infúzie
8 | Kontinuálny režim | áno
9 | Programovateľný režim | áno
10 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
13 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
14 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
15.6 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min,
17.2 | Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, čas | áno
18.8 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie | min v rozsahu 0,1 - 999 ml
20.4 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie | min. v rozsahu 1 min. až 90 hodín
22 | Bolus | min. v rozsahu 10 - 1 200 ml/h
23.6 | Objem bolusu | min. v rozsahu 0,1 - 80 ml
25.2 | Manuálny bolus | áno
26.8 | Automatický bolus | áno
28.4 | KVO | min. v rozsahu 0,1 - 4 ml/hod.
30 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. počet 1200
31.6 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod
33.2 | Knižnica liekov | áno
34.8 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
36.4 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
38 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
39.6 | Riadenie tlaku
41.2 | Tlakové limity oklúzneho tlaku | min. v rozsahu 100 - 900 mmHg
42.8 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
44.4 | Systém dynamického tlaku | áno
46 | Bezpečnostné prvky
47.6 | Manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní | min. manuálne (ak nemá automatické, prípadne poloautomatické)
49.2 | Kontrola polohy a uchytenia striekačky | áno
50.8 | Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu | áno
52.4 | Alarmy a predalarmy
54 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
55.6 | Textová identifikácia alarmu | áno
57.2 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
58.8 | Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky | áno
60.4 | Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky | áno
62 | Pred alarm konca striekačky | áno
63.6 | Alarm konca striekačky | áno
65.2 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
66.8 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
68.4 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
70 | Alarm vybitej batérie | áno
71.6 | Porucha prístroja | áno
73.2 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
74.8 | Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno
76.4 | Predalarm konca striekačky | áno
78 | Predalarm vybitia batérie | áno
79.6 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
97.2 | Technické špecifikácie
98 | Výdrž batérie pri 5 ml/h | min. 10 hod.
98.8 | Doba nabíjania batérie | max. 9 hod.
100.4 | Odolnosť voči vode | min. IP 22
102 | Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis | áno
103.6 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
105.2 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
106.8 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
108.4 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
110 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
111.6 | Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou | áno
Volumetrická pumpa
113 | Rýchlosť prietoku v ml/h | min. 0,1 - 1300 ml
114 | Presnosť rýchlosti prietoku so setom v % | max ± 5%
115 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml | min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml
116 | Režim infúzie
117 | Kontinuálny režim | áno
118 | Režim - Dávka/objem za čas | áno
119 | Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno
120 | Programovateľný režim | áno
121 | Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy | áno
122 | Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku
123 | Výpočet dávky priamo v pumpe | áno
124 | Minimálne dostupné jednotky dávky: | ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h,mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,
125 | Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI) v ml. | min. 0,1 - 9999 ml
126 | Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI) (hod:min) | min. 1 min - 110 hodín
127 | Manuálne plnenie | áno
128 | Plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy | áno
129 | Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno
130 | Rýchlosť podania bolusu v ml/h | min. v rozsahu 1 - 1300 ml
131 | Objem bolusu v ml | min. v rozsahu ml 1 - 500
132 | Manuálny bolus | áno
133 | Automatický bolus | áno
134 | Záznam udalostí s dátumom a časom | min. 1100
135 | Dlhá pauza - Standby | min. v rozsahu 1 min. - 10 hod.
136 | Knižnica liekov | áno
137 | Možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov | áno
138 | Počet liekov v knižnici liekov | min. 250
139 | Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno
140 | Tlak
141 | Tlakové limity oklúzneho tlaku v mmHg | min. 100 - 750
142 | Antibolusový systém | áno
143 | Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku | min. 10
144 | Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy | áno
145 | Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne | áno
146 | Textová identifikácia alarmu | áno
147 | Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu | áno
148 | Kontrola správnej inštalácie setu | áno
149 | Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku | áno
Alarmy a predalarmy
150 | Alarm hornej oklúzie | áno
151 | Alarm dolnej oklúzie | áno
152 | Alarm zle zatvorených dvierok | áno
153 | Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch | áno
154 | Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm | áno
155 | Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu | áno
156 | Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor | áno
157 | Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie | áno
158 | Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času | áno
159 | Alarm odpojenia od elektrickej siete | áno
160 | Koniec Standby (dlhá pauza) | áno
161 | Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno
162 | Alarm vybitej batérie | áno
163 | Porucha prístroja | áno
164 | Predalarm vybitia batérie | áno
165 | Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času | áno
166 | Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici) | áno
167 | Varovanie o nutnosti preventívnej udržby | áno
168 | Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru | áno
Technické špecifikácie
169 | Výdrž batérie pri 25 ml/h v hod. | min. 6 hodín
170 | Doba nabíjania batérie v hod. | max. 7 hodín
171 | Odolnosť proti vode (IP22/IPX1/IPX2/IPX4) | min. IP 22
172 | Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek uživateľa cez servis | áno
173 | Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť) | áno
174 | Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť) | áno
175 | Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie | áno
176 | Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu | áno
177 | Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V | áno
178 | Softvér v Slovenskom / Českom jazyku | áno
Dokovacia stanica
179 | počet pozícií pre infúznu techniku | min.4
180 | Vstavaný akumulátor zabezpečujúci prevádzku pri výpadku napájania 230 V | áno
181 | možťnosť prepojenia dokovacej stanice s centrálnim monitorom pacientských monitorov. | áno
182 | Svetelná signalizácia na dokovacej stanici, že je infúzna technika v predalarme, alarme. | áno
183 | možnosť zapojenia dokovacej stanice do nemocničnej informačnej siete a centrálny monitor | áno
184 | jednotlivé pozície umožňujúce vkladanie volumetrickej aj lineárnej pumpy bez použitia náradia | áno
Záruka
185 | Záruka 24 mesiacov | áno
186 | Záručný servis | áno
187 | Inštalácia, doprava | áno
188 | Komplexné zaškolenie obsluhy | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VI.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Pumpy a dávkovače
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
VI. Enterálna pumpa - 18 ks
Technický parameter |  | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Prevádzka z 220 /240 V | áno
2 | Rotačná peristaltika | áno
3 | Váha max 1,5 kg | áno
4 | LED displej pre zobrazovanie objemových parametrov podávanej výživy | áno
5 | Prietok rozsah 1-600 ml/hod s prírastkom 1 ml | áno
6 | Celkový objem podanej výživy 1 - 9999 ml s prírastkom 1 ml | áno
7 | Programovanie a zobrazovanie podaného objemu | áno
8 | Presnosť podávania +/- 10% nastaveného prietoku | áno
9 | Oklúzny tlak max 1 bar | áno
10 | Zamknutie klávesnice | áno
11 | Vstavaný akumulátor | áno
12 | Činnosť pumpy pri výpadku npájania 220/240 11 hod pri prietoku 125 ml/hod | áno
13 | Rozmery: max 180x200x110 mm | áno
14 | Hmotnosť max 1,5 kg vrátane upevnovacieho držiaka na stojan, madla na prenášanie pumpy | áno
15 | Odolnosť proti zatečeniu min IP22 | áno
16 | Autotest prístroja pri zapnutí | áno
17 | Pamäť min 24 hod pre nastavené parametre | áno
18 | Permanentné sledovanie parametrov:
19 | Prietoku | áno
20 | Dávkovania | áno
21 | Objemu podanej výživy | áno
22 | aktuálneho stavu batérie | áno
23 | kontroliek alarmu | áno
24 | Zobrazovanie alarmov na displeji a akusticky:
25 | Volný prietok Free-Flow | áno
26 | Bez prietoku | áno
27 | Prázdny vak | áno
28 | Oklúzny tlak | áno
29 | Nízka kapacita batérie | áno
30 | Detekcia vzduchu v sete | áno
31 | Interná porucha pumpy | áno
32 | Záruka
33 | min 24 mesiacov na prístroj | áno
34 | min 6 mesiacov na akumulátor | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu