## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Vybavenie lôžkami a príslušenstvom
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Polohovateľné elektrické lôžko na intenzívnu starostlivosť vrátane automatického laterálneho náklonu a automatickej váhy + matrac |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované množstvo - 9 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Polohovateľné elektrické lôžko na intenzívnu starostlivosť vrátane automatického laterálneho náklonu a automatickej váhy + matrac | 9 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Dĺžka lôžka | max. 225 cm
3. | Šírka lôžka vrátane bočníc | max. 105 cm
4. | Šírka ložnej plochy | min. 86 cm
5. | Dĺžka ložnej plochy | min. 200 cm
6. | Minimálny rozsah zdvihu ložnej plochy | 45 – 80 cm
7. | Uhol nastavenia chrbtového dielu | min. 70 °
8. | Uhol nastavenia stehenného dielu | min. 30 °
9. | Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka | 250 kg
10. | Kolieska pojazdové priemer | min.150 mm
11. | Autoregresia stehenného dielu | min. 6 cm
12. | Autoregresia chrbtového dielu | min. 10 cm
13. | Integrované predĺženie ložnej plochy | min. 20 cm
14. | Výška bočníc nad ložnou plochou bez matraca | min. 45 cm
15. | Uhol nastavenia obojstranného laterálneho náklonu | min.30 °
16. | Uhol nastavenia Trendelenburgovej polohy | min. 13 °
17. | Uhol nastavenia Antitrendelenburgovej polohy | min. 13 °
18. | Pevná a stabilná konštrukcia lôžka | áno
19. | 4 - dielna ložná plocha umiestnená na teleskopických stĺpoch | áno
20. | Ložná plocha vybavená držiakmi na upevnenie fixačných pásov | áno
21. | Ložná plocha rtg transparentná (min. od hlavy po panvu ležiaceho pacienta) | áno
22. | Držiak na uchytenie RTG kazety, najlepšie s bočným vkladaním | áno
23. | Možnosť plynulého snímkovania C-ramenom | áno
24. | Antidekubitná funkcia - súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlo (autokontúra) | áno
25. | Antidekubitná funkcia - autoregresia chrbtového a stehenného dielu | áno
26. | Elektrické integrované predĺženie ložnej plochy | áno
27. | Elektrické ovládanie chrbtového, stehenného, lýtkového dielu, zdvihu ložnej plochy | áno
28. | Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy Trendelenburg / Antitrendelenburg | áno
29. | Elektrické ovládanie laterálneho náklonu lôžka | áno
30. | Vyberateľné celoplastové čelá, nožné čelo so zámkami proti náhodnému vytiahnutiu | áno
31. | Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy a stredovej časti lôžka, s integrovanými pacientskými ovládačmi, s ochranou proti náhodnému spusteniu | áno
32. | Sesterský ovládací panel integrovaný v hlavovej bočnici, s ochranou proti nechcenému polohovaniu, zámkami jednotlivých polôh, zobrazujúci namerané hmotnosti v grafe, umožňujúci programovanie automatického laterálneho náklonu a nastavenie jednotlivých polôh lôžka, s pamäťovými polohami (resuscitačná poloha CPR, kreslo, Trendelenburg, mobilizačná poloha)“ | áno
33. | Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom, funkciou STOP, zámkami polôh, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR) | áno
34. | Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie výšky ložnej plochy a vyšetrovacej polohy, s ochranou proti nechcenému polohovaniu | áno
35. | 4 pojazdové kolieska s centrálnym ovládaním + min. 1 aretačné koliesko resp. ekvivalentné koliesko umožňujúce lepšiu a ľahšiu manipuláciu s lôžkom | áno
36. | Minimálne 2 držiaky na infúzny stojan v oblasti čiel | áno
37. | Držiak na hrazdu v oblasti hlavového čela | áno
38. | Minimálne 2 bočné držiaky na drobné príslušenstvo (kôš na bažanta, sáčku na moč apod.) | áno
39. | Držiaky na prídavný nožný pár bočníc | áno
40. | Držiak ventilátorových trubíc plynulo kopírujúci náklony ložnej plochy | áno
41. | Uhlomery indikujúce uhol nastavenia chrbtového dielu, náklonu ložnej plochy TR/ATR a laterálneho náklonu | áno
42. | Zálohová batéria s indikátorom stavu | áno
43. | Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania | áno
44. | Páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po obidvoch stranách lôžka | áno
45. | Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve | áno
46. | 4 rohové ochranné protinárazové kolieska | áno
47. | Bezpečnostné nočné podsvietenie lôžka | áno
48. | Lôžko vybavené senzorom spustenia bočníc automaticky zaisťujúceho lôžko proti nastaveniu laterálneho náklonu, ak je bočnica spustená | áno
49. | Integrované váhy zobrazujúce hmotnosť pacienta, s možnosťou uloženia nameraných hodnôt | áno
50. | Funkcia alarmu opustenia lôžka pacientom | áno
51. | Funkcia automatického laterálneho náklonu s programovateľným nastavením uhlov laterálneho náklonu a časovými cyklami a časovými cyklami pre zlepšenie starostlivosti o intubovaných pacientov, ovládanie cez sesterský ovládač lôžka alebo LCD dotykový panel lôžka | áno
52. | Sada ochranných stabilizačných pomôcok v umývateľnom vododvzdornom poťahu, pre zaistenie polohy pacienta pri použití laterálneho náklonu | áno
53. | Príprava lôžka na možnosť použitia antidekubitného systému resp. ekvivalentného technicko-medicínskeho systému alebo riešenia ktoré preukázateľne efektívne zabraňuje vzniku dekubitov | áno
54. | Lôžko spĺňajúce požiadavky bezpečnostnej normy STN EN 60601-2-52 | áno
55. | Návod na obsluhu v SK/CZ jazyku. | áno
57. | Matrac
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
58. | Aktívny antidekubitný systém | 9 ks
59. | Nosnosť matraca | min. 250 kg
60. | Výška matraca | min. 21 cm
61. | Interval výmeny tlaku v systéme troch spojených ciel | 7,5 min
62. | Aktívny antidekubitný matrac pre veľmi vysoké riziko vzniku dekubitov a existujúce dekubity až IV. stupňa | áno
63. | spodná vzduchová alebo penová vrstva + horná vzduchová vrstva | áno
64. | Automatické nastavenie tlaku v celách | áno
65. | Možnosť manuálneho nastavenia tlaku pre optimalizáciu komfortu pacienta | áno
66. | Možnosť transportu ležiaceho bez kompresoru až 24 hodín | áno
67. | Systém striedania tlaku v celách minimálne 3-1 | áno
68. | Usporiadanie ciel do kompaktných modulov zabraňujúcich zapadaniu pacienta medzi cely pri polohovaní | áno
69. | Zvukový alarm upozorňujúci na stratu napájania | áno
70. | Tri režimy práce: alternujúci (1), konštantne nízky tlak (2), maximálny tlak (3) | áno
71. | Bočné vystužujúce cely pre zvýšenie bezpečnosti ležiaceho | áno
72. | Matrac určený k uloženiu priamo na ložnú plochu | áno
73. | Možnosť rýchleho vypustenia CPR | áno
74. | Funkcia automatického prispôsobenia tlaku pri polohovaní chrbtovej časti lôžka | áno
75. | Systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením | áno
76. | Rozmery matraca vhodné pre ložnú plochu daného lôžka | áno
77. | Paropriepustný, vodovzdorný (min. 1200 mmH2O), snímateľný poťah, so zakrytým zipsom, nehorľavosť poťahu min. CRIB 5 | áno
78. | Návod na obsluhu v SK/CZ jazyku | áno
1. | Nočný stolík s výklopnou jedálenskou doskou | 9 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Vonkajšie rozmery stolíka (výška x šírka x hĺbka) | max. 90 x 55 x 55 cm
3. | Minimálny rozmer jedálenskej dosky | min. 56,5 x 33 cm
4. | Zaťaženie jedálenskej dosky - v strede | min. 9 kg
5. | Zdvih jedálenskej dosky minimálne | 81 – 100 cm
6. | Horná zásuvka, vysúvateľná do oboch strán | áno
7. | Spodná skrinka s veľkým odkladacím priestorom | áno
8. | Stabilná a veľmi jednoducho čistiteľná konštrukcia stolíku (kov, plast, HPL, nie drevo či LTD) | áno
9. | Stolík z pozinkovaných plechov s následnou povrchovou úpravou práškovými farbami pre zaistenie vysokej odolnosti povrchu voči oderu a korózii | áno
10. | Steny dvierok skrinky a zásuvky z HPL materiálu s farebným odtieňom RAL alebo pozinkovaného plechu resp. iného zdravotne nezávadného a odolného materiálu určeného pre použitie v zdravotníctve | áno
11. | Integrovaná plynulo výškovo nastaviteľná jedálenská doska s posilovaním plynovou pružinou, naklopiteľná pre čítanie aj písanie do oboch strán | áno
12. | Podvozok zo 4 koliesok o priemere 75 mm s 2 brzdenými kolieskami | áno
13. | Prevedenie stolíka – hore zásuvka, nika, dole skrinka s dvierkami | áno
14. | Držiak na zavesenie uteráku | áno
15. | Odolná horná plocha a jedálenská doska s postrannými lištami alebo zvýšenými okrajmi zabraňujúcimi pádu položených predmetov | áno
16. | Návod na obsluhu v SK/CZ jazyku | áno
1. | Sprchovacie lôžko | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Hydraulicky ovládané výškovo nastaviteľné sprchovacie lôžko | áno
3. | Prevedenie - z farebnou popráškovanou kovovou konštrukciou | áno
4. | Integrovaná flexibilná odtoková hadica v nožnej časti | áno
5. | Plastové prekrytie podvozku | áno
6. | Penová vaňa pre pacienta s klinovým podhlavníkom z mäkkej peny | áno
7. | Pojazdové kolieska s aretáciou, min. 2 s brzdou | priemer koliesok min. 125 mm
8. | Odklopné bočnice lôžka - ochrana proti pádu pacienta počas prevozu | áno
9. | Hydraulická nožná páka pre zdvih ložnej plochy | min. od 54 do 91 cm
10. | Nosnosť lôžka | min. 175 kg
11. | Vonkajšie rozmery | max. 212 x 80 cm
12. | Dĺžka ložnej plochy | v rozmedzí 190 – 200 cm
13. | Šírka ložnej plochy | v rozmedzí 55 – 65 cm
1. | Transportné RTG transparentné lôžko | 2 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Minimálny rozsah zdvihu ložnej plochy | min. 60 - 88 cm
3. | Uhol nastavenia Trendelenburgovej polohy | min. 12°
4. | Uhol nastavenia Antitrendelenburgovej polohy | min. 12°
5. | Uhol nastavenia chrbtového dielu | min. 70°
6. | Výška bočníc nad ložnou plochou bez matraca | min. 25 cm
7. | Kolieska pojazdové priemer | min. 180 mm
8. | Minimálne bezpečné pracovné zaťaženie lehátka | min. 230 kg
9. | Dĺžka ložnej plochy | v rozmedzí 190 - 200 cm
10. | Šírka ložnej plochy | v rozmedzí 62 - 72 cm
11. | Maximálna dĺžka lôžka | max.212 cm
12. | Šírka lôžka vrátane bočníc | max.85 cm
13. | Pevná a stabilná konštrukcia lôžka | áno
14. | Delená ložná plocha, na teleskopických stĺpoch. | min. 2
15. | RTG ložná plocha | áno
16. | RTG chrbtový diel s držiakom RTG kazety | áno
17. | Držiak RTG kazety umožňujúci plynulý posun RTG kazety pod ložnou plochou. | áno
18. | Možnosť plynulého snímkovania ložnej plochy C-ramenom (minimálne od krku po stehennú časť) | áno
19. | Hydraulické nastavenie výšky pomocou nožných pedálov umiestnených na oboch stranách | áno
20. | Plynulé polohovanie chrbtovej časti pomocou pneumatických piestov | áno
21. | Štandardné ovládanie TR/ATR polohy pomocou nožných pedálov na obidvoch stranách lehátka. | áno
22. | Sklopné bočnice so sklápaním smerom k hlave, nepresahujúce v žiadnej polohe obrys lehátka | áno
23. | Sklopné madlo pre ovládanie na obidvoch čelách lôžka | áno
24. | Pojazdové kolieska s centrálnym ovládaním a ovládaním vo všetkých rohoch lehátka | áno
25. | Plastový kryt podvozku, ľahko čistiteľný a dezinfikovateľný | áno
26. | Integrované piate koliesko pre ľahkú manipuláciu počas prevozu pacienta | áno
27. | Univerzálne bočné držiaky na drobné príslušenstvo | áno
28. | Držiak kyslíkovej fľaše | áno
29. | 2x integrovaný infúzny stojan na hlavovom čele, slúžiaci zároveň ako vodiace madlo pri manipulácii s lôžkom. Možnosť jeho sklopenia pri nepoužívaní. | áno
30. | Štyri rohové ochranné protinárazové kolieska | áno
31. | Odnímateľný matrac zo studenej PUR peny so zníženou horľavosťou, s vode odolným, antistatickým poťahom so zakrytým zipsom - dezinfikovateľný. | áno
1. | Transportné kreslo | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | minimálne pevná alebo polohovateľná chrbtová opierka | áno
3. | Šírka kresla vrátane podrúčiek | max. 70 cm
4. | Nosnosť | min. 150 kg
5. | Priemer koliesok | Min. 125 mm
6. | Pevná a stabilná konštrukcia | áno
7. | Sklápateľné podrúčky | áno
8. | Kreslo s podporou pre uľahčenie vstávania pacienta z kresla | áno
9. | Čalúnenie antibakteriálnou koženkou | áno
10. | Ľahká čistiteľnosť, vyberateľný sedák, konšrukcia kresla nie drevená | áno
11. | 4 pojazdové kolieska s centrálnou brzdou (minimálne zadných koliesok) | áno
12. | výsuvná alebo výklopná opora pre chodidlá (stupátko) | áno
13. | Držiak infúzneho stojana | áno
14. | Infúzny stojan do držiaku na kresle | áno
15. | Podhlavník | áno
16. | Možnosť farebného prevedenia čalúnenia minimálne z 5 farieb | áno
17. | Návod na obsluhu v SK/CZ jazyku | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
1. | záruka min. 24 mesiacov | áno
2. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Polohovateľné elektrické lôžko na intenzívnu starostlivosť + matrac | 9
Nočný stolík | 9
Sprchovacie lôžko | 1
Transportné RTG transparentné lôžko | 2
Transportné kreslo | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: