VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK s názvom:

„Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu“

v rámci zriadeného DNS MZ SR s názvom:

Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu

v súlade s § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa č. 1

Názov: 	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Adresa: 	Rastislavova 43, 041 90 Košice

IČO: 	00606707

DIČ: 		2021141969

Zastúpený: 	generálny riaditeľ - MUDr. Milan Maďar, MPH

ekonomický riaditeľ - Ing. Roman Švarc

medicínsky riaditeľ - MUDr. Peter Linkesch

Identifikácia verejného obstarávateľa č. 2

Názov: 	Fakultná nemocnica Trnava

Adresa: 	A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO: 	00610381

DIČ: 		2021191084

Zastúpený: 	generálny riaditeľ - MUDr. Daniel Žitňan

ekonomický riaditeľ - Ing. Gabriela Demčáková

medicínsky riaditeľ - MUDr. Viliam Vadrna, MBA

Kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: 	Ministerstvo zdravotníctva SR

Odbor verejného obstarávania

Adresa: 	Limbová 2, 837 52 Bratislava

Kontaktná osoba: 	Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Telefón:	+421/2 59373297

E-mailová adresa:	ondrej.kuruc@health.gov.sk

Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii VO: https://josephine.proebiz.com/

- Druh zákazky:

Zákazka na dodanie tovaru.

- Predmet zákazky:

Predmetom verejného obstarávania je dodanie dvoch magnetických rezonancií a poskytnutie záručného servisu. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1a, č. 1b a č. 1c – špecifikácia súťažných podkladov.

Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:

33113000-5	Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu

Predpokladaná hodnota zákazky je:

MRI prístroj č. 1			1 300 000 EUR bez DPH

MRI prístroj č. 2			1 300 000 EUR bez DPH

MRI prístroj č. 2 – špeciálna výbava	   100 000 EUR bez DPH

2 700 000 EUR bez DPH

- Typ zmluvy:

Kúpna zmluva.

- Miesto dodania zákazky predmetu zákazky:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

- Termín dodania predmetu zákazky:

Do 90 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejných obstarávateľov.

- Požiadavky na obsah ponuky:

- 	titulný list, v ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ so zaradeným záujemcom komunikovať, obchodné meno zaradeného záujemcu a označenie súťaže,

- 	vyplnená príloha č. 1 súťažných podkladov – Špecifikácia, podpísaná štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu nahratá vo formáte pdf., - návrh zaradeného záujemcu na plnenie predmetu zákazky vložený do systému JOSEPHINE (príloha č. 2 súťažných podkladov),

- 	zmluva s prílohami, podpísaná štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu nahratá vo formáte pdf. (príloha č. 3 súťažných podkladov),

- 	vyhlásenie zaradeného záujemcu, podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu nahraté vo formáte pdf. (príloha č. 4 súťažných podkladov).

- Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuky musia byť doručené do 21.10.2019 do 10:00 hodiny. Zaradený záujemca predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku.

Zaradený záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Zaradený záujemca predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZOVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií uvedeného v súťažných podkladoch.

Ponuka zaradeného záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

V prípade, že zaradený záujemca predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.

- Spôsob stanovenia ceny:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v EUR za celý predmet zákazky.

Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení:

- navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v EUR bez DPH,

- v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke

( § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).

- Kritéria na hodnotenie ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny a kvality:

  - Kritérium č. 1: Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky – max. 85 bodov

1.2 Kritérium č. 2: Technická špecifikácia MRI prístrojov uvedené nižšie – max. 15 bodov

MRI prístroj č. 1 –  max 7,5 bodov

MRI prístroj č. 2 –  max 7,5 bodov

| Technická špecifikácia MRI prístroja č. 1 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podkritérium číslo | Atribút | Jednotka | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie |
|  | RF systém |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet | 45 a viac, 0.25 bodu |  |  | - | - |
| 1.2.2 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | 50 a viac, 0.25 bodu | 55 a viac, 0.5 bod | 60 a viac, 0.75 bodu | - | - |
| 1.2.3 | Počet cievkových elementov prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) s možnosťou biopsy | počet | 18 a viac a možnosť biopsy, 0.1 bodu | - | - | -- | - |
| 1.2.4 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 16 a viac a Tx/Rx, 0.25 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet | 18 a viac a Tx/Rx, 0.1 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 12 a viac, 0.2 bodu | 16 s viac, 0.4 bodu | - | - | - |
| 1.2.7 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.8 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.9 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.10 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.11 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet | 18 a viac, 0.1 bodu | 20 a viac, 0.25 bodu | 25 a viac, 0.5 bodu | 30 a viac 0.75 bodu | - |
|  | Iné funkčné vlastnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky typy vyšetrení a cievok vyžadujúce monitoring EKG | áno/nie | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 10 a viac, 0.15 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 15 a viac, 0.3 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 20 a viac, 0.45 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 25 a viac, 0.6 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 30 a viac, 0.75 bodu |
| 1.2.13 | synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) | áno/nie | ak sú hardvérové senzory zabudované v pacientskom stole 0.25 bodu | - | - | - | - |
|  | Počítač |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | 50000 a viac, 0.15 bodu | 60000 a viac, 0.3 bodu | - | - | - |

| Technická špecifikácia MRI prístroja č. 2 - Fakultná nemocnica Trnava |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podkritérium číslo | Atribút | Jednotka | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie |
|  | RF systém |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet | 45 a viac, 0.25 bodu |  |  | - | - |
| 1.2.2 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | 50 a viac, 0.25 bodu | 55 a viac, 0.5 bod | 60 a viac, 0.75 bodu | - | - |
| 1.2.3 | Počet cievkových elementov prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) s možnosťou biopsy | počet | 18 a viac a možnosť biopsy, 0.1 bodu | - | - | -- | - |
| 1.2.4 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 16 a viac a Tx/Rx, 0.25 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet | 18 a viac a Tx/Rx, 0.1 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 12 a viac, 0.2 bodu | 16 s viac, 0.4 bodu | - | - | - |
| 1.2.7 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.8 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.9 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.10 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.11 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet | 18 a viac, 0.1 bodu | 20 a viac, 0.25 bodu | 25 a viac, 0.5 bodu | 30 a viac 0.75 bodu | - |
|  | Iné funkčné vlastnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky typy vyšetrení a cievok vyžadujúce monitoring EKG | áno/nie | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 10 a viac, 0.15 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 15 a viac, 0.3 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 20 a viac, 0.45 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 25 a viac, 0.6 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 30 a viac, 0.75 bodu |
| 1.2.13 | synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) | áno/nie | ak sú hardvérové senzory zabudované v pacientskom stole 0.25 bodu | - | - | - | - |
|  | Počítač |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | 50000 a viac, 0.15 bodu | 60000 a viac, 0.3 bodu | - | - | - |

- Zábezpeka ponúk:

Nevyžaduje sa.

- Ďalšie informácie:

13.1. 	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak cena za celý predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

13.2. 	Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera.

13.3. 	Elektronická aukcia sa uskutoční v čase stanovenom verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ zašle pozvánku na účasť v elektronickej aukcii vždy najneskôr 2 pracovné dni pred jej uskutočnením. Pravidlá elektronickej aukcie sa nachádzajú vo zverejnených súťažných podkladoch, ktoré sú prílohou tejto výzvy.

13.4. 	Verejný obstarávateľ v súlade s § 20 ods. 2 ZOVO určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční elektronicky podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch zverejnených v časti Dokumenty.

13.5. 	Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR vytvorilo dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na zaradenie do DNS: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116998-2018:TEXT:SK:HTML&src=0.

- Prílohy:

Súťažné podklady DNS k výzve.

V Bratislave, dňa 23.09.2019

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

riaditeľ OVO