Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (1. časť zákazky)

- Názov predmetu zákazky:  Riadiaca jednotka s kamerou, LCD monitorom a 1 TB pevným diskom

Predmetom zákazky je nákup riadiacej jednotky s kamerou, LCD monitorom a 1 TB pevným diskom.

- Hlavný kód CPV:

38510000-3	 – 	Mikroskopy

42636000-3	- 	Lisy

33136000-2 	– 	Rotačné a brúsne nástroje

39813000-4	-	Brúsne pasty a prášky

39800000-0	-	Čistiace a leštiace výrobky

38000000-5	-	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Zároveň sa požaduje záručný servis vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom dodaného zariadenia.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

PTEÚ MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |
| Položka č. 1 – Mikroskop – Riadiaca jednotka s kamerou, LCD monitorom a 1 TB pevným diskom |  |  |  |  |
| Množstvo: 1 ks |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Digitálny mikroskop, ako riešenie typu všetko v jednom s ovládačom so vstavanou UHD obrazovkou |  | N/A |  |  |
| Uhlopriečka obrazovky min. 27 palcov |  |  | N/A |  |
| Harddisk min. 1 TB |  |  | N/A |  |
| Ovládač musí fungovať na Windows 10 kvôli sieťovému pripojeniu a inštalácii dodatočného softvéru, ako je MS Office |  | N/A |  |  |
| Výstupné formáty JPEG a nekomprimovaný TIFF |  | N/A |  |  |
| Funkcia odstránenia odlesku aktivovaná tlačidlom na konzole |  | N/A |  |  |
| Funkcia optického tieňového efektu, ktorý využíva tiene na zvýraznenie aj jemných nerovností na povrchu |  | N/A |  |  |
| Obrázky by mali vyzerať tak, ako môže ponúknuť rastrovací elektrónový mikroskop (SEM) |  | N/A |  |  |
| Funkcia reprodukcie, ktorá nastaví mikroskop na rovnaký režim z vybraného obrázka. Funkcia musí byť schopná reprodukovať zväčšenie, uhla sklonu stolíka, rýchlosti uzávierky, vyváženia bielej, HDR, Odstrániť odlesky, viacnásobné nesvietenie, výkon a uhol zdroja svetla |  | N/A |  |  |
| Vysokorýchlostné spájanie obrázkov do výslednej mozaiky vo formáte JPEG alebo TIFF v 2D a 3D režime aspoň 50 000 x 50 000 pixelov bez kompresie alebo zmeny veľkosti výsledného obrázku, aby bolo možné dokumentovať veľké plochy bez straty údajov |  |  | N/A |  |
| Živé pozorovanie hĺbkovej kompozície, ktoré sa spúšťa pri každom pohybe XYZ stolíka |  | N/A |  |  |
| Pokročilá funkcia analýzy obrazu, ktorá dokáže jednoducho merať a počítať špecifikovaný rozsah na vzorke podľa zvoleného jasu, alebo farby |  | N/A |  |  |
| Možnosť výberu zdroja uhlu svetla z uložených JPEG súborov |  | N/A |  |  |
| Možnosť nastavenia užívateľských profilov s prednastavenými komentármi, nastaveniami mikroskopu, ukladaním cieľových priečinkov |  | N/A |  |  |
| Freeware komunikačný softvér s neobmedzenými licenciami pre PC Windows, ktorý umožňuje merať v 2D a sledovať 3D obrázky zo všetkých uhlov zo súborov JPEG. Jedná sa o voľne dostupný softvér, ktorý umožňuje prehliadanie obrazových dokumentov vyhotovených daným zariadením. Uvedený softvér je možné inštalovať viacerým užívateľom bez nutnosti zakúpenia licencie pre PC Windows. |  | N/A |  |  |
| LAN pripojenie cez port RJ-45 |  | N/A |  |  |
| Možnosť vytvorenia užívateľských účtov s vlastným nastavením |  | N/A |  |  |
| Softvér a ovládacia konzola v slovenskom alebo českom jazyku |  | N/A |  |  |
| Softvér a ovládacia konzola sú neoddeliteľnou súčasťou dodaného zariadenia, nakoľko nie je možné na zariadení analyzovať vzorky, resp. vykonávať merania bez ich použitia |  | N/A |  |  |
| Možnosť dovybavenia spektrometrom LIBS na materiálovú analýzu |  | N/A |  |  |
| Možnosť pozorovania vzoriek mimo pozorovací stôl vďaka možnosti umiestnenia motorizácie a kamery s objektívmi na externý stôl/stojan/flexibilné rameno. |  | N/A |  |  |
| KAMERA |  |  |  |  |
| Snímková frekvencia minimálne 50 fps |  |  | N/A |  |
| Minimálne 16-bitový rozsah intenzity |  |  | N/A |  |
| Maximálne rozlíšenie minimálne 2048 x 1536 pixelov prirodzene |  |  | N/A |  |
| Maximálne rozlíšenie minimálne 6144 x 4608 x v režime vysokej presnosti |  |  | N/A |  |
| Vstavaný LED svetelný zdroj |  | N/A |  |  |
| POZOROVACÍ STOJAN PRE PRÁCU V AKOMKOĽVEK UHLE S MOTORIZOVANÝMI OSAMI XYZ |  |  |  |  |
| Plne motorizované vo všetkých osiach XYZ |  | N/A |  |  |
| Naklonenie stolíka s kamerou a objektívmi až do uhla 90 stupňov s rozpoznaním uhla sklonu |  | N/A |  |  |
| Motorizovaný XY rozsah pohybu stolíka minimálne 20 x 20 mm |  | N/A |  |  |
| Motorizácia v osi Z v rozsahu minimálne 50 mm a rozlíšením 0,1 pm |  |  | N/A |  |
| Možnosť rotácie stolu o 180 stupňov |  | N/A |  |  |
| Vstavané prepúšťajúce svetlo |  | N/A |  |  |
| Nosnosť minimálne 4,5 kg |  | N/A |  |  |
| UNIVERZÁLNY OBJEKTÍV 1 |  |  |  |  |
| Rozsah zväčšenia od 20x až minimálne 200x |  |  | N/A |  |
| Pracovná vzdialenosť minimálne 25,5 mm |  |  | N/A |  |
| Možnosť ručného pozorovania mimo stola |  | N/A |  |  |
| Pozorovanie v svetlom a v tmavom poli |  | N/A |  |  |
| UNIVERZÁLNY OBJEKTÍV 2 |  |  |  |  |
| Rozsah zväčšenia od 10Ox až mnimálne 10OOx |  |  | N/A |  |
| Pracovná vzdialenosť minimálne 25 mm |  |  | N/A |  |
| Pozorovanie v tmavom polí |  | N/A |  |  |
| HLAVA PRE LASEROVÚ ANALÝZU MATERIÁLOV, PRINCÍP DETEKCIE |  |  |  |  |
| LIBS (Spektroskopia laserom budenej plazmy) |  | N/A |  |  |
| Laser triedy 1 (nie je potrebné špeciálne vybavenie na obsluhu laseru: ako rukavice a oblek) |  | N/A |  |  |
| Vlnová dĺžka laseru medzi 320-380nm |  |  | N/A |  |
| Integrovaný optický systém - schopný mikroskopického zväčšenia aspoň 500x |  |  | N/A |  |
| Integrovaný optický systém - rozlíšenie minimálne 3 megapixlov |  |  | N/A |  |
| Integrovaný optický systém - frame: 40fps |  |  | N/A |  |
| Automatická uzávierka |  | N/A |  |  |
| Zabudovaný svetelný zdroj |  | N/A |  |  |
| LED dióda |  | N/A |  |  |
| Životnosť: minimálne 90000h |  |  | N/A |  |
| Typ osvetlenia ( koaxiálny a kruhový) |  | N/A |  |  |
| Možnosť súbežného pozorovania vzoriek mikroskopom |  | N/A |  |  |
| Možnosť analýzy vzoriek pri náklone stolíka a objektívu z rôznych uhlov |  | N/A |  |  |
| Možnosť viacvrstvovej analýzy v minimálne 15 vrstvách |  |  | N/A |  |
| Možnosť súbežnej analýzy vo viacerých bodoch v rámci jedného zorného poľa. |  | N/A |  |  |
| Súčasťou softvéru zariadenia musí byť interná databáza látok pre kvalifikáciu vzoriek |  |  |  |  |
| Položka č. 2 – AUTOMATICKÝ METALOGRAFICKÝ LIS |  |  |  |  |
| Množstvo: 1 ks |  |  |  |  |
| Pre zapúzdrenie, zalievanie metalografických vzoriek, priemer lisovacej formy v rozsahu 20 - 50 mm |  |  | N/A |  |
| Umožňuje zalievanie do rôznych plastických hmôt |  | N/A |  |  |
| Veľkosť vylisovanej formy musí byť kompatibilná s automatickou brúskou a leštičkou (musí umožniť jej uchytenie) a metalografickým mikroskopom (musí umožniť jej vloženie) |  | N/A |  |  |
| Programovanie teploty, času lisovania, ochladzovania |  | N/A |  |  |
| Položka č. 3 – AUTOMATICKÁ METALOGRAFICKÁ BRÚSKA A LEŠTIČKA |  |  |  |  |
| Množstvo: 1 ks |  |  |  |  |
| Na prípravu metalografických výbrusov pre svetelnú mikroskopiu |  | N/A |  |  |
| Programovanie podmienok brúsenia/leštenia |  | N/A |  |  |
| Nastaviteľné hodnoty prítlaku vzoriek, doby brúsenia/leštenia, rýchlosti a smeru rotácie kotúča, rýchlosti dávkovania pomocnej suspenzie |  | N/A |  |  |
| Možnosť práce v manuálnom režime |  | N/A |  |  |
| Položka č. 4 – SPOTREBNÝ MATERIÁL K AUTOMATICKEJ BRÚSKE A LEŠTIČKE |  |  |  |  |
| Množstvo: 1 sada |  |  |  |  |
| Brúsne papiere rôznej zrnitosti pre automatickú metalografickú brúsku a leštičku |  | N/A |  |  |
| Leštiace plátno, pasta a suspenzia pre automatickú metalografickú brúsku a leštičku |  | N/A |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.