Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (2. časť zákazky)

- Názov predmetu zákazky:  Prístroj na stanovenie bodu vzplanutia v uzatvorenom kelímku metódou Pensky Martens podľa normy STN EN ISO 2719

Predmetom zákazky je nákup prístroja na stanovenie bodu vzplanutia v uzatvorenom kelímku metódou Pensky Martens podľa normy STN EN ISO 2719.

- Hlavný kód CPV:

38000000-5	-	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Zároveň sa požaduje záručný servis vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom dodaného zariadenia.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

|  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |
| Položka č. 1 – Prístroj na stanovenie bodu vzplanutia v uzatvorenom kelímku metódou Pensky Martens podľa normy STN EN ISO 2719 |  |  |  |
| Množstvo: 1 ks |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Prístroj musí fungovať v súlade s normou STN EN ISO 2719 | N/A |  |  |
| teplotný rozsah analýz: min. 30 - 400 °C |  | N/A |  |
| teplotný rozsah analýz: rozlíšenie 0,1 °C, nastavenie podľa metodiky |  | N/A |  |
| teplotný gradient: podľa zvolenej metodiky, možnosť v rozsahu 0,5-12 °C/min |  | N/A |  |
| zapaľovanie: elektrické | N/A |  |  |
| Pt100 sklenený teplomer s intel, zabudovaným čipom (10-bodové kalibračné dáta) |  | N/A |  |
| detekcia vzplanutia: tepelná, odstránenie vplyvu vody vo vzorke na výsledok detekcie | N/A |  |  |
| možnosť voľby intervalu testu v rozsahu 0,5°- 5°C |  | N/A |  |
| miešanie vzorky: podľa zvolenej metodiky, možnosť v rozsahu: min. 0 - 300 ot./min. |  | N/A |  |
| automatická korekcia tlaku: zabudovaným barometrom, možnosť voľby jednotiek | N/A |  |  |
| chladenie: zabudovaným ventilátorom | N/A |  |  |
| musí obsahovať ochranu proti prehriatiu, ochranu voči požiaru | N/A |  |  |
| ochrana prístroja heslom | N/A |  |  |
| automatická kalibrácia | N/A |  |  |
| výstup na PC alebo USB tlačiareň, možnosť USB kľúča | N/A |  |  |
| zabudovaná pamäť na výsledky, kapacita min. 500 výsledkov |  | N/A |  |
| zabudovaný dotykový displej, min. 7", farebný |  | N/A |  |
| zabudované hasiace zariadenie (nutný zdroj hasiaceho média) | N/A |  |  |
| verzia s plne automatickým výťahom | N/A |  |  |
| pripojovací systém pre ľahké čistenie jedným tlačidlom | N/A |  |  |
| napájanie 230 V, 50 - 60 Hz, 1100 W |  | N/A |  |
| čítačka pamäťových kariet SD, micro SD, náhradného spotrebného materiálu min 2 ks kelímky,, t min 3 ks Pt100 sklenený teplomer s intel, zabudovaným čipom (10-bodové kalibračné dáta eplomery) | N/A |  |  |
| Mosadzný náhradný kelímok, | N/A |  |  |
| CRM referenčný materiál, 255 ml, metóda A, 65°C | N/A |  |  |
| CRM referenčný materiál, 255 ml, metóda A, 210°C | N/A |  |  |
| CRM referenčný materiál, 255 ml, metóda B, 100°C | N/A |  |  |
| PC + SOFTWER |  |  |  |
| Jedná sa o presné stanovený softvér, ktorý je súčasťou prístroja stanovený požiadavkou normy EN ISO 2719 | N/A |  |  |
| umožňuje prehliadanie dátových dokumentov vyhotovených daným zariadením | N/A |  |  |
| Softvér je inštalovaný len na daný PC s.tlačiarňou | N/A |  |  |
| Notebook: |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Procesor s výkonom min. 15000 bodov v benchmarku Passmark CPUbenchmark, |  | N/A |  |
| min Displej antireflexný 1920 x 1080 |  | N/A |  |
| min RAM 32GB DDR4 |  | N/A |  |
| Intel UHD Graphics alebo ekvivalent | N/A |  |  |
| min SSD 256GB |  | N/A |  |
| webkamera | N/A |  |  |
| USB 3.2 Gen 1 | N/A |  |  |
| USB-C | N/A |  |  |
| WiFi | N/A |  |  |
| min Windows 11 Pro alebo ekvivalent |  | N/A |  |
| Tlačiareň: |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Atramentová tlačiareň multifunkčná, farebná | N/A |  |  |
| Formát min. A4 |  |  |  |
| kopírovanie a skenovanie | N/A |  |  |
| Min. rozlíšenie tlače 4800 x 1200 DPI |  | N/A |  |
| Koncovky USB min. 3 |  | N/A |  |
| WiFi | N/A |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.