Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Ručné identifikačné zariadenie č. 2 (ID zákazky 48813)

Predmetom dodávky je mobilné ručné identifikačné zariadenie Ramanov spektrometer, ktorý je uspôsobený pre detekciu látok neznámeho pôvodu a pre screening obsahu metanolu v alkoholických nápojoch.

- Hlavný kód CPV:

38433000-9	Spektrometre

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- Najneskôr do 180 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania:

Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, 812 72 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Ručné identifikačné zariadenie – Ramanov spektrometer |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 1 kus |  |  |
| Popis | identifikácia vzoriek kvapalného alebo pevného skupenstva, spektra nebezpečných chemických látok, organických aj anorganických látok | N/A |  |
|  | screening koncentrácie metanolu v alkoholických nápojoch v rozsahu min. od 2 % metanolu v zmesi vo vybraných alkoholických nápojoch, resp. v koncentráciách, ktoré sú pre zdravie a život človeka nebezpečné, a to bez otvorenia obalu (fľaše) | N/A |  |
| Vlastnosti | meranie vzoriek s vysokou vlastnou fluorescenciou, vrátane čiernych vzoriek bez rizika ich teplotnej deštrukcie, s použitím hardvérového spôsobu potlačenia fluorescencie | N/A |  |
|  | možnosť bezkontaktného merania cez priehľadné transparentné a semitransparentné obaly (bez rizika vypálenia otvoru do obalu) zo vzdialenosti min. 30 cm a viac | N/A |  |
|  | bezpečné meranie termicky nestabilných vzoriek (fulmináty, azidy, HMTD, TATP na čiernom podklade), bez rizika ich zapálenia alebo iniciácie | N/A |  |
|  | meranie za rôznych svetelných podmienok, vrátane merania na bežnom dennom svetle | N/A |  |
| Laser | laser triedy 3R, umožňujúci bezpečnú prácu bez ochranných okuliarov za všetkých situácií a pri akejkoľvek vzdialenosti od spektrometra | N/A |  |
| Vlnová dĺžka stabilizovaného laseru (pulzný laser s dvomi vlnovými dĺžkami) | od 700 do 850 nm |  | N/A |
| Maximálna dĺžka pulzu na jednom meranom bode | do 150 ms |  | N/A |
| Maximálny povolený výkon lasera | 60 mW |  | N/A |
| Integrovaná knižnica | integrovaná (interná) databáza nebezpečných a ďalších látok a knižnica Ramanových spektier (látok, ktoré možno identifikovať), vrátane bezplatného rozširovania knižnice o ďalšie látky | N/A |  |
|  | prehliadanie databázy látok priamo na prístroji, vrátane prehliadania v rôznych kategóriách (drogy, prekurzory, výbušniny, priemyselné toxické látky, bojové chemické látky a iné) a textové alfanumerické prehliadanie celej databázy aj jednotlivých kategórií látok | N/A |  |
| Veľkosť knižnice | min. 7 000 látok |  | N/A |
| Softvér a konektivita | export dát (zmeraných spektier) na externý počítač pomocou USB rozhrania | N/A |  |
|  | softvér musí automaticky identifikovať spektrá s nízkou kvalitou a upozorniť obsluhu na riziko nízkej kvality spektra | N/A |  |
|  | užívateľské rozhranie v českom alebo slovenskom jazyku | N/A |  |
| Batériové napájanie | napájaný štandardnými dobíjacími a nedobíjacími článkami typu CR123 alebo typu AA alebo AAA | N/A |  |
| Ovládateľnosť | mobilný prístroj umožňujúci prácu v teréne | N/A |  |
|  | bezpečné používanie bez ochranných okuliarov ako u obsluhy, tak aj u ostatných osôb stojacich v blízkom okolí spektrometra | N/A |  |
| Súčasť dodávky | súčasťou dodávky optický nástavec alebo nástavce, ktoré v prípade potreby umožnia priame meranie v držiaku vialiek, bezpečné meranie malých vzoriek s otvoreným lúčom a meranie cez transparentné fľaše | N/A |  |
|  | záručný servis, zaškolenie obsluhy prístroja | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.