# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

# „Ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu na oddělení léčebné rehabilitace.“

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

| Ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu na oddělení léčebné rehabilitace | 1 ks |
| --- | --- |

Obsahem veřejné zakázky je pořízení ultrazvukového přístroje určeného pro pro diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu na oddělení léčebné rehabilitace .

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku.

Nedoložení doplňujících požadavků není překážkou v posuzování nabídky, tzn. nabídka bez doplňujích požadavků je akceptována. Avšak v případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných technických parametrů u nabídky, musí být účastník zadávacího řízení schopen (na základě písemné žádosti zadavatele) předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, eventruelně jeho vzorky, které prokazují dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni a rozsahu požadované zadávací dokumentací.

Technická specifikace:

| Ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu na oddělení léčebné rehabilitace |  |  | Počet: | 1 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |  |  |  |  |
| Plně digitální ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu na oddělení léčebné rehabilitace s digitálním formátováním UZ paprsku |  | Ano |  |  |
| Frekvenční rozsah přístroje |  | min. 1-18 MHz |  |  |
| B-mode na základních i harmonických frekvencích |  | Ano |  |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zobrazení |  | Ano |  |  |
| Úhlové (compound) zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  | Ano |  |  |
| Pulzní Doppler s možností steeringu na lineárních sondách s rozsahem |  | Min. ±30° |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení krevního toku - Power Doppler, Angio Poppler |  | Ano |  |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) |  | Ano |  |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice |  | Ano |  |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  | Ano |  |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  | Ano |  |  |
| Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) |  | Ano |  |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu |  | Ano |  |  |
| Modul zajišťující vizualizaci mikrokalcifikací, jehož součástí je software pro filtraci 2D obrazu umožňující v reálném čase detekovat, zobrazovat a vyhodnocovat mikrokalicifikace o velikosti menší než 100 µm |  | Ano |  |  |
| Konektory pro připojení sond |  | min. 3** |  |  |
| Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  | Ano |  |  |
| Start systému z kompletně vypnutého stavu |  | max. 60 s** |  |  |
| Start systému z režimu spánku |  | max. 30 s** |  |  |
| Šířka přístroje pro průjezd při transportu systému k lůžku pacienta |  | Max. 60 cm** |  |  |
| Povolená hmotnost přístroje |  | Max. 100 kg** |  |  |
| Požadavky na ovládání |  |  |  |  |
| LED monitor s minimálně s rozlišením (1920x1080) |  | Min. 21,5“** |  |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách |  | ano |  |  |
| Obslužný panel výškově i stranově nastavitelný nezávisle na pozici monitoru |  | Ano |  |  |
| Sekundární LCD dotykový display umístěný na obslužném panelu pro snadné a rychlé ovládání a nastavení voleb a funkcí |  | Min. 12“** |  |  |
| Vysouvací textová klávesnice |  | Ano |  |  |
| Nastavení zesílení jednotlivých hloubkových pásem (TGC/STC) mechanickými posuvnými tlačítky |  | Ano |  |  |
| Konektivita |  |  |  |  |
| DICOM rozhraní pro připojení do PACS systému nemocnice (včetně příslušného modulu HW i SW s protokolem DICOM Worklist) |  | Ano |  |  |
| Schopnost zaznamenávat na externí Flash memory a ostatní paměťová USB zařízení |  | min. 2 USB porty |  |  |
| Konektor RJ 45 (Ethernet) pro připojení přístroje k LAN |  | Ano |  |  |
| Interní HDD pro archivaci dat |  | min. 1 TB |  |  |
| Přímý výstup RAW |  | Ano |  |  |
| Požadované sondy |  |  |  |  |
| Lineární sonda v rozsahu min. 5 – 14MHz s aktivní šíří zobrazení |  | min. 55 mm** |  |  |
| Resterilizovatelné bioptické zařízení na provádění intervenčních výkonů kompatibilní s lineární sondou (Lineární sonda v rozsahu min. 5 – 14MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm) |  | Ano |  |  |
| Lineární sonda typ „hokejka“ v rozsahu min 7-17 MHz s aktivní šíří zobrazení |  | max. 30 mm** |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Set pro provádění intervenčních bioptických výkonů s jednorázovými vsuvkami k bioptickému zařízení |  | Ano |  |  |
| Tiskárna termosublimační |  | Ano |  |  |
| Tiskárna pro tisk reportů |  | Ano |  |  |
| Doplňující požadavky |  |  |  |  |
| Možnost budoucího rozšíření o modul zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny – shearwave. Modul bude splňovat požadavky a), b), c), d), e), f). |  | Ano |  |  |
| - Modul hodnocení elasticity tkáně umožňuje definování velikosti sledované oblasti v tkáni a 3D zobrazení vyšetřované oblasti |  | Ano |  |  |
| - Barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase a nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s |  | Ano |  |  |
| - Zobrazení na monitoru v reálném čase při vyšetření i v quad módu (2D, rychlost, elasticita, kvalita signálu, zobrazení propagace a variance střižné vlny) |  | Ano |  |  |
| - Automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním hodnot elasticity v aktivním režimu během snímání |  | Ano |  |  |
| - Kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec |  | Ano |  |  |
| - Sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti |  | Ano |  |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..