# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

# „Modernizace vybavení oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

s

| Tiskárna pro označení histologických kazet | 1 ks |
| --- | --- |
| Parafínová zalévací linka pro přípravu preparátů | 1 ks |

Obsahem veřejné zakázky je pořízení zalévací parafínové linky určené pro přípravu tkáňových vzorků v rámci modernizace vybavení oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci 10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. V případě možnosti výběru barvy si zadavatel vyhrazuje právo si barvu zvolit po předložení vzorníku.

Nedoložení doplňujících požadavků není překážkou v posuzování nabídky, tzn. nabídka bez doplňujích požadavků je akceptována. Avšak v případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem deklarovaných technických parametrů u nabídky, musí být účastník zadávacího řízení schopen (na základě písemné žádosti zadavatele) předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, eventruelně jeho vzorky, které prokazují dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni a rozsahu požadované zadávací dokumentací.

Technická specifikace:

| Parafínová zalévací linka pro přípravu preparátů |  |  | Počet: | 1 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |  |  |  |  |
| Modulární zalévací linka pro přípravu tkáňových vzorků |  | Ano |  |  |
| Linka se sestává z chladícího modulu, zalévacího modulu s dispenserem a předehřívacího modulu |  | Ano |  |  |
| Délka celé sestavené linky se všemi požadovanými moduly |  | max. 130 cm |  |  |
| Hloubka každého z modulů |  | max. 60 cm |  |  |
| Chladící modul s chladící deskou o velikosti |  | min. 50 x 26 cm |  |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah |  | -10°C až 12°C |  |  |
| Grafické zobrazení teploty chladící desky |  | Ano |  |  |
| Zalévací modul vybaven zásobníkem na parafín |  | Ano |  |  |
| Objem parafínového zásobníku |  | min. 4,5 l |  |  |
| Velikost pracovní plochy zalévacího modulu |  | min. 35 x 24 cm |  |  |
| Plynulá regulace dávkování parafínu |  | Ano |  |  |
| Ruční i nožní dávkování parafínu |  | Ano |  |  |
| Osvětlení pracovní plochy zalévacího modulu na pohyblivém rameni |  | Ano |  |  |
| Přihlazovací čtvercová pracovní plocha zalévacího modulu o velikosti |  | min. 4 x 4 cm |  |  |
| Pracovní teplota přihlazovací pracovní plochy v rozsahu |  | 0°C – 6°C |  |  |
| Programovatelné zapnutí/vypnutí ohřevu parafínového zásobníku včetně ohřevu pracovní plochy |  | Ano |  |  |
| Oddělené grafické zobrazení teploty ohřevu zásobníku a pracovní desky |  | Ano |  |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah |  | 30°C – 70°C |  |  |
| Bezpečnostní plochy pro uložení rukou při práci s tepelnou ochranou |  | Ano |  |  |
| Odkapávač s vyhřívaným umístěním pinzet o kapacitě na |  | min. 6 pinzet |  |  |
| Konektory pro vložení elektricky vyhřívaných pinzet |  | min. 2 |  |  |
| Předehřívací modul s plochou pro umístění nádoby na tkáně o velikosti |  | min. 57 x 36 cm |  |  |
| Oddělené grafické zobrazení teploty ohřevu předehřívání forem a parafínové nádoby |  | Ano |  |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah |  | 30°C – 75°C |  |  |
| Doplňující požadavky |  |  |  |  |
| Napájení |  | 230 V, 50 Hz |  |  |
| Povolená hmotnost automatické linky |  | max. 100 kg |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Integrovaná lupa umístěná na pohyblivém rameni |  | min. 4 dioptrie |  |  |
| Spotřební materiál |  |  |  |  |
| 2 ks elektricky vyhřívané pinzety, špička 1 mm |  | Ano |  |  |
| 2 ks elektricky vyhřívané pinzety, špička 4 mm |  | Ano |  |  |

| Tiskárna pro označení histologických kazet |  |  | Počet: | 1 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota |  | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |  |  |  |  |
| Tiskárna pro označování standartních histologických kazet |  | Ano |  |  |
| Označování přímo na kazetu pomocí laserové technologie bez použití dalšího spotřebního materiálu |  | ano |  |  |
| Uzavřený laser bezpečnostní třídy IV. |  | ano |  |  |
| Rychlost značení |  | min. 10 kazet za minutu |  |  |
| Rozlišení tisku |  | 600 x 600 dpi |  |  |
| Tisk na čelní stranu kazety |  | Ano |  |  |
| Tisk různých dat a nápisů včetně: bioptického čísla, typu vyšetření, roku, pořadového čísla bloku, metody barvení, typu tkáně apod. |  | Ano |  |  |
| Tisk 2D kódů (QR) |  | Ano |  |  |
| Zásobník na kazety s kapacitou |  | min. 60 kazet |  |  |
| Připojení přes USB |  | Ano |  |  |
| Zaručená kompatibilita s LIS používaným na oddělení |  | Ano |  |  |
| Doplňující požadavky |  |  |  |  |
| Napájení |  | 230 V, 50 Hz |  |  |
| Hmotnost zařízení |  | max. 10 kg |  |  |
| Rozměry (š. x h.) |  | max. 30 cm x 45 cm |  |  |
| Výška tiskárny |  | max. 60 cm |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 3 ks náhradních zásobníků |  | ano |  |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..