**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Časť č. 8 Infúzny set pre pretlakovú infúziu kompatibilný s infúznou pumpou TERUFUSION** | | |
| **Účel:** Jednorázová infúzna súprava na terapeutické podávanie infúznych roztokov a injekčných roztokov kompatibilná s existujúcou infúznou pumpou **TERUFUSION** | | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  | |
| **Výrobca** |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  | |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj**  ***vyznačí uchádzač*** |
| Celková dĺžka hadičky/súpravy | 150 – 180 cm |  |
| Dĺžka súpravy od čerpacieho segmentu po pacientský Luer Lock konektor (dĺžka tokovej hadičky) | nastaviteľná |  |
| Partikulárny kvapalinový filter | 15 µm |  |
| Dĺžka kvapkovej komôrky | 65 mm |  |
| Prietok systémov z PVC | 600/1000 ml/h |  |
| Prietok silikónového segmentu | 0,1/1500 ml/h |  |
| Vnútorný priemer hadičky súpravy | 2,9 – 3,1 mm |  |
| Vonkajší priemer hadičky súpravy | 4,1 – 4,5 mm |  |
| 20 kvapiek destilovanej vody | 1,0 ± 0,1 ml |  |
| Kompatibilné s infúznou technikou **TERUFUSION** pre pretlakové podávanie | áno |  |
| Vzduchový filter | áno |  |
| Farba kvapkovej komôrky | transparentná/biela resp. uviesť farebné prevedenie |  |
| Farba hadičky |  |
| Farba telesa tlačky | oranžová |  |
| Ventilovaný perforačný tŕň a antibakteriálnym filtrom | áno |  |
| Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku farba | oranžová |  |
| Spojovací konektor farba | transparentná |  |
| Ochranný kryt hrotu a krytka pripojovacieho konektora | áno |  |
| Pripojovací konektor Male Luer Lock | áno |  |
| Regulačná tlačka na hadičke | áno |  |
| Kvapková komôrka s kvapalinovým filtrom | áno |  |
| Posuvná bezpečnostná svorka na hadičke pre krátkodobé uzatvorenie prietoku | áno |  |
| Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný a s ochrannými krytmi | áno |  |
| Hadička z trvanlivého, priehľadného, pružného, poddajného materiálu odolného proti zalomeniu | áno |  |
| Materiál súpravy | PVC resp. silikónu |  |
| Bez obsahu DEHP, latexu | áno |  |
| Ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku | áno |  |
| Súprava umožňujúca jednoduchú a bezpečnú manipuláciu; znemožnenie vloženie setu v nesprávnom smere | áno |  |
| Odolná voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy | áno |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky