## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Jednorazový operačný set by-pass
1.2 CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Jednorazový operačný set (spotrebný) používaný pri kardiochirurgických operáciách na zabezpečenie krytia pracovnej plochy, operačného poľa a personálu počas operačného zákroku.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie 48 mesiacov
| Položka č. 1 | Jednorazový operačný set by-pass |  | ks | 1276
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Jednorazový operačný set by-pass
| 1. | musí obsahovať nasledovné produkty:
| 1.1 | Produkt č.1 - Operačné krycie obalové rúško stola
| 1.1.1 | počet: 1 kus
| 1.1.2 | dvojvrstvová polyethylénová fóliová rúška na stolík potiahnutá polypropylénom, v ktorej musia byť zabalené produkty setu č.2 až č.13
| 1.1.3 | musí zabraňovať prepúšťaniu tekutiny
| 1.1.4 | musí byť extrémne odolná proti roztrhnutiu
| 1.1.5 | skladanie rúšky musí byť protismerné
| 1.1.6 | z dôvodu zabezpečenia sterility pri manipulácii musí byť farebne odlíšená sterilná a nesterilná strana rúšky
| 1.1.7 | požadovaný rozmer 160 cm x 200 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
| 1.2 | Produkt č.2 - Uterák
| 1.2.1 | počet: 2 kusy
| 1.2.2 | vysoko savý uterák z netkanej textílie spevnenej za sucha, ktorý sa po jeho namočení nerozpadáva
| 1.2.3 | požadovaný rozmer 30 cm x 38 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)
| 1.3 | Produkt č.3 - Plášť typ č.1
| 1.3.1 | počet: 1 kus
| 1.3.2 | hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
| 1.3.3 | požadovaná dĺžka plášťa 135 cm (tolerancia ±5 cm)
| 1.3.4 | požadovaná šírka plášťa v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
| 1.3.5 | musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
| 1.3.6 | požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného dielu (pravý diel) 6 cm a spodného dielu (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
| 1.3.7 | požaduje sa manžeta plášťa s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z nedráždivej jemnej polyesterovej tkaniny
| 1.3.8 | požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
| 1.3.9 | požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášťa ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
| 1.3.10 | zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
| 1.3.11 | jednotlivé diely plášťa musia byť spojené dvojitým lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
| 1.4 | Produkt č.4 - Plášť typ č.2
| 1.4.1 | počet: 1 kus
| 1.4.2 | hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
| 1.4.3 | požadovaná dĺžka plášťa 155 cm (tolerancia ±5 cm)
| 1.4.4 | požadovaná šírka plášťa v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
| 1.4.5 | musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
| 1.4.6 | požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného (pravý diel) 6 cm a spodného (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
| 1.4.7 | požaduje sa manžeta plášťa s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z nedráždivej jemnej polyesterovej tkaniny
| 1.4.8 | požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
| 1.4.9 | požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášťa ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
| 1.4.10 | zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
| 1.4.11 | jednotlivé diely plášťa musia byť spojené dvojitým lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
| 1.5 | Produkt č.5 - Rukavice typ č.1
| 1.5.1 | počet: 1 pár
| 1.5.2 | latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
| 1.5.3 | farba: biela
| 1.5.4 | požadovaná veľkosť č. 6,5
| 1.5.5 | požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
| 1.5.6 | požaduje sa vnútorná zosieťovaná syntetická vrstva
| 1.5.7 | požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
| 1.5.8 | požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
| 1.5.9 | požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
| 1.5.10 | požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
| 1.6 | Produkt č.6 - Rukavice typ č.2
| 1.6.1 | počet: 1 pár
| 1.6.2 | latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
| 1.6.3 | farba: biela
| 1.6.4 | požadovaná veľkosť č. 7,5
| 1.6.5 | požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
| 1.6.6 | požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
| 1.6.7 | požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
| 1.6.8 | požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
| 1.6.9 | požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
| 1.7 | Produkt č.7 - Návlek na inštrumentačný stolík
| 1.7.1 | počet: 1 kus
| 1.7.2 | teleskopický skladaný, s antistatickou úpravou
| 1.7.3 | požadovaný rozmer návleku 80 cm x 145 cm (bez tolerancie)
| 1.7.4 | požadovaný rozmer polypropylénovej textílie 75 cm x 90 cm (bez tolerancie), polypropylén musí byť pri námahe odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyethylénovej vrstvy
| 1.7.5 | požaduje sa, aby materiál polyethylénu bol pevne spojený a pri námahe bol odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyethylénovej vrstvy
| 1.8 | Produkt č.8 - OP-flex yankauer
| 1.8.1 | počet: 1 kus
| 1.8.2 | odsavač PVC - valcový s dierkami na konci odsavacej plochy
| 1.8.3 | úchopová časť odsávača pevná rukoväť na konci rukoväte napojenie na hadicu - pevné
| 1.8.4 | Hrúbka valcovitej časti: od 20CH do 25CH
| 1.9 | Produkt č.9 - Striekačka typ č.1
| 1.9.1 | počet: 1 kus
| 1.9.2 | luer lock násada
| 1.9.3 | 2-dielna
| 1.9.4 | požadovaný objem: 2 ml (bez tolerancie)
| 1.10 | Produkt č.10 - Striekačka typ č.2
| 1.10.1 | počet: 1 kus
| 1.10.2 | luer lock násada
| 1.10.3 | 3-dielna
| 1.10.4 | požadovaný objem: 10 ml (bez tolerancie)
| 1.11 | Produkt č.11 - Striekačka typ č.3
| 1.11.1 | počet: 1 kus
| 1.11.2 | luer lock násada
| 1.11.3 | 2-dielna
| 1.11.4 | požadovaný objem: 20 ml (bez tolerancie)
| 1.12 | Produkt č.12 - Jednorazová kanyla typ č.1
| 1.12.1 | počet: 1 kus
| 1.12.2 | požadovaná hrúbka: G22
| 1.12.3 | požadovaný rozmer: 0,7 mm x 30 mm (bez tolerancie)
| 1.13 | Produkt č.13 - Jednorazová kanyla typ č.2
| 1.13.1 | počet: 1 kus
| 1.13.2 | požadovaná hrúbka: G18
| 1.13.3 | požadovaný rozmer: 1,2 mm x 40 mm (bez tolerancie)
| 1.14 | Produkt č.14 - Skalpel typ č.1
| 1.14.1 | počet: 1 kus
| 1.14.2 | požadovaná hrúbka: č.11
| 1.14.3 | vyrobený z ušľachtilej ocele
| 1.15 | Produkt č.15 - Skalpel typ č.2
| 1.15.1 | počet: 1 kus
| 1.15.2 | požadovaná hrúbka: č.20
| 1.15.3 | vyrobený z ušľachtilej ocele
| 1.16 | Produkt č.16 - Odsávacia hadica
| 1.16.1 | počet: 1 kus
| 1.16.2 | s variabilnými koncovkami po oboch stranách na napojenie odsávača PVC a odsávacieho vaku, ktoré neprepúšťajú tekutinu
| 1.16.3 | požadovaná veľkosť: CH:25
| 1.16.4 | požadovaná dĺžka: min. 300 cm
| 1.17 | Produkt č.17 - Ortopedický návlek na nohu
| 1.17.1 | počet: 1 kus
| 1.17.2 | vyrobený z polyetylénovej fólie potiahnutej polypropylénovou vrstvou
| 1.17.3 | požadovaný rozmer 33 cm x 55 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)
| 1.18 | Produkt č.18 - Lepiaci pásik
| 1.18.1 | počet: 1 kus
| 1.18.2 | polyethylénový, zabalený v silikónovom obale a vložený do návleku na nohu
| 1.18.3 | požadovaný rozmer 9 cm x 50 cm (tolerancia ±1 cm x ± 1 cm)
| 1.19 | Produkt č.19 - Operačná rúška s lepením typ č.1
| 1.19.1 | počet: 1 kus
| 1.19.2 | vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu napolyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
| 1.19.3 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
| 1.19.4 | požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
| 1.19.5 | požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
| 1.19.6 | rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
| 1.19.7 | požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
| 1.19.8 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
| 1.19.9 | požaduje sa trojdielne lepenie v rozmedzí 15 cm, 70 cm, 15 cm (bez tolerancie)
| 1.19.10 | požadovaný rozmer rúšky 160 cm x 250 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
| 1.19.11 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
| 1.19.12 | požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška
| 1.20 | Produkt č.20 - Operačná rúška s lepením typ č.2
| 1.20.1 | počet: 1 kus
| 1.20.2 | vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
| 1.20.3 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
| 1.20.4 | požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
| 1.20.5 | požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
| 1.20.6 | rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
| 1.20.7 | požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
| 1.20.8 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
| 1.20.9 | požadovaný rozmer rúšky 75 cm x 90 cm (tolerancia ±7,5 cm x ±9 cm)
| 1.20.10 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
| 1.21 | Produkt č.21 - Operačná rúška v tvare U
| 1.21.1 | počet: 1 kus
| 1.21.2 | vyrobená z trojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
| 1.21.3 | s otvorom v tvare U - s trojdielnym lepením kopírujúcim otvor po celom obvode nástrihu so šírkou min. 4,5 cm max. 6 cm
| 1.21.4 | požadovaný rozmer rúšky 260 cm x 225 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
| 1.21.5 | požadovaný rozmer U nástrihu 10 cm x 100 cm (bez tolerancie)
| 1.21.6 | požaduje sa v oblasti U nástrihu zosilnená polypropylénová vrstva v rozmere 50 cm x 100 cm, pričom zosilnená oblasť musí byť vo výške 45 cm (tolerancia ±2 cm) od horného okraja
| 1.21.7 | požaduje sa, aby zosilnená vrstva na PE fólii bola nanesená v množstve 30 + 50 g/m2 polypropylénového materiálu
| 1.21.8 | požaduje sa absorpčná schopnosť rúšky v oblasti operačného poľa min. 405 ml/m2
| 1.21.9 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokrapozdĺžne 180 N a priečne 80 N (aj pri nasatí PE podkladu tekutinou)
| 1.21.10 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
| 1.21.11 | rúška musí mať vysokú schopnosť kopírovať kónicku časť tela v oblasti operačného poľa
| 1.21.12 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
| 1.21.13 | požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška, nástrihu.
| 1.22 | Produkt č.22 - Hubka na čistenie koagulácie
| 1.22.1 | z jednej strany lepiaca fólia na upevnenie k rúškovaniu,
| 1.22.2 | druhá strana čistič koagulácie
| 1.22.3 | požadovaná veľkosť 5 cm x 5 cm (tolerancia ±1 cm)
| 2. | časti setu musia byť zabalené v sterilnom obale, ktorý musí mať peel otváranie a v poradí časť č. 2,3,5,7,...,14.
| 3. | smer ukladania od vrchu: časť č.2,3,5,7,..,14 (spodná časť). To z dôvodu zachovania sterility.
| 4. | predná strana sterilného obalu musí obsahovať: názov setu, zloženie setu, čiarový kód, exspiráciu, dve dokumentačné etikety,
| 5. | z dôvodu zabezpečenia neporušiteľnosti sterilného obalu počas jeho prepravy a manipulácie sa požaduje jeho balenie ešte v dvoch kartónových obaloch,
| 6. | požaduje sa, aby bol set bez zápachu, sterilizovaný ethylenoxidom,
| 7. | všetky súčasti setu musia spĺňať požiadavky High-performance štandardu EN 13796.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 48 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
| 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
| 3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
| 3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
| 3.2 | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
| 3.3 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
| 3.4 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).
| 4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
| 5. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
| 6. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
| 7. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
| 8. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.
| 9. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
| 10. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
| 11. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
| 12. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
| 13. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
| 14. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 15. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
| 16. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 17. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
| 18. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak) |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | V prípade, ak je to relevantné právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač