## Opis PZ
Príloha č. 2 SP / Príloha č. 2 Zmluvy
Verejný obstarávateľ / Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky / Zmluvy: Jednorovinový angiografický systém
Uchádzač / Predávajúci:
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ:
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Jednorovinový angiografický systém s plochým detektorom ukotvený na podlahu. Angiografický pre vykonávanie intervenčných kardiologických výkonov obsahujúci najnovšie dostupné technológie na redukciu radiačnej záťaže pacienta a personál pri zachovaní kvality zobrazených štruktúr. Požaduje sa dodanie nového, nepoužitého a nerepasovaného prístroja.Angiografický prístroj vhodný pre kompletnú kardiologickú diagnostiku a intervenčnú liečbu koronárnej choroby a štrukturálnych ochorení srdca. Poskytujúci vysokú kvalitu obrazu pri nízkej radiačnej záťaži, vrátane mechanických prvkov komplexnej radiačnej ochrany. Prístroj s najnovšiou a maximálou výbavou výrobcu pre nízke dávky rtg žiarenia. Musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu. Prístroj (pracovisko) musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou prepojenia všetkých potrebných zobrazení a modalít potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky. Systém musí byť možné napojiť na nemocničný informačný systém NIS, ako aj na úložisko dát a internet.Konzola musí byť uspôsobená na vyhodnocovanie všetkých digitálnych obrazových údajov s možnosťou postprocesingu a archivácie (CT, MR, EKG, ECHO, hemodynamiky vrodených chýb srdca. Súčasťou dodávky je automatická striekačka kontrastnej látky.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota (áno/nie/hodnota parametra)
Verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
1. C rameno:
1.1 | Parkovacia pozícia C-ramena pre voľný prístup k vyšetrovaciemu stolu zo všetkých strán počas prípravy pacienta alebo možnosť rotácie stola |  | áno
1.2 | Dostatočné miesto pri hlave pacienta pre prístup v rámci akútnych stavov |  | áno
1.3 | Antikolízny systém pre pohyby systému C-ramena |  | áno
1.4 | Vzdialenosť SID - variabilná minimálne od 90 cm do 119,5 cm alebo vzdialenosť SID - variabilná minimálne od 95 cm do 119 cm |  | áno
1.5 | Hĺbka C-ramena minimálne 90 cm |  | áno
1.6 | Rýchlosť rotácie C-ramena pri ovládaní personálom minimálne 15°/sekunda |  | áno
1.7 | CRA/CAU angulácia min +/- 45 a viac |  | áno
1.8 | LAO/RAO rotácia min -100/+105 alebo LAO/RAO rotácia 120° LAO/185° RAO pri hlave, minim. 90° LAO / 90° RAO zo strany |  | áno
1.9 | Rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii minimálne 40°/sekunda |  | áno
1.10 | Automatický regulátor polohy systému s možnosťou naprogramovania a vyvolania minimálne 10 pamäťových pozícií C-ramena vrátane pozícií detektora |  | áno
2. Vyšetrovací stôl:
2.1 | Podlahovo montovaný vyšetrovací stôl s teleskopickým podstavcom |  | áno
2.2 | RTG transparentná doska min. 195 cm |  | áno
2.3 | Rotácia vrchnej dosky min. ±90° |  | áno
2.4 | Motorizovaný vertikálny pohyb dosky stola v rozsahu min. 78 - 102,0 cm |  | áno
2.5 | Pozdĺžny pohyb dosky vyšetrovacieho stola min. 110 cm |  | áno
2.6 | Šírka stola min. 45 cm |  | áno
2.7 | Dĺžka stola min. 220 cm |  | áno
2.8 | Všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na bokoch vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu |  | áno
2.9 | Plávajúca doska vyšetrovacieho stola |  | áno
2.10 | Maximálna nosnosť vyšetrovacieho stola min. 200 kg |  | áno
2.11 | Univerzálny transparentný držiak ruky pacienta |  | áno
3. RTG generátor:
3.1 | Vysokofrekvenčný generátor, nominálny výkon min. 100 kW |  | áno
3.2 | RTG žiarič min. s 2 ohniskami |  | áno
3.3 | Vysoký tepelný výkon s chladením pre možnosť dlhodobého vyšetrovania bez prestávok a ochranou proti preťaženiu |  | áno
3.4 | Prispôsobiteľné napätie anódy v rozsahu minimálne 40 - 125 kV alebo prispôsobiteľné napätie anódy v rozsahu minimálne 50 - 125 kV |  | áno
3.5 | Prúdový rozsah generátora minimálne 10 - 1000 mA |  | áno
3.6 | Vysoký stály skiaskopický výkon min 2,5kW po 15 min alebo 4,5 kW po 10 min |  | áno
3.7 | Automatická kontrola expozície |  | áno
3.8 | Programovateľné módy pre skiaskopiu a akvizíciu |  | áno
3.9 | Vysokoobrátková mriežkou spínaná rtg lampa s rotačnou anódou s metalickými alebo špirálovými ložiskami |  | áno
3.10 | Odnímateľná mriežka rozptylového žiarenia |  | áno
3.11 | Nastavenie pozície kolimátora na monitore bez RTG žiarenia |  | áno
3.12 | Tepelná kapacita RTG anódy minimálne 2400 kHU |  | áno
3.13 | Kolimácia pri LIH (Last Image Hold) |  | áno
3.14 | Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti s meraním, zobrazením a záznamom akumulovanej dávky RTG žiarenia u pacienta, vybavenie zariadením dokumentujúcim radiačnú záťaž pacienta s vytváraním štruktúrovaných správ o radiačnej záťaži a ich odosielaním do PACS systému |  | áno
4. Digitálny systém akvizície obrazu a zobrazovanie:
4.1 | Plochý dynamický detektor s vysokým rozlíšením a veľkosťou rozmerov strán v rozmedzí od 25cm do 31 cm, alebo detektor s možnosťou zobrazenia väčšieho FOV a väčších rozmerov ako 25cm x 31 cm s možnosťou nastavenia FOV v min. 7 veľkosti FOV (formátov) zobrazovania, pričom v prípade obdĺžnikového detektora musí byť zachovaná možnosť jeho rotácie |  | áno
4.2 | Veľkosť pixelu maximálne 200 μm |  | áno
4.3 | Matrica detektora minimálne 1000 x 1000 pixel |  | áno
4.4 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke minimálne 14 bit |  | áno
4.5 | Digitálna subtrakčná angiografia (DSA) |  | áno
4.6 | Digitálna angiografia natívna |  | áno
4.7 | Periférne DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom s natívnym aj subtrahovaným zobrazením obrazu (bolus chase) s jednou akvizíciou a iba s jedným nástrekom kontrastnej látky pod vizuálnou kontrolou prietoku (bolus flow) |  | áno
4.8 | Roadmap z DSA s voľbou intenzity cievy a kostí počas skiaskopie |  | áno
4.9 | Simultánne zobrazenie roadmapu i natívnej skiaskopie na monitoroch vedľa seba |  | áno
4.10 | 3D rotačná angiografia s kontrastom |  | áno
4.11 | 3D subtrakčná rotačná angiografia |  | áno
4.12 | 3D CT rotačná angiografia s kontrastom alebo bez kontrastu s variabilnou rýchlosťou rotácie pre kontrolu krvácania alebo vizualizácie jemných štruktúr, cone beam CT angiografia |  | áno
4.13 | Pulzná fluoroskopia min 4fps až 30fps s možnosťou uloženia fluorosekvencií |  | áno
4.14 | Maximálna deklarovaná dávka pre DSA expozície meraná podľa IEC 60601 2-43 na 20 cm PMMA fantóme - kvantifikovať |  | áno
4.15 | SW na zvyraznenie stentu v koronarnej tepne (vizistent, stent enhancement system) |  | áno
5. Ovládanie systému a zobrazovanie:
5.1 | Zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na jednom veľkoplošnom diagnostickom monitore s integrovaným ovládaním a so stropným závesom a možnosťou výškového nastavenia s uhlopriečkou minimálne 55“ |  | áno
5.2 | Vysoké rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora minimálne 6 Mpix |  | áno
5.3 | Počet externých videovstupov pre monitor minimálne 9 |  | áno
5.4 | Minimálne 2 ks TFT-LCD diagnostické monitory s vysokým rozlíšením a s uhlopriečkou minimálne 18“ v miestnosti ovládača alebo 1 ks TFT- LCD monitor s uhlopriečkou minimálne 30“ v miestnosti ovládača pre znázornenie všetkých obrazových zdrojov |  | áno
5.5 | Výber zobrazenia na monitoroch z dotykovej obrazovky na ovládacej konzole na boku stola |  | áno
5.6 | Ovládacia konzola upevnená na vyšetrovacom stole pre pohyby systému gantry, pre ovládanie pacientskeho stola a pre nastavenie kolimátora |  | áno
5.7 | Ovládacia konzola určená pre obrazový systém na strane vyšetrovacieho stola vo forme dotykového LCD displeja vrátane možnosti postprocesingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov |  | áno
5.8 | Ovládacia konzola v miestnosti operátora pre obrazový systém vrátane postprocesingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov |  | áno
5.9 | Plne integrované kvantitatívne vaskulárne analýzy ovládané priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládača, vrátane automatického rozpoznania kontúr, kvantifikácie stenóz, meranie uhlov a vzdialeností a rôznych druhov automatických kalibrácií |  | áno
5.10 | Nožný spínač vo vyšetrovacej i ovládacej miestnosti pre spúšťanie expozície a skiaskopiu |  | áno
5.11 | Výstupy v DICOM formáte, DICOM: Send, Storage, Query/Retrieve, Print |  | áno
5.12 | Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS systémom verejného obstarávateľa |  | áno
5.13 | Záznam formátu na CD/DVD v DICOM formáte |  | áno
5.14 | Obrazová kapacita systému minimálne 50 000 obrazov DSA v matici minimálne 1024 x 1024 |  | áno
6. Multimodalitná pracovná stanica a intervenčný softvér
6.1 | Angiografická pracovná stanica s možnosťou multimodalitného zobrazenia pre spracovanie a zobrazenie 3D a CT obrazov |  | áno
6.2 | HW: procesor minimálne 4-jadrový 2,4 GHz, operačná pamäť minimálne 16G, samostatný disk s kapacitou minimálne 1 TB, výkonná grafická karta pre 3D zobrazovanie, DVD+/-RW |  | áno
6.3 | 2ks Farebný TFT-LCD diagnosticky monitor o uhlopriečke minimálne 19“ alebo 1 ks s rozmermi min. 24“ |  | áno
6.4 | 2D post processing XA, analýza stenózy |  | áno
6.5 | Výstupy v DICOM formáte, DICOM: Send, Storage, Query/Retrieve, Print |  | áno
6.6 | Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACSu |  | áno
6.7 | Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS systémom verejného obstarávateľa |  | áno
6.8 | SW na kvantitativnu analyzu stenozy a funkcie lavej komory, export v AVI a JPEG |  | áno
7. Hemodynamický systém:
7.1 | Hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov. Systém musí obsahovať min. nasledovné softvérové vybavenia: |  | áno
7.1.1 | snímanie EKG s analýzou ST segmentu s možnosťou projekcie na monitore aktuálnych snímok a akvizíciou do pamäte |  | áno
7.1.2 | teploty a srdcového výdaja |  | áno
7.1.3 | vyhľadávanie pacientskych štúdii, správ (report) |  | áno
7.2 | Súčasťou je aj kompletné vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické merania, pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu pacientskych vyšetrení vrátane všetkých meraní a výpočtov. |  | áno
7.3 | Systém zahŕňa nasledovné moduly: |  | áno
7.3.1 | EKG |  | áno
7.3.2 | meranie srdcového výdaja |  | áno
7.3.3 | 4x invazívny tlak |  | áno
7.3.4 | SpO2 |  | áno
7.4 | Príslušenstvo pre hemodynamický systém: |  | áno
7.4.1 | sada káblov a elektród, príslušenstvo na meranie EKG, rtg transparentné EKG káble, záložný UPS zdroj, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu srdcových štruktúr, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu koronárnych ciev, DICOM rozhranie – DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS, 2 TFT, monitory na znázornenie EKG signálov a textu, spracovanie administratívnych dát (predpísané lieky, katétre), vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení |  | áno
8. Automatický tlakový injektor:
8.1 | Možnosť úplnej synchronizácie s RTG žiarením |  | áno
8.2 | Umiestnenie injektora na stropnom otočnom statíve |  | áno
9. Príslušenstvo:
9.1 | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - pojazdný ochranný štít z oloveného skla na pojazdnom, otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese spolu s malým operačným svetlom |  | áno
9.2 | Radiačná ochrana upevnená z boku stola |  | áno
9.3 | Polohovacie podložky pod hlavu a kolená |  | áno
9.4 | Špeciálne príslušenstvo na stôl s podložkou pod ruku pri upažení |  | áno
9.5 | Pacientsky matrac |  | áno
9.6 | Krátkodobý záložný zdroj (minimálne 10 minút) pre možnosť pokračovania prevádzky angiografického systému |  | áno
9.7 | Intercom pre komunikáciu medzi vyšetrovňou a vyhodnocovacou stanicou |  | áno
9.8 | Rozvádzač pre pripojenie prístroja k elektrickým obvodom |  | áno
9.9 | Dátový manažment, ponuka ( ukladanie a zálohovanie dat, typ úložiska, jeho kapacita, triedenie dát a vyhladávanie podla zadaných kritérií v nálezoch s možnosťou vytvárania vlastných vyhľadávacích kritérií…). |  | áno
10. Prístroj na meranie FFR
10.1 | Tlakový senzor FFR systemu je súčasťou monorail katetra, zavádza sa do tepny po štandartnom intrakoronárnom vociči, tzv. Rxi (rapid exchange) system. Pokiaľ nie je tento FFR sýstem originalnou súčasťou angiolinky, potom požadujeme kompatibilitu angiolinky (softvér , interface, inštalácia) s FFR prístrojmi tohto prevedenia na trhu dostupnými. |  | áno
11. Echokardiografický systém - USG
11.1 | Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy vhodný pre potreby špecializovaného angiografického pracoviska. Musí poskytovať špičkové kardiologické zobrazovanie v 2D - móde, transezofagiálne (4DTEE) zobrazenie, objemové 2D zobrazovanie v reálnom čase ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania |  | áno
11.2 | Možnosť pripojenia ultrazvukových sond pre transtorakálne, transezofageálne a cievne zobrazenie |  | áno
11.3 | Plochý LCD monitor |  | áno
11.4 | Jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel, alebo dotykový panel |  | áno
11.5 | Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 880 000 |  | áno
11.6 | Maximálny celkový dynamický rozsah prístroja min. 180 dB |  | áno
11.7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 30 cm |  | áno
11.8 | Porty pre 2D sondy min. 3 |  | áno
11.9 | Prístroj musí umožňovať pripojenie signálu EKG |  | áno
11.10 | Prístroj musí byť schopný zobraziť min. 40 objemov/sekundu |  | bez preferencie
11.11 | Maximálny počet 2D obrazov za sekundu min. 1040 |  | bez preferencie
11.12 | Zobrazovacie metódy: |  | áno
11.12.1 | Dopplerovské farebné mapovanie prietokov (CFM), tkanivový doppler, spektrálny a power doppler |  | áno
11.12.2 | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD |  | áno
11.12.3 | Prístroj musí umožňovať meranie vysokorýchlostných tokov pri kontinuálnom vysielaní uzv. lúča – kontinuálny Doppler (CW) |  | áno
11.12.4 | Merací rozsah rýchlosti toku pri CW až do min. 19 m/s |  | áno
11.12.5 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno
11.12.6 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať indexy PI, RI, S/D pomer, Max rýchlosť (PS), Min rýchlosť (ED)... |  | áno
11.12.7 | Prístroj musí umožňovať semi - automatické merania v 2D, M-móde a spektrálnom doppleri |  | áno
11.12.8 | Prístroj musí byť schopný zobraziť pohyby tkaniva M – mód |  | áno
11.13 | Archivácia a konektivita |  | áno
11.13.1 | Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min. 500 GB |  | áno
11.13.2 | Veľkosť pamäte slučky min. 1,6 GB alebo min.2 200 obrazov 2D |  | bez preferencie
11.13.3 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a DICOM protokol ako aj možnosť WiFi pripojenia |  | áno
11.13.4 | Prístroj musí podporovať DICOM štruktúrované reporty pre kardiológiu |  | áno
11.13.5 | Prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. 2 z toho min jeden na ovládacom paneli |  | áno
11.13.6 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno
11.13.7 | Prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno
11.14 | SONDY |  | áno
11.14.1 | 2D maticová multifrekvenčná sektorová monokryštalická kardio sonda, min. 1.4 - 4.5 MHz, harmonické zobrazenie, oblasť zobrazenia min. 90 stupňov |  | áno
11.14.2 | 2D multifrekvenčná TEE sonda, min. 3 - 7 MHz, harmonické zobrazenie |  | áno
11.14.3 | 2D lineárna sonda min. 4 - 9 MHz, harmonické zobrazenie |  | áno
11.14.4 | 2D konvexná sonda min. 1,5 - 5 MHz, harmonické zobrazenie |  | áno
V ............................... Dňa ........................................ |  | Meno, priezvisko, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu .............................................................................................