## Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: RTG pracovná stanica pre urologické zákroky
Zoznam položiek:
Por. číslo | Položka | MJ | Počet MJ
Položka č.1 | RTG pracovná stanica pre urologické zákroky | ks | 1 ks
1.2 CPV:
33111000-1 Röntgenové prístroje
33111800-9 Diagnostický röntgenový systém
51410000-8 Inštalácia lekárskych zariadení
80561000-4 Zdravotnícke školenia
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zariadenie bude slúžiť na vykonávanie transuretálnych procedúr, napr. ureterorenoskopia (URS), zavedenie tzv. double J stentu, cystoskopiua, transuretálna resekcia nádorov močového mechúra (TURB), transuretrálna resekcia prostaty (TURP), ale zabezpečuje aj perkutánne urologické procedúry, napr. perkutánna nefrolitolapaxia (PCNL), diagnostické urologické procedúry, napr. prehľadové zobrazenie obličiek, močovodu a močového mechúra (KUB), intravenózny pyelogram (IVP), zobrazovanie ultrazvukom, videourodynamické procedúry (VUCG), mikcnycystouretrogram (MCU) a pod.
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 - RTG pracovná stanica pre urologické zákroky
1. | RTG pracovná stanica pre urologické zákroky
1.1 | Snímkovacie náradie
1.2 | Univerzálny digitálny skiagrafický a skiaskopický RTG prístroj s priamou digitalizáciou pre urologické zákroky
1.3 | Neobmedzený prístup k urogenitálnej oblasti z I'avej, pravej a perineálnej strany, aj v prípade, ked' je pacientova urogenitálna oblast' umiestnená v röntgenovom poli
1.4 | Neobmedzený prístup k hlave pacienta pre anesteziológa, dokonca aj v prípade, ked' je pacientova urogenitálna oblast' umiestnená v röntgenovom poli
1.5 | Volitel'né vyhotovenie základného prístroja pre pravákov alebo I'avákov
1.6 | Systém chránený pred koróziou a vniknutím tekutín
1.7 | Sklápanie min.+90/-20 stupňov
1.8 | Izocentrické sklápanie
1.9 | Náklon do Trendelenburgovej polohy (± 15 °) okolo perineálneho konca stola
1.10 | Automatické zastavenie náklonu v horizontálnej polohe (0 °) a v Trendelenburgovych polohách ± 15 °
1.11 | Nosnost' stola min. 270 kg
1.12 | Motorické nastavenie výšky stola
2013-01-01 | Najnižšia poloha úlonej dosky od podlahy max. 72 cm
2014-01-01 | Najvyšia poloha úložnej dosky od podlahy max. 128 cm
2015-01-01 | Vzdialenosť detektora od úložnej dosky max. 8,5 cm
2016-01-01 | Motorické posúvanie úložnej dosky v pozdl'žnom smere
2017-01-01 | Rozsah posuvu úložnej dosky v pozdl'žnom smere min. 20 cm
2018-01-01 | Motorické posúvanie úložnej dosky v priečnom smere
2019-01-01 | Rozsah posuvu úložnej dosky v priečnom smere min. 20 cm
2020-01-01 | Plochý detektor
1921-01-01 | Pevne zabudovaný plochý detektor z materiálu a-Si (amorfny silicium)
2022-01-01 | Rozmer detektora min. 43 x 43 cm
2023-01-01 | Zoom 1 min. 42 x 42 cm
2024-01-01 | Zoom 2 min. 30 x 30 cm
2025-01-01 | Zoom 3 min. 15 x 15 cm
2026-01-01 | Rozlišovacia schopnosť detektora min. 2800 x 2800 pixelov
2027-01-01 | Max. vel'kost' pixela 150 mm
2028-01-01 | Hl'bka znazornenenia obrazu min. 14 bit
2029-01-01 | Mechanicky spriahnutý pohyb rontgenky a detektora min 15 cm
2030-01-01 | Max. rýchlosť záznamu Digitálna radiografia min. 8 obrazov za sekundu / skiaskopia 30 obrázov za sekundu
2031-01-01 | Vysokofrekvenčný generátor
2032-01-01 | Výkon generátora min. 65 kW
2033-01-01 | Expozičné napatie v rozsahu od 40 - 150 kV
2034-01-01 | Rozsah mAs min. 0,5 - 800 mAs
2035-01-01 | Nakratší expozičný čas max. 1 msec.
2036-01-01 | Počet orgánových programov min. 50 ks
2037-01-01 | Integrovaná funkcia rtg generátora do obrazového snímkovacieho počitača
2038-01-01 | Seriové snímkovanie s frekvenciou min. 8 obrázkov/sec
2039-01-01 | Zabudovaný AEC
2040-01-01 | Počet volitel'ných úrovní dávky žiarenia min. 3
2041-01-01 | Skiaskopické napätie min. 40 - 110 kV
2042-01-01 | Automatická regulácia prúdu a napätia pri skiaskopii od hrúbky pacienta
2043-01-01 | RTG žiarič
2044-01-01 | RTG žiarič s rotačnou anódou s dvomi ohniskami
2045-01-01 | Vel'kost' malého ohniska max. 0,6 mm
2046-01-01 | Vel'kost' vel'kého ohniska max.1 mm
2047-01-01 | Otáčky anódy rtg žiariča min. 8000 ot/min.
2048-01-01 | Tepelná kapacita anódy rtg žiariča min. 750 kHU
2049-01-01 | Tepelná kapacita RTG žiariča min. 2,4 MHU
2050-01-01 | Clona
2051-01-01 | Automatická motorická predvol'ba Cu filtrov na zníženie dávky žiarenia v skiaskopickom móde od hrúbky pacienta
2052-01-01 | Zabudovaná komôrka na meranie dávky žiarenia
2053-01-01 | Automatické nastavenie rozmeru snímkovacieho pol'a podl'a orgánového programu
2054-01-01 | Monitory
2055-01-01 | 2 ks farebných TFT monitorov na ramene držiaka RTG zariadenia vo vyšetrovacej miestnosti, uhlopriečka monitorov min. 19 palcov
2056-01-01 | Vol'ne a ergonomické polohovanie TFT-monitorov pre všetky polohy vyskytujúce sa pri práci urológa
2057-01-01 | Paralelné znázornenie živych röntgenových a referenčných zobrazení, endoskopických a ultrazvukových zobrazení tzn. vedl'a seba
2058-01-01 | Videorozhranie
2059-01-01 | Rozhranie na vizualizáciu externých videosignálov (napr. z endoskopie a ultrazvuku) na farebnom TFT-monitore, ktory je súčasťou prístroja
2060-01-01 | Rozhranie pre formáty DVI-I (2x), RGB, YPrPb, Y, S-Video (2x), Composite, SD/HD-SDI (2x), VGA
2061-01-01 | Rozhranie pre endoskopické zobrazovanie s vysokým rozlíšením (HD - High-Definition)
2062-01-01 | Počet predprogramovaných časových nastavení videa min. 100
2063-01-01 | Rozhranie pre PAL a NTSC, max. 1080 p (1920 x 1080, 50/60 Hz, prekladane/progresívne)
2064-01-01 | Rozhranie pre DVI-výstup naživo prenášaných röntgenových zobrazení
2065-01-01 | Ručné ovládanie
2066-01-01 | Vyvolanie funkcií digitálneho spracovania obrazu
2067-01-01 | Spúšt'anie všetkých pohybov prístroja na motorový pohon (spustenie stola, náklon stola, pohyby dosky stola, röntgenky, mriežky)
2068-01-01 | Prepínanie medzi stupňami priblíženia (zoomu)
2069-01-01 | Nastavenie vymedzenia zväzku žiarenia
2070-01-01 | ZAPÍNAČ/VYPÍNAČ pre optický lokalizátor
2071-01-01 | Pamäťove tlačidlá na uloženie polôh stola špecifických pre jednotlivých klientov
2072-01-01 | Počet polôh, ktoré možno uložiť:
1.72.1 | poloha dosky stola pozdĺžne/priečne
1.72.2 | poloha RTG-systému
1.72.3 | nastavenie kolimátora
1.72.4 | výška stola
1.72.5 | poloha röntgenky
2073-01-01 | Zaparkovanie röntgenky s motorovým pohonom
2074-01-01 | Prepínanie medzi zobrazovacími zdrojmi RTG (referenčné zobrazenie)/endoskopia/ultrazvuk na farebnom TFTmonitore
2075-01-01 | Uloženie endoskopických a ultrazvukových zobrazení s vysokým rozlíšením (HD) vo formate DICOM, spolu so všetkými záznamami o pacientovi, v tom istom priečinku
2076-01-01 | Nožný spínač pre systém prístroja nachádzajúci sa vo vyšetrovni a vybavený nasledovnými funkciami:
1.76.1 | Spustenie záznamu v mode DL/DR
1.76.2 | Pohyby stola (spustenie stola, náklon stola, pohyb dosky stola, röntgenky)
1.76.3 | Ukladanie skiagrafických zobrazení
1.76.4 | Prepínanie medzi zobrazovacími zdrojmi RTG (referenčné zobrazenie)/endoskopia/ultrazvuk na farebnom TFT monitore
1.76.5 | Digitálny systém na akvizíciu a spracovanie zobrazení v reálnom čase
2077-01-01 | Kapacita snímkovacieho počíača min. 50 000 obrazov pri rozlíšení 1k x 1k v DICOM formáte
2078-01-01 | Zabudovaný CD/DVD zapisovač
2079-01-01 | Post procesingové funkcie: filtrácia obrazu, zvýraznenie obrazu, LIH, LUT, nastavenie kontrastu/jasu, inverzia obrazu, meranie vzdialenosti a uhlov, otáčanie obrazu
2080-01-01 | Digitálna progresívna skiaskopia s vysokým rozlíšením
2081-01-01 | Rozsah frekvencie zobrazenia pri pulznej skiaskopii od min. 3 obrazov/sec až po 15 obrazov /sec
2082-01-01 | Rozmer zobrazovacej matice min. 1k x 1k
2083-01-01 | Rozlíšenie stupnice šedej min. 12 bit
2084-01-01 | Programovateľné integračné faktory
2085-01-01 | Programovatel'ná digitálna filtrácia v reálnom čase
2086-01-01 | Ukladanie LIH-zobrazení a skiaskopických zobrazeni počas prebiehajúceho presvecovania
2087-01-01 | Rozsah frekvencie zobrazenia pri pulznom snímkovaní od min. 0,5 obrazov/sec az po 8 obrazov /sec
2088-01-01 | Rozmer zobrazovacej matice min. 1400 x 1400 bit
2089-01-01 | Rozlíšenie stupnice šedej min. 12 bit
2090-01-01 | Spracovanie a vizualizácia obrazu
2091-01-01 | Manuálne nastavenie kontrastu a jasu (okno)
2092-01-01 | Zväčšenie zobrazenia (zoom)
2093-01-01 | Plne automatická kompenzácia rozdielov hustoty pri skiaskopii, nativizácia jednotlivých zobrazení, tak v reálnom čase, ako aj dodatočné spracovanie
2094-01-01 | Dynamické prehrávanie sérií
2095-01-01 | Ukladanie a prehrávanie dynamických skiaskopických serií
2096-01-01 | Prechádzanie zobrazeniami dopredu/dozadu
2097-01-01 | Súbežna vizualizácia viacerých zobrazení, zabezpečujúca prehl'ad
2098-01-01 | Vizualizácia zobrazeni na referenčnom monitore
2099-01-01 | Automatická, ako aj manuálna elektronická kolimácia
1.100 | Negativ (inverzia)
1.101 | Zrkadlenie zobrazenia horizontálne/vertikálne
1.102 | Označovanie pravej a ľavej strany
1.103 | Funkcia Návrat/Domov
1.104 | Graficke funkcie
1.105 | Zvýšenie kontrastu obrazu na jeho okrajoch (Edge Enhancement)
1.106 | Meranie vzdialenosti a uhlov
1.107 | Uloženie zobrazenia
1.108 | Vymazanie zobrazenia
1.109 | Prechádzanie zobrazeniami dopredu/dozadu
1.110 | Označovanie zobrazení za účelom dokumentácie
1.111 | Dodatočne vol'né zadávanie textu a/alebo riadka s komentárom ku každému zobrazeniu
1.112 | DICOM Rozhranie
1.113 | Služba DICOM na preberanie registračných údajov pacientov z informačného systému nemocnice/rádiologického oddelenia (HIS/RIS)
1.114 | Služba DICOM na exportovanie údajov o dávke, pacientovi a vyšetrení do HIS/RIS: Modality Performed Procedure Step (MPPS)
1.115 | Služba DICOM na odoslanie dopytu a vyvolanie archivovaných obrazových dát zo systému PACS
1.116 | Služba DICOM na odosielanie zobrazení/serií do pripojenej multiformátovej kamery
1.117 | Vyhľadávanie údajov o pacientoch na základe špecifických vyhľadávacích kritérií
1.118 | Zorad'ovanie údajov o pacientoch podl'a špecifických zorad'ovacích kritérií
1.119 | Export štúdii alebo jednotlivých zobrazení na disky CD, DVD alebo pamaťovú jednotku USB Flash
1.120 | Import štúdii alebo jednotlivých zobrazení z diskov CD, DVD alebo pamaťovej jednotky USB Flash.
1.121 | Príslušenstvo : | xx
1.121.1 | Nádstavec dosky stola v rozsahu 80-100 cm, hmotnosť max. 10 kg
1.121.2 | Súprava podložiek
1.121.3 | Držiak dolnej končatiny - 2 ks
1.121.4 | Doplnok držiaka dolnej končatiny pre detských pacientov
1.121.5 | Držiak chodidla
1.121.6 | Podnožka
1.121.7 | Chránič ramena
1.121.8 | Opierky lakťov pre vyšetrujúceho lekára
1.121.9 | Bočná lišta rukoväti
1.121.10 | Rukovať na röntgenke pre pacienta, na strane prístroja
1.121.11 | Opierky pliec
1.121.12 | Podložka pre ramená pacienta
1.121.13 | Plastové odtokové vrecko
1.121.14 | Držiak na plastové odtokové vrecko
1.121.15 | Oplachovacia vanička
1.121.16 | Držiak infúznej fl'aše
1.121.17 | Anestéziologický záves
1.121.18 | Príslušenstvo na znehybnenie rúk
1.121.19 | Endoskopický regál
1.121.20 | Držiak endoskopických káblov
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2. | Požaduje sa dodaniezariadenia :
2.1. | do deväťdesiatich (90) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za nie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na nie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie nia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu nia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky nia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.
14.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: | xx
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr dodeväťdesiatšesť (96) hodín.
16. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na ní počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby nia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4 | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
6.5 | Súlad s ustanovením zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa:
podpis a pečiatka:

## Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: RTG pracovná stanica pre urologické zákroky
Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | ŠUKL kód | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
RTG pracovná stanica pre urologické zákroky | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Identifikačné údaje:
Obchodné meno :
Sídlo :
IČO :
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
podpis, pečiatka
V ........................................, dňa ..................................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky