·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.4 k predmetu zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Časť č.1: Plášte operačné sterilné v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 100/2024 zo dňa 24.05.2024, 13387 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 302678-2024 zo dňa 23.05.2024

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.4:

Opis a špecifikácia predmetu zákazky v Časť č.1: Plášte operačné sterilné

B. Plášť operačný sterilný vystužený je Vami stanovená špecifikácia

Material/prevedenie:

Polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS Spunbond-Meltblown- Meltblown-Spunbond), ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru teplo a vzduch Polypropylénová 100% netkaná textília min. 35gr./m2.

Otázka pre verejného obstarávateľa:

Je relevantné a akceptovateľné pre verejného obstarávateľa ,ak dodávateľ v tejto časti ponúkne už historicky Vami používaný a dodávaný materiál operačného plášťa typu Spunlace špeciál o vyššej

gramáži 68mg/m2 ?

• Operačné plášte typu Spunlace sú z celulózy/polyesterovej netkanej textílie (cca 55 - 60 % celulózy a cca 40 – 45 % polyesteru). Manžety sú z polyesteru a suchý zips z polypropylénu (háčik), resp. polyamidu (flauš) prevyšujúce normu EN 13795 a spĺňajúci Standard/ High Performance AAMI 2/3

Môže dodávateľ zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponúknuť a naceniť operačný plášť Spunlace v

tomto materiálovom prevedení ?

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.4:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.4 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ bude akceptovať vyššiu gramáž materiálu operačného plášťa,  nakoľko uchádzač ponúkne  lepšie technické vlastnosti ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu predmetu zákazky zároveň však pre časť č.1 položka B Plášť operačný sterilný vystužený neakceptujeme návrh záujemcu na úpravu technickej špecifikácie a trváme na type materiálu SMMS, pretože ide o silný, odolný a vysoko filtračný materiál používaný v lekárskych výrobkoch pre náročné, dlhšie trvajúce operačné zákroky s predpokladom väčšieho výskytu tekutín.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok