## List1
Upravená příloha č. 3 ze dne 13.8.2024 - technická specifikace zboží
Část 7 - Operační rukavice latexové bez pudru
Položka č. | Název zboží | Účel použití dle norem a směrnic ES certifikáty, fyzikální vlastnosti | Technické parametry, základní specifikace | Splnění požadovaného tech. parametru a základní specifikace ANO x NE (každý účastník doplní do tabulky ano či ne, podle toho, zda je požadavek splněn)
7.1. | latexové bez pudru velikost 5,5 | * dle EN 455 * EN 420 * EN ISO 374 - část 1, 4, 5 * EN 16523-1:2015 ASTM F1671 * Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích * Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích - kategorie III * síla při roztržení ≥ 9 N * AQL 1,5 nebo nižší * délka rukavice (střední hodnota) ≥ 260mm * množství zbytkového pudru ≤ 2 mg / rukavice * množství proteinů" max. 50ug/g na rukavici | Materiál rukavice přírodní latex, bez pudru. Hladina proteinu max. 50 ug/g. Vnitřní povrch rukavic potažen polymerem, díky kterému dochází ke snadnému oblékání rukavic i při vlhkých rukách, rukavice se netrhají při nasazování. Rukavice jsou při pracovní zátěži dostatečně pevné (i v tahu). Mikrodrsná úprava povrchu rukavice včetně prstů, která zabraňuje prokluzování nástrojů, usnadňuje úchop a manipulaci s nimi ve vlhkých i suchých podmínkách. Anatomický tvar s rovnými nebo zahnutými prsty. Jasně daný pár rukavic levá/pravá. Kvalitní manžeta s rovnoměrně rolovaným lemem, který poskytuje bezpečné olemování pláště, včetně dobrého přilnutí na zápěstí, během operace ke svinutí vrstvy. Kónická manžeta s rovnoměrně rolovaným lemem, který poskytuje bezpečné olemování pláště, včetně dobrého přilnutí na zápěstí a během operace nedochází ke svinutí navléknuté rukavice. Případně rovná manžeta s přilnavým pásem zabraňující rolování či sesunutí rukavice. Doteková citlivost zachována i během operace, nepropustnost, hypoalergenita, dostatečně vysoká pružnost. Rukavice nesmí být slepené, spečené a přilepené k ochrannému papíru. V průběhu operace se rukavice nevytahují, nezvětšují se, nedělají se tzv. žabí prsty (v horké vodě drží tvar), netvoří se žmolky uvnitř rukavic, nedochází k perforaci rukavice během výkonu. Rukavice jsou uložené v sáčku s peel efektem, který umožňuje jednoduché a aseptické vyjmutí rukavic z obalu. Obal se při otevírání netrhá. Sáček obsahuje 1 pár rukavic levá/pravá s přehnutou manžetou v papírovém krycím obalu. Jednorázové použití. Sterilní varianta. Veškeré balení rukavic obsahuje všechny legislativní požadavky, které operační rukavice mají splňovat.
7.2. | latexové bez pudru velikost 6
7.3. | latexové bez pudru velikost 6,5
7.4. | latexové bez pudru velikost 7
7.5. | latexové bez pudru velikost 7,5
7.6. | latexové bez pudru velikost 8
7.7. | latexové bez pudru velikost 8,5