## Časť 2
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  | Príloha č. 4-1
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: | „Endoskopické zostavy“
Názov časti: | Časť č. 2 Videobronchoskopická zostava
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Videobronchoskopická zostava |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technicko-medicínske parametre a funkčné vlastnosti |  |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | VIDEOPROCESOR/ZDROJ SVETLA - 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
1-1 | videoprocesor s integrovaným zdrojom svetla
1-2 | automatické nastavenie jasu
1-3 | funkcia subjektívne nastavenie kontrastu
1-4 | funkcia nastavenie bielej farby
1-5 | funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/
1-6 | funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu
1-7 | funkcia zmrazenie obrazu
1-8 | záznam obrazu na pamäťové médium
1-9 | funkcia vysoké rozlíšenie obrazu
1-10 | funkcia digitálna chromoendoskopia
1-11 | klávesnica na ovládanie videoprocesora
1-12 | možnosť používateľských prednastavení
1-13 | funkcia irisovej clony
1-14 | filtrácia detailov
1-15 | integrovaný svetelný zdroj do videoprocesora
1-16 | zdroj svetla LED výbojka alebo xenonová výbojka s výkonom: min. 150 W
1-17 | životnosť xenonovej výbojky: min 500 prevádzkových hodín
1-18 | možnosť dovybavenia o ultratenký videobronchoskop s priemerom tubusu max. 3,9 mm – uveďte typ/model z aktuálnej ponuky
1-19 | možnosť dovybavenia o EBUS – uveďte typ/model z aktuálnej ponuky
1-20 | tester tesností
2 | VIDEOBRONCHOSKOP - 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
2-1 | spôsob snímania: farebný CCD čip
2-2 | veľkosť zorného poľa: min 120° - max 140°
2-3 | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: min 5,1 - max 5,4 mm
2-4 | vonkajší priemer distálneho konca: min 5,1 - max 5,4 mm
2-5 | priemer pracovného kanála: min 2,0 - max 2,2 mm
2-6 | ohybnosť hore: min 210° - max 230°
2-7 | pracovná dĺžka: min 590 - max 600 mm
2-8 | technológia digitálnej chromoendoskopie
2-9 | technológia vysokého rozlíšenia obrazu
3 | TERAPEUTICKÝ VIDEOBRONCHOSKOP - 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
3-1 | spôsob snímania: farebný CCD čip
3-2 | veľkosť zorného poľa: min 120° - max 140°
3-3 | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu: min 6,2 - max 6,4 mm
3-4 | vonkajší priemer distálneho konca: min 6,0 - max 6,2 mm
3-5 | priemer pracovného kanála: min 2,7 - max 3,2 mm
3-6 | ohybnosť hore: min 180° - max 210°
3-7 | pracovná dĺžka: min 590 - max 600 mm
3-8 | technológia digitálnej chromoendoskopie
3-9 | technológia vysokého rozlíšenia obrazu
4 | PRACOVNÁ STANICA – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
4-1 | oddeľovací transformátor
4-2 | centrálny spínač
4-3 | držiak na 2 endoskopy: 1 ks
4-4 | držiak na LCD monitor: 1 ks
4-5 | držiak klávesnice
4-6 | police na uloženie prístrojov: min 3 ks
5 | ODSÁVACIA PUMPA – 1 ks | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
5-1 | zberná nádoba – objem: min. 2 litre
5-2 | nominálne vákuum: min. 85 kPa
5-3 | nominálny prietok: min. 35 litrov/min
6 | LCD MEDICÍNSKY MONITOR | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ)
6-1 | dĺžka uhlopriečky: min 27"
6-2 | rozlíšenie monitora: min. 1920 x 1080 obrazových prvkov /full HD/
6-3 | aspekt pomer: 16:9
6-4 | počet farieb: min. 16,7 milión
6-5 | medicínsky monitor
Súvisiace služby
doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, záruka 24 mesiacov, poskytovanie záručného servisu vrátane povinných prehliadok a kontrol.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka