## CT prístroj č. 4
ZVäZOK č. 3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE NÁVRHU NA PLNENIE - časť č. 4: CT prístroj č. 4
Parametre | [9 empty] | Uviesť hodnotu parametra, prípadne či ponúkaný tovar spĺňa danú požiadavku - áno/nie
Photon counting CT skener (detektor/všetky detektory skenera s technológiou photon counting) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Skener s minimálne dvoma systémami zdroj – detektor (dual-source skener) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Otvor gantry min. 80 cm | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Výkon vysokonapäťovej časti generátoru min. 240 kW (súčet pre oba generátory) | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Voľby napätia röntgenky – min. 5 hodnôt (vrátane štandardných 120 kV) | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Počet ohnísk min. 3 | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Anódový prúd každej röntgenky min. 1200 mA@100 kV | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Prídavná filtrácia pre redukciu nízkoenergetických fotónov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Rýchlosť chladenia RTG lampy min. 2,7 MHU/min. | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Vyšetrovací stôl s maximálnym zaťažením min. 300 kg | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Nástroj (softwarový nebo hardwarový) pre správnu centráciu pacienta vo vertikálnom smere | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Aktívna (adaptívna) kolimácia pre redukciu overrangingu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Ovládacia konzola v ovládacej miestnosti – 2x medicínsky displej min. 23" + 1x kancelársky displej s PC | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ uchádzač súčasne uvedenie veľkosť uhlopriečky
LED osvetlenie tunela CT gantry | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Ambientné LED osvetlenie vonkajšej časti CT gantry | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvérové vybavenie pre trauma vyšetrenie - preddefinované rozloženie pre automatickú detekciu a automatické PACS notifikácie pri podozrení na intrakraniálne krvácanie, automaticky zarovnané MIP snímky povrchu lebky a mozgu na podporu detekcie fraktúr a tenkého povrchového hematómu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Parametre akvizícií a typy akvizícií
Najkratšia doba rotácie röntgenky v gantry o 360° max. 250 ms | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rozsah pokrytia skenovaného objemu na jednu rotáciu röntgenky o 360° min. 115mm pri špirálovom skene | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálny počet akvizičných rezov na jednu rotáciu o 360° min. 280 | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálny počet rekonštruovaných rezov na jednu rotáciu o 360° min. 560 | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rozsah skenu v osi Z min. 200 cm | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálna rýchlosť pre sub-mm rezy min. 700 mm/s | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Automatická modulácia prúdu v pozdĺžnej osi (os Z) a súčasne v axiálnej rovine (rovina XY) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Automatická voľba napätia | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Orgánová modulácia prúdu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Modulácia prúdu pri vyšetrení srdca – šetrenie dávky v niektorých fázach pri nábere srdcového cyklu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Kardiologický CT sken s retrospektívnym a prospektívnym EKG-gatingom + single shot akvizícia | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Rozsah vyšetrenia neuro perfúzie min. v rozsahu 10 cm | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene s podaním jedného bolusu kontrastnej látky min. v rozsahu 25 cm | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rozsah pre dynamické skenovanie (priebeh plnenia ciev, 4D CTA) min. v rozsahu 80 cm | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Spektrálne zobrazenie s použitím niekoľkých energií | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Sekvenčná CT skiaskopia v reálnom čase s počtom min. 10 obr/s v danom objeme | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Prednastavené a optimalizované vyšetrovacie protokoly podľa anatomických oblastí a indikácií (optimalizácia bude uskutočnená po inštalácii) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Prednastavené a optimalizované vyštrovacie protokoly pre pediatrických pacientov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Parametre rekonštrukcií a kvalita obrazu
Rekonštruované FoV min. 50 cm v plnej diagnostickej kvalite vrátane ultra vysokého rozlíšenia | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálna rekonštruovaná matica min. 1024 x 1024 | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie – min. 39 lp/cm @ 2% MTF v rovine XY | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie – min. 28 lp/cm @ 2% MTF v smere osy Z | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Natívne časové rozlíšenie (single segmentová rekonštrukcia) max. 70 ms | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Rekonštrukcia multienergetických obrazov, ktoré sú k dispozícii počas celej doby, ak sú archivované, pre retrospektívne spracovanie | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Pokročilý software pre redukciu kovových artefaktov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Implementácia pokročilej iterativnej rekonštrukcie alebo rekonštrukcie s využitím umelej inteligencie pre všetky zvolené vyšetrovacie protokoly | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Rekonštrukcia mono-energetických obrazov pre rôzne energie z akéhokoľvek rutinného skenu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Rekonštrukcia virtuálneho non-kontrastného obrazu z akéhokoľvek rutinného skenu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Prednastavené typy rekonštrukcií v závislosti od vyšetrovacieho protokolu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
CT skiaskopia
CT skiaskopia - sekvenčná CT skiaskopia | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Expoziční pedál vo vyšetrovni pre CT skiaskopiu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Obrazovka min. 30“ monitor na stropnom závese pre skiaskopiu a zobrazenie príslušného softvéru | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ súčasne uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra stupňov monitora
Panel na ovládanie pozície vyšetrovacieho stola vo vyšetrovni | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Funkcionalita pre vypnutie RTG žiarenia, keď je RTG lampa v hornej pozícii pre zníženie radiačnej záťaže na ruky rádiológa | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Notifikácia pri CT skiaskopii pri prekročení prahovej hodnoty | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach. Podpora a plánovanie dráh vpichu pre viacero ihiel, meranie vzdialeností a uhlov od bodu vpichu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly, režím pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D moduláciou mA a orgánovou moduláciou | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Laserový systém, pre podporu intervenčných zákrokov. Zobrazenie vstupného bodu ihly a uhla vpichu pomocou laserom zobrazeného kríža. Korelácia so softvérom pre 3D plánovanie a navádzanie ihly | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Formát dát a ich ďalšie spracovanie
Výstupné dáta vo formáte DICOM3 | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Služby DICOM3 Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist (komunikácia cez HL7), SR, MPPS | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Zápis štúdií na CD/DVD, import štúdií z CD/DVD | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS zadávateľa, pričom súčinnosť dodávateľa PACS a NIS zebezpečí zadávateľ | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Zobrazenie a archivácia (v PACS) štruktúrovanej správy o dávke žiarenia – radiation dose structured reportu, tzn. v DICOM objekte s tagom „Media Storage SOP Class“ rovným „X-Ray Radiation Dose SR“ a ukladanie a vyplnenie tagu „Irradiation Event UID“ v obrazových dátach | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Secondary capture Radiation Dose SR | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Diagnostický aplikačný server pre spracovanie obrazových dát
Server pre paralelné vyhodnocovanie na pracovných staniciach na baze server-klient vhodný až pre 15 súčasne pracujúcich užívateľov. Prístup ku všetkým funkcionalitám počas celej doby životnosti prístroja. | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Systém musí umožniť pripojenie väčšieho počtu jestvujúcich klientských staníc (min. 15) s lokálnym a vzdialeným (VPN) prístupom súčasne. | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ uchádzač súčasne uvedenie počet možných pripojení jestvujúcich klientskych staníc
Systém musí zodpovedať požadovanej funkcionalite, predovšetkým na rýchlosť spracovania dát pri práci na väčšom množstve klientskych staníc naraz | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Bezplatné aktualizácie diagnostického SW počas min. 5 rokov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ uchádzač súčasne uvedenie počet rokov bezplatnej aktualizácie SW
Plná DICOM3 konektivita (Store, Query/Retreive, Print) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Zadávateľ umožňuje vykonať upgrade existujúcich diagnostických aplikačných serverov umiestnených u zadávateľa a využiť tak už zakúpené licencie a prístupy všetkých grafických módov. Základným a neprekročiteľným minimom je naplnenie cieľového stavu všetkých SW licencií. V prípade vykonania upgrade je potrebná migrácia všetkých zakúpených licencií do nového serveru | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Požiadavky na hardware aplikačného serveru
Inštalácia diagnostického servera do racku | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Úložná kapacita systému diagnostického serveru min. 12TB | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Operačná pamäť min. 320GB | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Množstvo súčasne spracovávaných obrazov: minimálne 80000 | [9 empty] | Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Redundancia všetkých kľúčových súčastí serveru - zdroj, CPU, HDD | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Servis/výmena HW komponent –počas najmenej 2 rokov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ a súčasne Uchádzač uvedie konkrétny počet rokov servisu/výmeny HW komponentov
Pre bezpečnosť dát požadujeme konfiguráciu úložnej kapacity serveru min. RAID5 | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ a súčasne Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
LAN rozhranie serveru min. 2x 1Gbit | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ a súčasne Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu parametra
Požiadavky na hardware diagnostickej stanice
Pracovná stanica s diagnostickými monitormi v počte 2ks | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
PC s mimálnymi parametrami: Intel Core i5, 16 GB RAM, 500GB HDD, CD/DVD | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ a súčasne Uchádzač uvedie konkrétny parameter pre grafickú kartu, veľkosť operačnej pamäte, veľkosť pamäte
Diagnostické monitory min. 2MPx s uhlopriečkou min. 24“ v počte 2ks a 1ks min. Full HD monitor s uhlopriečkou min. 24“ na prácu v NIS/RIS pre každú pracovnú stanicu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“ a súčasne Uchádzač uvedie konkrétny parameter pre: - rozlíšenie diagnostických monitorov, vrátane uhlopriečky a počtu kusov rozlíšenie a uhlopriečky pre monitor pre práci v NIS/RIS
Požiadavky na software
Analýza spektrálnych dát
Softvér pre segmentáciu a farebnú vizualizáciu kostnej drene a vápnika na vyhodnotenie difúzie infiltrácie tumoru | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre odlíšenie vnútrolebečného krvácania a kontrastnej látky | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre odstránenie kostných štruktúr, pre vizualizáciu vaskulatúry v oblasti hlavy a angiografických obrazov tela | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre vizualizáciu kalcifikátov vo veľkých cievach aj v prípade podobnej atenuácie s kontrastnou látkou | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre zobrazenie monoenergetického skenu rôznych energií keV | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre farebnú vizualizáciu rozdielov chemického zloženia obličkových kameňov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre vyhodnotenie dny s farebným odlíšením močoviny, kosti ,kostnej drene a kontrastnej látky | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre vizualizáciu príjmu kontrastnej látky v myokarde | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre zobrazenie koncentrácie kontrastnej látky v tkanive bez potreby bez-kontrastného skenu, generovanie virtuálnych bez-kontrastných obrazov (VNC) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Kardiovaskulárne aplikácie
Automatická kvantifikácia a vyhodnocovanie ciev vrátane automatickej detekcie a označenia ciev a vyhodnocovania stenóz | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Softvér pre plánovanie zavádzania aortálneho stentu (AAA and TAA) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Hodnotenie srdca vrátane hodnotenie koronárnych tepien vrátane automatickej detekcie a segmentácie,funkcie ľavej a pravej komory, nasýtenie myokardu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Hodnotenie Agatstonovho skóre v koronárnych cievach | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Hodnotenie perfúzie myokardu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Zobrazenie nasýtenia ciev kontrastnou látkou v reálnom čase (dynamická angiografia) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Onkologické aplikácie
Segmentácia ložísk v rôznych orgánoch | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Analýza pečene vrátane segmentácie, hodnotenie cievneho zásobenia a plánovanie operácií | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Sledovanie ložísk v čase | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Automatická detekcia pľúcnych uzlov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
CT virtuálna kolonografia vrátane pokročilých aplikácií pre hodnotenie a automatická detekcia polypov a detekcia plochých lézií | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Perfúzia orgánov tela | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Nástroj pre uľahčenie hodnotenia skeletu s automatickým označovaním stavcov a rebier a a utomatickým rozložením do jednej roviny pre jednoduché čítanie | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Neurologické aplikácie
Softvér pre odstránenie kostných štruktúr pre zlepšenú vizualizáciu čievneho riečišťa v oblasti hlavy (DSA) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Automatické stanovenie ASPECT skóre | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Hodnotenie cievneho zásobenia mozgu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Dynamická angiografie mozgu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Perfúzia mozgu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Ďalšie aplikácie
Automatická segmentácia pľúc a analýza denzity | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
2D planárne zobraznie rebier a stavcov na detekciu MTS a fraktúr | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
planárne zobrazenie kalvy a bázy lebky na detekciu fraktúr | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
segmentácia lézií a orgánov s automatickou detekciou kontúr a meraním objemu lézií | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Všetky vyššie spomenuté analýzy obrazov musia byť archivovateľné v PACS | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Špecifické požiadavky
súčasťou dodávky CT prístroja musí byť aj CT injektor s možnosťou aplikácie dvoch rôznych kontrastných látok; možnosť miešania kontrastnej látky s fyziologickým roztokom pre kardio vyšetrenia, dodanie na stropnom závese; | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Záruka 24 mesiacov | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Záručný servis, počas záruky 1x bezodplatná výmena žiariča | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Inštalácia zariadenia pozostávajúci z: - kotvenie zariadenia do podlahy - v prípade potreby vybetónovanie nových betónových základov v podlahe, úprava káblového kanála v podlahe; - kotvenie zariadenia do stropu - úprava, resp. nová stropná konštrukcia v podhľade, z toho vyplývajúca úprava rozvodov a koncových prvkov VZT, úprava osvetlenia, úprava podhľadu; - montáž kotviacich konštrukcií; - overenie kapacity hlavného prívodu elektro pre CT, úprava resp. dodávka a montáž nového CT rozvádzača elektro; - napojenie na dverné spínače prezliekacích boxov, predsiene, zapojenie do CT rozvádzača; - napojenie na signalizačné svetlá nad dverami prezliekacích boxov, zapojenie do CT rozvádzača; - v prípade že núdzové vypínače OFF (AT) nemajú ochranný kryt, výmena za nové s krytom, - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie potrebnej k inštalácií a spusteniu | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Doprava zariadenia | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Komplexné zaškolenie obsluhy v rozsahu 10 pracovných dní certifikovaným aplikačným špecialistom s certifikátom o spôsobilosti zaškolenia od výrobcu pre dodavaný konkrétny typ CT prístroja | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Povolenie v súlade s platnou legislatívou so zákonom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov na činnosti podľa § 28 ods. 2 písm. g) a § 28 ods. 6 písm. a) b) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
ŠUKL kód | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácieCT prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie CT prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie zabezpečeného riešenia výrobcu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí objednávateľ) | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný CT prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne | [9 empty] | Uchádzač uvedie „áno“ alebo „nie“
Uchádzač / skupina dodávateľov | uchádzač vyplní názov spoločnosti
Adresa spoločnosti | uchádzač vyplní adresu spoločnosti
IČO | uchádzač vyplní IČO spoločnosti
Je uchádzač platiteľom DPH? | uchádzač uvedenie áno alebo nie
| Cena v EUR bez DPH | DPH | Cena v EUR s DPH
cena za 1 ks CT prístroja | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
predĺženie záruky a záručného servisu o 24 mesiacov pre 1ks CT prístroja | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
cena celkom | uchádzač vyplní cenu v EUR bez DPH | uchádzač vyplní výšku DPH | uchádzač vyplní cenu v EUR s DPH
| V ........................., dňa ............... | .............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis