Príloha č. 7 súťažných podkladov

Technická špecifikácia

Prístrojové dovybavenie GAE kliniky

| 1a) | videokolonoskop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |  |
| Videokolonoskop sa používa na zistenie abnormalít v hrubom čreve. Poskytuje detailnejšie a jasnejšie snímky. Disponuje trubicou obsahujúcou mikrokameru a svetelný zdroj, ktorá sa zavedie do hrubého čreva. Súčasne sa získa detailný obraz na obrazovke. Digitálny záznam výsledných obrázkov poskytuje viac údajov na sledovanie pacientov a vyhodnotenie výsledkov. |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Videokolonoskop | ks |  |  | 2 |  |
| Veľkosť zorného poľa | ° | 170 |  |  |  |
| Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | mm |  | 13,2 |  |  |
| Priemer pracovného kanála | mm | 3,7 |  |  |  |
| Ohybnosť hore/ dolu | ° | 180/ 180 |  |  |  |
| Ohybnosť vpravo/ vľavo | ° | 160/ 160 |  |  |  |
| Pracovná dĺžka | mm |  | 1 700 |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Snímanie farebným CCD čipom | áno |  |  |  |  |
| Technológia digitálnej chromoendoskopie | áno |  |  |  |  |
| Technológia vysokého rozlíšenia obrazu | áno |  |  |  |  |
| Samostatný oplachový kanál | áno |  |  |  |  |
| Vodotesný konektor | áno |  |  |  |  |
| Technológia nastaviteľnej tuhosti zavádzacieho tubusu | áno |  |  |  |  |

| 1b) | videogastroskop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |  |
| Lekársky optický prístroj, ktorý umožňuje vyšetrenie sliznice hornej časti zažívacieho traktu - pažeráka, žalúdka a dvanástorníka pohľadom a tiež určité diagnostické a liečebné výkony pomocou nástrojov, zavedené cez pracovný kanál prístroja. |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Videogastrosakop | ks |  |  | 2 |  |
| Veľkosť zorného poľa | ° | 140 |  |  |  |
| Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu | mm |  | 9,8 |  |  |
| Priemer pracovného kanála | mm | 2,8 |  |  |  |
| Ohybnosť hore/ dolu | ° | 210/ 90 |  |  |  |
| Ohybnosť vpravo/ vľavo | ° | 100/ 100 |  |  |  |
| Pracovná dĺžka | mm |  | 1 050 |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Snímanie farebným CCD čipom | áno |  |  |  |  |
| Technológia digitálnej chromoendoskopie | áno |  |  |  |  |
| Technológia vysokého rozlíšenia obrazu | áno |  |  |  |  |
| Samostatný oplachový kanál | áno |  |  |  |  |

| 1c) | videoprocesor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Videoprocesor | ks |  |  | 2 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| samostatný oddelený od svetelného zdroja alebo integrovaný | áno |  |  |  |  |
| identifikácia endoskopov podľa typov a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení | áno |  |  |  |  |
| automatické nastavenie jasu | áno |  |  |  |  |
| subjektívne nastavenie kontrastu | áno |  |  |  |  |
| nastavenie bielej farby | áno |  |  |  |  |
| subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/ | áno |  |  |  |  |
| subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu | áno |  |  |  |  |
| zmrazenie obrazu | áno |  |  |  |  |
| záznam obrazu na pamäťové médium | áno |  |  |  |  |
| vysoké rozlíšenie obrazu | áno |  |  |  |  |
| digitálna chromoendoskopia | áno |  |  |  |  |
| elektronický zoom /3 veľkosti/ | áno |  |  |  |  |
| obraz v obraze /HD/ | áno |  |  |  |  |
| klávesnica na ovládanie videoprocesora | áno |  |  |  |  |
| možnosť používateľských prednastavení | áno |  |  |  |  |
| funkcia irisovej clony | áno |  |  |  |  |
| filtrácia detailov | áno |  |  |  |  |

+

| 1d) | Svetelný zdroj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Svetelný zdroj | ks |  |  | 2 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| samostatný oddelený od videoprocesora alebo integrovaný | áno |  |  |  |  |
| xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W alebo LED výbojka s min. 5 diódami | áno |  |  |  |  |
| vzduchová insuflácia /3 stupne intenzity/ | áno |  |  |  |  |
| automatické a manuálne nastavenie jasu | áno |  |  |  |  |
| filter k funkcii digitálnej chromoendoskopie | áno |  |  |  |  |
| zariadenie proti oslňovaniu pacienta a personálu | áno |  |  |  |  |
| vrátane externého automatického kompresora pre vykonanie skúšky tesnosti endoskopov | áno |  |  |  |  |

| 1e) | LCD medicínsky monitor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| LCD medicínsky monitor | ks |  |  | 2 |  |
| Uhlopriečka | " | 27 |  |  |  |
| Rozlíšenie (full HD) | pixel | 1920x1080 |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| funkcia prepínania teploty farieb | áno |  |  |  |  |
| funkcia prepínania úrovne gama | áno |  |  |  |  |
| funkcia prepínania pomeru zobrazenia a vstupného signálu | áno |  |  |  |  |
| funkcia prepínania užívateľských nastavení | áno |  |  |  |  |
| funkcia riadenia napájania | áno |  |  |  |  |

| 1f) | Odsávacia pumpa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Odsávacia pumpa | ks |  |  | 2 |  |
| Objem zbernej nádoby | L | 1 |  |  |  |
| Nominálne vákuum | kPa | 85 |  |  |  |
| Nominálny prietok | L/min. |  |  | 20 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| možnosť použitia jednorazového systému | áno |  |  |  |  |
| možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému | áno |  |  |  |  |
| jednorazové odsávacie sáčky s neutralizujúcou látkou pre zneutralizovanie odsávacieho materiálu | áno |  |  |  |  |

| 1g) | Insuflačná jednotka CO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Insuflačná jednotka CO2 | ks |  |  | 2 |  |
| Napájací tlak plynu | kPa |  | 45 |  |  |
| frekvencia | Hz |  |  | 50/60 |  |
| napätie | V |  |  | 100-240 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Aplikovateľný plyn CO2 pre medicínske použitie | áno |  |  |  |  |

| 1h) | Oplachová pumpa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Oplachová pumpa | ks |  |  | 2 |  |
| Nominálny prietok | ml/min | 0 | 230 |  |  |
| Nádoba na vodu | L | 1 |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| Ovládanie nožným spínačom | áno |  |  |  |  |
| Riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom | áno |  |  |  |  |

| 1i) | Pracovná stanica k endoskopickým vyšetreniam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Pracovná stanica k endoskopickým vyšetreniam | ks |  |  | 2 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| oddeľovací transformátor | áno |  |  |  |  |
| centrálny spínač | áno |  |  |  |  |
| držiak na 2 endoskopy | áno |  |  |  |  |
| držiak na LCD monitor | áno |  |  |  |  |
| držiak klávesnice | áno |  |  |  |  |
| 4ks - police na uloženie prístrojov | áno |  |  |  |  |

| 1j) | Elektrochirurgická jednotka s argón-plazma koaguláciou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Elektrochirurgická jednotka s argón-plazma koaguláciou | ks |  |  | 2 |  |
| výkon | W | 120 |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| vysokofrekvenčný princíp | áno |  |  |  |  |
| samostatný monopolárny rezací režim | áno |  |  |  |  |
| samostatný monopolárny koagulačný režim | áno |  |  |  |  |
| samostatný bipolárny rezací režim | áno |  |  |  |  |
| samostatný bipolárny koagulačný režim | áno |  |  |  |  |
| neutrálna elektróda | áno |  |  |  |  |
| aktívny kábel do inštrumentov | áno |  |  |  |  |
| aktívne monitorovanie impendancie tkaniva cez pracovný inštrument | áno |  |  |  |  |
| systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu | áno |  |  |  |  |
| nožný spínač pre páliaci a koagulačný režim | áno |  |  |  |  |
| možnosť pripojenia aj bezdrôtového nožného spínača pre ovládanie páliacich a koagulačných režimov | áno |  |  |  |  |
| samostatná oddelená argón-plazmová jednotka | áno |  |  |  |  |
| samostatný rýchly pulzujúci režim | áno |  |  |  |  |
| samostatný pomalý pulzujúci režim | áno |  |  |  |  |
| režim SmartArgon | áno |  |  |  |  |
| možnosť použiť radiálne, lineárne a axiálne sondy | áno |  |  |  |  |
| redukčný ventil na argónovú bombu | áno |  |  |  |  |
| mobilná pracovná stanica s kolieskami | áno |  |  |  |  |
| možnosť uloženia elektrochirurgickej a argónovej jednotky zároveň | áno |  |  |  |  |
| samostatný odkladací priestor na inštrumenty | áno |  |  |  |  |
| odkladací priestor na nožný spínač | áno |  |  |  |  |
| priestor na uloženie argónovej bomby | áno |  |  |  |  |

| 1k) | Sušiaci a skladovací kabinet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Sušiaci a skladovací kabinet | ks |  |  | 1 |  |
| počet pozícií na umiestnenie endoskopov | ks | 8 |  |  |  |
| štandardná doba sušenia | min | 120 |  |  |  |
| skladovacia doba | hod | 168 |  |  |  |
| prietok vzduchu | L/min |  |  | 100 |  |
| hĺbka skladovacieho kabinetu | mm |  |  | 350 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| farebný dotykový displej zobrazujúci stav sušenia, skončenie sušenia, chybu v procese sušenia | áno |  |  |  |  |
| farebná LED dióda pri každom držiaku endoskopu zobrazujúca stav sušenia, ukončenie sušenia a chybu v procese sušenia | áno |  |  |  |  |
| 2 nezávislé prietoky vzduchu pre sušenie endoskopov zvnútra a zvonku | áno |  |  |  |  |
| univerzálne držiaky endoskopov na zavesenie | áno |  |  |  |  |
| vertikálne zavesenie endoskopov v priestore sušenia | áno |  |  |  |  |
| modulárny systém umožňujúci pridať ďalší priestor pre 8 alebo 4 endoskopy | áno |  |  |  |  |
| vzduchový adaptér do sušiaceho a skladovacieho kabinetu - 8 ks | áno |  |  |  |  |

| 1l) | Automatický dezinfektor endoskopov dvojkomorový |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Automatický dezinfektor endoskopov dvojkomorový | ks |  |  | 1 |  |
| Rozmer (š x v x h) | mm |  | 1200 x 1900 x 800 |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu dvoch flexibilných endoskopov | áno |  |  |  |  |
| automatický dezinfektor pre dezinfekciu minimálne 2 endoskopov v samostatne oddelených komorách | áno |  |  |  |  |
| dezinfekčný proces na báze kyseliny peroctovej PAA | áno |  |  |  |  |
| chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu dezinfekčných roztokov pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu | áno |  |  |  |  |
| kompatibilný so flexibilnými endoskopmi OLYMPUS, možnosť použitia aj pre flexibilné endoskopy FUJINON, PENTAX, STORZ | áno |  |  |  |  |
| automatická permanentná kontrola tesnosti /neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti počas celej doby procesu | áno |  |  |  |  |
| súčasťou automatického dezinfektora sú adaptéry na pripojenie endoskopov | áno |  |  |  |  |
| integrovaná jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody | áno |  |  |  |  |
| integrovaný monitorovací systém zaisťujúci automatickú kontrolu priechodnosti všetkých kanálov endoskopu | áno |  |  |  |  |
| ovládací panel | áno |  |  |  |  |
| zobrazenie doby chodu a teploty | áno |  |  |  |  |
| zabudovaná tlačiareň pre obidve nezávislé komory | áno |  |  |  |  |
| možnosť pripojenia dezinfektora na sieť cez ethernet alebo bezdrôtovú sieť WIFI | áno |  |  |  |  |
| neustále spojenie, kontrola a komunikácia dezinfektora s technickou podporou cez sieť – možnosť servisného zásahu zo strany technickej podpory na diaľku | áno |  |  |  |  |
| otváranie bezpečnostných dvierok spredu alebo z vrchu s elektronickým uzatváraním a automatickým blokovaním v priebehu procesu | áno |  |  |  |  |
| mechanické kódovanie zásobníkov na dezinfekciu pre vylúčenie možnosti ich vzájomnej zámeny | áno |  |  |  |  |
| požadujeme aby automatický dezinfektor bol pôvodom vyrobený v krajinách Európy | áno |  |  |  |  |
| požadujeme aby automatický dezinfektor spĺňal normy ISO-15883-1 a ISO 15883-4 | áno |  |  |  |  |

| 1m) | Automatický zmäkčovač vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Automatický zmäkčovač vody | ks |  |  | 1 |  |
| Rozmer (š x v x h) | cm |  | 38 x 115 x 50 |  |  |
| Prevádzkový tlak | bar | 3 | 6 |  |  |
| Teplota vody | °C | 4 | 35 |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| plnoautomatická objemová hlavica zmäkčovača | áno |  |  |  |  |
| vrátane potrebnej vodoinštalácie a kompletnej inštalácie k automatickému dezinfektoru | áno |  |  |  |  |

| 1n) | Medicínsky kompresor vzduchu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| Medicínsky kompresor vzduchu | ks |  |  | 1 |  |
| Výkon motora | kW | 1,2 |  |  |  |
| Objem vzdušníka | L | 50 |  |  |  |
| Výkonnosť kompresora pri 6 bar | l/min | 135 |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |
| certifikovaný medicínsky kompresor | áno |  |  |  |  |
| vrátane ochrannej skrinky proti hlučnosti | áno |  |  |  |  |
| možnosť inštalácie kompresora v oddelenej miestnosti mimo sušiaceho kabinetu | áno |  |  |  |  |
| vrátane komplexnej inštalácie vzduchotechniky a napojenia kompresora na sušiaci a skladovací kabinet | áno |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava, a to nasledovne: Gastroenterologické centrum v Nemocnici akad. L. Dérera | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne certifikovaným a vyškoleným pracovníkom | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.