## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky s návrhom zmluvných podmienok uvedených v SP bez výhrad SÚHLASÍM.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu, prípadne návrh na úpravu).
P.č. | Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaný atribút | Spĺňa / Nespĺňa | Hodnota atribútu ponúkaného prístroja | Presný marketingový názov cievok, rozmery jednotlivých cievok a počet kanálov. K softverovým aplikáciam uviesť presný marketingový názov softverového balíka podľa firemného názvoslovia. | Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál / strana č.15).
Položka č. 1 - Prístroj pre magnetickú rezonanciu | [5 empty] | Položka č. 1 - Prístroj pre magnetickú rezonanciu
1 | Základné parametre |  |  |  |  | Základné parametre
1.1 | Intenzita magnetického poľa maximálne 2T | T | rovnaký a väčší | 1.5 | xxx
1.2 | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69 | xxx
1.3 | Max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50 | Bodovaný atribút č.1 (viď príloha č.7)
2 | Gradienty |  |  |  |  | Gradienty
2.1 | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda (reálne dosiahnuteľná na základe samotnej hodnoty mT/m a nie implicitne v zmysle TE a TR časov) v každej osi zvlášť | mT/m | rovnaký a väčší | 44 | Bodovaný atribút č.2 (viď príloha č.7)
2.2 | Maximálna dosiahnuteľná strmosť (reálne dosiahnuteľná na základe samotnej hodnoty T/m/s a nie implicitne v zmysle TE a TR časov) v každej osi zvlásť | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | xxx
2.3 | Možnosť súčasného využitia požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
2.4 | Duty cycle | % | rovnaký a väčší | 100% | xxx
3 | RF systém |  |  |  |  | RF systém
3.1 | Max. výkon RF-systému v kW v súčte | kW | rovnaký a väčší | 15 | xxx
3.2 | Digitalizácia signálu z elementov priamo na cievkach, platí pre všetky cievky a všetky typy vyšetrenia (teda signál z elementov nie je vedený analógovým médiom od cievky do stola, do gantry, či do akvizičnej konzoly) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.3 (viď príloha č.7)
3.3 | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 120 | xxx
3.4 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom a ponúkanou verziou prístroja | počet | rovnaký a väčší | 64 | xxx
3.5 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. Hodnota, ktorú uchádzač v tomto parametri vyplní, je maximálnou možnou hodnotou počtu elementov, ktoré prístroj dokáže využívať pri vyšetrení v jednom FOV a týmto spôsobom sa bude následne nazerať na hodnoty počtu elementov v jednom FOV ostatných parametrov o vyšetreniach a cievkach, kde sa tento počet uvádza. Výnimkou sú iba tie parametre o cievkach, pri ktorých sa neuvádza hodnota počtu elementov v jednom FOV (napríklad chrbticová cievka). | počet | rovnaký a väčší | 64 | Bodovaný atribút č.4 (viď príloha č.7)
3.6 | Integrovaná chrbticová (posteriórna) cievka, umožňuje sa aj koncept dynamickej cievky | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
3.7 | Chrbticová cievka/ stôl pacienta so zabudovaným senzorom pre snímanie dýchania alebo iný princíp umožňujúci tzv. bezdotykové snímanie a následné riadenie vyšetrenia podľa dýchacích pohybov pacienta bez nutnosti použitia "respiratory belt" | počet | áno/nie | áno | xxx
3.8 | Počet cievkových elementov integrovanej chrbticovej cievky, berie sa do úvahy údaj z datasheetu | počet | rovnaký a väčší | 40 | Bodovaný atribút č.5 (viď príloha č.7)
3.9 | Vyšetrenie v oblasti hlavy a krku s počtom elementov v jednom FOV minimálne (je požadované preukázať konkrétnym vyšetrením a vizualizáciou rozmiestnenia cievok v jednom FOV, ktoré sú samozrejme dodané v súťaži, z ktorého bude zrejmé, koľko elementov je pri vyšetrení využívaných - ideálne dodaním parciálnych obrazov z každého elementu pri vyšetrení) (pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | rovnaký a väčší | 19 | Bodovaný atribút č.6 (viď príloha č.7)
3.10 | Počet elementov štandardnej hlavovo-krčnej cievky v jednom FOV | počet | rovnaký a väčší | 19 | Bodovaný atribút č.7 (viď príloha č.7)
3.11 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV (pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | rovnaký a väčší | 54 | Bodovaný atribút č.8 (viď príloha č.7)
3.12 | Brušná/hrudná/anteriórna cievka so zabudovaným monitorom srdca (EKG) s počtom elementov samotnej cievky minimálne 18 v jednom FOV | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.9 (viď príloha č.7)
3.13 | Vyšetrenie Peripheral vascular v minimálnom rozsahu 130 cm, teda cievková výbava musí nutne pokrývať rozsah pacienta od brucha po končeky prstov na nohách tak, že sú elementy prítomné pri vyšetrení aj medzi nohami pacienta, teda elementy pri vyšetrení obopínajú každú nohu pacienta z každej strany zvlášť, o počte elementov v tomto rozsahu 130 cm minimálne | počet | rovnaký a väčší | 45 | Bodovaný atribút č.10 (viď príloha č.7)
3.14 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 16 a súčasne Tx/Rx | Bodovaný atribút č.11 (viď príloha č.7)
3.15 | Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 20 s dodaným pozicionérom na to určeným) | počet | rovnaký a väčší | áno | Bodovaný atribút č.12 (viď príloha č.7)
3.16 | Vyšetrenie torza batoliat vo veku do 2 rokov s počtom elementov v jednom FOV minimálne (riešením prioritne dedikovanej cievky na toto vyšetrenie, alebo dodaním dedikovaného pozicionéra pre pohodlie batoľaťa) | počet | rovnaký a väčší | 16 | xxx
3.17 | Špeciálna cievka s minimálne 4 kanálmi pre vyšetrovanie malých štruktúr pod povrchom ako je detské srdce či karotída s rozmerom plochy aktívnej minimálne 9x9 cm a maximálne 12x15 cm | áno/nie | Nie nevylučuje | Nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.13 (viď príloha č.7)
3.18 | Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV (nie je možné splniť abdominálnou cievkou z atribútu "Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV" , táto abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | áno/nie | áno/nie | áno | Bodovaný atribút č.14 (viď príloha č.7)
3.19 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 50 cm a s plochou minimálne 1800 cm2 a maximálne 2500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu: "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.15 (viď príloha č.7)
3.20 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 65 cm a s plochou minimálne 2500 cm2 a maximálne 3500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.16 (viď príloha č.7)
3.21 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 30 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 60 cm krát 60 cm a s plochou minimálne 3500 cm2 a maximálne 5250 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.17 (viď príloha č.7)
3.22 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 40 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 70 cm krát 70 cm a s plochou minimálne 5250 cm2 a maximálne 6000 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.18 (viď príloha č.7)
3.23 | Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
3.24 | Max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | rovnaký a väčší | 205 | xxx
4 | Stabilitata/homogenita sytému |  |  |  |  | Stabilitata/homogenita sytému
4.1 | Stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1 | xxx
4.2 | Aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
4.4 | Zaručená homogenita ppm pre elipsoid 50cmx50cmx45cm (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 3.3 | xxx
4.5 | Zaručená homogenita ppm 40cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.75 | xxx
4.6 | Zaručená homogenita ppm 30cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.2 | xxx
4.7 | Zaručená homogenita ppm 20cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.07 | xxx
4.8 | Zaručená homogenita ppm 10cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm | rovnaký a menší | 0.02 | xxx
5 | Vlastnosti scanu |  |  |  |  | Vlastnosti scanu
5.1 | Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.5 | xxx
5.2 | Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1 | xxx
5.3 | Scan - maximálne priestorové rozlíšenie v µm | µm | rovnaký a menší | bez minimálnej požiadavky a potreby uvedenia v súťaži | Bodovaný atribút č.19 (viď príloha č.7)
6 | Iné funkčné vlastnosti |  |  |  |  | Iné funkčné vlastnosti
6.1 | Technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.2 | Optický prenos signálu od rf-systému | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.3 | Redukcia hluku | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.4 | Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.5 | Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.6 | Synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.7 | Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)), pre všetky typy vyšetrení vyžadujúce monitorovanie respirácie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.8 | Sprievodca pacienta vyšetrením - 1) minimálna požiadavka je vizualizácia pokynov pre pacienta priamo v gantry (zobrazenie zostávajúceho času zadržania dychu, či dĺžky sekvencie) a iné, alebo 2) zobrazenie mena pacienta a piktogramu tela pacienta na dotykovej obrazovke umiestnenej na gantry MR s možnosťou zadania vyšetrenia s využitím umelej inteligencie - táto funkcia musí umožňovať zvolenie oblasti vyšetrenia (napr. hlava, brucho, končatina a pod.) na dotykovej obrazovke a po zvolení vyšetrenia za pomoci umelej inteligencie má MR automaticky posunúť pacienta do izocentra MR na zvolenú oblasť vyšetrenia, pričom sa na akvizičnej konzole automaticky nastavia parametre pre zvolenú oblasť (hlava, brucho a pod.) - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku, alebo 3) systém umožňujúci automatický výber zo sady pripojených a na pacientovy umiestnených cievok a optimalizáciu vyšetrovacieho protokolu na základe anatómie pacienta a podľa nastavenia izocentra operátorom, zvolením vyšetrovanej oblasti priamo na pacientskom stole, s následným posunom pacienta do izocentra a integráciou kalibračných skenov s automatickým začatím skenovania - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6.9 | MR kompatibilný audio systém s intercom funkciou a možnosťou prehrávania zvukových nahrávok pacientovi v gantry prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
7 | Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti |  |  |  |  | Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
7.1 | Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0 | xxx
7.2 | Doživotná záruka na náplň hélia, a to aj v prípade ľubovoľného počtu emergentných situácií (napr. riadená demagnetizácia prístroja, alebo stiskom havarijného červeného tlačítka atď.), pričom opätovné spustenie prístroja do prevádzky bude zabezpečené do 48 hodín po emergentnej situácii (s výnimkou objektívnych príčin nesplnenia uvedenej lehoty spôsobené zo strany verejného obstarávateľa). | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.20 (viď príloha č.7)
7.3 | Lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení, so zachovaním vertikálneho a horizontálneho motorického pohybu stola | kg | rovnaký a väčší | 225 | xxx
7.4 | Plne odnímateľný pacientsky stôl na kolieskach od gantry (tela) MR pre rýchlu evakuáciu pacienta v núdzovej situácii. Má sa na mysli schopnosť úplného odpojenia pacientského lôžka aj s jeho spodnou bázou na kolieskach a schopnosť jeho transportu mimo faradayovej klientky. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
7.5 | Celková hmotnosť MRI prístroja v prevádzkovom stave s príslušenstvom a pacientským stolom max. 8 000 kg. | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | xxx
8 | Počítač |  |  |  |  | Počítač
8.1 | Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 8 | xxx
8.2 | Frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | GHz | rovnaký a väčší | 2 | xxx
8.3 | Operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 96 | xxx
8.4 | Frekvencia procesora Ghz operačného počítača | GHz | rovnaký a väčší | 3 | xxx
8.5 | Počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 60000 | Bodovaný atribút č.21 (viď príloha č.7)
8.6 | 2 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly | inch | rovnaký a väčší | 24 | xxx
8.7 | Úložný priestor | GB | rovnaký a väčší | 500GB SSD | xxx
8.8 | UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
8.9 | Archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9 | Software |  |  |  |  | Software
9.1 | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.2 | Paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.3 | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.4 | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.5 | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.6 | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.7 | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.8 | Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.9 | Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.10 | Sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.11 | Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.12 | T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.13 | 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.14 | Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.15 | Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.16 | MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve), pričom podmienku je možné splniť aj dodaním licencií pre diagnostický server | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.17 | 2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.18 | 3D arterial spin labeling | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.19 | Sekvencie a SW pre 4D nasnímanie ako aj následnú analýzu toku krvi v mozgu s možnosťou merania a zobrazenia maximálnych aj priemerných rýchlostí toku pre každú fázu srdcového cyklu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.20 | Sekvencie na zobrazenie čerstvého intrakraniálneho krvácania (2D a 3D SWI) a mikrokrvácania, sekvenice gradientného echa so zosilneným efektom suscetibility (SWI) ,s možnosťou použitia fázovej informácie na zvýraznenie kontrastu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.21 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.22 | Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.23 | MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.24 | Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.25 | Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.26 | Sekvencie (typu Zero Echo time) umožujúce 3D izotropické zobrazenie kostí kolena, ramena, zápestia, chodidla..., v kvalite "CT like image" | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.27 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.28 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov nadštandardné v 3D | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.29 | Sekvencie so supresiou tuku (DIXON) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.30 | Sekvencie so supresiou tuku vrátane chemical shift /typu MDIXON, TSE i GRE) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.31 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.32 | Sekvencie typu BlackBlod s prídavným excitačným RF pulzom, pre potlačnie signálu krvi vo vyšetrovanom reze | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.33 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov(likvoru) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.34 | Sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov ako aj cerebrospinálneho toku aj s možnoťou potlačenia "signálu pozadia" pre zobrazenie veľmi pomalých tokov | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.35 | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.36 | Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.37 | Celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.38 | Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.39 | Bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.40 | Bezkontrastné MRA renálnych tepien a periférnych tepien dolných končatín (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.41 | Bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.42 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.43 | SWI | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.44 | DWI | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.45 | DCE | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.46 | Vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.47 | Systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.48 | Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.49 | Najkvalitnejšia firemná technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli dostupná pre tento typ prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.50 | K pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.51 | Korekcia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.52 | Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.53 | Vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.54 | Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 5 minút | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.55 | Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom, na akvizičnej stanici alebo ako súčasť diagnostického servera | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.56 | Difúzne vyšetrenie pomocou 2D selektívnych excitačných RF pulzov, s možnosťou ich nezávislej modulácie podľa anatómie pacienta pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačenia artefaktov spôsobených metalickými implantátmi | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.57 | Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. Nie je možné nahradiť technikou No Phase Wrap/Phase Oversampling a podobné | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.58 | Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.59 | Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.60 | 3D neurologické vyšetřenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.22 (viď príloha č.7)
9.61 | Bezkontrastná angiografia s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom, alebo technika založená na multizázickom snímaní s možnosťou zobrazenia angiografie celého mozgu bez použitia kontrastnej látky | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.62 | 4D angiografia a dynamické zobrazenie napr. multiarteriálne zobrazenie pečene | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.63 | 4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu vrátane postprocessingu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.64 | Kvantitatívne meranie 4D prietoku v celom vyšetrovanom objeme FOV minimálne 38x38x38cm (vyšetrenie celého hrudníka) za akvizičný čas kratší ako 8 minút, vrátane vysokých a nízkych rýchlostí prietoku (arteriálne a venózne) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.65 | veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.66 | Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.67 | Auto Align sejvencie pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.68 | Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu na úrovni AI za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.69 | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.23 (viď príloha č.7)
9.70 | Automatická úprava skenovacích parametrov na základe tepu srdca pacientra | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.71 | Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadrťania dychu. | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.24 (viď príloha č.7)
9.72 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.73 | Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.74 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.75 | Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením s kompenzáciou tzv. Eddy curent gradientného systému | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.76 | Protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.77 | Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.78 | Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.79 | Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.80 | Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.81 | Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.82 | Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.83 | Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.84 | Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.85 | 4D MR angiografia (celého tela vrátane karotídy či periférnych ciev) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.86 | Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.87 | Zobrazenie celého objemu komory v niekoľkých srdcových fázach počas jedného zadržania dychu s využitím robustnej akceleračnej techniky sekvence 3D Cine. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.88 | Zobrazenie morfológie srdca pomocou Black Blood sekvencie bez zadržania dychu alebo len s krátkym zadržaním dychu. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.89 | Bezkontrastné vyšetrenie bez zadržania dychu pre posúdenie anomálií koronárnych tepien dospelých a aj pediatrických pacientov vrátane vrodených srdcových chýb, aorty a srdcových komôr. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.90 | Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.91 | Perfúzia myokardu pre hodnotenie ischémie. Perfúzia v pokoji a perfúzia pri záťaži s vyhodnotením pomocou parametrických máp. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.92 | Kompletný asesment srdcového cyklu Cardiac Cine počas jedného skenu s voľným dýchaním a skenom do 25 sekúnd | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.93 | Aplikácia umožňujúca vynechať sken v prípade arytmie na jeden click "on" alebo "off", prepnutie na jeden "click" Z 2D na 3D zobrazenie, prepnutie na jeden "click" z kartézskeho na radiálny sampling | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.94 | Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.95 | Skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.96 | Ultrarýchle skenovanie T1 vážených obrazov v 3D. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.97 | Techinka pre redukciu metalických artefaktov v v rovine aj medzi skenovanými rovinami vrátane T1-, T2- vážených obrazov, PD so saturáciu tuku a bez saturácie tuku , STIR v 2D- a 3D- móde | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.98 | Celotelové difúzie nasnímané priamo v 3 rôznych orientáciách sagitalnej , koronalnej a trasverzálnej. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.99 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.100 | Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie brucha, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy, alebo ekvivalentná technika na základe Compressed Sensingu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.101 | Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a musculosceletal | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.102 | Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.103 | Tzv. "slice adjust" pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.104 | Automatizovaná analýza MR angiografie ciev (mozok, abdomen, srdce, pľúca) vrátane presného vyhodnotenia závažnosti stenózy. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.105 | Bezkontrastné angiografické vyšetrenie v miestach stentov | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.106 | Potlačenie artefaktov z kovových podmienečne bezpečných ortopedických implantátov | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.107 | Dynamické zobrazenie pečene (prítok a odtok kontrastu) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.108 | Neuro compressed sensing | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.109 | Snímanie srdca počas voľného dýchania, snímanie srdca s arytmiou. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.110 | Sekvencia založená na načítávani dát z K - priestrou na báze AI a tiež rekoštrukcie na báze AI, umožňujúca použitie vysokých hodnôt akceleračnných faktorov, ktoré majú za následok výrazne skrátený čas skenovania až do 12 násobného urýchlenia. Technika umožňujúca dosahovať temporálne rozlíšenie až 10-50 ms ako aj zobrazanie 3D srdca (Whole Herat) počas jedného úderu s rozlíšením min. 224 x 160 pre 12 rezov za čas menej ako 46 sekúnd. Kompatibilná s Cardiac Cine pre rýchle funkčné zobrazovanie. | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.25 (viď príloha č.7)
9.111 | Využitie deep learning neurónovej siete pri rekonštrukcii obrazu, prípadne inej metódy umelej inteligencie pri rekonštrukcii obrazu pre zlepšenie kvality obrazu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.112 | Rekonštrukcie raw dát na báze AI s potlačením Gibbsových artefaktov, pre sekvencie SE, GRE, DWI | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.26 (viď príloha č.7)
9.113 | Rekonštrukcie raw dát na báze AI s potlačením Gibbsových artefaktov, pre sekvencie TSE, TSE DIXON, SE, ep2d_diff, HASTE | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.27 (viď príloha č.7)
9.114 | Rekonštrukcie na báze AI aj pre dáta nasnímané radiálnym náberom dát pre potlačenie pohybových artefaktov | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.28 (viď príloha č.7)
9.115 | Sekvencie umožňujúce vyšetrenie hemochromatózneho stavu strdcového svalu s použitím váženia T2* | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.116 | Metóda rekonštrukcie obrazu založená na umelej inteligencii (AI) zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúce na základe nespracovaných dát zhromaždených od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaná do konzoly operátora (užívateľské rozhranie), (Deep Resolve Sharp plus Plus Deep Resolve Gain plus DFeep resolve Boost, AIR Recon, AICE alebo podľa nomenklatúry výrobcu) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.117 | Metóda rekonštrukcie obrazu zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúca na základe nespracovaných údajov zozbieraných od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaných v konzole operátora (používateľské rozhranie) Najmodernejšia metóda tohto druhu: 1.1. Riešenie založené na umelej inteligencii (AI), využívajúce naučenú inteligentnú / neurónovú sieť a tzv Hlboké učenie: a) umožnenie súčasného zvýšenia SNR a priestorového rozlíšenia b) algoritmus, ktorý funguje bez kalibračného skenovania c) Voliteľná úroveň zosilnenia SNR - z klinickej úrovne sú k dispozícii najmenej tri nastavenia. d. možné riešenie pre sekvencie SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatibilné s paralelným zobrazovaním e) eliminácia Gibbsových artefaktov, tzv. artefakty skrátenia | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.29 (viď príloha č.7)
9.118 | Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii surových (raw dát) na zrýchlenie snímkovania, musí podporovať súčasné využitie minimálne 1 akceleračnej techniky | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.30 (viď príloha č.7)
9.119 | riešenia na báe AI na zvýšenie SNR (voliteľne nastaviteľné) a priestorového riešenia aj bez kalibračného skenovania, s elimináciou Gibbsovýc hartefaktov, pre sekvencie: TSE, TSE DIXON, SE pre Deep resolve Gain, TSE, TSE DIXON, SE, ep2d diff, HASTE pre Deep Resolve Sharp, TSE, ep2d_diff, HASTE pre Deep Resolve Boost | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.31 (viď príloha č.7)
9.120 | Možnosť rekonštrukcie rekonštrukciíí na báze AI DL aj pre 3D nasnímané dáta, rekonštrukcia na báze AI aj pre dáta nasnímané 3D sekvenciami pri zachovaní rozlíšenia nezávisle od smeru náberu dát pri 3D akvizícii | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.32 (viď príloha č.7)
9.121 | Automatický asistent pre angiografické vyšetrenie s hlasovými a obrazovými pokynmi, s automatickou detekciou arteriálneho/venózneho časového okna, automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta a automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacenta a automaticky určených anatómií a automatický výpočet príchodu do oblasti záujmu na základe techniky test bolus | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.33 (viď príloha č.7)
9.122 | Automatická detekcioa kontrastu v srdci s následným automatickým spustením dynamického protokolu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.123 | Kalkulácia kvantitatívnych T1, T2 a T2* parametrických máp srdca – bez nutnosti postprocessingu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.124 | Compressed sensing technika pre 2D zobrazenie srdca v reálnom čase (cine) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.125 | Automatický asistent pre vyšetrenie srdca s hlasovými a obrazovými pokynmi, s automatickým výpočtom FoV, automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta, automatická detekcia 5 anatomických bodov pre automatické naplánovanie vyšetrenia srdca (apex, pravá komora, ľavá komora, ľavá predsieň, koreň aorty) , automatický výber počtu slicov podľa zdetegovanej anatómie a utomatický výpočet LV funkcie zo cine sekvencií | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | Bodovaný atribút č.34 (viď príloha č.7)
9.126 | Sekvencie pre 3D bezkontrastné koronárne MRA celého srdca | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.127 | 2D merania toku v srdci | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.128 | 3D sekvencie pre charakterizáciu myokardu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.129 | 3D akvizícia vo forme slučky pre zobrazenie plné CT-like zobrazenie srdca | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.130 | 3D Zobrazovanie aortopatie počas voľného dýchania | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.131 | Compressed sensing techniky pre 3D T1, T2, PD, FLAIR, DIR, fat sat pre všetky druhy anatómie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.132 | Compressed sensing technika pre Cardiac Cine | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9.133 | Compressed sensing technika pre sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
10 | Vyhodnocovacie konzoly |  |  |  |  | Vyhodnocovacie konzoly
10.1 | Server pre paralelné vyhodnocovanie na 6 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými základnými aplikáciami na min. 6 diagnostických. Zadávateľ umožňuje vykonať upgrade existujúcich diagnostických aplikačných serverov umiestnených u zadávateľa a využiť tak už zakúpené licencie a prístupy všetkých grafických módov. Základným a neprekročiteľným minimom je naplnenie cieľového stavu všetkých SW licencií popísaných nižšie. V prípade vykonania upgrade je potrebná migrácia všetkých zakúpených licencií do nového serveru staniciach bez obmedzenia. Server v minimalnej HW konfigurácii: Procesor 2 x 16 Core, min 2,5 GHz RAM: min. 384GB GPU: min. 16 GB HDD: min NVMe SSD Úložisko min. 15TB Sieťová karta min: 10/25 Gbit-s" | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
10.2 | Počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | rovnaký a väčší | 80000 | xxx
10.3 | 3 klientských pracovných staníc pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: • Processor: min. Intel Core i5 min 3.2 GHz (alebo ekvivalentný) • Memory: 8GB minimum. • Disk drive: SSD min. 500MB • Monitory: 2x diagnostický monitor, každý min. 3 megapixely a min. 21“ + 1x monitor min. Full HD min. 21“ • Grafická karta s min. 3 výstupmi umožňujúcimi pripojiť požadované monitory (HDMI, DVI a DisplayPort), frekvencia procesoru min 1GHz a min 4GB ram | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
10.4 | Příslušenstvo ku každej pracovnej stanici: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Antivírus na 2 roky licencie, Sieťová karta 1000 Mbps, Windows 10. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
10.5 | 3x záložný zdroj - UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11 | Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri |  |  |  |  | Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri
11.1 | Prezeranie obrazov z iných zariadení s prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0. - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja na každej z nových pracovných staníc: - DICOM Send/Receive - DICOM Query/Retrieve - DICOM Archiving - DICOM Print - DICOM Worklist | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.2 | Pripravené šablóny výsledných správ a možnosť ich editácie - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.3 | Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.4 | Jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych modalít a časov vedľa seba - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.5 | Softvér poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické rozloženie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne čítanie a orientáciu na zníženie času potrebného na načítanie pacienta - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.6 | Softvérový základ poskytujúci všeobecné možnosti 2D/3D/4D pre rutinné čítanie - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.7 | Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.8 | Automatická segmentácia ciev v obraze jedným kliknutím - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.9 | Softvér na hodnotenie prietoku krvi s vytvorením prílušných grafov - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.10 | Výpočet toku krvi v cievach (postačí na vyhodnocovacej konzole) - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.11 | Výpočet parametrov prietoku a rýchlosti (napr. špičková rýchlosť, priemerná rýchlosť, prietok, integrálny prietok), regurgitačná frakcia - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.12 | Farebne odlíšené zobrazenie hodnôt rýchlosti - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.13 | Softvér pre analýzu perfúzie srdca s tvorbou parametrických máp (TTP, AUC, Slope) - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.14 | Grafické zobrazenie výsledkov v parametrickom grafe - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.15 | Plne automatizovaná korekcia pohybu perfúznej série - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.16 | Kvantitatívne hodnotenie vaskulárnych lézií (napr. stupeň stenózy) - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.17 | Automatická alebo poloautomatická segmentácia ľavej a pravej komory - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | Bodovaný atribút č.35 (viď príloha č.7)
11.18 | 4D vizualizácia pre hodnotenie komory - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja (budú akceptované aj 3 licencie na samostatných staniciach, ak to nie je možné umiestníť na server). | áno/nie | áno/nie | áno | Bodovaný atribút č.36 (viď príloha č.7)
11.19 | Objemová a regionálna analýza pohybu steny - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.20 | Výpočet objemových srdcových dát: EF, ESV, EDV, srdcového výdaja - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.21 | Tvorba objemovo-časových kriviek - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.22 | Prezentácia obrázku: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.23 | Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.24 | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.25 | Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.26 | Určenie rozmeru stenóz - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.28 | 3D VRT vizuálizácia - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.29 | MPR - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.30 | Funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky - 1 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.31 | Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR - 4 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.34 | SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.36 | Kardiovaskulárny balík, funkčné parametre všetkých srdcových oddielov, perfúzia srdca, prietokové parametre, T1 a T2 mapping min. 4 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja (môže byť splnené 4 licenciami na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | Bodovaný atribút č.37 (viď príloha č.7)
11.37 | Balík pre kardio vyhodnocovanie nasnímaných dát s možnosťou kompletného assementu kardio vyšetrenia, s možnosťou zobrazenia a spracovania kardio relaxačných máp, merania a vyhodnocovania T1 a T2 mapovania, vzhodocovania hemochromatózneho stavu, merania všetkých srdcových odddielov, prietokových parametrov ako aj perfúyie myokradu, min. 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.38 | Neuro balík- 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.39 | Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (ASL, perfúzie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, min. 2 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.40 | SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.41 | SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.45 | SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencií - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.48 | SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.49 | Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 3 licencií pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.51 | Kardiovaskulárny postprocesingový softvér (2 licencie) na prezeranie a analýzu snímok MRI srdca s minimálnymi funkciami: Automatická identifikácia obrazu s automatickým kontúrovaním na základe AI Detekcia obrysov LV, RV, LA a RA založená na AI vo všetkých fázach Automaticky vypočítané hodnoty deformácie pozdĺžnej osi Rýchle a vysoko reprodukovateľné hodnotenie ĽK s axiálnou akvizíciou Generovanie informácií o prietoku na vyhodnotenie systolickej a diastolickej funkcie. Ľahko kvantifikuje skraty, regurgitáciu chlopne a porovnáva viaceré cievy Detekcia aortálnych a pľúcnych kontúr založená na AI Porovnanie Qp:Qs Použite korekciu posunu a vyhladzovania | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.52 | Kardiovaskulárny postprocesingový softvér (1 licencia) na prezeranie a analýzu snímok MRI srdca s minimálnymi funkciami: Efektívne vyhodnocovanie a charakteristika tkaniva myokardu, aby bolo možné informovať o diagnostickom rozhodovaní pre ischemické a neischemické ochorenia. Kvantifikuje kontrastnú látku, edém, perfúzne poruchy a záťaž železom z jednoduchých akvizičných sekvencií Korekcia pohybu nespracovaných obrázkov T1 Generovanie natívnych a postkontrastných máp T1 a ECV a prispôsobiteľné farebné mapy Automatické načítanie a detekcia obrysov natívnych a postkontrastných máp založená na AI Globálna a regionálna analýza ​Korekcia pohybu nespracovaných obrázkov T2 Generovanie máp T2 a prispôsobiteľné farebné mapy Automatické načítanie a detekcia obrysov mapy T2 založená na AI Globálna a regionálna analýza ​Globálna a regionálna T2* analýza Farebné prekrytie T2* Hlásenie obsahu železa | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.53 | Kardiovaskulárny postprocesingový softvér (1 licencia) na prezeranie a analýzu snímok MRI srdca s minimálnymi funkciami: Vizualizácia a kvantifikácia prietokových vzorov kdekoľvek v 3D štruktúre. Predspracovanie vrátane korekcie ofsetu a antialiasingu Definícia stredovej línie pre viaceré štruktúry Rôzne vizualizácie toku Hodnotenie prietoku vo viacerých rovinách Porovnanie Qp:Qs Výpočet rýchlosti pulznej vlny Hodnotenie komorového prietoku vrátane zložiek priameho, zvyškového, oneskoreného a zadržaného prietoku Relatívny tlak Napätie v šmyku steny Strata energie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11.54 | Systém musí umožniť zostavenie 3D objemu (kardio)vaskulárnej štruktúry. Softvér musí poskytnú viacero možností na vizualizáciu prietoku krvi, ktoré možno vizualizovať pomocou prúdnic, časovo rozlíšených 3D dráh alebo ako farebne kódované vektory. (akceptované aj riešenie na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | Bodovaný atribút č.38 (viď príloha č.7)
11.55 | Systém musí umožniť vizualizáciu a meranie prietoku v srdcových komorách a cez všetky štyri srdcové chlopne počas srdcového cyklu. Prúd krvi možno vizualizovať prúdnicami nad srdcovými chlopňami. Musí umožňovať automatizované sledovanie chlopňovej roviny, s umožnením multichlopňového prietoku pre rovnaký srdcový cyklus, prekrytie rýchlosti musia byť k dispozícii na základe údajov 4D toku. (akceptované aj riešenie na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | Bodovaný atribút č.39 (viď príloha č.7)
11.56 | Systém musí umožniť kvantifikáciu napätia myokardu v ľavej komore pomocou snímok SSFP s krátkou a dlhou osou. Musí umožňovať opis deformácie myokardu - ako: skrátenie, zhrubnutie a predĺženie - počas srdcového cyklu. Musí poskytovať nasledovné: pozdĺžne napätie (GLS), globálne obvodové napätie (GCS) a globálne radiálne napätie (GRS). (akceptované aj riešenie na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | Bodovaný atribút č.40 (viď príloha č.7)
12 | Špecifikácie inštalácie systému |  |  |  |  | Špecifikácie inštalácie systému
12.1 | Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 180 kalendárnych dní od výzvy na plnenie v zmysle kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12.2 | Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12.3 | Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12.4 | elektrický rozvádzač | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12.5 | nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12.6 | Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12.7 | Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12.8 | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktoré má zabepečiť verejný obstarávateľ. V prípade áno, uveďte aké | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13 | Faradayova klietka |  |  |  |  | Faradayova klietka
13.1 | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky, odhlučnenie klietky. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.2 | Núdzové vytiahnutie hélia do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.3 | LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.4 | Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniknutého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.5 | okno do faradayovej klietky, veľkosť 1800 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.6 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.7 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.8 | Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 12" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.9 | Police na uloženie MR cievok. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.10 | Kyslíkový monitor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.11 | Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.12 | Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania pre kritické časti po výpadku. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.13 | Multimediálny systém pre prehrávanie zvuku pediatrickým pacientom so sluchátkami - 1 ks | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13.14 | úprava vnútorných priestorov Faradyovej klietky musí zahŕňať audio, video a osvetľovacie prvky kompatibilné s MR, ktoré pomáhajú pacientom vstúpiť do inak zastrašujúceho prostredia a ďalej ich koučovať počas vyšetrenia. Musí umožniť pacientom prispôsobiť si vyšetrovňu pred vstupom podľa vlastného výberu a umožniť personálu nastaviť vhodné osvetlenie, úrovne zvuku, ako aj definovať dĺžku a typ obsahu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
14 | Chladenie MR systému |  |  |  |  | Chladenie MR systému
14.1 | Chladenie MR systému, Chiller - externá chladiaca jednotka pre MR | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
14.2 | Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenia. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15 | Špecifikácie záručného servisu |  |  |  |  | Špecifikácie záručného servisu
15.1 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% Servis sa vzťahuje aj na hélium, pretože je požadovaná a výrobcami garantovaná nulová ročná spotreba hélia. V rámci záručného servisu sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.2 | Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.3 | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.4 | Plán údržby a revízii. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.5 | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.6 | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.7 | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.8 | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.9 | Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.10 | Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.11 | Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.12 | Použivanie len originálnych náhradných dielov. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.13 | Poskytnutie prehľadového reportovacíeho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.14 | Poskytnutie zabezpečeného riešenia výrobcu pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí objednávateľ) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.15 | Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MR prístroj v rozsahu pre 3 užívateľov ročne. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.16 | Preukázateľné disponovanie výrobcom prístroja certifikovaným aplikačným špecialistom v oblasti MR v slovenskom alebo českom jazyku pre konzultácie MR aplikácií v rozsahu 20 hodín ročne počas pracovných dní (ako nadstavba ku inde požadovaným školeniam) | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.17 | Poskytnutie možnosti nahlásiť servisnú udalosť elektronicky prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android a telefonicky na bezplatné tel. číslo 24/7 s operátorom v slovenskom jazyku | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
15.18 | Zabezpečenie vzdelávania obsluhujúceho personálu prostredníctvom virtuálneho prístroja v rozsahu 40 hodín ročne počas pracovných dní | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16 | Ďalšie požadované príslušenstvo |  |  |  |  | Ďalšie požadované príslušenstvo
16.1 | 1x nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.2 | Nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.3 | Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.4 | Nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.5 | Dvojcestná tlaková striekačka kontrastných látok pre MR vyšetrenia na magnetickej rezonancii | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.6 | Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.7 | Školenie pred inštaláciou zariadenia (vrátane nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov) najneskôr 2 týždne pred spustením prístroja do prevádzky kombinovaným spôsobom: - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiológa (minimálne jeden rádiológ) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - tréning na virtuálnom zariadení pod vedením aplikačného špecialistu pre rádiologického technika (minimálne jeden technik) v rozsahu 5x5 hodín ( 1 pracovný týždeň) - školenie pre rádiológov (minimálne 2 rádiológovia ) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska - školenie pre rádiologických technikov (minimálne 2 technici) v dĺžke 1 týždeň (5 pracovných dní) na školiacom pracovisku na Slovensku prípadne v Čechách s možnosťou získania praktických skúseností s prístrojom a príslušným softvérom v rozsahu daného pracoviska. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.8 | Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 30 dní s možnosťou čerpania po 3 častiach behom 2 rokov od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.9 | Zabezpečenie dostupnosti aplikačného technika denne počas pracovnej doby od 7:00 do 18:00 (forma kontaktu podľa dohody) podľa potreby na dosiahnutie 100% znalostí | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.10 | Odborné semináre, prípadne zahraničné kongresy v dĺžke minimálne 10 dní, na tému MR, pre 2 osoby v najbižších 2 rokoch vrátane účastníckeho poplatku, nákladov na ubytovanie a cestovných nákladov. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
16.11 | Aplikačné školenie u verejného obstarávateľa v dĺžke minimálne 5 dní, každý rok počas platnosti zmluvy (počas pozáručného servisu). | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
17 | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktorú zabezpečí uchádzač |  |  |  |  | Požiadavky na stavebnú pripravenosť, ktorú zabezpečí uchádzač
17.1 | MR technologický rozvádzač | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
17.2 | Výfuková quench rúra po celej trase vo vnútri aj mimo MR kabíny, vrátane ukončenia nad strechou v zmysle potreby prístroja | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1 | [5 empty] | Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1
1. | Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
2. | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
3. | Plán údržby a revízii. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
4. | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
5. | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
6. | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
7. | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
8. | Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
9. | Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
10. | Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
11. | Použivanie len originálnych náhradných dielov. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
12. | Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
13. | Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
14. | Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu. | áno/nie | áno/nie | áno | xxx
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK Č.1 - KALKULÁCIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj pre magnetickú rezonanciu | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Pozáručný servis pre položku č.1 (bez náhradných dielov) | mesiac | 60 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2024-01-02 | Pozáručný servis pre položku č.1 (bez náhradných dielov) | mesiac | 24 | xxx | xxx | xxx |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2024-02-02 | Pozáručný servis pre položku č.1 (bez náhradných dielov) | mesiac | 36 | xxx | xxx | xxx |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania pre položku č.1 |  |  |  | dní
2 | Záručná doba pre položku č. 1 |  |  |  | mesiacov |  | Obchodný názov uchádzača:
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu |  | Sídlo uchádzača:
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č.1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0% |  |  |  | zľava |  | IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK Č.2: Technická špecifikácia - Prístroj pre magnetickú rezonanciu
SUMÁR BODOV
Poradové číslo bodovaných požiadaviek | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky: | [22 empty] | Sumár bodov za bodované atribúty
| Poradové číslo v špecifikácií (Príloha č.5) | Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu | [17 empty] | Hodnota atribútu ponúkaného prístroja | Počet bodov za splnenie
[6 empty] | Úroveň 1 Počet bodov za splnenie | Úroveň 2 Počet bodov za splnenie | Úroveň 3 Počet bodov za splnenie | Úroveň 4 Počet bodov za splnenie | Úroveň 5 Počet bodov za splnenie | Úroveň 6 Počet bodov za splnenie | Úroveň 7 Počet bodov za splnenie | Úroveň 8 Počet bodov za splnenie | Úroveň 9 Počet bodov za splnenie | Úroveň 10 Počet bodov za splnenie | Úroveň 11 Počet bodov za splnenie | Úroveň 12 Počet bodov za splnenie | Úroveň 13 Počet bodov za splnenie | Úroveň 14 Počet bodov za splnenie | Úroveň 15 Počet bodov za splnenie | Úroveň 16 Počet bodov za splnenie | Úroveň 17 Počet bodov za splnenie | Úroveň 18 Počet bodov za splnenie
- | Položka č. 1 - Prístroj pre magnetickú rezonanciu | [22 empty] | Položka č. 1
1 | 1.3 | Max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50 | ak 55x55x50 a viac, 0,25 b. | xxx
2 | 2.1 | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda (reálne dosiahnuteľná na základe samotnej hodnoty mT/m a nie implicitne v zmysle TE a TR časov) v každej osi zvlášť | mT/m | rovnaký a väčší | 44 | ak 45 a viac tak 3 b. | xxx
3 | 3.2 | Digitalizácia signálu z elementov priamo na cievkach, platí pre všetky cievky a všetky typy vyšetrenia (teda signál z elementov nie je vedený analógovým médiom od cievky do stola, do gantry, či do akvizičnej konzoly) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 1 b. | xxx
4 | 3.5 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. Hodnota, ktorú uchádzač v tomto parametri vyplní, je maximálnou možnou hodnotou počtu elementov, ktoré prístroj dokáže využívať pri vyšetrení v jednom FOV a týmto spôsobom sa bude následne nazerať na hodnoty počtu elementov v jednom FOV ostatných parametrov o vyšetreniach a cievkach, kde sa tento počet uvádza. Výnimkou sú iba tie parametre o cievkach, pri ktorých sa neuvádza hodnota počtu elementov v jednom FOV (napríklad chrbticová cievka). | počet | rovnaký a väčší | 64 | ak 68 a viac, 0,1 b. | ak 72 a viac, 0,2 b. | ak 76 a viac, 0,3 b. | ak 80 a viac, 0,4 b. | ak 84 a viac, 0,5 b. | ak 88 a viac, 0,6 b. | ak 92 a viac, 0,7 b. | ak 96 a viac, 0,8 b. | ak 100 a viac, 0,9 b. | ak 104 a viac, 1 b. | ak 108 a viac, 1,1 b. | ak 112 a viac, 1,2 b. | ak 116 a viac, 1,3 b. | ak 120 a viac, 1,4 b. | ak 124 a viac, 1,5 b. | ak 128 a viac, 1,6 b. | xxx
5 | 3.8 | Počet cievkových elementov integrovanej chrbticovej cievky, berie sa do úvahy údaj z datasheetu | počet | rovnaký a väčší | 40 | ak 44 a viac, 0,2 b. | ak 48 a viac, 0,4 b. | xxx
6 | 3.9 | Vyšetrenie v oblasti hlavy a krku s počtom elementov v jednom FOV minimálne (je požadované preukázať konkrétnym vyšetrením a vizualizáciou rozmiestnenia cievok v jednom FOV, ktoré sú samozrejme dodané v súťaži, z ktorého bude zrejmé, koľko elementov je pri vyšetrení využívaných - ideálne dodaním parciálnych obrazov z každého elementu pri vyšetrení) (pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | rovnaký a väčší | 19 | ak 24 a viac, 0,2 b. | ak 28 a viac, 0,4 b. | ak 32 a viac, 0,6 b. | ak 36 a viac, 0,8 b. | ak 40 a viac, 1 b. | xxx
7 | 3.10 | Počet elementov štandardnej hlavovo-krčnej cievky v jednom FOV | počet | rovnaký a väčší | 19 | ak má v sebe cievka zabudovaný extra shim, 0,25 b. | xxx
8 | 3.11 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV (pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | rovnaký a väčší | 54 | ak 56 a viac, 0,1 b. | ak 60 a viac, 0,3 b. | ak 64 a viac, 0,5 b. | ak 68 a viac, 0,7 b. | ak 72 a viac, 0,9 b. | ak 76 a viac, 1,1 b. | ak 80 a viac, 1,3 b. | ak 84 a viac, 1,5 b. | ak 88 a viac, 1,7 b. | ak 92 a viac, 1,9 b. | ak 96 a viac, 2,1 b. | ak 100 a viac, 2,3 b. | ak 104 a viac, 2,5 b. | ak 108 a viac, 2,7 b. | ak 112 a viac, 2,9 b. | ak 116 a viac, 3,1 b. | ak 120 a viac, 3,3 b. | ak 124 a viac, 3,5 b.
9 | 3.12 | Brušná/hrudná/anteriórna cievka so zabudovaným monitorom srdca (EKG) s počtom elementov samotnej cievky minimálne 18 v jednom FOV | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 1,5 b. | xxx
10 | 3.13 | Vyšetrenie Peripheral vascular v minimálnom rozsahu 130 cm, teda cievková výbava musí nutne pokrývať rozsah pacienta od brucha po končeky prstov na nohách tak, že sú elementy prítomné pri vyšetrení aj medzi nohami pacienta, teda elementy pri vyšetrení obopínajú každú nohu pacienta z každej strany zvlášť, o počte elementov v tomto rozsahu 130 cm minimálne | počet | rovnaký a väčší | 45 | Ak je dodaná prioritne dedikovaná cievka na PV o počte elementov 25 a viac (spĺňajúca základnú požiadavku parametra v kombinácii s inými cievkami), potom 0,5 b. | Ak je dodaná prioritne dedikovaná cievka na PV o počte elementov 30 a viac (spĺňajúca základnú požiadavku parametra v kombinácii s inými cievkami), potom 1 b. | Ak je dodaná prioritne dedikovaná cievka na PV o počte elementov 35 a viac (spĺňajúca základnú požiadavku parametra v kombinácii s inými cievkami), potom 1,5 b. | xxx
11 | 3.14 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 16 a súčasne Tx/Rx | ak 18 a viac a súčasne Tx/Rx, 0,1 b. | xxx
12 | 3.15 | Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 20 s dodaným pozicionérom na to určeným) | počet | rovnaký a väčší | áno | ak je dodaná dedikovaná cievka, prioritne dedikovaná na vyšetrenie hlavy batoliat s alokovaným počtom elementov na hlavu batoľaťa o počte minimálne 16 v jednom FOV, 1,5 b. | xxx
13 | 3.17 | Špeciálna cievka s minimálne 4 kanálmi pre vyšetrovanie malých štruktúr pod povrchom ako je detské srdce či karotída s rozmerom plochy aktívnej minimálne 9x9 cm a maximálne 12x15 cm | áno/nie | Nie nevylučuje | Nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
14 | 3.18 | Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV (nie je možné splniť abdominálnou cievkou z atribútu "Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV", táto abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | áno/nie | áno/nie | áno | ak sú dodané 2 flexibilné cievky v zmysle základnej definície v rôznych rozmeroch, každá o počte elementov minimálne 16, 0,3 b. | ak sú dodané 2 flexibilné cievky v zmysle základnej definície v rôznych rozmeroch, každá o počte elementov minimálne 18, 0,5 b. | ak sú dodané 3 flexibilné cievky v zmysle základnej definície v rôznych rozmeroch, každá o počte elementov minimálne 16, 0,6 b. | ak sú dodané 3 flexibilné cievky v zmysle základnej definície v rôznych rozmeroch, každá o počte elementov minimálne 18, 1 b. | xxx
15 | 3.19 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 50 cm a s plochou minimálne 1800 cm2 a maximálne 2500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu: "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
16 | 3.20 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 65 cm a s plochou minimálne 2500 cm2 a maximálne 3500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
17 | 3.21 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 30 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 60 cm krát 60 cm a s plochou minimálne 3500 cm2 a maximálne 5250 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
18 | 3.22 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 40 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 70 cm krát 70 cm a s plochou minimálne 5250 cm2 a maximálne 6000 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
19 | 5.3 | Scan - maximálne priestorové rozlíšenie v µm | µm | rovnaký a menší | bez minimálnej požiadavky a potreby uvedenia v súťaži | ak 12 a menej, 0,1 b. | ak 5 a menej, 0,25 b. | xxx
20 | 7.2 | Doživotná záruka na náplň hélia, a to aj v prípade ľubovoľného počtu emergentných situácií (napr. riadená demagnetizácia prístroja, alebo stiskom havarijného červeného tlačítka atď.), pričom opätovné spustenie prístroja do prevádzky bude zabezpečené do 48 hodín po emergentnej situácii (s výnimkou objektívnych príčin nesplnenia uvedenej lehoty spôsobené zo strany verejného obstarávateľa). | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 2 b. | xxx
21 | 8.5 | Počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 60000 | ak 70 000 a viac, 0,1 b. | xxx
22 | 9.60 | 3D neurologické vyšetřenia s elimináciou pohybových artefaktov sledováním pohybu pacienta v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickým opakovaním náberu dát v prípade pohybu pacienta alebo 3D neurologické vyšetrenia s elimináciou pohybových artefaktov prospektívne v reálnom čase v 6 stupňoch voľnosti a automatickou korekciou dát v prípade pohybu pacienta | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
23 | 9.69 | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
24 | 9.71 | Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadrťania dychu. | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
25 | 9.110 | Sekvencia založená na načítávani dát z K - priestrou na báze AI a tiež rekoštrukcie na báze AI, umožňujúca použitie vysokých hodnôt akceleračnných faktorov, ktoré majú za následok výrazne skrátený čas skenovania až do 12 násobného urýchlenia. Technika umožňujúca dosahovať temporálne rozlíšenie až 10-50 ms ako aj zobrazanie 3D srdca (Whole Herat) počas jedného úderu s rozlíšením min. 224 x 160 pre 12 rezov za čas menej ako 46 sekúnd. Kompatibilná s Cardiac Cine pre rýchle funkčné zobrazovanie. | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
26 | 9.112 | Rekonštrukcie raw dát na báze AI s potlačením Gibbsových artefaktov, pre sekvencie SE, GRE, DWI | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
27 | 9.113 | Rekonštrukcie raw dát na báze AI s potlačením Gibbsových artefaktov, pre sekvencie TSE, TSE DIXON, SE, ep2d_diff, HASTE | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
28 | 9.114 | Rekonštrukcie na báze AI aj pre dáta nasnímané radiálnym náberom dát pre potlačenie pohybových artefaktov | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
29 | 9.117 | Metóda rekonštrukcie obrazu zvyšujúca kvalitu získaného obrazu (vyššie SNR a vyššie priestorové rozlíšenie), pracujúca na základe nespracovaných údajov zozbieraných od pacienta počas vyšetrenia, možné použiť aspoň pri vrstvených (2D) vyšetreniach, integrovaných v konzole operátora (používateľské rozhranie) Najmodernejšia metóda tohto druhu: 1.1. Riešenie založené na umelej inteligencii (AI), využívajúce naučenú inteligentnú / neurónovú sieť a tzv Hlboké učenie: a) umožnenie súčasného zvýšenia SNR a priestorového rozlíšenia b) algoritmus, ktorý funguje bez kalibračného skenovania c) Voliteľná úroveň zosilnenia SNR - z klinickej úrovne sú k dispozícii najmenej tri nastavenia. d. možné riešenie pre sekvencie SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatibilné s paralelným zobrazovaním e) eliminácia Gibbsových artefaktov, tzv. artefakty skrátenia | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
30 | 9.118 | Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii surových (raw dát) na zrýchlenie snímkovania, musí podporovať súčasné využitie minimálne 1 akceleračnej techniky | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
31 | 9.119 | riešenia na báe AI na zvýšenie SNR (voliteľne nastaviteľné) a priestorového riešenia aj bez kalibračného skenovania, s elimináciou Gibbsovýc hartefaktov, pre sekvencie: TSE, TSE DIXON, SE pre Deep resolve Gain, TSE, TSE DIXON, SE, ep2d diff, HASTE pre Deep Resolve Sharp, TSE, ep2d_diff, HASTE pre Deep Resolve Boost | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
32 | 9.120 | Možnosť rekonštrukcie rekonštrukciíí na báze AI DL aj pre 3D nasnímané dáta, rekonštrukcia na báze AI aj pre dáta nasnímané 3D sekvenciami pri zachovaní rozlíšenia nezávisle od smeru náberu dát pri 3D akvizícii | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
33 | 9.121 | Automatický asistent pre angiografické vyšetrenie s hlasovými a obrazovými pokynmi, s automatickou detekciou arteriálneho/venózneho časového okna, automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta a automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacenta a automaticky určených anatómií a automatický výpočet príchodu do oblasti záujmu na základe techniky test bolus | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
34 | 9.125 | Automatický asistent pre vyšetrenie srdca s hlasovými a obrazovými pokynmi, s automatickým výpočtom FoV, automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta, automatická detekcia 5 anatomických bodov pre automatické naplánovanie vyšetrenia srdca (apex, pravá komora, ľavá komora, ľavá predsieň, koreň aorty) , automatický výber počtu slicov podľa zdetegovanej anatómie a utomatický výpočet LV funkcie zo cine sekvencií | áno/nie | nie nevylučuje | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 b. | xxx
35 | 11.17 | Automatická alebo poloautomatická segmentácia ľavej a pravej komory - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja | áno/nie | áno/nie | áno | ak plne automatické v zmysle definície, 0,4 b. | xxx
36 | 11.18 | 4D vizualizácia pre hodnotenie komory - 3 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja (budú akceptované aj 3 licencie na samostatných staniciach, ak to nie je možné umiestníť na server). | áno/nie | áno/nie | áno | ak dostupné na diagnostickom serveri tak 0,3b | xxx
37 | 11.36 | Kardiovaskulárny balík, funkčné parametre všetkých srdcových oddielov, perfúzia srdca, prietokové parametre, T1 a T2 mapping min. 4 licencie pre súčasných užívateľov natrvalo po dobu životnosti stroja (môže byť splnené 4 licenciami na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | ak dostupné na diagnostickom serveri tak 0,3b | xxx
38 | 11.54 | Systém musí umožniť zostavenie 3D objemu (kardio)vaskulárnej štruktúry. Softvér musí poskytnú viacero možností na vizualizáciu prietoku krvi, ktoré možno vizualizovať pomocou prúdnic, časovo rozlíšených 3D dráh alebo ako farebne kódované vektory. (akceptované aj riešenie na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | ak dostupné na diagnostickom serveri tak 0,3b | xxx
39 | 11.55 | Systém musí umožniť vizualizáciu a meranie prietoku v srdcových komorách a cez všetky štyri srdcové chlopne počas srdcového cyklu. Prúd krvi možno vizualizovať prúdnicami nad srdcovými chlopňami. Musí umožňovať automatizované sledovanie chlopňovej roviny, s umožnením multichlopňového prietoku pre rovnaký srdcový cyklus, prekrytie rýchlosti musia byť k dispozícii na základe údajov 4D toku. (akceptované aj riešenie na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | ak dostupné na diagnostickom serveri tak 0,3b | xxx
40 | 11.56 | Systém musí umožniť kvantifikáciu napätia myokardu v ľavej komore pomocou snímok SSFP s krátkou a dlhou osou. Musí umožňovať opis deformácie myokardu - ako: skrátenie, zhrubnutie a predĺženie - počas srdcového cyklu. Musí poskytovať nasledovné: pozdĺžne napätie (GLS), globálne obvodové napätie (GCS) a globálne radiálne napätie (GRS). (akceptované aj riešenie na samotných staniciach) | áno/nie | áno/nie | áno | ak dostupné na diagnostickom serveri tak 0,3b | xxx
[24 empty] | Sumár bodov za bodované atribúty: | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.8
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kritérium č. 1: (Cenové kritérium) |  |  | Ponúkaná hodnota
Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH |  |  | 0
Kritérium č. 2: (Necenové kritérium) |  |  | Ponúkaná hodnota
Technická špecifikácia - Prístroj pre magnetickú rezonanciu (Celkový počet bodov) |  |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú totožné s údajmi v ostatných častiach ponuky.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.9
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ - práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ - fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.10
Názov predmetu zákazky:
Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
I. | nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
| P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
| 1. | 2.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač