## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prieskumu trhu - určenie PHZ
Účel prieskumu trhu
V súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Hospodársky subjekt
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Laparoskopické veže - časť 2: Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
1.2 CPV:
33164000-7 Laparoskopické prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená na 2 častí.
2.2 Časti zákazky
Časť | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ
1. | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku |  |  |  | ks | 1
2. | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie |  |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť 2: | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky a uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného prístroja
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota parametra
KAMEROVÝ SYSTÉM
1. Kamerová jednotka |  | počet | 1
1.1 | Rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu | pixel | 3840x2160
1.2 | Digitálny zoom obrazu | násobok | 1.5
1.3 | Rozlíšenie záznamu videa | pixel | 1920x1080
1.4 | Možnosť nastavenia vlastných užívateľských profilov | ks | 10
1.5 | Špeciálne zobrazovacie módy | ks | 10
1.6 | Diaľkový ovládač s možnosťou prednastavenia ľubovoľných funkcií na ovládanie tlačidla | ks |  | 1
1.7 | Alfanumerická medicínska USB klávesnica na zadávanie pacientských údajov, s možnosťou dezinfekcie povrchu | ks |  | 1
1.8 | Možnosť ovládania dotykovou obrazovkou | požaduje sa
1.9 | Možnosť záznamu obrázkov a videa na USB zariadenie (možné aj formou prídavného/externého zariadenia) | požaduje sa
1.10 | Funkcia automatickej opravy vypadnutých pixelov zobrazovacieho čipu | požaduje sa
1.11 | Automatická úprava intrenzity IR LED svetelného zdroja | požaduje sa
1.12 | Multifunkčný konektor na pripojenie rôznych aplikačných častí (kamerových hláv, flaxibilných videoendoskopov) | požaduje sa
1.13 | Špeciálne spektrálne zobrazovcie módy (vysoký dynamický rozsah, úäorava farbných kontrastov) | požaduje sa
1.14 | Podporuje NIR/ICG funkcionalitu (fluorescencia s bielym svetlom v reálnom čase, fluorescencia v grayscale v reálnom čase) | požaduje sa
1.15 | Špeciálne ICG zobrazovacie módy s výberom farebného zvýraznenia fluorescenčnej farby (zelená, modrá, tyrkysová, červená, purpurová, žltá) | požaduje sa
1.16 | Digitálne signálové výstupy: 2x HDMI (4K), 2x HDMI (FullHD), 2x3GSDI) | požaduje sa
1.17 | Ostatné výstupy: min. 1x USB, min. 1x LAN (RJ-45) | požaduje sa
1.18 | Ovládacie prvky: možnosť doladenia farebnosti zobrazenie a manuálna korekcia RGB škály | požaduje sa
1.18 | Ovládacie prvky: možnosť voľby pozície ovládacieho panela na obrazovke monitora v závislosti od typu výkonu resp. postavenia obsluhujúceho personálu | požaduje sa
2. ICG kamerová hlava |  | počet | 1
2.1 | Rozsah ohniskovej vzdialenosti integrovaných šošoviek | mm | 23 | 25
2.2 | Počet CMOS zobrazovacích čipov | ks | 2
2.3 | Ovládacie tlačidlá | ks | 2
2.4 | Možnosť súčasného predvolenia nezávislých funkcií na každé ovládacie tlačidlko | ks | 2
2.5 | Autoklávovateľná v pare pri teplote | °C | 134
2.6 | Hmotnosť tela kamerovej hlavy | g |  | 270
2.7 | Možnosť použitia v NIR/ICG fluorescenčnej endoskopii a zároveň v štandardnej endoskopii s bielym svetlom | požaduje sa
2.8 | Možnosť nastavenia tlačidla na kamerovej hlave ako prepínacieho tlačidla medzi jednotlivými špeciálnymi sprektrálnymi zobrazovacími módmi | požaduje sa
2.9 | Presná manuálna fokusácia obrazu v závislosti od potreby operatéra a individuálnej voľby fokusačného bodu v zornom poli | požaduje sa
2.10 | Farebné a tvarové rozlíšenie ovládacích tlačidiel pre presnú orientáciu operatéra zrakom alebo hmatom | požaduje sa
2.11 | Integrované šošovky s ohniskovou vzdialenosťiou umožňujúcou vizualizáciu na na celú obrazovku medicínskeho monitora 55´´ | požaduje sa
2.12 | Možnosť aretácie endoskopu proti otáčaniu vo vybratej polohe | požaduje sa
3. 4K kamerová hlava |  | počet | 1
3.1 | Rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu | pixel | 3840x2160
3.2 | Optické zväčšenie obrazu pre zachovanie kvality zobrazenia | násobok | 2.2
3.3 | Digitálne zväčšenie obrazu | násobok | 1.5
3.4 | Počet CMOS zobrazovacích čipov | ks | 3
3.5 | Ovládacie tlačidlá | ks | 2
3.6 | Možnosť súčasného predvolenia nezávislých funkcií na každé ovládacie tlačidlo | ks | 2
3.7 | Autoklávovateľná v pare pri teplote | °C | 134
3.8 | Hmotnosť tela kamerovej hlavy | g | 125
3.9 | Presná manuálna fokusácia obrazu v závislosti od potreby operatéra a individuálnej voľby fokusačného bodu v zornom poli | požaduje sa
3.10 | Ergonomické monolitické kovové telo s funkciou zvýšeného odvodu tepla | požaduje sa
3.11 | Farebné a tvarové rozlíšenie ovládacích tlačidiel pre presnú orientáciu operatéra zrakom alebo hmatom | požaduje sa
3.12 | Možnosť aretácie endoskopu proti otáčaniu vo vybratej polohe | požaduje sa
MEDICÍNSKY MONITOR
4. Medicínsky monitor s UHD rozlíšením |  | ks | 1
4.1 | Rozlíšenie | pixel | 3840x2160
4.2 | Uhloporiečka | palec | 55
4.3 | Kontrast | pomer | 1000:1
4.4 | Svietivosť | cd/m² | 450
4.5 | Počet farieb | milion | 1.07
4.6 | Pomer strán | pomer | 16:09
4.7 | LED technológia | požaduje sa
4.8 | Uchytenie VESA | požaduje sa
4.9 | Funkcia obrazu v obraze (PiP) | požaduje sa
4.10 | Medicínsky atest | požaduje sa
SVETELNÝ ZDROJ
5. IR LED svetelný droj |  | ks | 1
5.1 | Životnosť | hod. | 10000
5.2 | Počet LED lámp (1 ks pre biele svetlo a 1 ks pre fluorescenčnú techniku v oblasti NIR) | ks | 2
5.3 | Výkon ("porovnateľný ako") | Watt | 300
5.4 | Svetelný tok min 1400 lumen alebo ekvivalent min. 300 wattov | požaduje sa
5.5 | LED technológia | požaduje sa
5.6 | Automatické nastvenie intenzity osvetlenia | požaduje sa
5.7 | Integrované chladenie vnútorným okruhom chladiacej tekutiny - bezventilátorové prevedenie, ktoré obmedzuje zanášanie výbojky prachom a tým jej postupné znehodnocovanie a znižovanie intenzity | požaduje sa
5.8 | Možnosť aktivácie funkcie automatickej aktivácie emitácie svetelného lúča zo svetelného zdroja po vložení svetlovodivého kábla | požaduje sa
5.9 | Automatická a manuálna úprava intenzity svetelného zdroja podľa potreby endoskopickej kamery | požaduje sa
5.10 | Možnosť zmeniť režim zobrazenia z NIR/ICG zobrazenia do štandardného zobrazenia nožným spínačom | požaduje sa
5.11 | Automatická kontrola bieleho svetla a IR intenzity pre vyvážený obraz | požaduje sa
INSUFLÁTOR
6. Insuflátor |  | ks | 1
6.1 | Prietok | liter/min. | 45
6.2 | Maximálny tlak | mmHg | 25
6.3 | Detský mód | požaduje sa
6.4 | Detský mód - kroky nastavenia | liter/min. |  | 0.1
6.5 | Tlaková spojovacia hadica | ks | 1
6.6 | Ohrev plynu | požaduje sa
6.7 | Aktívna evakuácia dymu s HEPA filtrom | požaduje sa
6.8 | Merač spotreby plynu | požaduje sa
6.9 | Grafický ukazovateľ stavu tlakovej nádoby | požaduje sa
6.10 | Režim insuflácie dutín malých rozmerov (pomalé plnenie cez Verešovu uhlu) | požaduje sa
6.11 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt tlaku a prietoku | požaduje sa
6.12 | Indikácia aktívneho ohrevu insuflovaného plynu | požaduje sa
6.13 | Možnosť voliteľne prednastaviť požadované módy | požaduje sa
MULTIODBOROVÁ SACIO-IRIGAČNÁ PUMPA
7. Multiodborová sacio-irigačná pumpa |  | ks | 1
7.1 | Prietok irigácie pre hysteroskopiu | liter/min. | 0.8
7.2 | Minimálny prietok irigácie pre laparoskopiu | liter/min. |  | 0.1
7.3 | Maximálny prietok irigácie pre laparoskopiu | liter/min. | 1.8
7.4 | Tlak hysteroskopu v rozsahu min. 15-200 mmHg | požaduje sa
7.5 | Výkon odsávania | liter/min. | 2
7.6 | Sekrečná nádoba - objem | liter | 3
7.7 | Hadicové sety na irigáciu a odsávanie, resterilizovateľné v pare na 134° | set | 2
7.8 | Multiodborová sacio-irigačná pumpa pre odbory všeobecná chirurgia a gynekológia | požaduje sa
7.9 | Individuálne nastavenie optimálneho irigačného výkonu pre zvolený ištrument | požaduje sa
7.10 | Možnosť výberu preddefinovaného operačného nástroja a preddefinované nastavenie optimálnej hodnoty irigácie a tlaku | požaduje sa
7.11 | Aktiuvácia funkcie uvoľnenia tlaku pri prekročení bezpečnej medznej hodnoty tlaku o viac ako 10 mmHg | požaduje sa
7.12 | Farebný dotykový displej | požaduje sa
7.13 | Nastaviteľný výkon irigácie a odsávania na dotykovej obrazovke | požaduje sa
7.14 | Možnosť zvolenia diagnostického alebo resekčného módu v odbore gynekológia | požaduje sa
7.15 | Možnosť zvolenia kalibrovaného hysteroskopického módu pre kompaktné hysteroskopy s priemerom 3,9mm a 5mm. | požaduje sa
7.16 | Možnosť zvolenia kalibrovaného resekčného módu pre resektoskopy | požaduje sa
7.17 | Automatické rozpoznanie pripojených inštrumentov | požaduje sa
7.18 | Optimalizácia a kalibrácia tlaku pre zvolený inštrument v odbore gynekológia | požaduje sa
7.19 | Možnosť rozšírenia o snímače zaťaženia na kontinuálne monitorovasnie deficitu - predchádzanie TUR syndrómu počasd resekcie v odbore gynekológia | požaduje sa
7.20 | Automatické rozpoznanie použitého hadicového setu | požaduje sa
7.21 | Zobrazovanie spotrebovaného fyziologického roztoku | požaduje sa
POJAZDNÝ VIDEOVOZÍK
8. Pojazdný videovozík |  | ks | 1
8.1 | Oddeľovací transformátor | požaduje sa
8.2 | Antistatické kolieska, min. 2 brzdené | požaduje sa
8.3 | VESA uchytenie monitora | požaduje sa
8.4 | Centrálny vypínač | požaduje sa
8.5 | Infúzny držiak | požaduje sa
8.7 | Držiak CO2 tlakovej nádoby | požaduje sa
8.8 | Výsuvný držiak na klávesnicu | požaduje sa
8.9 | Lišta s elektrickými zásuvkami na pripojenie prístrojov - počet zásuviek | ks | 6
ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA
9. Elektrochirurgická jednotka |  | ks | 1
9.1 | Rezný výkon | Watt | 350
9.2 | Koagulačný výkon | Watt | 200
9.3 | Dvojitý nožný spínač | požaduje sa
9.4 | Nalepovacie duálne neutrálne elektródy | ks | 100
9.5 | Ovládanie pomocou dotykového displeja | požaduje sa
9.6 | Ligačný mód ciev do 7 mm | požaduje sa
9.7 | Režim monopolárnej a bipolárnej resekcie | požaduje sa
9.8 | Režim monopolárnej a bipolárnej transcervikálnej resekcie | požaduje sa
9.9 | Režim monopolárnej resekcie určený pre resektoskopy s malým priemerom | požaduje sa
BIPOLÁRNY RESEKTOSKOP
10. Bipolárny resektoskop |  | ks | 1
10.1 | Uhol pohľadu optiky | stupeň | 12 | 12
10.2 | Priemer optiky | mm |  | 4
10.3 | Priemer vonkajšieho šafru | Fr. |  | 26
10.4 | Priemer vnútorného šafru | Fr. |  | 24
10.5 | Svetelný kábel | ks | 1
10.6 | Priemer jadra svetelného kábla 2,5 mm | požaduje sa
10.7 | Rezacia bipolárna slučka | ks | 1
10.8 | Bipolárny valček | ks | 1
10.9 | Bivap elektróda | ks | 3
10.10 | Sterilizačný kontajner so silikónovou podložkou | ks | 1
10.11 | Vnútorné rozmery sterilizačného kontajnera |  | 400x60x200 | 500x70x300
10.12 | HF bipolárny kábel | ks | 1
10.13 | Skladanie zaklikávajúpcim mechanizmom | požaduje sa
10.14 | Dvojšaftový systém s kontinuálnou irigáciou a rotáciou o 360° | požaduje sa
10.15 | Bez potreby rotačných spojovacích častí medzi vnútorným a vonkajším šaftom | požaduje sa
10.16 | Irigačné odnímateľné uzatváracie kohútiky s priemerom 4mm pre dokonalú irigáciu | požaduje sa
10.17 | Šikmý distálny koniec s keramickým ukončením | požaduje sa
10.18 | Čierne keramické ukončenie vnútorného šaftu tabraňujúce interferencii svetla a endoskopického obrazu | požaduje sa
10.19 | Uvoľnenie vnútorného šastu jedným prstom pri potrebe výmeny elektródyx | požaduje sa
10.20 | Automatické zaistenie elektród na základe zaklikávacieho mechanizmu na pracovnom elemente | požaduje sa
10.21 | Možnosť využiť Bivap elektródy na urýchlenie endometrriálnej ablácie | požaduje sa
GYNEKOLOGICKÝ MORCELÁTOR
11. Gynekologický morcelátor |  | ks | 1
11.1 | Elektronická motorová jednotka | ks | 1
11.2 | Prevodová jednotka | ks | 1
11.3 | Nožný spínač | ks | 1
11.4 | Ovládacie jenotka s displejom | ks | 1
11.5 | Ergonomická rukoväť | ks | 1
11.6 | Rotačné režimy | rpm | 950 | 1000
11.7 | Hmotnosť rukoväte morcelátora | g |  | 500
11.8 | Rezací nôž s priemerom | mm |  | 15
11.9 | Rezací nôž s priemerom | mm |  | 12
11.10 | Trokár s priemerom | mm |  | 15
11.11 | Trokár s priemerom | mm |  | 12
11.12 | Obtulátor s priemerom | mm |  | 15
11.13 | Obtulátor s priemerom | mm |  | 12
11.14 | Vrták na myómy | ks | 1
11.15 | Extrakčné laparoskopické kliešte Amerikány s priemerom | mm |  | 10
11.16 | Ovládací procesor s displejom
11.17 | Možnosť nastavenia rozsahu otáčok v módoch | počet | 3
11.18 | Možnosť zvýšenia albo zniženia otáčok | požaduje sa
11.19 | Tlačidlo zmeny smeru rotácie | požaduje sa
11.20 | akustický signál pri zmene smeru rotácie | požaduje sa
11.21 | Autoklávovateľné komponenty morcelátora | požaduje sa
11.22 | Trokár s orchrannou špičkou na polohovanie tkanív | požaduje sa
11.23 | Trokár s možnosťou výberu režimu CUT a NO CUT | požaduje sa
INŠTRUMENTÁRIUM
12. Inštrumentárium
12.1 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť s priemerom tubusu | mm | 5 | 5
12.2 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť - plynulá regulácia výkonu irigácie a odsávania na rukoväti | požaduje sa
12.3 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť - pripojiteľnosť rôznych sacio-irigačných tubusov (5mm,10mm, tlakový, koagulačný, s laparoskopickým háčikom) | požaduje sa
12.4 | Multifunkčná sacio-irigačná rukoväť - možnosť vytvorenia portu pre 5mm laparoskopický inštrument cez 10mm sacio-irigačný tubus | požaduje sa
12.5 | Laparoskopická 4K/ICG optika | ks | 2 | 2
12.6 | Laparoskopická 4K optika s priemerom | mm | 10 | 10
12.7 | Laparoskopická 4K optika - uhol pohľadu | stupeň | 25 | 30
12.8 | Sterilizačný košík na optiku | ks | 2
12.9 | Svetlovodivý kábel | ks | 2
12.10 | Dĺžka svetlovodivého kábla | m | 3 | 4
12.11 | Priemer jadra svetlovodivého kábla | mm | 4.2 | 5
12.12 | Svetlovodivý kábel s ochranou proti zalomeniu | požaduje sa
12.13 | Svetlovodivý kábel s jednoduchým "klik system" mechanizmom uchytenia na optiku alebo ekvivalent | požaduje sa
12.14 | Insuflačná hadica s ohrevom | ks | 2
12.15 | Insuflačná hadica s ohrevom utoklávovateľná v pare na 134°C - počet opakovaných použití | počet | 90
12.16 | Insuflačná hadica s ohrevom - dĺžka | m | 3
12.17 | Kompaktný hysteroskop s rukoväťou | ks | 1
12.18 | Kompaktný hysteroskop s priemerom 5 mm | požaduje sa
12.19 | Kompaktný hysteroskop - uhol pohľadu | stupeň | 20 | 30
12.20 | Kompaktný hysteroskop - pracovný kanál | Fr. | 5
12.21 | Sterilizačný box na hysteroskop | ks | 1
12.22 | Bioptické kliešte do hysteroskopu | ks | 1
12.23 | Bioptické kliešte do hysteroskopu - priemer 5 Fr. | požaduje sa
12.24 | Bioptické kliešte do hysteroskopu - pracovná dĺžka | mm | 340
12.25 | Uchopovacie kliešte do hysteroskopu | ks | 1
12.26 | Uchopovacie kliešte do hysteroskopu - priemer | Fr. | 5 | 5
12.27 | Uchopovacie kliešte do hysteroskopu - pracovná dĺžka | mm | 340
12.28 | Mikronožnice do hysteroresektoskopu | ks | 1
12.29 | Mikronožnice do hysteroresektoskopu - priemer | Fr. | 5 | 5
12.30 | Mikronožnice do hysteroresektoskopu - pracovná dĺžka | mm | 340
12.31 | Svetelný kábel s priemerom jadra | mm |  | 2.5
12.32 | Bipolárny laparoskopický disektor Maryland s priemerom | mm | 5 | 5.5
12.33 | Bipolárny laparoskopický disektor Maryland - pracovná dĺžka | mm |  | 330
12.34 | Bipolárny Iaparoskopický disektor Munster s priemerom | mm | 5.5 | 5.5
12.35 | Bipolárny Iaparoskopický disektor Munster - pracovná dĺžka | mm |  | 330
12.36 | HF bipolárny kábel k Iaparoskopickým inštrumentom inštrumentom | ks | 2
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY VIAŽUCE SA K ZMLUVNÉMU PLNENIU
1. | Požaduje sa dodanie prístroja do miesta plnenia v sídle verejnéh obstarávateľa (dodanie vrátane dopravy) do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. | Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode.
3. | Požaduje sa predložiť ŠÚKL kód (ak je to relevantné).
4. | Požaduje sa doprava na miesto plnenia, inštalácia na mieste plnenia, úvodné zaškolenie personálu / obsluhy; návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
5. | Zariadenie musí byť dodávateľom dodané nové, nepoužívané, nerepasované a kompletné. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
6. | Splatnosť faktúry 60 dní.
7. | Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu tak, aby zahŕňala všetky akékoľvek náklady /doprava tovaru na miesto plnenia, náklady na prezentáciu funkčnosti, náklady na odstraňovanie chýb/počas záručnej doby.
8. | Zmluvné strany sa dohodnú, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas objednávateľa je oprávnený.
9. | Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
10. | V prípade porušenia vyššie uvedeného bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
11. | Záručná doba 24 mesiacov.
12. | Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
13. | Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
14. | Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.
15. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
16. | Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
5. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
Prospektový materiál
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
Laparoskopické veže - časť 2: Laparoskopická veža pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Časť | Predmet zákazky (položky) | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
2. | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie | zostava | 1 | [5 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis: | ..............................
V: |  |  |  |  | meno: | ..............................
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia: | ..............................
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky do (min. 4 mesiace): ..................................
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
časť 2 : | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
P.č. | Položky zostavy vrátane jednotlivých položiek uvedených ako "Inštrumentárium" | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0