## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prieskumu trhu - určenie PHZ
Účel prieskumu trhu
V súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PT, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Hospodársky subjekt:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
4 k ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku
1.2 CPV:
33164000-7 Laparoskopické prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky a uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného prístroja
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota parametra
1. Elektrochirurgická jednotka - počet 1 ks
2024-01-01 | Maximálny výkon | watt | 320
2024-02-01 | Počet režimov pre monopolárny rez | ks | 4
2024-03-01 | Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu | ks | 4
2024-04-01 | Počet režimov pre bipolárny rez | ks | 2
2024-05-01 | Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu | ks | 4
2024-06-01 | Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie | požaduje sa
2024-07-01 | Režim monopolárnej resekcie | požaduje sa
2024-08-01 | Pežim bipolárnej resekcie | požaduje sa
2024-09-01 | Ovládanie nastavení dotykovým displejom | požaduje sa
2024-10-01 | Konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov | požaduje sa
2024-11-01 | Súčasťou dodávky sú monopolárne a bipolárne káble | požaduje sa
2024-12-01 | Súčasťou dodávky sú jednorázové neutrálne elektródy | požaduje sa
2013-01-01 | Systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky alebo ekvivalentné riešenie - samostatný systém odsávania dymu pri použití elektrochirurgickej jednotky | požaduje sa
2. 4K/UHD ICG laparoskopická zostava - počet zostáv 1 ks
2024-01-02 | UHD/4K procesor - počet | ks | 1
2024-02-02 | LED svetelný bezlaserový zdroj studeného svetla | watt | 300
2024-03-02 | Možnosť pripojenia 2D, 3D, 4K kamerových hláv | požaduje sa
2024-04-02 | Medicínsky atest | požaduje sa
2024-05-02 | Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB | požaduje sa
2024-06-02 | Video dokumentácia je možná pomocou externého zariadenia | požaduje sa
2024-07-02 | Ovládanie kamerovej jednotky pomocou klávesnice alebo pomocou kamerovej hlavy | požaduje sa
2024-08-02 | Zobrazovací systém – vysoké rozlíšenie obrazu UHD/4K | pixel | 3840 x 2160
2024-09-02 | Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, pre získanie reálneho obrazu s dobre odlíšenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti | požaduje sa
2024-10-02 | Podpora funkcie pre fluorescenčnú diagnostiku pomocou ICG kontrastu | požaduje sa
2024-11-02 | Nastavenie vyváženia bielej farby ručne pomocou čelného panelu alebo nastavením z tlačítka videoendoskopu | požaduje sa
2024-12-02 | Digitálny zoom minimálne 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch | požaduje sa
2013-02-01 | Zmrazenie obrazu – z klávesnice endoskopu alebo pomocou programovateľného tlačidla na kamerovej hlave | požaduje sa
2014-02-01 | Možnosť rotácie obrazu | stupeň | 180
2015-02-01 | Priestor pre uloženie jednotlivých predvolieb - počet predvolieb | ks | 10
2016-02-01 | Predvoľba pre nastavenie pacientských dát - počet údajov | ks | 50
2017-02-01 | Možnosť ovládania nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope | požaduje sa
2018-02-01 | Výkon LED svetelného zdroja min. 2100 lumenov alebo ekvivalent min. 300 watt | požaduje sa
2019-02-01 | Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetlených podmienok operačného poľa
2020-02-01 | Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia
2021-02-01 | Počet výstupov na 4K vedenie signálu | ks | 3
2022-02-01 | Počet výstupov na full hd | ks | 1
2023-02-01 | Možnosť prepojenia s nemocničným systémom (PACS, DICOM) - medzinárodný formát, bez nutnosti prídavných zariadení
3. 4K UHD kamerová snímacia hlava - počet 1 ks
2024-01-03 | Natívne rozlíšenie kamerovej hlavy 4K/UHD | pixel | 3840 x 2160
2024-02-03 | Rozlíšenie pri ICG zobrazení 4K/UHD | pixel | 3840 x 2160
2024-03-03 | Medicínsky atest | požaduje sa
2024-04-03 | Integrovaný, neoddeliteľný objektív, min. f=19 mm | požaduje sa
2024-05-03 | Integrovaný, neoddeliteľný kábel kamerovej hlavy | požaduje sa
2024-06-03 | Minimálne dvojčipová kamerová snímacia hlava s CMOS čipom | požaduje sa
2024-07-03 | Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla | požaduje sa
2024-08-03 | Možnosť sterilizácie kamerovej hlavice | požaduje sa
2024-09-03 | Počet ovládacích tlačidiel funkcií kamery | ks | 2
2024-10-03 | Možnosť rozšírenia o operačný EXOSKOP (2D,3D ,ICG) | požaduje sa
2024-11-03 | Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť lubovolnou funkciou z menu kamery | požaduje sa
4. IR laparoskopický svetelný zdroj - počet 1 ks
2024-01-04 | Medicínsky atest | požaduje sa
2024-02-04 | Zdroj svetla LED lampa | požaduje sa
2024-03-04 | Kompletná bez-laserová technológia | požaduje sa
2024-04-04 | Dve vysokovýkonné LEDky integrované do jedného zariadenia, 1 ks pre biele svetlo a 1 ks pre NIR/ICG svetlo | požaduje sa
2024-05-04 | Výkon LED lampy min. 2100 lumen alebo ekvivalent 300 watt | požaduje sa
2024-06-04 | Životnosť LED svetelného zdroja | hodina | 10000
2024-07-04 | Funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla | požaduje sa
2024-08-04 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby laparoskopickej kamery | požaduje sa
2024-09-04 | Manuálna úprava intenzity osvetlenia | požaduje sa
5. Monitor s UHD rozlíšením - počet 2 ks
2024-01-05 | 2D zobrazovanie | požaduje sa
2024-02-05 | Rozlíšenie | pixel | 3840 x 2160
2024-03-05 | Uhlopriečka hlavného monitora | palec | 55
2024-04-05 | Uhlopriečka asistenčného monitora | palec | 31.5
2024-05-05 | Hlavný monitor vrátane samostatného pojazdného stojanu | požaduje sa
2024-06-05 | Asistenčný monitor umiestnený na ramene vozíka laparoskopickej zostavy | požaduje sa
6. Insuflátor s ohrevom plynu - počet 1 ks
2024-01-06 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | požaduje sa
2024-02-06 | Maximálny prietok CO2 | l/min. |  | 50
2024-01-06 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | požaduje sa
2024-02-06 | Maximálny prietok CO2 | požaduje sa
2024-03-06 | Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu | požaduje sa
2024-04-06 | Insuflácia s predohrevom CO2 | požaduje sa
2024-05-06 | Elektronický insuflátor, voltáž: 100-240 VAC, 50/60 Hz, plne automatický min. 45 l/min. | požaduje sa
2024-06-06 | Intuitívne a jednoduché ovládanie | požaduje sa
2024-07-06 | Automatické vypustenie plynu pri pretlaku | požaduje sa
2024-08-06 | Automatické dopĺňanie strát plynu | požaduje sa
2024-09-06 | Možnosť pripojenia aj k centrálnemu rozvodu CO2 | požaduje sa
2024-10-06 | Optická a zvuková signalizácia pretlaku a upchatia systému | požaduje sa
2024-11-06 | Predvoľba tlaku v mm Hg | požaduje sa
2024-12-06 | Údaje o tlaku, monitoring prietoku | požaduje sa
2013-06-01 | Hlásenie chýb na obrazovke | požaduje sa
2014-06-01 | Samostatný systém odsávania dymu | požaduje sa
2015-06-01 | Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicínskych plynov | požaduje sa
2016-06-01 | Vrátane tlakovej hadice | požaduje sa
2017-06-01 | Vrátane insuflačných hadicových setov v počte | ks | 2
7. Irigačné zariadenie - počet 1 ks
2024-01-07 | Rolerový systém | požaduje sa
2024-02-07 | Rozsah prietoku irigácie min. 0,1 – 1,25 l/min. | požaduje sa
2024-03-07 | Tlak irigácie max. 400 mmHg | požaduje sa
8. Odsávacie zariadenie - počet 1 ks
2024-01-08 | Regulovateľný výkon | požaduje sa
2024-02-08 | Zberná nádoba v počte | ks | 2
2024-03-08 | Objem zbernej nádoby | liter | 2.5
2024-04-08 | Výkon odsávania v rozsahu | l/min. | 0 - 30
2024-05-08 | Irigačné a odsávacie hadice - min. po 2 ks | požaduje sa
9. Stojan pre laparoskopickú zostavu - počet 1 ks
2024-01-09 | Pohyblivé, nastaviteľné rameno pre monitor | požaduje sa
2024-02-09 | Polohovateľné rameno pre monitor záznamového zariadenia | požaduje sa
2024-03-09 | Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane | požaduje sa
2024-04-09 | Vysúvateľný držiak pre klávesnicu | požaduje sa
10. Inštrumentárium - požaduje sa
2024-01-10 | ICG laparoskopická optika so zobrazením v 4K UHD rozlíšení | ks | 1
2024-02-10 | Priemer ICG laparoskopickej optiky | mm | 10
2024-03-10 | Uhol zobrazenia ICG laparoskopická optiky | stupeň | 30
2024-04-10 | Laparoskopická optika so zobrazením obrazu v 4K UHD rozlíšení | ks | 1
2024-05-10 | Laparoskopická optika s priemerom | mm | 10
2024-06-10 | Uhol zobrazenia laparoskopická optiky | stupeň | 30
2024-07-10 | Počet sterilizačných kontajnerov pre teleskopy alebo ekvivalent košík na sterilizaciu, úschovu a mechanickú ochranu optík | ks | 2
2024-08-10 | Set laparoskopického inštrumentária APE | ks | 1
2024-09-10 | Set laparoskopického inštrumentária HE | ks | 1
2024-10-10 | Set laparoskopického inštrumentária CHOL | ks | 1
2024-11-10 | Svetlovodný kábel | ks | 2
2024-12-10 | Priemer svetlovodného kábla | mm | 4.2
2013-10-01 | Dĺžka svetlovodného kábla | m | 2.5
11. Záznamové zariadenie - počet 1 set
2024-01-11 | Streamovacia jednotka | ks | 1
2024-02-11 | Kompatibilné s databázou AV systému Medirecord M2 | požaduje sa
2024-03-11 | Online živý prenos videa z operačného sálu do nemocničnej siete | požaduje sa
2024-04-11 | Spracovanie 2D, 3D, 4K signálu | požaduje sa
2024-05-11 | Možnosť voľby uloženia nahrávky v plnej kvalite – bez kompresie | požaduje sa
2024-06-11 | Multirecord-vytvorenie viackanálového videa, min. zo 4 zdrojov | požaduje sa
2024-07-11 | Kvalita streamovaného videa | pixel | 1920x1080
2024-08-11 | Veľkosť / typ archivačného média | TB | 2
2024-09-11 | Možnosť interného rozšírenia disku | TB | 6
2024-10-11 | Ovládací monitor s dotykovým displejom | palce | 15
2024-11-11 | Ovládanie záznamu na kamerovej hlave endoskopu | požaduje sa
2024-12-11 | DICOM Modality Worklist | požaduje sa
3. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
Laparoskopické veže - časť 2: Laparoskopická veža pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Časť | Predmet zákazky (položky) | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
2. | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie | zostava | 1 | [5 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis: | ..............................
V: |  |  |  |  | meno: | ..............................
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia: | ..............................
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky do (min. 4 mesiace): ..................................
POLOŽKOVÝ / INFORMATÍVNY ROZPOČET
časť 2 : | Laparoskopická veža pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
P.č. | Položky zostavy vrátane jednotlivých položiek uvedených ako "Inštrumentárium" | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0