## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Echokardiografický prístroj pre I. Kardiologickú kliniku - oddelenie funkčnej diagnostiky a Echokardiografický prístroj pre Centrum preventívnej a športovej kardiológie vrátane pozáručného servisu
1.2 CPV:
33112340-3 Echokardiografy
33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje
33141641-5 Sondy
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Echokardiografický prístroj pre I. Kardiologickú kliniku - oddelenie funkčnej diagnostiky a Echokardiografický prístroj pre Centrum preventívnej a športovej kardiológie vrátane pozáručného servisu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Echokardiografický prístroj pre I. Kardiologickú kliniku - oddelenie funkčnej diagnostiky |  |  | ks | 1
Položka č. 2 | Echokardiografický prístroj pre Centrum preventívnej a športovej kardiológie |  |  | ks | 1
Položka č. 3 | Pozáručný servis pre položku č.1 |  |  | mesiac | 60
Položka č. 4 | Pozáručný servis pre položku č.2 |  |  | mesiac | 60
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Echokardiografický prístroj pre I. Kardiologickú kliniku - oddelenie funkčnej diagnostiky
1. | Echokardiografický prístroj najvyššej prémiovej kategórie.
2. | Širokopásmové tvarovanie signálu.
3. | Špeciálny plochý LCD alebo OLED displej s vysokým kontrastom a pozorovacím uhlom 177 stupňov.
4. | Displej umiestnený na pohyblivom ramene s možnosťou širokej škály pohybu.
5. | Frekvenčný rozsah prístroja: | min. 1 - 26 MHz
6. | Minimálny počet prijímacích a vysielacích digitálnych kanálov na jednu snímku: | min. 6,5 - 7 mil.
7. | Dynamický rozsah prístroja: | min. 320 dB
8. | Maximálna možná vzorkovacia frekvencia prístroja v 2D zobrazení: | min. 2500-2700 obrazov/sekundu
9. | Ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a pomocou farebného dotykového ovládacieho panela s veľkosťou: | min. 12 palcov
10. | Možnosť otočenia ovládacieho panela vpravo i vľavo: | min. 0 stupňov - 180 stupňov
11. | Aretácia vsetkých koliesok pomocou jediného tlačítka resp pedálu.
12. | Aretácia všetkých pohybov ovládacieho panelu pomocou jedného tlačítka.
13. | Možnosť zobrazenia 2d/3d/4d vo fullscreen t.j. na celú obrazovku bez ďalších už nasnímaných obrazov či slučiek a zároveň možnosť zobrazenia vyšetrenia simultánne na dotykovej obrazovke.
14. | Ovládací panel musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný, musí byť nastaviteľný nezávisle od zobrazovacieho displeja.
15. | Možnosť elektronickej rotácie pri TTE a TEE 0-360° na ovládacom paneli.
16. | Možnosť rýchleho prempínania z A4C projekcie do A2C a A3C len stlačením na dotykovom paneli.
17. | Reset rotácie jedným tlačitkom.
18. | 2D/3D/4D a bi-plane zobrazenie v TTE a TEE.
19. | V bi-plane zobrazení možnosť CW/PW a následného zamerania ROI v oboch rovinách.
20. | Hĺbka zobrazenia: | min. 30 cm
21. | Kapacita interného disku: | min. 1 TB
22. | Slučka pre archiváciu s kapacitou obrázkov: | min. 2000
23. | Alebo počet sekúnd 3D záznamu: | min. 20 sek.
24. | Prístroj s vysokou mobilitou, rýchly boot up zo stand-by režimu.
25. | Stand-by prevádzka na integrovanu (NIE UPS) batériu : | min. min 60 min.
26. | Rýchle prepínanie sond a aplikačných presetov pomocou dotykového displeja.
27. | Konfigurovateľnosť ponuky funkcií (minimálne 40 užívateľských prednastavení pre sondu).
28. | Zoom: | min. 16 násobné zväčšenie
29. | Podpora matrix technológie na všetkých kompatibilných 3D sondách.
30. | Integrovaná alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát.
31. | Ukladanie obrázkov a slučiek bez potreby zadávania demografických údajov pacienta s generovaním vlastného ID pre efektívnejšiu a rýchlejšiu prácu.
32. | EKG modul
33. | Technické požiadavky na sondy
33.1 | TTE Sonda
33.1.1 | Live 3D/4D transtorakálna sonda s maticovým usporiadaním elementov s frekvenčným rozsahom: | min. 1-5 MHz
33.1.2 | Live 3D/4D transtorakálna sonda s počtom elementov: | min. 2500 elementov
33.1.3 | Live 3D/4D transtorakálna sonda s objemovým zorným poľom: | min. 90° x 90°
33.2 | TEE SONDA
33.2.1 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s maticovým usporiadaním elementov s frekvenčným rozsahom: | min. 2-8 MHz
33.2.2 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s počtom elementov: | min. 2500 elementov
33.2.3 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s objemovým zorným poľom: | min. 105° x 105°
33.3 | TEE SONDA
33.3.1 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s maticovým usporiadaním elementov s frekvenčným rozsahom pre transnasálne vyšetrenie: | min. 4-11 MHz
33.3.2 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s počtom elementov: | min. 2500 elementov
33.3.3 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s objemovým zorným poľom: | min. 105° x 105°
33.3.4 | Rozsah pohybov v 4 smeroch ako pri štandartnej TEE sonde.
34. | Možnosť rošírenia o tieto sondy
34.1 | Fetal kardio sonda
34.1.1 | Live 3D/4D fetal echo sonda s maticovým usporiadaním elementov s frekvenčným rozsahom pre transnasálne vysetrenie: | min. 1-6 MHz
34.1.2 | Live 3D/4D fetal echo sonda s počtom elementov : | min. 9000 elementov
34.1.3 | Live 3D/4D fetal echo sonda s objemovým zorným poľom: | min. 90° x 90°
34.2 | Hokejková minilineárna sonda
34.2.1 | Hokejková minilineárna sonda s frekvenčným rozsahom pre pooperačné vyšetrenia: | min. 8-26 MHz
34.2.2 | Hokejková minilineárna sonda s počtom elementov: | min. 192 elementov
34.2.3 | Hokejková minilineárna sonda s apertúrou: | min. 27 mm
35. | Požadované zobrazovacie režimy a softvérové vybavenie
35.1 | Vysoko kvalitné 2D zobrazenie s možnosťou harmonického zobrazenia, aj vo farebnom režime, u pulzného Dopplera a „compound“ zobrazenia.
35.2 | Harmonické zobrazenie v 5 stupňoch pre TTE zobrazenie.
35.3 | Farebné mapovanie, Energetický Doppler (Angio, CPA), pulzný Doppler vrátane high PRF, riaditeľný kontinuálny Doppler – vrátane automatickej optimalizácie nastavenia energie Dopplera, TDI, PW TDI, M-mód a anatomický M-mód.
35.4 | Duplexný a triplexný režim.
35.5 | Možnosť dodatočnej zmeny zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívna analýza pri dopplerovskom zobrazení pre uložené snímky alebo slučky.
35.6 | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriaci bod.
35.7 | Funkcia redukcie speklov s variabilným nastavením.
35.8 | Funkcia automatického nastavenia obrazu s adaptívnou kompenzáciou zisku v 2D režime.
35.9 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, S, D, Index S/D).
35.10 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA, Speckle tracking, vrátane biplanárnych a multiplanárnych kalkulácií s vyhodnocovaním stenóz.
35.11 | Kvantifikačné programy pre komplexnú analýzu objemových dát srdca vrátane programovateľných kalkulkulácií.
35.12 | Plne automatická "one-clik" kvantifikácia strain pre LV, LA, RV.
35.13 | Automatická selekcia pomocou znalostnej bázy(AI) pre strain LV pre A4C, A3C a A2C.
35.14 | Automatická elektronická rotácia roviny zobrazenia myokardu na 3D/4D TTE sonde bez nutnosti manuálnej rotácie sondy s možnosťou zobrazenia tzv. 5 komôr tj. vrátane zobrazenia aorty, možnosť zobraziť AP3, AP2 a AP4 pomocou stlačenia ovladacieho prvku bez nutnosti manipulácie a rotácie so sondou.
35.15 | Automatická detekcia hraníc myokardu s výpočtom SV, EF a globálneho longitudinálneho strainu speckle tracking metódou.
35.16 | Zobrazovania 3D/4D TTE a TEE vyšetrenia vo fotorealistickom a v rôznych stupňoch transparentného rendrovania s možnosťou simulácie svetelného zdroja.
35.17 | Svetelný zdroj musí byť možné ovládať pomocou dotykovej obrazovky.
35.18 | Stupne transparentného rendrovania musia byť ovládateľné pomocou ovládacieho panelu.
35.19 | Softvérové vybavenie, ktoré umožňuje na základe nasnímaného 3D obrazu a na základe znalostnej bázy automatické rozpoznanie štruktúr srdca, detekovať jeho segmenty a analyzovať ľavú komoru a ľavú predsieň, ako aj automaticky vypočítať ich objemy a tiež automaticky vpočítať EDV, ESV, EF, SV. Analýza musí prebiehať súčastne pre LV a LA v jednom okne pre komplexné hodnotenie ľavých oddielov srdca a zároveň vytvárať model ľavého srdca v 3D/4D.
35.20 | Softvér musí umožňovať 3D automatické kalkulácie pravej komory srdca s výpočtom EDV, EDVi, ESV, ESVi, EF a SV, RVLS, TAPSE a FAC. Zároveň je nutné dané parametre zobraziť kde ich príslušný softvér zmeral pre prípad korekcie.
35.21 | Softvér na vytvorenie modelu mitrálnej chlopne.
35.22 | Softvér pre 3D plne automatickú kvantifikáciu objemu toku pri regurgitácii toku mitrálnej regrugitácie. Automatická segmentácia modelu mitrálnej chlopne.
35.23 | Softvér na vytvorenie modelu trikuspidálne chlopne.
35.24 | Softvér pre automatické hodnotenie LAA, automatické meranie tzv. "landing zone", ostia - min, max, perimeter a plocha. Meranie musí byť možná s aj bez EKG.
36. | Požiadavky na archiváciu a komunikáciu
36.1 | Integrovaná pracovná databázová stanica s minimálnou kapacitou 1 TB vrátane softvéru pre uchovávanie obrázkov a slučiek vo formáte DICOM 3.0.
36.2 | Možnosť exportu obrázkov a slučiek na USB alebo DVD nosič.
36.3 | Možnosť premeriavania uložených obrázkov.
36.4 | Možnosť komunikácie s PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte protokolu DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist).
36.5 | Možnosť konfigurácie vlastných reportov pre export a tlač vo formáte pdf, xls a xml.
36.6 | Čiernobiela termocitlivá tlačiareň pre tlač získaných obrázkov.
Položka č.2 - Echokardiografický prístroj pre Centrum preventívnej a športovej kardiológie
1. | Frekvenčný rozsah prístroja: | min. 1 - 26 MHz
2. | Minimálny počet prijímacích a vysielacích digitálnych kanálov na jednu snímku: | min. 6,5 - 7 mil.
3. | Dynamický rozsah prístroja: | min. 320 dB
4. | Maximálna možná vzorkovacia frekvencia prístroja v 2D zobrazení: | min. 2500 - 2800 obrazov/sekundu
5. | Počet aktívnych portov pre pripojenie sond: | 4
6. | Ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a pomocou farebného dotykového ovládacieho panela s veľkosťou: | min. 12 palcov
7. | Možnosť otočenia ovládacieho panela vpravo i vľavo: | min. 0° - 180°
8. | Aretácia vsetkých koliesok pomocou jediného tlačítka resp pedálu.
9. | Aretácia všetkých pohybov ovládacieho panelu pomocou jedného tlačítka.
10. | Možnosť zobrazenia 2d/3d/4d vo fullscreen t.j. na celú obrazovku bez ďalších už nasnímaných obrazov či slučiek a zároveň možnosť zobrazenia vyšetrenia simultánne na dotykovej obrazovke.
11. | Ovládací panel výškovo a stranovo nastaviteľný, nastaviteľný nezávisle od zobrazovacieho displeja.
12. | Možnosť elektronickej rotácie pri TTE a TEE 0-360° na ovládacom paneli.
13. | Možnosť rýchleho prempínania z A4C projekcie do A2C a A3C len stlačením na dotykovom paneli.
14. | Reset rotácie jedným tlačitkom.
15. | 2D/3D/4D a bi-plane zobrazenie v TTE a TEE.
16. | V bi-plane zobrazení možnosť CW/PW a následného zamerania ROI v oboch rovinách.
17. | Hĺbka zobrazenia: | min. 30 cm
18. | Kapacita interného disku: | min. 1 TB
19. | Slučka pre archiváciu s kapacitou obrázkov: | min. 2000
20. | Alebo počet sekúnd 3D záznamu: | min. 20 sek.
21. | Prístroj s vysokou mobilitou, rýchly boot up zo stand-by režimu.
22. | Stand-by prevádzka na integrovanu (NIE UPS) batériu : | min 60 min.
23. | Rýchle prepínanie sond a aplikačných presetov pomocou dotykového displeja.
24. | Konfigurovateľnosť ponuky funkcií (minimálne 40 užívateľských prednastavení pre sondu).
25. | Zoom: | min. 16 násobné zväčšenie
26. | Podpora matrix technológie na všetkých kompatibilných 3D sondách.
27. | Integrovaná alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát.
28. | Ukladanie obrázkov a slučiek bez potreby zadávania demografických údajov pacienta s generovaním vlastného ID pre efektívnejšiu a rýchlejšiu prácu.
29. | EKG modul
30. | Technické požiadavky na sondy
30.1 | TTE Sonda 3D
30.1.1 | Live 3D/4D transtorakálna sonda s maticovým usporiadaním elementov s frekvenčným rozsahom: | min. 1-5 MHz
30.1.2 | Live 3D/4D transtorakálna sonda s počtom elementov : | min. 2500 elementov
30.1.3 | Live 3D/4D transtorakálna sonda s objemovým zorným poľom: | min. 90° x 90°
31.2 | TEE SONDA
31.2.1 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s maticovým usporiadaním elementov s frekvenčným rozsahom: | min. 2-8 MHz
31.2.2 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s počtom elementov: | min. 2500 elementov
31.2.3 | Live 3D/4D transesophagiálna sonda s objemovým zorným poľom: | min. 105° x 105°
32.3 | TTE SONDA 2D
32.3.1 | Live 2D transtorakálna sonda s počtom elementov: | min. 2600 elementov
32.3.2 | Live 2D transtorakálna sonda s frekvenčným rozsahom: | min. 1,4-4,9 MHz
32.3.3 | S technoológiou vysokej kvality zobrazenia v hĺbke aj harmonického zobrazenia vrátane LVO.
33. | Požadované zobrazovacie režimy a softvérové vybavenie
33.1 | Vysoko kvalitné 2D zobrazenie s možnosťou harmonického zobrazenia, aj vo farebnom režime, u pulzného Dopplera a „compound“ zobrazenia.
33.2 | Harmonické zobrazenie v 5 stupňoch pre TTE zobrazenie.
33.3 | Farebné mapovanie, Energetický Doppler (Angio, CPA), pulzný Doppler vrátane high PRF, riaditeľný kontinuálny Doppler – vrátane automatickej optimalizácie nastavenia energie Dopplera, TDI, PW TDI, M-mód a anatomický M-mód.
33.4 | Duplexný a triplexný režim.
33.5 | Možnosť dodatočnej zmeny zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívna analýza pri dopplerovskom zobrazení pre uložené snímky alebo slučky.
33.6 | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriaci bod.
33.7 | Funkcia redukcie speklov s variabilným nastavením.
33.8 | Funkcia automatického nastavenia obrazu s adaptívnou kompenzáciou zisku v 2D režime.
33.9 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, S, D, Index S/D).
33.10 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA, Speckle tracking, vrátane biplanárnych a multiplanárnych kalkulácií s vyhodnocovaním stenóz.
33.11 | Kvantifikačné programy pre komplexnú analýzu objemových dát srdca vrátane programovateľných kalkulkulácií.
33.12 | Plne automatická "one-clik" kvantifikácia strain pre LV, LA, RV.
33.13 | Automatická selekcia pomocou znalostnej bázy(AI) pre strain LV pre A4C, A3C a A2C.
33.14 | Automatická elektronická rotácia roviny zobrazenia myokardu na 3D/4D TTE sonde bez nutnosti manuálnej rotácie sondy s možnosťou zobrazenia tzv. 5 komôr tj. vrátane zobrazenia aorty, možnosť zobraziť AP3, AP2 a AP4 pomocou stlačenia ovladacieho prvku bez nutnosti manipulácie a rotácie so sondou.
33.15 | Automatická detekcia hraníc myokardu s výpočtom SV, EF a globálneho longitudinálneho strainu speckle tracking metódou.
33.16 | Zobrazovania 3D/4D TTE a TEE vyšetrenia vo fotorealistickom a v rôznych stupňoch transparentného rendrovania s možnosťou simulácie svetelného zdroja.
33.17 | Svetelný zdroj musí byť možné ovládať pomocou dotykovej obrazovky.
33.18 | Stupne transparentného rendrovania musia byť ovládateľné pomocou ovládacieho panelu.
33.19 | Softvérové vybavenie, ktoré umožňuje na základe nasnímaného 3D obrazu a na základe znalostnej bázy automatické rozpoznanie štruktúr srdca, detekovať jeho segmenty a analyzovať ľavú komoru a ľavú predsieň, ako aj automaticky vypočítať ich objemy a tiež automaticky vpočítať EDV, ESV, EF, SV. Analýza musí prebiehať súčastne pre LV a LA v jednom okne pre komplexné hodnotenie ľavých oddielov srdca a zároveň vytvárať model ľavého srdca v 3D/4D.
33.20 | Softvér musí umožňovať 3D automatické kalkulácie pravej komory srdca s výpočtom EDV, EDVi, ESV, ESVi, EF a SV, RVLS, TAPSE a FAC. Zároveň je nutné dané parametre zobraziť kde ich príslušný softvér zmeral pre prípad korekcie.
33.21 | Softvér na vytvorenie modelu mitrálnej chlopne.
33.22 | Softvér pre 3D plne automatickú kvantifikáciu objemu toku pri regurgitácii toku mitrálnej regrugitácie. Automatická segmentácia modelu mitrálnej chlopne.
33.23 | Softvér na vytvorenie modelu trikuspidálne chlopne.
33.24 | Softvér pre automatické hodnotenie LAA, automatické meranie tzv. "landing zone", ostia - min, max, perimeter a plocha. Meranie musí byť možná s aj bez EKG.
34. | Požiadavky na archiváciu a komunikáciu
34.1 | Integrovaná pracovná databázová stanica s minimálnou kapacitou 1 TB vrátane softvéru pre uchovávanie obrázkov a slučiek vo formáte DICOM 3.0.
34.2 | Možnosť exportu obrázkov a slučiek na USB alebo DVD nosič.
34.3 | Možnosť premeriavania uložených obrázkov.
34.4 | Možnosť komunikácie s PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte protokolu DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist).
34.5 | Možnosť konfigurácie vlastných reportov pre export a tlač vo formáte pdf, xls a xml.
34.6 | Čiernobiela termocitlivá tlačiareň pre tlač získaných obrázkov.
Položka č.3 - Pozáručný servis pre položku č.1
Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:
1. | preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
1.1 | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
1.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2. | všetky práce spojené s opravami systémov,
3. | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
4. | servisný softwarový upgrade,
5. | elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných právnych predpisov,
5.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
5.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
6. | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5
7. | bez náhradných dielov a príslušenstva (SONDY).
8. | 60 mesiacov (5 rokov) po uplynutí záručnej doby.
Položka č.4 - Pozáručný servis pre položku č.2
Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:
1. | preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
1.1 | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
1.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2. | všetky práce spojené s opravami systémov,
3. | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
4. | servisný softwarový upgrade,
5. | elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných právnych predpisov,
5.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
5.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
6. | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5
7. | bez náhradných dielov a príslušenstva (SONDY).
8. | 60 mesiacov (5 rokov) po uplynutí záručnej doby.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.
2. | Požaduje sa dodanie prístroja:
2.1. | do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2. | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.3. | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.4. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.5. | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný prístroj z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajinu kde bol vyrobený).
3. | Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja. Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
4. | Prevzatie dodaného prístroja Objednávateľ Dodávateľovi písomne potvrdí na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať.
5. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
6. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum...".
7. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 kalendárnych mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1. | oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2. | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
8.3. | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
8.4. | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
8.5. | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
8.6. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
8.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10. | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom Klientského pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku Klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
10.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
11.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
11.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
13. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
14. | Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 a položku č.2 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
15. | Požaduje sa poskytovať služby pozáručného servisu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.
16. | Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak. Požaduje sa možnosť zasielať požiadavky na služby pozáručného servisu online prostredníctvom kontaktu poskytnutého Dodávateľom na Klientské pracovisko Dodávateľa.
17. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
17.1. | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
17.2. | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.
18. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.
19. | Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja. Požaduje sa vykonávať preventívnu údržbu prístroja vrátane povinných revízii podľa plánu údržby a revizíí v termínoch určených (odporúčaných) výrobcom.
20. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
21. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
22. | Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvného vzťahu uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
23. | Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku Objednávateľa odmietne.
24. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
25. | Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
26. | Požaduje sa v prípade opravy s náhradnými dielmi používať výhradne originálne náhradné diely. V každom osobitnom prípade opravy s originálnym náhradným dielom sa vyžaduje súhlas Objednávateľa s kúpu a montážou originálneho náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
27. | V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:
27.1 | aktuálna cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako aktuálna ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny originálneho náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny originálneho náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený originálny náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu originálneho náhradného dielu,
27.2 | nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena originálneho náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
28. | Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá Dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t. j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
29. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky.
30. | Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby pozáručnej starostlivosti, ktoré sú predmetom položky č. 3 a položky č.4 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.
31. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
32. | Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja. Zmluvná cena pozáručného servisu nezahŕňa náhradné diely.
33. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
34. | Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 3 a položky č.4) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
35. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
36. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 3 a položku č.4 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
37. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od RD.
38. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
39. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
40. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
41. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
42. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.
4. | Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  |  | podpis:
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: