## TŠ
Príloha č.2 Výzvy/PHZ
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Angiograf pre kardiológiu
Predpokladaný objem: |  | 1ks
Lehota dodania:
Živostnoť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
technické parametre | 1 | Angiografický systém pre vykonávanie intervenčných kardiologických výkonov obsahujúci najnovšie dostupné technológie na redukciu radiačnej záťaže pacienta a personál pri zachovaní kvality zobrazených štruktúr. | Áno
| 2 | Jednorovinný angiografický systém inštalovaný na podlahu | Áno
| 3 | Angiografický systém s plochým detektorom | Áno
| 4 | Prístroj vybavený efektívnym systémom za účelom zníženia dávky ionizujúceho žiarenia v súlade s princípom ALARA (pulzne riadená mriežka skenovania, dodatočná filtrácia, zmeny nastavenia clony, zobrazovanie frekvencie, veľkosti aktívneho poľa detektora alebo vzdialenosti SID, radiačné štíty) pre obsluhujúci personál a pacienta | Áno
| 5 | Najmodernejšia SW a HW technológia umožňujúca ďalšie zníženie dávky o najmenej 50 % počas intervenčných výkonov pri zachovaní kvality obrazu. Ekvivalentné riešenia z vybraných výrobcov: - GE-AutoRight, Philips — Clarity IQ, Siemens - OPTIQ, Toshiba-Advanced image Processing s technológiou Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, DoseRite, event. ďalšie technológie pre zníženie dávky | Áno
| 6 | C-rameno | Áno
| 7 | Parkovacia pozícia C-ramena pre voľný prístup k vyšetrovaciemu stolu zo všetkých strán počas prípravy pacienta alebo možnosť rotácie stola | Áno
| 8 | Dostatočné miesto pri hlave pacienta pre prístup v rámci akútnych stavov | Áno
| 9 | Antikolízny systém pre pohyby systému C-ramena | Áno
| 10 | Vzdialenosť SID – variabilná minimálne od 95 cm do 119 cm | Áno
| 11 | Hĺbka C-ramena minimálne 80 cm | Áno
| 12 | Rýchlosť rotácie C-ramena pri ovládaní personálom minimálne 15°/sekunda | Áno
| 13 | CRA/CAU angulácia min. +/- 45 | Áno
| 14 | Minimálne 120° LAO / 120° RAO pri hlave a minimálne 90° 45° LAO/90° 45° RAO pri hrudníku | Áno
| 15 | Vyšetrovací stôl | Áno
| 16 | Podlahovo montovaný vyšetrovací stôl s teleskopickým podstavcom | Áno
| 17 | RTG transparentná doska min. 250 cm | Áno
| 18 | Rotácia vrchnej dosky min. ±90° | Áno
| 19 | Motorizovaný vertikálny pohyb dosky stola v rozsahu min. 80 – 100cm | Áno
| 20 | Pozdĺžny pohyb dosky vyšetrovacieho stola min. 110 cm | Áno
| 21 | Šírka stola min. 45 cm | Áno
| 22 | Všetky ovládacie prvky vyšetrovacieho stola musia byť na konzole upevnené na bokoch vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu | Áno
| 23 | Plávajúca doska vyšetrovacieho stola a pohyb vyšetrovacieho stola min. v 4 smeroch (pozdĺžne, priečne, hore/dole, tilt) | Áno
| 24 | Maximálna nosnosť vyšetrovacieho stola min. 200 kg | Áno
| 25 | Univerzálny, RTG transparentný držiak a penová podložka pravej ruky pacienta pre účely vykonávania diagnostických a intervenčných výkonov na koronárnych tepnách cestou arteria radialis l. dx. | Áno
| 26 | RTG lampa a generátor | Áno
| 27 | Vysokofrekvenčný generátor, nominálny výkon min. 100 kW | Áno
| 28 | RTG žiarič min. s 2 ohniskami, malé ohnisko veľkosť max. 0,5 mm, veľké ohnisko veľkosť max. 1 mm | Áno
| 29 | Vysoký tepelný výkon s chladením pre možnosť dlhodobého vyšetrovania bez prestávok a ochranou proti preťaženiu | Áno
| 30 | Prispôsobiteľné napätie anódy v rozsahu minimálne 50 – 125 kV | Áno
| 31 | Prúdový rozsah generátora minimálne 10 – 1000 mA | Áno
| 32 | Vysoký stály skiaskopický výkon min. 2,5 kW po dobu minimálne 15 min., alebo min. 1,5 kW po dobu min. 8 hodín | Áno
| 33 | Automatická kontrola expozície | Áno
| 34 | Programovateľné módy pre skiaskopiu a akvizíciu | Áno
| 35 | Odnímateľná mriežka rozptylového žiarenia | Áno
| 36 | Nastavenie pozície kolimátora a polopriepustných clôn na monitore bez RTG žiarenia (Last Image Hold) | Áno
| 37 | Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti s meraním, zobrazením a záznamom akumulovanej dávky RTG žiarenia u pacienta, vybavenie zariadením dokumentujúcim radiačnú záťaž pacienta s vytváraním štruktúrovaných správ o radiačnej záťaži a ich odosielaním do PACS systému | Áno
| 38 | Digitálny systém akvizície obrazu a zobrazovanie | Áno
| 39 | Plochý dynamický detektor s vysokým rozlíšením s veľkosťou FOV minimálne 20,7 x 20,7 cm | Áno
| 40 | Veľkosť pixelu maximálne 160 µm | Áno
| 41 | Matrica detektora minimálne 1340 x 1340 pixel | Áno
| 42 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke minimálne 16 bit | Áno
| 43 | Digitálna angiografia natívna | Áno
| 44 | Možnosť použitia digitálneho zoomu počas live skiaskopie | Áno
| 45 | Pulzná skiaskopia min 4 fps až 30 fps s možnosťou uloženia skiaskopických sekvencií | Áno
| 46 | Softvér na optimalizáciu dávky optimalizujúci pozíciu detektora voči pacientovi a zobrazujúci a zaznamenávajúci odhadovanú lokálnu kumulovanú dávku počas vyšetrenia | Áno
| 47 | SW umožňujúci pohybovo kompenzovaný roadmapping koronárneho riečiska. | Áno
| 48 | SW umožňujúci lepší pohľad na anatómiu koronárnych artérií počas 2 osovej rotácie C ramena počas jedinej kontrastnej injekcie. | Áno
| 49 | SW na vizualizáciu stentu | Áno
| 50 | Ovládanie systému a zobrazovanie | Áno
| 51 | Veľkoplošný diagnostický monitor s uhlopriečkou minimálne 55“ na zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na tomto jednom monitore. | Áno
| 52 | Vysoké rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora minimálne 8 Mpix | Áno
| 53 | Počet externých video vstupov pre monitor minimálne 8, prenos obrazu zo smart zariadenia (napr. z tabletu) | Áno
| 54 | Možnosť pripojenia externej UZ sondy (kábel, WiFi), resp. externého smart zariadenia (napr. z tabletu) | Áno
| 55 | Minimálne 2 ks TFT–LCD diagnostické monitory s vysokým rozlíšením (min. FULL HD) a s uhlopriečkou minimálne 24“ v miestnosti ovládača | Áno
| 56 | Výber zobrazenia na monitoroch z dotykovej obrazovky na ovládacej konzole na boku stola | Áno
| 57 | Ovládacia konzola upevnená na vyšetrovacom stole pre pohyby systému gantry, pre ovládanie pacientskeho stola a pre nastavenie kolimátora | Áno
| 58 | Navigácia do novej pozície na základe prechádzajúceho obrazu bez použitia skiaskopie | Áno
| 59 | Ovládacia konzola určená pre obrazový systém na strane vyšetrovacieho stola vo forme dotykového LCD displeja vrátane možnosti postprocesingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov | Áno
| 60 | Ovládacia konzola v miestnosti ovládača pre obrazový systém vrátane postprocesingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov | Áno
| 61 | Integrovaný SW kvantitatívnej koronárnej analýzy a analýzy ľavej komory ovládané z ovladovne ovládača, vrátane automatického rozpoznania kontúr, kvantifikácie stenóz, meranie uhlov a vzdialeností a rôznych druhov automatických kalibrácií | Áno
| 62 | Bezdrôtový nožný spínač vo vyšetrovacej miestnosti pre spúšťanie expozície a skiaskopiu | Áno
| 63 | Výstupy v natívnom DICOM formáte, DICOM: Send, Storage, Query/Retrieve, Print | Áno
| 64 | Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS systémom verejného obstarávateľa | Áno
| 65 | Export obrazového záznamu na externý dátový nosič (flash disk, CD/DVD) v DICOM formáte | Áno
| 66 | Obrazová kapacita systému minimálne 50 000 obrazov v matici minimálne 1024 x 1024 / 10 bit | Áno
| 67 | Pracovná stanica s možnosťou multimodalitného zobrazenia pre spracovanie a zobrazenie dynamických angiografických 2D záznamov v nekomprimovanom DICOM formáte, Query/Retrieve. Súčasťou stanice je SW dedikovaný k hodnoteniu dynamických angiografických 2D záznamov koronárnych tepien, 2D post processing XA, meranie vzdialenosti, analýza stenózy. Plná kompatibilita (in, out) s PACS uložiskom, alebo iným úložiskom obstarávatela, alebo tretej strany. Možnosť nezávislého (paralelného) prehliadania v rámci aktuálne prebiehajúceho vyšetrenia, kapacita uložiska on site 2TB s možnosťou rozšírenia (výstup pre externý HD) a zodpovedajúci procesor a RAM. Možnosť exportu obrazových záznamov z ľubovoľného počtu vyšetrení na externý dátový nosič vo formáte DICOM, AVI, MP4, MPEG-2.... | Áno
| 68 | Príslušenstvo
| 69 | Obojstranné dorozumievacie zariadenie medzi ovládačom a vyšetrovňou - Interkom | Áno
| 70 | Ochranný štít (ekvivalent 0,5 mm Pb) na pohyblivom otočnom stropnom statíve | Áno
| 71 | Bodové operačné svetlo, technológia LED | Áno
| 72 | Držiak infúznych fliaš s uchytením k pacientskému stolu | Áno
| 73 | Sada pacientskych fixačných popruhov | Áno
| 74 | UPS s kapacitou, ktorá umožní plnohodnotnú prevádzku celého systému v trvaní minimálne 20 10 minút. Predávajúci zabezpečí funkčnosť UPS počas záručnej doby. Po záručnej dobe bude servis UPS zahrnutý do servisnej zmluvy. | Áno
| 75 | Automatický tlakový injektor s online – priebežným meraním tlaku a online reguláciou objemu a prietoku kontrastu, umiestnenie injektora na pracovnom stole a synchronizácia s RTG skiagrafiou | Áno
| 76 | Ultrazvukové sondy (lineárna, sektorová, konvexná) pripojiteľné k hlavnému monitoru (TP č. 51) prostredníctvom kábla alebo wifi | Áno
ostatné požiadavky | 77 | Ostatné požiadavky
| 78 | ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov | Áno
| 79 | ŠÚKL kód, ak je relevantný | Uveďte
| 80 | Trieda rizika zdravotníckej pomôcky (ZP) | Uveďte
| 81 | Frekvencia pravidelnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) danú výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 82 | Trieda elektrickej ochrany | Uveďte
| 83 | Stupeň ochrany krytom IP | Uveďte
| 84 | Typ príložnej časti | Uveďte
| 85 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | Áno
| 86 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok, minimálny rok výroby 2025. | Áno
| 87 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | Áno
| 88 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 89 | Pokiaľ bude dodaný tovar potrebovať pripojenie do počítačovej siete kupujúceho, ktoré bude konfigurovať predávajúci, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní vopred (lukas.krizan@fntn.sk a andrej.mrazik@fntn.sk). Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 90 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného tovaru, alebo bude musieť byť tovar pripojený do Internetu/Cloudu aj z iných dôvodov (napr. aktualizácie, monitoring, vzdialené ovládanie) musí vopred uzavrieť s kupujúcim zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | Áno
| 91 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 92 | Platnosť všetkých dodaných SW licencií počas celej doby životnosti tovaru. | Áno
| 93 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 94 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 95 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 96 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 97 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 98 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru k dispozícii v pracovných dňoch nepretržite - 24h | Áno
| 99 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 100 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 101 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika predávajúceho musí byť v pracovné dni po telefonickom nahlásení kupujúcim bezodkladná. | Áno
| 102 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 12 hodín (v pracovné dni) od nahlásenia poruchy kupujúcim, ak bola závada/porucha nahlásená v pracovný deň do 12:00 hod. V prípade nahlásenia závady/poruchy v pracovný deň po 12:00 hod. je predávajúci, resp. ním poverený servisný technik povinný zareagovať na hlásenie, dostaviť sa fyzicky na opravu, do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. | Áno
| 103 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nahlásenia. | Áno
| 104 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do 72 hodín ( v pracovné dni) od nahlásenia. | Áno