**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie piatich kusov detských nemocničných lôžok do 7 rokov, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je lôžko dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Kliniky detí a dorastu.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky**

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |
| --- |
| **Požadovaný min. technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota:** |
| ***Technické špecifikácie nemocničného lôžka*** | ***Podmienka*** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| ***I. Štandardná výbava nemocničného lôžka*** |  |
| 1. Nosnosť lôžka
 | detské / junior lôžko |  |
| 1. Nosnosť postele
 | min. 75 kg |  |
| 1. Ložná plocha : Výška
 | min. 50 cm |  |
| 1. Ložná plocha: Šírka
 | min. 65 cm |  |
| 1. Ložná plocha: Dĺžka
 | v rozpätí 135 - 150 cm |  |
| 1. Vonkajšie rozmery: Dĺžka
 | max. 190 cm |  |
| 1. Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami
 | max. 85 cm |  |
| 1. Nastavenie výšky ložnej plochy
 | min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky) - *bude predmetom kriteriálneho hodnotenia* | *uveďte spôsob nastavenia výšky ložnej plochy* |
| 1. Sklápacie bočnice/bočnice spúšťajúce sa po stranách hore a dole (1 bočnica na každej strane)
 | áno |  |
| 1. Podjazdnosť
 | min. 5 cm |  |
| 1. Priemer koliesok
 | min. 100 mm |  |
| 1. Dielna ložná plocha
 | min. 2 diely |  |
| 1. Polohovanie chrbtového dielu
 | min. mechanicky |  |
| 1. Lôžko zaisťujúce bezpečnosť pacienta
 | áno |  |
| 1. Centrálne brzdenie koliesok alebo samostatne brzdené kolieska (min. 2 kolieska)
 | áno |  |
| 1. Farebné prevedenie lôžka
 | základná biela alebo sivá farba  |  |
| ***II. Doplnková výbava nemocničného lôžka*** |  |
| 1. Infúzny stojan
 | áno |  |
|  ***III. Matrace*** |  |
| ***Typ matraca I.*** | ***detský pasívny antidekubitný matrac*** |  |
| 1. Rozmery matraca
 | rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka |  |
| 1. Vonkajšie rozmery: Výška matraca
 | min. 10 cm |  |
| 1. Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny)
 | min. 30 kg/m3 |  |
| 1. Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton
 | riziko vzniku dekubitu min. stupňa II |  |
| 1. Nosnosť matraca
 | min. 75 kg |  |