**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„RVO/2835/2025 Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

*Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:*

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 1: Periférne zavádzaný venózny katéter (Midline)** | | | |
| **Obchodné meno uchádzača** | |  | |
| **Výrobca** | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | |
| **Parameter** | **Špecifikácia predmetu zákazky** | | Uveďte, či tovar spĺňa  požadovaný parameter **áno/nie**  resp. konkrétny údaj |
| Funkcia | katéter určený pre krátkodobé i dlhodobé zavedenie bez časového obmedzenia | |  |
| Veľkosť katétra | priemer katétra 4 F, jeden lumen, dĺžka min. 15 cm | |  |
| priemer katétra 5 F, dva lumeny, dĺžka min. 15 cm | |  |
| Vlastnosti katétra | biokompatibilný, termosenzitívny, nepriľnavý materiál (polyuretán 4. a viac generácie) | |  |
| vysokotlakový katéter, tlak podania min. 300 psi | |  |
| kompatibilný s jódovou a alkoholovou dezinfekciou | |  |
| nepyrogénny, bez kaučuku | |  |
| dobre viditeľné hĺbkové značenie po 1cm (čísla po 5 cm) | |  |
| s otvoreným koncom bez chlopne | |  |
| kónický - eliminuje zalamovanie v mieste výstupu z tela von | |  |
| zacvakávacia (nie zasunovacia) svorka pre jednoduchú manipuláciu Štart-Stop preplachu | |  |
| strihací | |  |
| zreteľné označenie veľkosti katétra na identifikačnom štítku | |  |
| MRI kompatibilný | |  |
| RTG kontrastný | |  |
| Set musí obsahovať | Midline so styletom | |  |
| striekačka 10 ml | |  |
| bezpečnostná mikropunkčná echogénna ostrá ihla 21G x 7-8 cm, dobre viditeľná na USG | |  |
| trhací zavádzač s postranným vedením pre jednoduché roztrhanie, veľkosť zavádzača min. 4,5 F resp. 5,5F | |  |
| bezpečnostný skalpel | |  |
| mikropunkčný nitinolový vodič s mäkkým rovným koncom 0,018" x min. 40cm, RTG viditeľný | |  |
| meracia páska pre meranie dĺžky zavedenia | |  |
| bezstehová fixácia katétra | |  |
| návod na použitie (slovenský/český jazyk) | |  |
| samolepka s LOT min. 2 ks | |  |
| kartička pre pacienta (slovenský/český jazyk) | |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................