## Príloha č. 1
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –CT prístroj pre RDGaZM
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Uchádzač je MSP (uchádzač uviedie do akej kategórie podnikov patrí): MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |  | uchádzač uvedie, do ktorej kategórie MSP patrí
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania:
IČO (ak je pridelené)
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2,
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné a zároveň vyhlasujem, že doklady/dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe a predložené v ponuke sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré mám k dispozícii v listinnej podobe
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
- | vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) ZVO
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- | som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese https://www.uvo.gov.sk/extdoc/13427 a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač ani zástupcovia jeho orgánov nie sú ruským štátným príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia
(d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity ako uchádzač využívam na plnenie zákazky podľa § 34 ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskších predpisov.
Zároveň prehlasujem, že realizácia plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany uchádzača (úspešného) nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcií podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre RDGaZM
Špecifikácia predmetu zákazky
| Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
| CT prístroj pre RDGaZM |  | parametre |  |  |  | splňa/nespĺňa | presná hodnota parametra/hodnoty/ vlastnosti | Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál-názov / strana napr.č.15).
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1 | Otvor gantry | cm | 78cm
| 2 | Fyzicky náklon gantry v rozsahu | +°; -° | ±25°; alebo alternatívne riešenie náklonu gantry
| 3 | Absolútny výkon generátora | kW | 100
| 4 | Rýchlosť chladenia anódy | MHU/min | väčšie alebo rovné 1,38 MHU/min ;
| 5 | Systém chladenia | vzduchom/vodou | min. vzduchom
| 6 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: najnižšia hodnota | kV |  | menšie alebo rovné 80 kV;
| 7 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: najvyššia hodnota | kV | väčšie alebo rovné 140 kV
| 8 | Možnosť nastavenia napätia RTG žiariča v 10 kV krokoch | áno/nie - nie nevylučuje
| 9 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu | mA | väčšie alebo rovné 667 mA;
| 10 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najvyššom možnom kV | mA | väčšie alebo rovné 500 mA
| 11 | Hodnota voľby maximálneho anódového prúdu pri najnižšom možnom kV | mA | väčšie alebo rovné 667 mA
| 12 | Počet fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | väčšie alebo rovné 64
| 13 | Počet súčasne snímaných rezov počas celého priebehu 360° rotácie | počet | väčšie alebo rovné 128
| 15 | Najtenšia nasnímaná hrúbka rezu súčasne vo všetkých vrstvách | mm |  | menšie alebo rovné 0,625
| 16 | Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie pre 2% MTF v osi X/Y | lp/cm | väčšie alebo rovné 13,50
| 17 | Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie pre 50% MTF v osi X/Y | lp/cm | väčšie alebo rovné 12
| 18 | Počet ohnísk podľa normy IEC 60336 | ks | 2
| 19 | Veľkosť najmenšieho ohniska | - | 0,7x1,0
| 20 | Horizontálny skenovací rozsah stolu pri špirálnej akvizícii v osi Z | cm | väčšie alebo rovné 200 cm
| 21 | Rýchlosť skenovania pri špirálovom skenovaní | cm/s | väčšie alebo rovné 20 cm
| 22 | Veľkosť FoV | cm | 50
| 23 | Veľkosť rozšíreného FoV | cm | 50
| 24 | Maximálna nosnosť stola pri zachovaní presnosti pozície | kg | väčšie alebo rovné 295 kg
| 25 | Rýchlosť pohybu vyšetrovacieho stola | mm/s | väčšie alebo rovné 200
| 26 | 3D kamera pre umiestnenie pacienta presnejšie do izocentra CT gantry, pre moduláciu dávky, umožňujúca automatické polohovanie pacienta do izocentra jedným, tlačidlom, automatické určenie smeru pacienta, rozpoznanie kontúr pacienta aj v prípade, že je oblečený |  |  |  | áno
| 27 | Najkratší čas rotácie, neuvádzať rotačný čas pre kardio akvizíciu alebo parciálne akvizičné časy | s/360° |  | menšie alebo rovné 0,28
| 28 | Modulácia mA v priebehu skenovania na základe anatómie pacienta v reálnom čase pre optimalizáciu obrazu a dávky (3D modulácia mA ). |  |  |  | áno
| 29 | Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene (nie sekvenčným skenovaním) | cm | väčšie alebo rovné 14
| 30 | Rozsah vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie | cm | väčšie alebo rovné 50
| 31 | Rozsah vyšetrenia perfúzie mozgu (nie sekvenčným skenovaním) s podaním jedného bolusu kontrastnej látky | cm | väčšie alebo rovné 11
| 32 | Nadstavba 3D modulácie: Orgánová modulácia mA v realnom čase v miestach, ktoré sú veľmi citlivé na radiáciu, alebo kontrolovanie radiaćie berýliovými clonami v miestach, ktoré sú citlivé na radiáciu |  |  |  | áno
| 33 | Aplikácia pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu. Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. Obsahuje rýchle režimy skenovania pre dynamické sledovanie ihly. |  |  |  | áno
| 34 | Aplikácia pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach. Podpora a plánovanie dráh vpichu pre viacero ihiel, meranie vzdialeností a uhlov od bodu vpichu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, rýchle režimy skenovania pre dynamické sledovanie ihly, režim pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D moduláciou mA a orgánovou moduláciou | áno/nie, nie nevylučuje
| 35 | CT fluoroskopia – Bezdrôtový ovládač pre ovládanie CT počas intervenčného zákroku. Ovládacie prvky na bezdrôtovom ovládači s týmito minimálnymi funkciamii: vertikálny a horizontálny pohyb pacientskeho stola, automatický posun na zapamätanú pozíciu, zapnutie a vypnutie laserového markera, scrollovanie obrázkov. min. 32“ monitor na stropnom závese. Nožný spínač pre spustenie CT fluoroskopie. Joystick pre ovládanie stola počas intervencie. Koľajnice na pacientskom stole pre umiestnenie príslušenstva k intervenčným zákrokom. Funkcionalita pre vypnutie RTG žiarenia, keď je RTG lampa v hornej pozícii pre zníženie radiačnej záťaže na ruky rádiológa. |  |  |  | áno
| 36 | Laserový alebo navigačný systém, pre podporu intervenčných zákrokov. Laserový systém: Zobrazenie vstupného bodu ihly a presného uhla vpichu, pod ktorým má byť ihla zasúvaná, pomocou laserom zobrazeného 3D kríža pri prístupe obsluhy z oboch strán stola. Korelácia so softvérom pre 3D plánovanie a navádzanie ihly. Navigačný systém: HW+SW na plánovanie intervenčného zákroku, kontrola pohybov pomocou markerov umiestnených na pacientovi, možnosť plánovať viacero ihiel (uchádzač uvedie či ponúka integrovaný laserový alebo navigačný systém) |  |  |  | áno
| 37 | Nožný spínač na spustenie skenovania z vyšetrovacej miestnosti |  |  |  | áno
| 38 | Nožný spínač na ovládanie pohybov pacientskeho stola |  |  |  | áno
| 39 | Kamera na sledovanie pacienta počas vyšetrenia, so zobrazením v ovládacej miestnosti |  |  |  | áno
| 40 | 3 laserové lúče (sagitálny, axiálny a koronárny) pre určenie izocentra |  |  |  | áno
| 41 | Vizuálne pokyny a intuitívne grafické odpočítavanie zadržania dychu zobrazené v prednej a zadnej časti gantry |  |  |  | áno
| 42 | Výbava pre polohovanie a fixovanie pacientov |  |  |  | áno
| 43 | Vozík pre uloženie zdravotníckych pomôcok a spotrebného materiálu v CT vyšetrovni |  |  |  | áno
| 44 | Konzola CT prístroja musí spĺňať: |  |  |  | áno
| 45 | Schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností |  |  |  | áno
| 46 | Užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov |  |  |  | áno
| 47 | Rozhranie, ktoré pomáha užívateľovi nastaviť optimálnu kombináciu akvizičných a rekonštrukčných parametrov na základe znalostnej databázy a údajov o pacientovi (veľkosť, vek, pohlavie, EKG krivka) |  |  |  | áno
| 48 | Dotykové používateľské rozhranie umiestnené na gantry s možnosťami: -nastavenie celého skenovacieho protokolu v blízkosti pacienta -náhľad výsledného obrazu skenovania upozornenie na metalické objekty v skenovanej oblasti po vytvorení topogramu |  |  |  | áno
| 49 | Typy skenovacích módov minimálne v rozsahu axiálny, helikálny s nasledovnými možnosťami: |  |  |  | áno
| 50 | Automatická úprava FOV podľa potrieb konkrétneho pacienta |  |  |  | áno
| 51 | Možnosť automatickej selekcie jednotlivých vyšetrovacích protokolov |  |  |  | áno
| 52 | Programové vybavenie pre voliteľnosť všetkých skenovacích protokolov |  |  |  | áno
| 53 | Užívateľské rozhranie pre úpravu a konfiguráciu jednotlivých protokolov |  |  |  | áno
| 54 | Programové vybavenie pre automatické znižovanie dávky resp. pre optimalizáciu mA v reálnom čase skenovania |  |  |  | áno
| 55 | Automatické prispôsobenie hodnôt kV a/alebo mA ku skenovanému pacientovi (alt. na základe odporučenia scoutu CT) |  |  |  | áno
| 56 | Dedikované protokoly pre skenovanie pediatrických pacientov optimalizované na čo najnižšiu dávku a kvalitu obrazu |  |  |  | áno
| 57 | Možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly minimálne v smere hore a dole, a do vnútra a von |  |  |  | áno
| 58 | Expozičné filtre inštalované na RTG lampe a kolimátore |  |  |  | áno
| 59 | Funkcia "Bolus Tracking" a funkcia automatického štartu špirálového skenu |  |  |  | áno
| 60 | Správa protokolov kontrastných médií na konzole skenera, kombinácia skenovacích protokolov a protokolov pre kontrastného agenta, prenos protokolov pre kontrastné médium z akvizičnej konzoly do injektora, prenos protokolu kontrastného média do pacientskeho protokolu, prednastavené protokoly vrátane kvantifikovanej parametrizácie toku a koncentrácie pre kontrastné médium - synchronizácia CT a injektora |  |  |  | áno
| 61 | Skenovanie pomocou využitia dvoch rôznych energií počas jedného skenu - Dual Energy |  |  |  | áno
| 62 | Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matrici 512x512 | obr/s | väčšie alebo rovné 60
| 63 | Automatizované, pre orgány citlivé nastavenie napätia s cieľom optimalizovať pomer kontrastu a šumu a znížiť radiačnú záťaž |  |  |  | áno
| 64 | Nástroje pre automatické sledovanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície pri dosiahnutí optimálneho nasýtenia kontrastnou látkou |  |  |  | áno
| 65 | Vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie ciev |  |  |  | áno
| 66 | Konštantná kvalita obrazu pre všetky rýchlosti skenovania, nezávislá od pitch faktoru |  |  |  | áno
| 67 | Schopnosť zobraziť anatomické štruktúry tela umiestnené mimo FoV (rozšírené FoV) | áno/nie - nie nevylučuje
| 68 | Možnosť vytvorenia video záznamu obrazovky |  |  |  | áno
| 69 | Zosilnenie signálu v oblastiach so zníženou intenzitou signálu |  |  |  | áno
| 70 | Módy pre kardio skenovanie na základe EKG gateingu vrátane EKG modulu pre pripojenie EKG zvodov, pre skenovanie srdca v určitej fáze |  |  |  | áno
| 71 | Temporálne rozlíšenie pri dosiahntutí 360° otáčke RTG lampy | ms |  | menšie alebo rovné 175
| 72 | Rekonštrukcia v matici 512 x 512, |  |  |  | áno
| 73 | Rekonštrukcia v matici 768 x 768 a 1024 x 1024 | áno/nie - nie nevylučuje
| 74 | Softvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
| 74.1. | základné rekonštrukcie |  |  |  | áno
| 74.2. | Aplikácie pre automatický post-processing priamo na akvizičnej stanici: -generovanie radiálnych a paralelných rozsahov v akejkoľvek anatomickej orientácii a hrúbke -VRT rekonštrukcia bez kostných štruktúr, -extrakcia stredovej línie ciev a anatomické označenie hlavných ciev -detekcia a označenie stavcov v stanovenom FoV a vypočítanie polohy stavcov pre anatomicky správnu rekonštrukciu obrazu, -radiálna a paralelná rekonštrukcia rebier, rozloženie rebier do jednej roviny, automatické číslovanie a označovanie rebier, |  |  |  | áno
| 74.5. | MPR rekonštrukcia |  |  |  | áno
| 74.6. | MIP projekcia s maximálnou intenzitou |  |  |  | áno
| 74.7. | min.IP projekcia s minimálnou intenzitou |  |  |  | áno
| 74.8. | axiálna projekcia |  |  |  | áno
| 74.9. | 2D rekonštrukcia |  |  |  | áno
| 74.10. | 3D rekonštrukcie VRT |  |  |  | áno
| 74.11. | Pokročilé Iterativne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát založené na umelej inteligenie |  |  |  | áno
| 74.12. | Softvér pre elimináciu (filtráciu) kovových objektov |  |  |  | áno
| 74.13. | možnosti zoom, anotácie a texty v obraze, označenie miesta záujmu v obraze, zakresľovanie rovných a zakrivených čiar, meranie uhlov a vzdialeností, histogramy hodnôt jednotlivých denzít pixelov v obraze na základe užívateľom definovaného ROI, profily hodnôt jednotlivých denzít pixelov pozdĺž akejkoľvek línie, funkcie ROI a kalkulácie objemu a vzdialeností |  |  |  | áno
| 74.14. | zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosťou práce s jednotlivými zobrazenými oknami v prehliadacom rozhraní |  |  |  | áno
| 74.15. | aplikácie umožňujúce automatický výpočet a detekciu optimálnej fázy kardio cyklu pre vizualizáciu koronárnych ciev bez pohybových artefaktov |  |  |  | áno
| 74.16. | Hodnotenie úrovne vápnika v koronárnych cievach pri akejkoľvek hodnote kV alebo alternatívny výpočet Agatstonovho skóre |  |  |  | áno
| 74.16. | Spektrálne zobrazovanie s dvomi energiami umožňujúce charakterizovať, kvantifikovať a zvýrazniť rozdielne typy tkanív, bez zvýšenia radiačnej dávky v porovnaní s konvenčným skenovaním s napätím 120 kV |  |  |  | áno
| 74.17. | Výstupné DICOM RDSR reporty |  |  |  | áno
| 74.18. | Systém kontroluje chronologické hodnoty dávok a varuje operátora, ak sú prekročené nastavené prahové hodnoty |  |  |  | áno
| 74.19. | Pri prekročení stanovenej referenčnej dávky systém vytvorí report o prekročení dávky |  |  |  | áno
| 74.20. | Softvérové vybavenie na ochranu pred malvérom, vírusmi a kybernetickými útokmi |  |  |  | áno
| 75. | Hardvérové vybavenie akvizičnej konzoly CT prístroja:
| 75.1. | počítačový systém na rekonštrukciu obrazu |  |  |  | áno
| 75.2. | počítačová jednotka s minimálne 4-jadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2,5 GHz |  |  |  | áno
| 75.3. | operačná pamäť minimálne 64 GB RAM |  |  |  | áno
| 75.4. | kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 3 TB |  |  |  | áno
| 75.5. | grafické rozhranie prispôsobené počtu monitorov |  |  |  | áno
| 75.5. | sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami |  |  |  | áno
| 75.6. | USB konektor pre pripojenie externých zariadení |  |  |  | áno
| 75.7. | DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá s možnosťou pridania prehliadača |  |  |  | áno
| 75.8. | diagnostický LCD monitor s uhlopriečkou min. 24 palcov | počet | 2
| 76. | Post-processingový systém
| 76.1. | Dodanie nového, alebo rozšírenie stávajúceho vyhodnocovacieho systému |  |  |  | áno
| 76.2. | Server pre paralelné vyhodnocovanie na min.troch pracovných staniciach |  |  |  | áno
| 76.3. | server so záložným zdrojom pre paralelné vyhodnocovanie na 15 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 2 diagnostických staniciach bez obmedzenia a počas celej životnosti prístroja alebo podľa počtu udanom priamo pri opise aplikácie Server v minimalnej HW konfigurácii: Procesor 2x 2,5 GHz 16 jadrový RAM: min. 384GB GPU: min 16 GB Ulozisko min. 15TB Sieťová karta s možnosťou pripojenia až 10 Gbit/s |  |  |  | áno
| 76.4. | Zadávateľ umožňuje vykonať rozšírenie existujúcich diagnostických aplikačných serverov umiestnených u zadávateľa a využiť tak už zakúpené licencie a prístupy všetkých grafických módov. Základným a neprekročiteľným minimom je naplnenie cieľového stavu všetkých SW licencií popísaných nižšie. V prípade vykonania upgrade je potrebná migrácia všetkých zakúpených licencií do nového serveru | áno/nie - nie nevylučuje
| 76.5. | vyhodnocovacie stanice na báze server – klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou vzdialeného prístupu kuvšetkým funkcionalitám vyhodnocovacieho systému počas celej životnosti prístroja. |  |  |  | áno
| 76.6. | Zdieľané softvérové vybavenie post-processingových staníc na serveri, server-klient riešenie |  |  |  | áno
| 76.7. | Počet klientskych post-processingových staníc | počet | 3
| 77. | Základné licencie dostupné pre každú klientskú post-processingovú stanicu:
| 77.1 | plná DICOM 3.0 kompatibilita/funkčnosť |  |  |  | áno
| 77.2. | Softvérový základ poskytujúci všeobecné možnosti 2D/3D/4D pre rutinné čítanie |  |  |  | áno
| 77.3. | Automatizované a štandardizované rekonštrukcie a segmentácia srdca, pľúc, aorty jediným kliknutím |  |  |  | áno
| 77.4. | Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami |  |  |  | áno
| 77.5. | HL7 Patient Information Reconciliation (PIR) pre konzistentnosť údajov napr. S RIS, NIS. |  |  |  | áno
| 77.6. | Prezentácia obrázku min.: 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký, |  |  |  | áno
| 77.7. | Rozhranie FHIRcast na obojsmernú výmenu nálezov s riešeniami na podávanie správ od iných výrobcov |  |  |  | áno
| 77.8. | Pripravené šablóny výsledných správ a možnosť ich editácie |  |  |  | áno
| 78. | Plávajúce licencie inštalované na serveri umožňujúce súčasnú prácu s licenciami na min. 2 pracovných staniciach súčasne |  |  |  | áno
| 78.1. | Softvér pre CT angiografiu - softvér pre cievnu analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr s minimálnymi možnosťami: |  |  |  | áno
| 78.2. | - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov (ak softvér nie je zakomponovaný priamo v exam pláne akvizičnej konzoly s automatickou tvorbou originálneho objemu z raw dát) |  |  |  | áno
| 78.3. | - automatické meracie nástroje vrátane prierezu dutinami |  |  |  | áno
| 78.4. | - dynamická CT angiografia |  |  |  | áno
| 79. | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie perfúzie mozgu s minimálnymi možnosťami: |  |  |  | áno
| 79.1. | - automatický výpočet ASPECT skóre |  |  |  | áno
| 79.2. | - kvantitatívne hodnotenie rôznych diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody |  |  |  | áno
| 80. | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie dynamickej angiografie s minimálnymi možnosťami: |  |  |  | áno
| 80.1. | - kvantifikácia "time to peak" |  |  |  | áno
| 81. | Softvérové vybavenie všeobecné s minimálnymi možnosťami: |  |  |  | áno
| 81.1. | - možnosť prezerania DICOM obrazov aj z iných modalít MR, PET, RTG, USG |  |  |  | áno
| 81.2. | 3D farebná rekonštrukcia CT obrazov do podoby anatomického obrazu |  |  |  | áno
| 82. | Softvér pre vyhodnotenie obrazov snímaných metódou dual energy s minimálnymi možnosťami: (postačuje 1 licencia pre každú aplikáciu) |  |  |  | áno
| 82.1. | - DECT farebné zobrazenie jódových máp vrátane kvantifikácie absorbcie jódu | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.2. | - DECT Zobrazenie VUE | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.3. | - DECT Farebné zobrazenie kostnej drene pre vyhodnotenie difúzie infiltrácie tumoru | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.4. | - DECT Farebné zobrazenie koncentrácie jódu v parenchýme pľúc a farebné zobrazenie poškodených ciev | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.5. | - DECT Výpočet tukovej mapy v pečeni, zobrazenie VNC | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.6. | -DECT rekonštrukciu monoenergetického skenu rôznych energií keV | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.7. | - DECT zobrazenie kalcifikátov v cievach | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.8. | -DECT angiografia | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.9. | -DECT vyhodnotenie krvácania v mozgu | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.10. | -DECT farebná vizualizácia obličkových kameňov | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.11. | - DECT farebné zobrazenie hromadenia kyseliny močovej | áno/ nie, nie nevylučuje
| 82.12. | - DECT detekcia pulmonálnych embólií | áno/ nie, nie nevylučuje
| 83. | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie multiorgánovej telovej perfúzie | áno/ nie, nie nevylučuje
| 84. | Softvérové vybavenie pre vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie vrátane možností |  |  |  | áno
| 84.1. | - automatického vyhľadávania polypov |  |  |  | áno
| 84.2. | - automatická segmentácia hrubého čreva s 2D aj 3D pohľadom |  |  |  | áno
| 84.3. | - Automatické značkovanie a subtrakcia tekutín / stolice |  |  |  | áno
| 84.4. | - Zobrazenie MPR / prelet hrubým črevom |  |  |  | áno
| 85. | Onkologický softvér vrátane možnosti |  |  |  | áno
| 85.1. | - vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádoru / metastáz |  |  |  | áno
| 86. | Softvér pre automatické zobrazenie mozgového cievneho zásobenia bez kostných štruktúr (DSA) |  |  |  | áno
| 87. | Softvér pre automatickú detekciu zúžení vo veľkých cievach |  |  |  | áno
| 88. | Softvér pre automatickú detekciu intrakraniálneho krvácania a subarachnoidálneho krvácania s automatickým zaslaním upozornenia do PACSu |  |  |  | áno
| 89. | Softvér pre automatické rozpoznanie a lokalizáciu hyperintenzít v mozgu so segmentáciou a volumetriou. Umožňuje určiť posunu stredovej línie mozgu. |  |  |  | áno
| 90. | - vrátane vybavenia pre vyhľadávanie pľúcnych nodulov (alt. súčasťou softvéru pre vyhodnocovanie pľúcneho tkaniva) |  |  |  | áno
| 91. | Softvér pre hodnotenie plúcneho tkaniva, emfyzému pľúc, vrátane určovania hustoty tkaniva v pľúcach |  |  |  | áno
| 92. | Softvér pre vyhodnotenie pečene a lalokových lézií, vrátane automatickej segmentácie lalokov |  |  |  | áno
| 93. | Softvér pre hodnotenie kostí: - Rozložený pohľad na rebrá na zobrazenie celého hrudného kôša na jednom snímku - Rozložený pohľad na chrbticu na zobrazenie kompletnej anatómie chrbtice - Automatické alebo poloautomatické označovanie a číslovanie rebier a stavcov - Automatizované alebo poloautomatické generovanie výsledkov a archivácia v systéme PACS |  |  |  | áno
| 94. | Hardvérové vybavenie klientských post-processingových staníc:
| 94.1. | HW pre vyhodnocovacie stanice: 1) počítačová jednotka s minimálne šesťjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 4.1 GHz, 2) operačná pamäť minimálne 32 GB RAM, 3) kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB SATA SSD, 4) grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám MR prístroja 5) sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, 6) Plná DICOM 3.0 kompatibilita/funkčnosť 7) USB konektor pre pripojenie externých zariadení, 8) DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača 9) Grafická karta s min.3 monitorovým výstupom 10) min.2x Diagnostický, certifikovaný monitor min 2 MPx a uhlopriečkou min 21" pre každú stanicu 11) Popisovaci monitor pre prácu v NIS/RIS pre každú stanicu min. 1ks, rozlíšenie min. FullHD a uhlopriečka min. 23" 12) záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť | ks | 3
95.špecifická požiadavka:
| 95.1. | Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 5 dní s možnosťou čerpania minimálne po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie |  |  |  | áno
| 95.3. | Zabezpečenie vzdelávania obsluhujúceho personálu prostredníctvom virtuálnej simulácie prístroja v rozsahu min.40 hodín ročne |  |  |  | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky:
Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre RDGaZM
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kritérium č. 1: (Cenové kritérium) |  |  | Ponúkaná hodnota
Celková cena za v EUR s DPH za predmet zákazky (uvedená v Prílohe č. 7.1 súťažných podkladov) |  |  | (v EUR s DPH)
Kritérium č. 2: (Necenové kritérium) |  |  | Ponúkaná hodnota
Technická špecifikácia - (uvedená v Prílohe č. 7.2 súťažných podkladov) (Celkový počet bodov) |  |  | (bodov)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú totožné s údajmi v ostatných častiach ponuky.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7.1
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM
Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č. 1 (kalkulácia ceny, cenové kritérium)
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Počet MJ v EUR s DPH
1. | CT prístroj pre RDGaZM vrátane príslušenstva a všetkých služieb | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kritérium č. 1 - celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky (najnižšia cenová ponuka získa počet bodov 80)
Informačný rozpis ceny prístroja
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Celková cena počet MJ v EUR s DPH
1. | CT prístroj | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | CT systém | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Vyhodnocovací systém | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Dodanie technologického priestorového usporiadania prístroja/návrh technickej pripravenosti | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Dodanie technologického projektu k stavebným úpravám | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Demontáž pôvodného (starého) CT | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
poznámka: Uchádzač v informačnom rozpise uvedie jednotlivé ceny za položky. V prípade, ak cena položky je zahrnutá v celkovej cene dodávaného prístroja a nie je možné uviesť jednotkovú cenu položky - uchádzač uvedie zahrnuté v cene dodávaného prístroja
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V: | [5 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7.2
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia - CT prístroj pre RDGaZM
Kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritérium č. 2 (špecifikácia predmetu, necenové kritérium - bodové hodnotenie)
| Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Návrh uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Bodové hodnotenie | Počet získaných bodov
| CT prístroj pre RDGaZM |  | parametre
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | Otvor gantry | cm | 78 |  |  |  | ak uchádzač uvedie vyššiu hodnotu ako 78 cm - získa 6 bodov , ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 78 cm - získa 0 bodov
| 3. | Absolútny výkon generátora | kW | 100 |  |  |  | ak uchádzač uvedie vyššiu hodnotu ako 100kW. - získa 2 body, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 100kW. - získa 0 bodov
| 13. | Počet súčasne snímaných rezov počas celého priebehu 360° rotácie | počet | 128 |  |  |  | ak uchádzač uvedie viac ako 128 - získa 2 body, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 128 - získa 0 bodov
| 16. | Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie pre 2% MTF v osi X/Y | lp/cm | 13.5 |  |  |  | ak uchádzač uvedie vyššiu hodnotu ako 13,5 lp/cm - získa 2 body, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 13,5 lp/cm- získa 0 bodov
| 17. | Maximálne dosiahnuteľné priestorové rozlíšenie pre 50% MTF v osi X/Y | lp/cm | 12 |  |  |  | ak uchádzač uvedie vyššiu hodnotu ako 12 lp/cm - získa 2 body, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 12lp/cm - získa 0 bodov
| 20 | Horizontálny skenovací rozsah stolu pri špirálnej akvizícii v osi Z | cm | 200 |  |  |  | ak uchádzač uvedie vyššiu hodnotu ako 200cm- 5 bodov, ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 200 cm - získa 0 bodov
| 20. | Horizontálny skenovací rozsah stolu pri špirálnej akvizícii v osi Z | s/360° |  | 0.28 |  |  | ak uchádzač uvedie hodnotu nižšiu ako 0,28 s/360°- získa 1 bod., ak uchádzač uvedie hodnotu rovnú 0,28 s/360°- získa 0 bodov
[8 empty] | Sumár bodov za bodované požiadavky (parametre/hodnoty/vlastnosti) ponúkaného tovaru: | 0
poznámka: celkový počet získaných bodov uchádzač uvedie do Prílohy č. 7 (časť kritérium č. 2), maxi. Počet možných dosiahnutých bodov -20
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 9
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | V zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO podmienku účasti musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania
- | Za takúto osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
- | Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky.
V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním a na vyššie uvedené účely, predkladám toto čestné vyhlásenie a zároveň predkladám zoznam osôb podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1. | 2.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
uchádzač označí krížikom

## Príloha č. 10
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM
min.požadovaná úroveň štandardov - min. 1 referencia v hodnote min. 800 000 € bez DPH
ZOZNAM REFERENCIÍ
Obchodné meno/názov, zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, IČO | Názov/stručný opis predmetu zákazky | Cena za dodaný tovar v EUR bez DPH resp. v EUR s DPH | Lehota dodania tovaru (mesiac a rok) | Odberateľ - kontaktná osoba, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail | Presný internetový odkaz na zverejnenú referenciu (v prípade, ak je referencia verejne prístupná napr. v databáze Evidencia referencií na stránke: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii )
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača