Technická špecifikácia ručného EDXRF spektrometra na elementárnu chemickú analýzu nebezpečných látok

Predmetom verejného obstarávania je ručný EDXRF spektrometer na rýchlu a nedeštruktívnu elementárnu analýzu nebezpečných chemických látok.

Uvedený spektrometer bude inštalovaný na pracovisku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ) v Bratislave (Sklabinská 1, Bratislava).

1. Technická špecifikácia ručného EDXRF spektrometra

Ide o ručný EDXRF (energiovo–disperzný röntgenový fluorescenčný) spektrometer pracujúci na princípe merania fluorescenčného röntgenového žiarenia emitovaného zo vzorky stimulovanej röntgenovým zdrojom. Každý z prvkov prítomných vo vzorke produkuje súbor charakteristických fluorescenčných röntgenových lúčov, ktoré sú pre tento prvok odlišné.

Je určený na rýchlu a nedeštruktívnu elementárnu analýzu nebezpečných chemických látok - výbušnín a ich prekurzorov, drog a ich prekurzorov, nových psychoaktívnych látok, toxických látok a iných nebezpečných a zakázaných chemických látok zneužiteľných
k páchaniu rôznych druhov trestnej činnosti.

Technická špecifikácia

| Požiadavky na technické prevedenie ručného EDXRF spektrometra |  | Plnenie |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Špecifikácia |  |
| Princíp merania | Metóda analýzy XRF (röntgenová fluorescencia) je nedeštruktívna analytická technika využívajúca meranie fluorescenčného röntgenového žiarenia emitovaného zo vzorky stimulovanej röntgenovým zdrojom. |  |
| Detektor žiarenia | SDD detektor s Graphene okienkom |  |
| Rozlíšenie detektora | FWHM ≤ 137eV |  |
| Zdroj žiarenia | rtg. Lampa s Ag anódou, dosiahnuteľné napätie 50 kV |  |
| Filtre röntgenky | Prítomnosť minimálne 8 fyzických filtrov |  |
| Odolnosť proti vode a prachu | IP 54 (doložené atestom) |  |
| Zaistenie dlhodobej správnosti výsledkov | Integrovaný digitálny barometer |  |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Minimálne od -10 °C do +50 °C (bez potreby externého chladenia či externého ventilátora pri teplote +50 °C). |  |
| Požiadavka na kamery a tlač | 2 kamery prístroja, z tohto 1 prídavná kamera s automatickou fókusáciou na fotenie vzoriek, s možnosťou tlače fotiek. |  |
| Displej | Minimálna veľkosť displeja 4“ |  |
| Napájanie | 2 ks Li-Ion batérie s indikátorom stavu batérie, dokovacia stanica na nabíjanie záložnej batérie. |  |

| Meracie módy | Možnosť predvoľby módu so zameraním na detekciu sledovaných prvkov |  |
| --- | --- | --- |
| Rozhranie | Minimálne USB a Wi-Fi |  |
| Odolnosť proti pádu | STD-MIL-810G (alebo ekvivalent) doložené atestom, resp. certifikátom výrobcu |  |
| Kalibrácia spektrometra | Možnosť automatickej kalibrácie bez použitia externého štandardu |  |
| Hmotnosť spektrometra | Maximálne 1,8 kg |  |
| Módy a prvky | Požadované meracie módy a kalibrované prvky (prístroj musí byť dodaný plne kalibrovaný pre minimálne nižšie uvedené prvky): - Kovy a zliatiny z hľadiska prvkov: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, As, Sn, Sb, Au, Pd, Pt, - Drahé kovy a zliatiny minimálne z hľadiska prvkov: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Ag, Sn, Sb, W, In & Cd s automatickou detekciou galvanického pozlátenia, - Mód pre detekciu ťažkých kovov a zakázaných látok podľa RoHS/RoHS2/ELV/WEEE kalibrovaný minimálne z hľadiska prvkov: Cr, Hg, Pb, Br, Cd, plus Cl, Ti, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Bi, Se, Sn, Sb s automatickou detekciou typu materiálu (polymér/PVC/zliatina/mix) a individuálnymi limitmi pre jednotlivé typy materiálov, - Mód pre všeobecnú detekciu prvkov v ľahkej matrici kalibrovaný minimálne z hľadiska prvkov: Mg, Al, Si, Ca, Cl, S, P, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Ta, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, La, Ce, Nd, Pr, Ba. |  |

| Ďalšie požiadavky |  |
| --- | --- |
| V ponuke uviesť výrobcu a presné modelové označenie ponúkaného prístroja a doložiť oprávnenie k dodávkam ponúkaného modelu na územie Slovenskej republiky, napr. Certifikátom od výrobcu. |  |
| Spotrebný materiál potrebný na jednoduché čistenie a uvedenie do prevádzky po inštalácií, užívateľský manuál - návod na používanie v slovenskom alebo českom jazyku. |  |
| Záruka na spektrometer: minimálne 36 mesiacov (3 roky) od kompletnej inštalácie. |  |
| Colné poplatky, dopravné náklady do uvedeného miesta inštalácie, kompletná inštalácia a zaškolenie obsluhy v rozsahu minimálne 4 hodiny, pre minimálne 4 osoby, sú zahrnuté do predmetu verejného obstarávania. |  |
| Do predmetu verejného obstarávania sú zahrnuté štyri preventívne údržby (vykonané po 12, 24, 36 a 48 mesiacoch od kompletnej inštalácie), vrátane dopravných nákladov a nevyhnutných (výrobcom predpísaných) náhradných dielov, vykonané na pracovisku KEÚ PZ v Bratislave. |  |
| Dodávateľ zariadenia musí garantovať nástup na servisný zásah do 48 h od nahlásenia poruchy. |  |
| Servis musí byť vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia (autorizovaný servis). |  |