## Príloha č. 1
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Uchádzač je MSP (uchádzač uviedie do akej kategórie podnikov patrí): MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |  | uchádzač uvedie, do ktorej kategórie MSP patrí
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania:
IČO (ak je pridelené)
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2,
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné a zároveň vyhlasujem, že doklady/dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe a predložené v ponuke sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré mám k dispozícii v listinnej podobe
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
- | vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) ZVO
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- | som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese https://www.uvo.gov.sk/extdoc/13427 a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač ani zástupcovia jeho orgánov nie sú ruským štátným príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia
(d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity ako uchádzač využívam na plnenie zákazky podľa § 34 ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskších predpisov.
Zároveň prehlasujem, že realizácia plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany uchádzača (úspešného) nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcií podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
Špecifikácia predmetu zákazky
| Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
|  |  | parametre |  |  |  | splňa/nespĺňa | presná hodnota parametra/hodnoty/ vlastnosti | Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál-názov / strana napr.č.15).
|  |  | MJ | min. | max. | presne
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
| 1. | Jednorovinové angiografické zariadenie na strope montované so zameraním na intervenčnú angiografiu a onkológiu |  |  |  | áno
| 2. | Antikolízny systém |  |  |  | áno
| 3. | Vzdialenosť izocentra od podlahy | cm | 105
| 4. | Ukladanie naprogramovaných pozícií Cramena do pamäte prístroja pre jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu so zariadením | ks | 50
| 5. | Nastavenie pozície na základe vybraného referenčného obrazu a nastavenie referenčného obrazu podľa aktuálnej pozície |  |  |  | áno
| 6. | Bezdrôtový programovateľný nožný spínač pre ovládanie min. fluoroskopie, akvizície, nízkodávkového snímkovania a iné |  |  |  | áno
| 7. | Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo vyšetrovací stôl kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán |  |  |  | áno
Minimálne požiadavky na C-rameno namontované na strope
| 8. | Hĺbka C-ramena | cm | 90
| 9. | Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor | cm | min. 90 až 120
| 10. | Rýchlosť rotácie C-ramena | °/s | 50
| 11. | Rotácia C-ramena LAO pre vyšetrenia tela min. pre každú pozíciu C ramena | ° | 90
| 12. | Rotácia C-ramena RAO pre vyšetrenia tela min. pre každú pozíciu C ramena | ° | 90
| 13. | Rozsah pohybu C-ramena do šikmých projekcií | ° | 180
| 14. | Pohyb C-ramena musí byť umožnený pozĺž celého pacienta, musí byť možné nastaviť akúkoľvek pozíciu v longitudinálnom smere | cm | rozsah pohybu C-ramena longitudinálne min. 260
| 15. | Možnosť vizualizácie uhla C-ramena na monitore vo vyšetrovacej miestnosti |  |  |  | áno
Minimálne požiadavky na generátor
| 16. | Vysokofrekvenčný generátor, maximálny výkon generátora | kW | 100
| 17. | Maximálny skiagrafický prúd | mA | 1000
| 18. | Maximálny prúd pulznej fluoroskopie | mA | 250
| 19. | Rozsah skiagrafického napätia | kV | min. od 40-125
| 20. | Maximálny kontinuálny výkon časovo počas doby, ktorý je v súlade s legislatívou o radiačnej ochrane | W | 2500
| 21. | Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie v rozsahu | pulzov/s | min. od 0,5 do min. 30
Minimálne požiadavky na RTG lampu
| 22. | Vysokoobrátkový mriežkou spínaný RTG žiarič s anódou uloženou v ložiskách so špirálovou drážkou s tekutým kovom |  |  |  | áno
| 23. | Počet ohnísk | ks | 2
| 24. | Veľkosť malého ohniska | mm |  | max. 0,4
| 25. | Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnisko | mA | 140
| 26. | Veľkosť veľkého ohniska | mm |  | max. 1
| 27. | Maximálna tepelná kapacita anódy | MHU | 4
| 28. | Celková tepelná kapacita | MHU | 6.5
| 29. | Chladiaci výkon žiariča | MHU/min | 1.2
| 30. | Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia |  |  |  | áno
| 31 | Max. kontinuálne fluoroskopické zaťaženie röntgenky pre čas viac ako min. 20 min. | W | 3000
Minimálne požiadavky na detektor
| 32. | Materiál scintilátora |  | CsI
| 33. | Aktívna plocha detektora | cm | 38x29
| 34. | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke | bit | 16
| 35. | Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) | µm |  | max.154
| 36. | Vyberateľná antirozptylová mriežka | - | áno
| 37. | Rýchlosť 3D snímkovania s conebeam technológiou | obr/s | 60
| 38. | Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojitých šikmých projekcií aj pri pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke, týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu. | áno/nie - nie nevylučuje
| 39. | Ovládacie prvky na otáčanie detektoru, nastavenie skolonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore | áno/nie - nie nevylučuje
Minimálne požiadavky na pacientsky stôl
| 40. | Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot v rozsahu | ° | 240
| 41. | Nastaviteľná výška stolu v rozsahu | cm | min. v rozsahu 79 do 104
| 42. | Dĺžka pacientskej dosky stola prispôsobenej na angiografiu a onkologické intervencie | cm | 220
| 43. | Šírka pacientskej dosky stola | cm | 45
| 44. | Longitudálny pohyb pacientskej dosky stola | cm | 120
| 45. | Transverzály pohyb pacientskej dosky stola | cm | 35
| 46. | Náklon pacientskeho stola | ° | 30
| 47. | Softvér na zachovanie projekcie počas náklonu pacientskeho stola |  |  |  | áno
| 48. | Maximálne dovolené zaťaženie stola vrátane doplnkov | kg | 325
| 49. | Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta |  |  |  | áno
| 50. | Úložná doska, krorú je možné pripevniť na stôl pre odkladanie spotrebného materiálu a nástrojov |  |  |  | áno
| 51. | Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny |  |  |  | áno
| 52. | Stojan infúznych roztokov a držiak káblov k stolu |  |  |  | áno
| 53. | Štipce/držiaky EKG káblov pre ich pripevnenie na pacientsky stôl |  |  |  | áno
Minimálne požiadavky na technológie na redukciu dávky
| 54. | Integrovaný DAP meter |  |  |  | áno
| 55. | Zobrazenie kumulatívnej dávky priebežne počas zákroku na monitore |  |  |  | áno
| 56. | Nastavenie prahovej hodnoty dávky, pričom pri jej prekročení zariadenie audiovizuálne upozorní na jej prekročenie |  |  |  | áno
| 57. | Zabudovaný laserový marker |  |  |  | áno
| 58. | Automatické nastavenie parametrov na základe angulácie |  |  |  | áno
| 59. | Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia niekoľkých parametrov súčasne :napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu |  |  |  | áno
| 60. | Nízkodávkové protokoly pre akvizíciu aj fluoro mód (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu) |  |  |  | áno
| 61. | Nízkodávkové 3D protokoly, dedikované pre 3D snímkovanie detí (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu) |  |  |  | áno
| 62. | Pulzná skiaskopia so zníženou pulznou frekvenciou min. 0,5 až 3 p/s |  |  |  | áno
| 63. | Tvorba štrukturovaných reportov vo formáte DICOM o dávke pacienta |  |  |  | áno
| 64. | Nastavenie primárnych a polotransparentných clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze -LIH bez žiarenia |  |  |  | áno
| 65. | Nastavenie polohy vyšetrovaného objektu na stole na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie, sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetrovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie |  |  |  | áno
Technológie pre vylepšenie kvality obrazu
| 66. | Automatické spracovanie a kompenzácia pixel shift počas Roadmap a DSA založené na detekcii pohybu v reálnom čase |  |  |  | áno
| 67. | Softvérové vybavenie pre účinné potláčanie šumu v obraze a zlepšenie ostrosti aj pri akvizícii s nízkou dávkou v reálnom čase |  |  |  | áno
| 68. | Zvýraznenie hrán objektov v reálnom čase |  |  |  | áno
| 69. | Automatická analýza samostatných pixelov v reálnom čase pre dosiahnutie vyššeieho kontrastu pri vizualizácii ciev a jemných štruktúr v reálnom čase |  |  |  | áno
| 70. | Detekcia jemných štruktúr a kompenzácia pohybových artefaktov v reálnom čase |  |  |  | áno
| 71. | Automatické zvýšenie kvality snímok aj pri obéznych pacientoch v reálnom čase |  |  |  | áno
| 72. | Automatická úprava obrazu pre zvýšenie homogenity obrazu na základe histogramovej analýzy v reálnom čase |  |  |  | áno
| 73. | Softvér na redukciu pohybových artefaktov počas fluoroskopie |  |  |  | áno
| 74. | Softvér na zlepšenie kvality obrazu Roadmap s možnosťou využitia vopred nasnímaných DSA obrazov |  |  |  | áno
Softvérová výbava zariadenia po celú dobu životnosti zariadenia
| 75. | Software pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (min. meranie priemeru ciev, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia) |  |  |  | áno
| 76. | DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C ramena alebo posunom úložnej dosky v reálnom čase |  |  |  | áno
| 77. | DSA - subtrakčná rotačná angiografia v reálnom čase |  |  |  | áno
| 78. | DR - natívna rotačná angiografia |  |  |  | áno
| 79. | 3D roadmaping, vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modalít |  |  |  | áno
| 80. | Funkcia 3D Roadmap s automatickým aktualizovaním v reálnom čase v prípade zmeny polohy C-ramena, stola, zväčšenia |  |  |  | áno
| 81. | 3D rotačná angiografia |  |  |  | áno
| 83. | 3D snímkovanie s vysokým kontrastom pre snímky podobné CT snímkom, zobrazenie 3D-objemov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, znázornenie obrazu v MPR, MIP, VRT |  |  |  | áno
| 84. | SW pre automatickú detekciu ciev vyživujúcich tumor pre cielenú embolizáciu pečene. Cievny stron musí byť možné manuálne meniť- cievy pridávať alebo mazať. |  |  |  | áno
| 85. | SW na segmentáciu a výpočet objemu tumoru pre správny výpočet množstva chemoembolizačnej látky. Segmentovanú léziu musí byť možné sfúzovať so živým fluoroskopickým obrazom. |  |  |  | áno
| 86. | 2D perfúzia s farebne odlíšenými prietokmi krvi s vytvorením farebne odlíšenými mapami objemu krvi |  |  |  | áno
| 87. | Telová perfúzia 3D – softvér na funkčné znázornenie prekrvenia časti tela v 3D farebne odlíšenými mapami objemu krvi. |  |  |  | áno
| 88. | Integrované softvérové vybavenie pre automatickú 2D/3D aj 3D/3D fúziu obrazu z angiografického zariadenia s inými modalitami (napr. CT, MR, PET) |  |  |  | áno
| 89. | Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri perkutánnych intervenciách, ktorý podporuje registráciu vstupných dát z angiografického prístroja, CT, MR alebo PET-CT. Dynamické sledovanie ihly vo fluoroskopickom móde so súčasným prekrytím tohto živého obrazu s plánovanou dráhou ihly. Registrácia plánovanej dráhy ihly na základe individuálnej anatómie pacienta so 6 stupňami voľnosti. |  |  |  | áno
| 90. | Duálne zobrazenie 3D objektov. Softvér na rozlíšenie 2 rovnakých kontrastných anatomických štruktúr napr. tumorov a ich vyživujúcich ciev pomocou rekonštrukčného algoritmu kombinujúceho anatomický obraz a obraz ciev s kontrastom. |  |  |  | áno
| 91. | Ovládanie pokročilých 3D aplikácií priamo od vyšetrovacieho stola. |  |  |  | áno
| 92. | Ukladanie a prehrávanie dynamických fluoroskopických slučiek |  |  |  | áno
| 93. | Pripojenie k počítačovej sieti a plna funkčnosť s PACS a NIS |  |  |  | áno
| 94. | Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACSu. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládacej a aj vyhodnocovacej konzoly |  |  |  | áno
| 95. | Obrazová záznamová kapacita pre matricu min.1024x1024/12 bit | obrazov | 25000
Minimálne vybavenie vyšetrovacej miestnosti
| 96. | min. 1ks medicínsky LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55“ s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1 s možnosťou pripojenia min. 8 externých video vstupov |  |  |  | áno
| 97. | Ochrana obrazovky veľkého displeja |  |  |  | áno
| 98. | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese |  |  |  | áno
| 99. | Operačné LED svetidlo inštalované na nastaviteľmom kĺbovom stropnom závese, so svietivosťou | LUX | 70000
| 100. | Radiačná ochrana upevnená z boku stola |  |  |  | áno
| 101. | Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM alebo ekvivalent |  |  |  | áno
| 102. | Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skiaskopie min. 10 min |  |  |  | áno
| 103. | Ovládací panel alebo dotykový displej s joyistikom, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy pre ovládnie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení |  |  |  | áno
Minimálne požiadavky na vybavenie ovládača
| 104. | Min. 1 display s uhlopriečkou min. 30" s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2xdispley s uhlopriečkou min. 27“ s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2 x display s min. uhlopriečkou 24" s natívnym formátom min. 1980x1024 |  |  |  | áno
| 105. | Display v ovládacej miestnosti musí vedieť zobraziť min.8 externých zdrojov, ktoré je možné ovládať min.1 klávesnicou a myšou z ovládača |  |  |  | áno
| 106. | Duálne ovládanie systému z obsluhovne |  |  |  | áno
| 107. | Sekundárny ovládací panel v ovládači pre kontrolu pohybov C-ramena a kolimátora |  |  |  | áno
| 108. | Sekundárne ovládanie vyšetrovacieho stola z ovládača |  |  |  | áno
| 109. | Sekundárny káblový nožný spínač v ovládači pre spuspenie snímkovania |  |  |  | áno
| 110. | Sekundárny ovládanie pre ovládanie obrazového systému, výber orgánových programov a post-processngových aplikácií z miestnosti ovládača |  |  |  | áno
POZNÁMKA: v prípade požiadaviek uvedených ako hodnota stanovená verejným obstarávateľom áno/nie - nie nevylučuje, verejný obstarávateľ informuje, že v prípade, ak uchádzač danú požiadavku nespĺňa - ponuka nebude vylúčená.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Príloha č. 7 Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky:Doplnenie prístrojového vybavenia - 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA (kalkulácia ceny)
Por. č. | Názov položky |  | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[9 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | 1-rovinoný angiografický prístroj vrátane príslušenstva |  | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kritérium na vyhodnotenie ponúk - celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky (najnižšia cena)
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva
Por. č. | Názov položky |  | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[9 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | 1-rovinoný angiografický prístroj vrátane príslušenstva |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Dodanie technologického priestorového usporiadania prístroja /návrh technickej pripravenosti miesta dodania |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Dodanie technologického projektu k stavebným úpravám |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Obchodné meno:
| Sídlo: | [5 empty] | podpis:
IČO:
| DIČ: | [5 empty] | meno:
| IČ DPH: | [5 empty] | pracovná pozícia:
pečiatka:
V ..................................., dňa ..............................
doplní uchádzač

## Príloha č. 9
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | V zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO podmienku účasti musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania
- | Za takúto osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
- | Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky.
V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním a na vyššie uvedené účely, predkladám toto čestné vyhlásenie a zároveň predkladám zoznam osôb podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1. | 2.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
uchádzač označí krížikom

## Príloha č. 10
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
min.požadovaná úroveň štandardov - min. 1 referencia v hodnote min. 700 000 € bez DPH
ZOZNAM REFERENCIÍ
Obchodné meno/názov, zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, IČO | Názov/stručný opis predmetu zákazky | Cena za dodaný tovar v EUR bez DPH resp. v EUR s DPH | Lehota dodania tovaru (mesiac a rok) | Odberateľ - kontaktná osoba, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail | Presný internetový odkaz na zverejnenú referenciu (v prípade, ak je referencia verejne prístupná napr. v databáze Evidencia referencií na stránke: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii )
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača