## Príloha č. 1A Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 A- Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Robotické telemanipulátory pre miniinvazívne operačné výkony
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony (s 2-ma konzolami, operačným systémom, mobilnou jednotkou, simulátorom a príslušenstvom) (Položka č. 1 v technickej špecifikácií PTK) | komplet | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny- uchádzač uvedie všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky 1 kompletného robotického prístroja s 2-konzolami, operačným systémom, simulátorom, mobilnou jednotkou a príslušenstvom vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise Položky č. 1 PTK/špecifikácia a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
| Platnosť ponuky |  |  | uchádzač uvedie presný dátum/resp. počet kalendárnych dní odo dňa predloženia ponuky (min. však 120 kalendárnych dní)
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 1B Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 B- Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Robotické telemanipulátory pre miniinvazívne operačné výkony
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony (s 2-ma konzolami, operačným systémom, mobilnou jednotkou, simulátorom a príslušenstvom) (Položka č. 1 v technickej špecifikácií PTK) | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony (s 1 konzolou, operačným systémom, mobilnou jednotkou a príslušenstvom) (Položka č. 2 v technickej špecifikácií PTK) | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny- uchádzač uvedie všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky 1 kompletného robotického prístroja s 2-konzolami, operačným systémom, simulátorom, mobilnou jednotkou a príslušenstvom vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise Položky č. 1 PTK/špecifikácia a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Informatívny rozpis ceny- uchádzač uvedie všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky 1 kompletného robotického prístroja s 1-konzolou, operačným systémom, mobilnou jednotkou a príslušenstvom vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise Položky č. 2 PTK/špecifikácia a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
| Platnosť ponuky |  |  | uchádzač uvedie presný dátum/resp. počet kalendárnych dní odo dňa predloženia ponuky (min. však 120 kalendárnych dní)
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Robotické telemanipulátory pre miniinvazívne operačné výkony
1.2 CPV:
33160000-9 Operačná technika
33162100-4 Prístroje operačnej sály
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Financovanie
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto PTK nevie jednoznačne uviesť spôsob a formu financovania. PTK je realizovaná hlavne za účelom stanovenia transparentného opisu predmetu zákazky a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, ak verejný obstarávateľ bude mať pridelené zdroje financovania kapitálové z kapitoly MZ SR alebo z finančných zdrojov z POO, tak financovanie bude ralizované z týchto zdrojov. V prípade, ak nedôjde k takémuto financovaniu, verejný obstarávateľ predpokladá financovanie z vlastných finančných prostriedkov
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Prístroj musí byť určený na výkon operačných výkonov na pacientoch v odboroch minimálne: gynekológia (celé spektrum onkologických výkonov v skorších aj neskorších štádiách), chirurgia (vrátane koloproktológie), urológia, ORL, detská chirurgia, hrudníková chirurgia a bariatrická chirurgia. Súčasťou predmetu PTK sú súvisiace služby: dodanie prístrojovej techniky na určené miesto, inštalácia, funkčná skúška, protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky, odovzdanie dokumentácie, odborné zaškolenie obsluhy, plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane výkonu povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku. Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná a schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie, ktorá vyhovuje platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód (v čase dodania tovaru)
Miestom dodania: pracoviská verejného obratávateľa - operačné sály nachádzajúce sa na Rastislavovej 43, 041 90 Košice a Tr. SNP 1, 040 11 Košice
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.
Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
| 1. | Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony (2 konzoly) | [5 empty] | ks | 1
| 1. | Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony (1 konzola) | [5 empty] | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
[7 empty] | spĺňa / nespĺňa | uchádzač uvedie presnú hodnotu | Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál-názov / strana napr.č.15).
| Položka č. 1 Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony (2 konzoly) |  | parametre
|  |  | MJ | min. | max. | presne
Minimálna konfigurácia systému obsahujúca:
| 1. | Konzola operatéra -2 ks |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Operačný systém - 1 ks |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Mobilná zobrazovacia jednotka - 1ks |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Simulátor (výukový modul plne funkčný pre robotický systém) - 1 ks |  |  |  | požaduje sa
| 5. | Príslušenstvo - celok |  |  |  | požaduje sa
Konzola operátora v počte 2ks
| 1. | Nezávislé riadiace centrum ovládané hlavným operatérom, ktorý umožňuje prenos pohybu rúk operatéra na robotické ramená operačného systému |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Konzola operatéra umožňuje ovládať všetky monopolárne, bipolárne a pokročilé nástroje, stapler a kameru |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Hlavné nástrojové ovládače s možnosťou prenosu silovej aj torznej spätnej väzby |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Možnosť nastavenia citlivosti prenosu pohybu operatéra na robotické ramená |  |  |  | požaduje sa
| 5. | 3D HD stereozobrazovač s rozlíšením |  | min. 1080i
| 6. | Ergonomický ovládací panel |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Dotykový panel pre prístup k audiu, videu, užívateľskému profilu a systémovým nastaveniam |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Panel pedálového ovládania – bezprostredné ovládanie monopolárnych, bipolárnych a pokročilých nástrojov vrátane kamier |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Konektor pre integráciu simulátora |  |  |  | požaduje sa
| 10. | SW pre ovládanie integrovaného stola, kompatibilného a plne komunikujúceho s robotickým operačným systémom |  |  |  | požaduje sa
| 11. | Eliminácia trasu rúk operatéra |  |  |  | požaduje sa
| 12. | Možnosť nastavenia citlivosti prenosu pohybu operatéra na robotické ramená |  |  |  | požaduje sa
| 13. | Pojazdné zariadenie (zabezpečujúce ľahší prenus) |  |  |  | požaduje sa
Mobilný operačný systém - 1 ks
| 1. | Mobilná operačná jednotka/systém so 4 robotickými ramenami |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Vlastný integrovaný pohon |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Laserový zameriavací systém pre určenie správnej polohy nad pacientom |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Prenos spätnej väzby pri kolízii ramien a dosiahnutie pohybového rozsahu |  |  |  | požaduje sa
| 5. | Optimalizácia pohybového rozsahu ramien, spätná silová a torzná väzba |  |  |  | požaduje sa
| 6. | Ovládanie a nastavenie prostredníctvom dotykového panelu |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Záložné napájanie - batérie |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Nízkoprofilová konštrukcia ramien, umožňujúca krátku vzdialenosť od portu |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Uhol otočenia | °(stupeň) | 500°
| 10. | Uhol sklonu | °(stupeň) | ± 75°
| 11. | Rotácia | °(stupeň) | 540°
| 12. | Automaticky určený stred rotácie pri všetkých ramenách |  |  |  | požaduje sa
| 13. | Pohybový rozsah pozdĺž osi vloženého nástroja | cm | 34
| 14. | Kĺbové nástroje s min. 7 stupňov voľnosti |  |  |  | požaduje sa
| 15. | Pri dosiahnutí limitu pohybového rozsahu niektorého z aktívnych kĺbov systém automaticky indikuje spätnou väzbou |  |  |  | požaduje sa
Mobilná zobrazovacia veža
| 1. | Zobrazovacia veža s obrazovkou a svetelným zdrojom a kamerou |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Dotyková obrazovka s možnosťou telestrácie s uhlopriečkou | cm | 60
| 3. | HD kvalita obrazu na obrazovke i v operačnom centre |  |  |  | požaduje sa
| 4. | 3D kvalita obrazu v operačnom centre bez nutnosti požitia 3D okuliarov |  |  |  | požaduje sa
| 5. | Dotyková obrazovka veže umožňuje operačnému tímu sledovať v priamom prenose informácie týkajúce sa operačného výkonu a zároveň majú prístup k ovládacím prvkom systému, nastavenie audia, videa a technickej podpory |  |  |  | požaduje sa
| 6. | Vizualizačný systém umožňujúci znázornenie minimálne dvoch externých videozdrojov v reálnom čase v zornom poli chirurga a na obrazovke |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Konektory pre zdroje videa, výstupy 3D HD videa, externé dátové úložisko USB |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Indikátor nástroja mimo obrazovku |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Celý systém vizualizačnej techniky umiestnený na mobilnom vozíku, s centrálnym brzdením alebo s kolieskami, ktoré sú jednotlivo brzdené |  |  |  | požaduje sa
| 10. | Prístup k operačnému poľu – multiportový, 8 mm – 12 mm |  |  |  | požaduje sa
| 11. | Integrovaný elektrokoagulačný pristroj: • s monopolárnou a bipolárnou koaguláciou – 1 kus • s pokročilou bipolárnou koaguláciou – 1 kus |  |  |  | požaduje sa
Simulátor - 1 ks
| 1. | Samostatný modul plne funkčný s robotickým operačným systémom |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Integrovaný výukový simulačný SW |  |  |  | požaduje sa
Príslušenstvo
| 1. | Štartovacia sada spotrebného materiálu a trénovacích nástrojov pre robotickú operatívu k robotickému systému | sada | 1
| 2. | Iniciálna sada na humanitné použitie pozostávajúca z: | sada | 1
| 2.1. | monopolárne káble | ks | 3
| 2.2. | bipolárne káble | ks | 3
| 2.3. | tyčinka na kontrolu priechodnosti kanýl | ks | 1
| 2.4. | kanyly s priemerom 8 mm | ks | 8
| 2.5. | kanyly s priemerom 12 mm | ks | 8
| 2.6. | obturátor tupý s priemerom 8 mm | ks | 3
| 2.7. | obturátor s priemerom 12 mm | ks | 3
| 3. | Inštrumentátium pre chirurgické, gynekologické a urologické výkony | sada | 1
| 4. | Sterilizačné boxy dodávané pre endoskopické vybavenie | ks | 4
| 5. | Endoskopy s priemerom 8 mm, šikmé 30° | ks | 3
| 5.1. | optické zväčšenie |  | 10x
| 5.2. | digitálne zväčšenie |  | 4x
| 6. | Endoskop s priemerom 8 mm, priamy 0° | ks | 1
| 7. | Ručná kamera s príslušenstvom plne funkčná na použitie s dodávaným robotickým systémom | ks | 1
| 8. | Nástroje musia umožňovať používanie integrovaných elektrokoagulačných prístrojov v priebehu operaácie |  |  |  | požaduje sa
Bezpečnosť systému
| 1. | Automatické oznámenie pri vade/poruche systému |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Senzory stereozobrazovača uzamknú ovládanie nástrojov ako náhle sa hlava operatéra vzdiali od zobrazovacej konzoly |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Oznámenie o vadách/poruchách spôsobených neúmyselnými pohybmi nástrojov |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Kontrola pozície nástrojov |  |  |  | požaduje sa
| 5. | Výmena nástrojov s navedením – nástroje sa vrátia späť do príslušnej polohy v operačnom poli |  |  |  | požaduje sa
| 6. | Stapler vybavený senzorom hrúbky tkaniva, ktorý informuje operatéra o tom, či hrúbka tkaniva zodpovedá typu založeného zásobníka svoriek |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Funkcia automatickej detekcie kanyly blokuje akýkoľvek pohyb operačného systému v priebehu operácie |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Pre lepšiu komunikáciu na operačnom sále sú komponenty prepojené systémom obojsmerného audioprenosu |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Výstupy 2D a 3D videa vo vysokom rozlíšení umožňujú pripojiť externé obrazovky na operačnom sále |  |  |  | požaduje sa
| Položka č. 2 Robotický telemanipulátor pre miniinvazívne operačné výkony (1 konzola) |  | parametre |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
|  |  | MJ | min. | max. | presne | spĺňa / nespĺňa | uchádzač uvedie presnú hodnotu | Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál-názov / strana napr.č.15).
Minimálna konfigurácia systému obsahujúca:
| 1. | Konzola operatéra-1 ks |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Operačný systém-1ks |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Mobilná zobrazovacia jednotka-1ks |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Príslušenstvo - celok |  |  |  | požaduje sa
Konzola operátora v počte 1 ks
| 1. | Nezávislé riadiace centrum ovládané hlavným operatérom, ktorý umožňuje prenos pohybu rúk operatéra na robotické ramená operačného systému |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Konzola operatéra umožňuje ovládať všetky monopolárne, bipolárne a pokročilé nástroje, stapler a kameru |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Hlavné nástrojové ovládače s možnosťou prenosu silovej aj torznej spätnej väzby |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Možnosť nastavenia citlivosti prenosu pohybu operatéra na robotické ramená |  |  |  | požaduje sa
| 5. | 3D HD stereozobrazovač s rozlíšením |  | min. 1080i
| 6. | Ergonomický ovládací panel |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Dotykový panel pre prístup k audiu, videu, užívateľskému profilu a systémovým nastaveniam |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Panel pedálového ovládania – bezprostredné ovládanie monopolárnych, bipolárnych a pokročilých nástrojov vrátane kamier |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Konektor pre integráciu simulátora |  |  |  | požaduje sa
| 10. | SW pre ovládanie integrovaného stola, kompatibilného a plne komunikujúceho s robotickým operačným systémom |  |  |  | požaduje sa
| 11. | Eliminácia trasu rúk operatéra |  |  |  | požaduje sa
| 12. | Možnosť nastavenia citlivosti prenosu pohybu operatéra na robotické rameno |  |  |  | požaduje sa
| 13. | Pojazdné zariadenie (zabezpečujúce ľahší prenus) |  |  |  | požaduje sa
Mobilný operačný systém - 1 ks
| 1. | Mobilná operačná jednotka/systém so 2 robotickými ramenami |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Vlastný integrovaný pohon |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Laserový zameriavací systém pre určenie správnej polohy nad pacientom |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Prenos spätnej väzby pri kolízii ramien a dosiahnutie pohybového rozsahu |  |  |  | požaduje sa
| 5. | Optimalizácia pohybového rozsahu ramien, spätná silová a torzná väzba |  |  |  | požaduje sa
| 6. | Ovládanie a nastavenie prostredníctvom dotykového panelu |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Záložné napájanie - batérie |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Nízkoprofilová konštrukcia ramien, umožňujúca krátku vzdialenosť od portu |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Uhol otočenia | °(stupeň) | 500°
| 10. | Uhol sklonu | °(stupeň) | ± 75°
| 11. | Rotácia | °(stupeň) | 540°
| 12. | Automaticky určený stred rotácie pri všetkých ramenách |  |  |  | požaduje sa
| 13. | Pohybový rozsah pozdĺž osi vloženého nástroja | cm | 34
| 14. | Kĺbové nástroje s min. 7 stupňov voľnosti |  |  |  | požaduje sa
| 15. | Pri dosiahnutí limitu pohybového rozsahu niektorého z aktívnych kĺbov systém automaticky indikuje spätnou väzbou |  |  |  | požaduje sa
Mobilná zobrazovacia veža
| 1. | Zobrazovacia veža s obrazovkou a svetelným zdrojom a kamerou |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Dotyková obrazovka s možnosťou telestrácie s uhlopriečkou | cm | 60
| 3. | HD kvalita obrazu na obrazovke i v operačnom centre |  |  |  | požaduje sa
| 4. | 3D kvalita obrazu v operačnom centre bez nutnosti požitia 3D okuliarov |  |  |  | požaduje sa
| 5. | Dotyková obrazovka veže umožňuje operačnému tímu sledovať v priamom prenose informácie týkajúce sa operačného výkonu a zároveň majú prístup k ovládacím prvkom systému, nastavenie audia, videa a technickej podpory |  |  |  | požaduje sa
| 6. | Vizualizačný systém umožňujúci znázornenie minimálne dvoch externých videozdrojov v reálnom čase v zornom poli chirurga a na obrazovke |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Konektory pre zdroje videa, výstupy 3D HD videa, externé dátové úložisko USB |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Indikátor nástroja mimo obrazovku |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Celý systém vizualizačnej techniky umiestnený na mobilnom vozíku, s centrálnym brzdením alebo s kolieskami, ktoré sú jednotlivo brzdené |  |  |  | požaduje sa
| 10. | Prístup k operačnému poľu – multiportový, 8 mm – 12 mm |  |  |  | požaduje sa
| 11. | Integrovaný elektrokoagulačný pristroj: • s monopolárnou a bipolárnou koaguláciou – 1 kus • s pokročilou bipolárnou koaguláciou – 1 kus |  |  |  | požaduje sa
Príslušenstvo
| 1. | Štartovacia sada spotrebného materiálu a trénovacích nástrojov pre robotickú operatívu k robotickému systému | sada | 1
| 2. | Iniciálna sada na humanitné použitie pozostávajúca z: | sada | 1
| 2.1. | monopolárne káble | ks | 3
| 2.2. | bipolárne káble | ks | 3
| 2.3. | tyčinka na kontrolu priechodnoti kanýl | ks | 1
| 2.4. | kanyly s priemerom 8 mm | ks | 8
| 2.5. | kanyly s priemerom 12 mm | ks | 8
| 2.6. | obturátor tupý s priemerom 8 mm | ks | 3
| 2.7. | obturátor s priemerom 12 mm | ks | 3
| 3. | Inštrumentátium pre chirurgické, gynekologické a urologické výkony | sada | 1
| 4. | Sterilizačné boxy dodávané pre endoskopické vybavenie | ks | 4
| 5. | Endoskopy s priemerom 8 mm, šikmé 30° | ks | 3
| 5.1. | optické zväčšenie |  | 10x
| 5.2. | digitálne zväčšenie |  | 4x
| 6. | Endoskop s priemerom 8 mm, priamy 0° | ks | 1
| 7. | Nástroje musia umožňovať používanie integrovaných elektrokoagulačných prístrojov v priebehu operácie |  |  |  | požaduje sa
Bezpečnosť systému
| 1. | Automatické oznámenie pri vade/poruche systému |  |  |  | požaduje sa
| 2. | Senzory stereozobrazovača uzamknú ovládanie nástrojov ako náhle sa hlava operatéra vzdiali od zobrazovacej konzoly |  |  |  | požaduje sa
| 3. | Oznámenie o vadách/poruchách spôsobených neúmyselnými pohybmi nástrojov |  |  |  | požaduje sa
| 4. | Kontrola pozície nástrojov |  |  |  | požaduje sa
| 5. | Výmena nástrojov s navedením – nástroje sa vrátia späť do príslušnej polohy v operačnom poli |  |  |  | požaduje sa
| 6. | Stapler vybavený senzorom hrúbky tkaniva, ktorý informuje operatéra o tom, či hrúbka tkaniva zodpovedá typu založeného zásobníka svoriek |  |  |  | požaduje sa
| 7. | Funkcia automatickej detekcie kanyly blokuje akýkoľvek pohyb operačného systému v priebehu operácie |  |  |  | požaduje sa
| 8. | Pre lepšiu komunikáciu na operačnom sále sú komponenty prepojené systémom obojsmerného audioprenosu |  |  |  | požaduje sa
| 9. | Výstupy 2D a 3D videa vo vysokom rozlíšení umožňujú pripojiť externé obrazovky na operačnom sále |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[7 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
| 2. | Požaduje sa dodanie robotických telemanipulátorov pre miniinvazívne operačné výkony (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
| 2.1 | do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
| 2.2 | v pracovných dňoch,
| 2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
| 2.4 | do sídla verejného obstaráteľa (ďalej len"objednávateľ") na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu. Objednávateľ neakceptuje dodanie prístroja po častiach,
| 2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
| 2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať).V protokole musí byť uvedený zároveň aj položkovitý odpočet odovzdaných dokumentov, vyhlásenie o odbornom zaškolení zamestnancov, vyhlásenie o inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky, vyhlásenie o udelení autorských licencií, ak sa vzťahujú na predmet kúpy.
| 3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
| 3.1. | Pred dodaním prístroja a najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy dodávateľ doručí kompletný návrh priestorového usporiadania dodávky prístroja vypracovaný tak, aby objednávateľ na základe tohto dokumentu dokázal pripraviť miesto inštalácie prístroja (min. z dôvodu zabezpečenia elektrického prúdu - napájania prístroja a pod.)
| 4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
| 4.1 | Uvedenie prístroja do prevádzky vykoná dodávateľ najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa dodania prístroja.
| 5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
| 5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
| 5.2 | záručný list,
| 5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
| 5.4 | inštalačný protokol,
| 5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
| 6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
| 7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
| 7.1 | Riadnym dodaním prístroja sa rozumie dodanie prístroja, jeho inštalácia, stustenie prístroja do prevádzky, vykonanie školenia zamestnancov (min. 8 školiacich cyklov pre jedného zamestnanca objednávateľa a jedného asistenta, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania prístroja. O zaškolení bude vyhotovený protokol, v ktorom bude uvedený minimálne počet vyškolených osôb, ich mená a podpisy, rozsah a druh školenia, termín a dĺžka trvania, miesto zaškolenia a meno/mená osoby/osôb zodpovedných za školenie vrátane ich podpisov. Presný termín a miesto školenia budú určené po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Objednávateľ požaduje vykonanie školenia min. pre 10 lekárov pričom každý z lekárov bude mať aj asistenta) - platí pri jednom dodanom prístroji
| 8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroji za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis kedykoľvek počas poskytovania servisných služieb. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
| 8.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
| 8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
| 8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update/upgrade softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
| 8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
| 8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu a vykonanie upgradu/updatu softvérových funkcionalít prístroja podľa odporúčaní výrobcu prístroja
| 8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
| 8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
| 8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp, dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
| 8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
| 8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
| 9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
| 9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
| 10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
| 10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 24 hodín od zistenia vady
| 10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - do 48 hodín, najneskôr do 72 hodín od zistenia vady.
| 11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
| 12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
| 13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
| 14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
| 15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
| 16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
| 16.1. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
| 16.2. | Dodávateľ sa zaväzuje prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia minimálne v rozsahu podľa § 8, 11, 12, 13, 15 a 17 Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení; tak, aby boli naplnené ciele zmluvy a zachovaná požadovaná úroveň kybernetickej bezpečnosti vzhľadom na aktuálne bezpečnostné riziká.
| 16.3. | Pri riešení možných incidentov sú zmluvné strany povinné na žiadosť druhej zmluvnej strany spolupracovať s Národným bezpečnostným úradom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané z vlastnej činnosti podľa tejto zmluvy alebo inak, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie incidentu.
| 17. | Dodávateľ garantuje uptime tovaru (prístroja): minimálne D= 98% pričom pre výpočet percentuálnej funkčnosti sa ako základ berie počet kalendárnych dní v roku. Výpočet parametra D – dostupnosti prevádzky tovaru je nasledovná: (T – V) D = --------- x 100 T D – dostupnosť prevádzky tovaru v percentách T – počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky, počítané ako počet kalendárnych dní v roku * 24 hodín V – výpadok prevádzky tovaru v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky, pričom výpadkom prevádzky tovaru sa rozumie taký prevádzkový stav tovaru, kedy v dôsledku výskytu vady na tovare je nedostupná alebo chybná funkčnosť jednej alebo viacerých funkcionalít tovaru nevyhnutných na jeho používanie dohodnutým spôsobom popísaným v dodanej prevádzkovej dokumentácii, pričom chybná alebo nedostupná funkcionalita má negatívne dopady na činnosť tovaru a nie je možné použiť tovar vôbec alebo v požadovanej kvalite, alebo v požadovanom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania minimálnej dostupnosti prevádzky tovaru uvedenej v tejto zmluve, má kupujúci právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku
. | 17.1. | Ak D je v danom kalendárnom roku menej ako 98 % vzniká objednávateľov (ďalej aj "kupujúcemu") nárok na náhradu škody a ušlého zisku vypočítaného dosadením hodnôt do nasledovného vzorca: N = (DD – DV) x PV x PP, v ktorom N je výška nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku v eurách; DD je 2 % počtu dní, počas ktorých môže mať tovar výpadok v kalendárnom roku (t.j. rozdiel medzi 100% dostupnosťou tovaru v roku a povoleným minimálnym parametrom dostupnosti tovaru stanoveným na 95%). Počet dní sa určí vzorcom (2% z T)/24, pričom T je počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky tovaru; DV je počet dní výpadku tovaru, pričom tento údaj sa vypočíta vzorcom (V/24), pričom V je výpadok prevádzky tovaru v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky tovaru; PV je priemerný denný počet výkonov, ktorý sa určí ako počet výkonov, ktoré boli na tovare urobené a vyúčtované za čas trvania prevádzky tovaru počas príslušného kalendárneho roka, PP je priemerná platba za 1 výkon urobený na tovare v eurách prijatá kupujúcim, ktorá sa určí ako podiel počtu výkonov urobených na tovare v príslušnom kalendárnom roku a súčtu sumy prijatých platieb za všetky výkony urobené na tovare v príslušnom kalendárnom roku. Uplatnenie nároku na náhradu škody a ušlého zisku sa uplatňuje na základe vyhodnotenia dostupnosti prevádzky tovaru vždy za predchádzajúci kalendárny rok trvania kúpnej zmluvy. Prvým obdobím, za ktoré sa vyhodnocuje dostupnosť prevádzky tovaru je obdobie začínajúce 1. kalendárnym dňom nasledujúcim po dni nasadenia tovaru do prevádzky a končiace 31. decembrom kalendárneho roka v ktorom bol tovar nasadený do prevádzky. Nasledujúce obdobia vždy začínajú 1. januárom daného kalendárneho roka platnosti kúpnej zmluvy a končia 31. decembrom daného kalendárneho roka alebo dňom ukončenia platnosti kúpnej zmluvy ak zmluva skončí platnosť pred 31. decembrom daného kalendárneho roka.
| 18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov a komponentov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
| 19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
| 19.1. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
| 20. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.
| 21. | Dodávateľ berie na vedomie, že verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto PTK nevie presne určiť zdroje financovania, ktoré použije na úhradu dodaných prístrojov.
| 21.1. | V prípade, ak financovanie tejto zákazky bude realizované z vlastných zdrojov objednávateľa, objednávateľ požaduje kúpnu cenu tovaru rozdeliť do samostatných úhrad po dobu min. 4 rokov. (v tejto súvislosti objednávateľ žiada o návrh možnosti formy úhrady tovaru zo strany dodávateľa) Dokument o možnom spôsobe, forme a podmienok čiastkových úhrad kúpnej ceny tovaru predloží dodávateľ v rámci tejto realizovanej PTK.
| 21.2. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet kúpy môže byť hradený z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti resp. z kapitálových zdrojov z kapitoly MZ SR (pokiaľ budú objednávateľovi pridelené) a v tejto súvislosti dodávateľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s dodávaním tovaru a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V tejto súvislosti dáva objednávateľ na vedomie - že forma úhrady môže byť aj POO/čiastočne vlastné zdroje resp. KV/čiastočne vlastné zdroje.
| 22. | Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
| 23. | Zmluvné strany sa dohodli, že ku všetkým dielam chráneným zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, ktoré dodá dodávateľ objednávateľovi (resp. predávajúci kupujúcemu) v rámci dodávky tovaru alebo v rámci poskytovania služieb záručného autorizovaného servisu k dodanému tovaru (najmä, nie však výlučne k dielam charakteru individualizovaný softvér, štandardný (krabicový) softvér, operačný systém a pod.), platí, že dodávateľ dňom podpisu dodacieho listu udeľuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu/sublicenciu na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na účel, na ktorý bol softvér alebo dielo vytvorené alebo dodané objednávateľovi. Dodávateľ súhlasí, aby objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru alebo diela rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia/sublicencia udelená na základe zmluvného vzťahu objednávateľovi. Licencia/sublicencia sa udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie ako aj odmena za udelenie súhlasu na udelenie sublicencie je už zahrnutá v kúpnej cene za tovar. Udelená licencia/sublicencia a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením platnosti zmluvného vzťahu dotknuté a licencia/sublicencia udelená podľa tejto zmluvy sa považuje za licenciu/sublicenciu uhradenú počas celej doby trvania licencie/sublicencie. V prípade, ak počas platnosti zmluvného vzťahu dodá dodávateľ objednávateľovi tovaru upgrade alebo update softvéru tovaru, resp. iné zmeny softvéru tovaru, alebo ak dodávateľ počas platnosti zmluvného vzťahu nahradí pôvodne dodaný softvér tovaru novým softvérom tovaru alebo inou verziou (spravidla vyššou verziou) pôvodného softvéru tovaru, platí že dodaním takéhoto upgrade, update, alebo dodaním inej zmeny softvéru tovaru alebo inej verzie softvéru tovaru udelil dodávateľ objednávateľovi licenciu/sublicenciu k takémuto upgrade, update, inej zmene alebo vyššej verzii v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako bola udelená k pôvodnému softvéru tovaru.
| 24. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na časť I. predmetu zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[7 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
| 2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácií prístroja vystavený ŠUKL.
| 3. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
| 4. | Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 1 A, Príloha č. 1B
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému prístroju
| Príloha č. 3 | Kalkulácia čiastkových úhrad kúpnej ceny tovaru (uchádzač navrhne spôsob, formu a najdlšie možné obdobie na realizáciu čiastkových úhrad za tovar) - v prípade financovania z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Uchádzač presne uvedie čiastkové úhrady - od 1-vej úhrady po poslednú úhradu za tovar a zároveň podmienky takéjto formy čiastkových úhrad.
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený prístroj v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného prístroja, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
| V: | [5 empty] | podpis:
| Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: