Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia

Názov predmetu zákazky: „Prenosný dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, salinity umožňujúci paralelné meranie pH, vodivosti, salinity a teploty vo vodných roztokoch“ (ID zákazky 66673)

- Predmetom zákazky je dodanie laboratórnej techniky - prenosného dvojkanálového prístroja na meranie pH, vodivosti, salinity a teploty vo vodných roztokoch pre sekciu krízového riadenia MV SR.

- Hlavný kód CPV:

38416000-4	pH metre

Doplňujúci kód CPV:

38000000-5 	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel).

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- školenie: pre 3 osoby v mieste dodania (Sekcia krízového riadenia, Kontrolné chemické laboratórium CO, Príboj 559, 976 13  Slovenská Ľupča) v trvaní max. 4 hodiny. Predmetom školenia bude ovládanie prístroja, prezentácia výsledkov. Školenie bude realizované bez certifikátu a bez certifikovaného školiteľa, ale s potvrdením o účasti na školení dotknutých osôb.

Všetky súvisiace služby musia byť zahrnuté v celkovej cene za predmet zákazky.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Zároveň sa požaduje záručný servis vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom dodaného zariadenia.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu, záručné listy a iné doklady podľa druhu tovaru v slovenskom alebo českom jazyku.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota dodania je: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania:

Sekcia krízového riadenia, Kontrolné chemické laboratórium CO, Príboj 559, 976 13  Slovenská Ľupča.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (uchádzač vyplní prázdne biele polia) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, salinity |  |  |  |
| Výrobca/typové označenie: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 1 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Určenie: | Prenosný dvojkanálový prístroj umožňujúci paralelné meranie pH, vodivosti, salinity a teploty vo vodných roztokoch | N/A |  |
| Rozmery: | Dĺžka: max. 220 mm |  | N/A |
|  | Šírka: max. 100 mm |  | N/A |
|  | Hĺbka: max. 40 mm |  | N/A |
| Hmotnosť: | Max. 500 g |  | N/A |
| Presnosť merania (mV /pH /°C): | Min. ± 0,2 / ± 0,005 / ± 0,2 |  | N/A |
| Rozlíšenie (mV /pH /°C): | Min. 0,1 / 0,002 / 0,1 |  | N/A |
| Export: | Prístroj musí umožňovať export nameraných výsledkov cez USB port, resp. tlač výsledkov pomocou externej tlačiarne, kapacita pamäte – min. 10 000 výsledkov |  | N/A |
| Funkcia: | Musí obsahovať funkciu GLP (výsledky s ID používateľa, časová značka, ID elektródy) | N/A |  |
| Displej: | Farebný, veľkosť min. 3,5“ |  | N/A |
| Napájanie: | Zo siete, ako aj cez nabíjateľnú batériu min. 2.500 mAh |  | N/A |
| Vodotesnosť: | Vodotesný, krytie IP 67 | N/A |  |
| PRÍSLUŠENSTVO |  |  |  |
| Sklenená kombinovaná pH elektróda: | Priemer: do 12 mm |  | N/A |
|  | Merací rozsah: pH 0 - 13 |  | N/A |
|  | Teplotný rozsah merania: min. do 60°C |  | N/A |
|  | Dĺžka kábla elektródy vrátane koncoviek: min. 1 000 mm |  | N/A |
| Elektróda vhodná na meranie vodivosti vo vodných roztokoch: | Priemer: do 12 mm |  | N/A |
|  | Konštanta cely: c=0,5 cm-1 |  | N/A |
|  | Integrovaný teplotný senzor s rozsahom merania vodivosti 0,05 – 250 mS.cm-1 |  | N/A |
|  | Teplotný rozsah merania min. do 60°C |  | N/A |
|  | Dĺžka kábla elektródy vrátane koncoviek: min. 1 000 mm |  | N/A |
| Stojan s príslušenstvom |  | N/A |  |