## Technická špecifikácia
Predmet zákazky: Zartiadenia počítačovej tomografie
Počítačová tomografia photoncountung 1 ks
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Typ zariadenia
Výrobca
ŠÚKL kód
Trieda zdravotníckej pomôcky
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
| Počítačová tomografia |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra * nakoľko obstarávateľ nedisponuje špecifikáciami špecializovaných softvérov, žiadame uchádzača o uvedenie popisu funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať.
|  |  | MJ | min. | max. | presne
| 1. | CT skener s technológiou photon counting | ks |  |  | 1
| 2. | Dual source skener |  |  |  | áno
| 3 | Otvor gantry | cm | 80
| 4 | Fyzický alebo digitálny náklon gantry | ° (stupeň) | ± 30
| 5 | Absolútny výkon generátora (súčasne pre oba) | kW | 220
| 6 | Rýchlosť chladenia anódy žiariča | kHU/min | 1600
| 7 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: lowest | kV |  | 70
| 8 | Rozsah voľby napätia RTG žiariča: highest | kV | 135
| 9 | Voľba napätia RTG žiariča minimálne v rozsahu 5 možných hodnôt |  |  |  | áno
| 10 | Hodnota voľby maximálneho anódovéhoo prúdu | mA | 1100
| 11 | Súbor fyzických detektorov pozdĺž osi Z | počet | 256
| 12 | Počet nasnímaných rezov počas jednej 360° rotácie | počet | 512
| 13 | Aktívna kolimácia v smere osi Z v izocentre | mm | 40
| 14 | Najtenšia nasnímaná hrúbka rezu vo všetkých vrstvách | mm |  | 0.6
| 15 | Priestorové rozlíšenie pri 2% MTF v rovine XY | lp/cm | 30
| 16 | Natívne časové rozlíšenie | ms |  | 80
| 17 | Maximálna veľkosť štandardného FOV | cm | 50
| 18 | Veľkosť rozšíreného FOV | cm | 70
| 19 | Najkratší skenovací čas pre všeobecnú diagnostiku (360° otočka) | s |  | 0.28
| 20 | Veľkosť rekonštrukčnej matice | px .px | 512 x 512
| 21 | Rýchlosť rekonštrukcie rezov v matici 512 x 512 | obr/s | 55
| 22 | Automatické sleodvanie sýtenia kontrastnou látkou a automatické spustenie akvizície po dosiahnutí optimálneho nasýtenia |  |  |  | áno
| 23 | Filtrácia kovových objektov |  |  |  | áno
| 24 | Automatická selekcia vyšetrovacích protokolov |  |  |  | áno
| 25 | EKG gating + monitor |  |  |  | áno
| 26 | Automatické nastavenie kV podľa habitu pacienta, pred skenovaním |  |  |  | áno
| 27 | Systém musí mať možnosť snímania duálnou energiou |  |  |  | áno
| 28 | Automatická rekonštrukcia sagitálnych, koronárnych a zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov do protokolu |  |  |  | áno
| 29 | Rekonštrukcia mono-energetických obrazov pre rôzne energie z rutinných skenov |  |  |  | áno
| 30 | Rekonštrukcia multienergetických obrazov, pre retrospektívne spracovanie |  |  |  | áno
| 31 | Orgánová modulácia mA v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase |  |  |  | áno
| 32 | Oznámenie a upozornenie o prekročení nastavenia referenčnej dávky pacienta na vyšetrovanú oblasť |  |  |  | áno
| 33 | Rekonštrukčné techniky využívajúce technológie AI pre všetky vyšetrovacie protokoly |  |  |  | áno
| 34 | Iteratívne rekonštrukčné techniky využívajúce iteráciu RAW dát |  |  |  | áno
| 35 | Nosnosť pacientskeho stola (pri zachovaní pozície) | kg | 320
| 36 | Vertikálny posun stola v rozsahu | cm | 35
| 37 | Horizontálny skenovací rozsah stola pri špirálovej akvizícii v osi Z | cm | 200
| 38 | Výška dosky stola pri najnižšej pozícii | cm |  | 40
| 39 | Musí mať možnosť manuálneho vysunutia stola s pacientom v urgentnom prípade |  |  |  | áno
| 40 | Nožný spínač na ovládanie pohybov pacientskeho stola |  |  |  | áno
| 41 | 3D kamera alebo hardvérový ekvivalent s nasledujúcimi minimálnymi požiadavkami: 1) umiestnenie pacienta do izocentra, 2) sledovanie potenciálnej kolízie pacienta s gantry, 3) kamera alebo HW spoločne s displejom na gantry umožňuje zobraziť pacienta v reálnom čase, 4) kamera alebo HW spoločne s displejom na gantry je schopná navrhnúť obsluhe zoznam protokolov na zákaĺade vyšetrovanej oblasti |  |  |  | áno
| 42 | 3 laserové lúče (sagitálny, axiálny, koronárny) pre určenie izocentra |  |  |  | áno
| 43 | Automatická detekcia pozície pacienta na stole (hlavou alebo nohrami napred) |  |  |  | áno
| 44 | Displej, integrovaný na gantry pre zobrazenie identifikačných údajov pacienta a základných parametrov |  |  |  | áno
| 45 | Funkcia bolus tracking |  |  |  | áno
| 46 | Sekvenčná CT skiaskopia |  |  |  | áno
| 47 | Skenovanie perfúzie mozgu, srdca, orgánov brucha plynulým skenovaním, nie sekvenčným, pre kvantitatívne výsledky v rozsahu | mm | 80
| 48 | Rozsah vyšetrenia perfúzie pečene, nie sekvenčným skenovaním, s použitím jedného bolusu kontrastnej látky, bez posunu stola do rozsahu | mm | 160
| 49 | Vyšetrenie dynamickej 4D CT angiografie do rozsahu | mm | 100
| 50 | Intuitívne vizuálne zobrazovanie pokynov na zadržanie dychu |  |  |  | áno
| 51 | Počítačová jednotka akvizičnej stanice s počtom jadier | ks | 6
| 52 | Farebný monitor akvizičnej stanice: - 2 ks ak min.19" a viac - 1 ks ak min. 27" a viac |  |  |  | áno
| 53 | Myš a klávesnica k akvizičnej stanici |  |  |  | áno
| 54 | Príslušná grafická karta k akvizičnej stanici pre pripojenie min. 2 monitorov |  |  |  | áno
| 55 | RAM akvizičnej stanice | GB | 64
| 56 | SSD akvizičnej stanice | TB | 1
| 57 | Operačný systém akvizičnej stanice min. Windows 11 alebo ekvivalent |  |  |  | áno
| 58 | USB konektor pre externé pamäťové médiá k akvizičnej stanici |  |  |  | áno
| 59 | DVD archivačné zariadenie k akvizičnej stanici |  |  |  | áno
| 60 | Sieťové rozhranie ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami |  |  |  | áno
| 61 | Záložný zdroj akvizičnej stanice (UPS) |  |  |  | áno
| 62 | Softvér pre rekonštrukciu a úpravu 2D, 3D, MIP, min.IP, SSD, VRT, MPR, CPR, axiálna projekcia |  |  |  | áno
| 63 | Schopnosť vykonávať kombináciu akvizičných činností s možnosťou softvérového rozhrania vyhodnocovacích činností |  |  |  | áno
| 64 | Užívateľské rozhranie pre skenovanie a prehliadanie získaných obrazov |  |  |  | áno
| 65 | Zoom, text, anotácia v obraze, vyznačenie ROI |  |  |  | áno
| 66 | Zobrazenie viacerých obrazov vo viacerých oknách na displeji s možnosť práce s jednotlivými zobrazenými oknami |  |  |  | áno
| 67 | Možnosť ovládania pohybov vyšetrovacieho diagnostického stola priamo z konzoly min. v smere hore a dolu, a dovnútra /von |  |  |  | áno
| 68 | Musí umožňiť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu |  |  |  | áno
| 69 | Audio systém pre hlasové pokyny (intercom) pre komunikáciu s pacientom a jeho kontrolu |  |  |  | áno
| 70 | Musí mať možnosť vypnutia RTG žiarenia (RTG lampa v hornej pozícii), pre zníženie radiačnej záťaže na ruky rádiológa |  |  |  | áno
| 71 | Automatické meranie dávky (DAP meter alebo iné riešenie) |  |  |  | áno
| 72 | DICOM: Send/StC, print,Query/Retrieve,Worklist/MPPS, Dose Structured Report |  |  |  | áno
| 73 | Bezdrôtová komunikácia s ovládacou konzolou a ovládanie CT ovládača prostredníctvom dotykového panela umiestneného na gantry |  |  |  | áno
| Popisná stanica + softvér | Špecializovaný softvér | Mj. | Min. | Max. | Presne |  | celkovo 4
| 74 | Počítačová jednotka popisnej stanice s minimálne 6-jadrovým procesorom |  |  |  | áno
| 75 | Dva diagnostické farebné min. 3 Mpix monitory popisnej stanice, svietivosť min. 400 cd/m2 | palce | 21.3
| 76 | Kancelársky monitor popisnej stanice na pripojenie k NIS/RIS | palce | 23.4
| 77 | Operačný systém popisnej stanice min. Windows 11 alebo ekvivalent |  |  |  | áno
| 78 | RAM popisnej stanice | GB | 256
| 79 | SSD popisnej stanice | TB | 1
| 80 | Kapacita systému diagnostického serveru | TB | 15
| 81 | Myš a klávesnica |  |  |  | áno
| 82 | Príslušná grafická karta podporujúca pripojenie min. 3 monitorov |  |  |  | áno
| 83 | USB konektor pre externé pamäťové médiá |  |  |  | áno
| 84 | DVD archivačné zariadenie |  |  |  | áno
| 85 | Sieťové rozhranie ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami |  |  |  | áno
| 86 | Počet simultánne pracujúcích užívateľov klient serverového riešenia (pre zabezpčenie pripojenia pre XY pracujúcich používateľov, počet vychádzajúci z počtu popisných staníc, min. však v počte 6 pracujúcich užívateľov) |  |  |  | áno
| 87 | Záložný zdroj pre server a popisnú stanicu |  |  |  | áno
| 88 | Požadovaná je plná kompatibilita všetkých dodaných komponentov s PACS a NIS používaných v nemocnici |  |  |  | áno
| 89 | Export dát vo formáte DICOM, AVI, JPEG |  |  |  | áno
| 90 | Plná DICOM 3.0 a vyšší kompatibilita |  |  |  | áno
| 91 | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) |  |  |  | áno
| Rozšírené softvérové vybavenie popisnej a akvizičnej stanice | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 92 | Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách. - Meria vzdialenosť a uhol od miesta vpichu k cieľu - Možnosť zobraziť na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch. |  |  |  | áno |  | 1 ks
| 93 | Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach: -podpora a plánovanie dráh vpichu pre viacero ihiel, -meranie vzdialeností a uhlov od bodu vpichu do cieľového bodu na jednom alebo viacerých axiálnych rezoch vo viacerých rovinách, -rýchle režímy skenovania pre dynamické sledovanie ihly, -režím pre flexibilné objemové pokrytie v kombinácii s 3D moduláciou mA a orgánovou moduláciou -možnosť fúzie obrazov počas plánovania s obrazmi s MR. |  |  |  | áno |  | 1 ks
| 94 | Softvér pre zobrazenie perfúzie mozgu. srdca, orgánov brucha |  |  |  | áno |  | 4
| 95 | Softvérový balík na všeobecnú vaskulárnu analýzu |  |  |  | áno |  | 4
| 96 | Softvér pre detekciu intrakraniálneho krvácania |  |  |  | áno |  | 4
| 97 | CT pokročilá angiografia alebo ekvivalent - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov |  |  |  | áno |  | 4
| 98 | Softvérový balík pre vizualizáciu prekrvenia jednotlivých orgánov |  |  |  | áno |  | 4
| 99 | Softvérový balík pre multimodálne prezeranie na zobrazenie súborov údajov CT a MRI |  |  |  | áno |  | 4
| 100 | CT spektrálne vyšetrenia s min. funkcionalitami: -prezeranie spektrálnych snímok, -zobrazenie jódových máp, -zobrazenie VUE (virtual unenhanced), -zobrazenie nekontrastného obrazu VNC (virtual non-contrast), -materiálová dekompozícia pre odlíšenie vápnika a kostnej drene, -zobrazenie elektrónovej hustoty a efektívnej Z mapy, -zobrazenie perfúzie PBV a jódovej mapy v pľúcach, -zobrazenie chemických rozdielov v zložení materiálu pre odlíšenie obličkových kameňov, -farebné odlíšenie močoviny, kosti, kostnej drene a kontrastnej látky, -odlíšenie kontrastnej látky od vnútrolebečného krvácania |  |  |  | áno |  | 4
| 101 | Softvér pre hodnotenie telových objemových perfúzií |  |  |  | áno |  | 4
| 102 | Softvér pre kvantitatívnu charakterizáciu tukového tkaniva v pečeni s vyhodnotením v celom objeme pečene |  |  |  | áno |  | 4
| 103 | CT kolonoskopia s min. funkcionalitami: -automatického vyhľadávania polypov, plochých lézií -automatická segmentácia hrubého čreva s 2D aj 3D pohľadom, -automatické značkovanie a subtrakcia tekutín / stolice, -zobrazenie MPR / prelet hrubým črevom |  |  |  | áno |  | 4
| 104 | Neurologický softvér s min. funkcionalitami: - odstránenie kostných štruktúr - automatické stanovenie ASPECT skóre - hodnotenie cievneho zásobenia mozgu - perfúzia mozgu | [5 empty] | 4
| 105 | CT bronchoskopia s min. funkcionalitami: -automatické sledovanie pľúcnych nodulov, -automatizovaná segmentácia pľúc a dýchacích ciest, -nástroje na segmentáciu a kvantifikáciu pľúcnych nodulov, -kvantifikácia výsledkov pľúcnej hustoty, -analýza denzity |  |  |  | áno |  | 4
| 106 | Onkologický softvér s min. funcionalitami: -vyhodnocovanie sledovania veľkosti nádoru / metastáz z viacerých časových úsekov -podpora hodnotenia lézií podľa RECIST kritérií (napr. automatizovaný návrh cieľových lézií, výpočet najväčšieho priemeru a sledovanie zmien v čase) -segmentácia ložísk v rôznych orgánoch |  |  |  | áno |  | 4
| 107 | 2D planárne zobrazenie rebier a stavcov na detekciu MTS a fraktúr |  |  |  | áno |  | 4
| 108 | Kardiovaskulárny softvér s min. funkcionalitami: - automatická kvantifikácia a vyhodnocovanie ciev - automatická detekcia a označenie ciev a vyhodnocovanie stenóz - softvér pre plánovanie zavádzania aortálneho stentu - hodnotenie srdca, vrátane hodnotenia koronárnych tepien - hodnotenie funkcie ľavej a pravej komory, nasýtenie myokardu - hodnotenie Agatstonovho skóre v koronárnych cievach |  |  |  | áno |  | 4
| Príslušenstvo | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 109 | CT fluoroskopia vrátane príslušenstva - monitor min. 32", - nožný spínač pre spustenie fluoroskopie, ovládanie pohybu stola počas intervencie, - stropný záves |  |  |  | áno |  | 1
| 110 | Laserový systém pre podporu intervenčných zákrokov: -zobrazenie vstupného bodu ihly -uhla vpichu omocou laserového kríža -musí zabezpečovať koreláciu so softvérom pre 3D plánovanie a navádzanie ihôy |  |  |  | áno |  | 1
| 111 | 3-valcový injektor: - s uchytením na stropnom závese, prípustné aj telo stola - s programovateľným prietokom (krok 0,1ml/s) - maximálna hodnota pre nastavenie tlakového limitu (min. 300 psi) - vstrek kontrastnej látky a fyziologického roztoku súčasne v rôznych pomeroch - čítačka čiarových kódov na fľašiach s kontrastnou látkou (umiestnená na injektore) -softvér pre synchronizáciu CT injektora s CT skenerom | ml/s | 1.5-8 |  |  |  | 1
| 112 | Fixačné pomôcky pre polohovanie pacienta, opora zdvihnutých paží, opora hlavy a fixačná pomôcka pre uloženie batoľaťa |  |  |  | áno |  | 1
| Náhradné diely | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 113 | RTG generátor |  |  |  | áno |  | 3
| 114 | Detektorový modul |  |  |  | áno |  | 3
| 115 | Slip ring |  |  |  | áno |  | 8
| 116 | Napätová doska |  |  |  | áno |  | 8
| 117 | Filtre |  |  |  | áno |  | 8
* Uvedený frekvenčný rozsah pri jednotlivých sondách predstavuje minimálny požadovaný rozsah frekvencií, ktoré musí ponúkaná sonda pokrývať v rámci svojho reálneho pracovného frekvenčného spektra. Sonda môže mať širší frekvenčný rozsah, avšak nesmie byť užší, než je požadovaný.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač

## Zmluvné podmienky
Predmet zákazky: Zariadenia počítačovej tomografie
Počítačová tomografia photoncounting v počte 1 ks
Vyjadrenia k zmluvným podmienkam
Verejný obstarávateľ nižšie uvádza zoznam článkov návrhu rámcovej kúpnej zmluvy |  | Záujemca uvedie informácie, či podmienky daného článku zmluvy sú pre neho akceptovateľné alebo nie. V prípade ak podmienky stanovené daným článkom nie sú pre záujemcu akceptovateľné vedie konkrétny bod, ktorý nie je akceptovateľný, dôvody, pre ktorý ho nie je možné akceptovať, prípadne návrh na jeho úpravu
Identifikácia článku rámcovej zmluvy |  | Vyjadrenie záujemcu
Čl. I ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. II PREDMET RÁMCOVEJ ZMLUVY | Rozlíšenie prístroja
Čl. III SPÔSOB, ČAS A MIESTO DODANIA PREDMETU KÚPY | Tabletový dizajn
Čl. IV SUBDODÁVATELIA A ZÁPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA | Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu
Čl. V KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY | Možnosť ovládať parametre jedným prstom
Čl. VI ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA VÁD TOVARU A NÁHRADA ŠKODY | Váha prístroja
Čl. VII SERVISNÉ PODMIENKY AUTORIZOVANÉHO ZÁRUČNÉHO SERVISU PRE PREDMET KÚPY VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA | Multidotyková podpora
Čl. VIII UPLATNENIE OPCIE NA POZÁRUČNÝ SERVIS A SERVISNÉ PODMIENKY AUTORIZOVANÉHO POZÁRUČNÉHO SERVISU PRE PREDMET KÚPY VRÁTANE OSBITNÉHO REŽIMU VYBRANÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV | Dynamický rozsah
Čl. IX KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ | Technológia pre spracovanie obrazu
Čl. X SANKCIE
Čl. XI PODMIENKY ÚPRAVY CENY
Čl. XII PRECHOD RIZIKA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Čl. XIII POSTÚPENIE A ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK
Čl. XIV PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ, TRVANIE A SKONČENIE RÁMCOVEJ ZMLUVY
Čl. XV MLČANLIVOSŤ
Čl. XVI UDELENIE LICENCIE
Čl. XVII OSOBITNÉ USTANOVENIA KU KONTROLE NAVIAZANEJ NA SPÔSOB FINANCOVANIA PREDMETU ZMLUVY
Čl. XVIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

## Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Zariadenia počítačovej tomografie
Počítačová tomografia photoncounting v počte 1 ks
Vyjadrenia k návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ uvádza v systéme JOSEPHINE dokument "Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač v tomto stĺpci uvededie poradové číslo vyjadrenia k návrhu na plnenie kritérií |  | Záujemca uvedie informácie, či sú kritéria na vyhodnotenie ponúk zrozumiteľné a uvedenie všetky relevantné informácie v zmysle dokumentu "Oznámenie o použití PTK" . V prípade potreby záujemca pridá nový riadok.
Poradové číslo vyjadrenia |  | Vyjadrenie záujemcu
Vyjadrenie č. 1
Vyjadrenie č. 2 | Rozlíšenie prístroja
Vyjadrenie č. 3 | Tabletový dizajn