## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Brachyterapeutický prístorj pre onkologickú kliniku
Počet: |  | 1 ks
Predpokladaná lehota dodania:
Životnosť prístroja:
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Základné tech. parametre | 1 | Digitálny systém pre HDR brachyterapiu s využitím Ir 192. Rozsah použitia: pre intersticiálnu, intraluminálnu, intrakavitárnu a intraoperatívnu brachyterapiu všetkých lokalít nádorových ochorení, napr. pľúcne, GIT, kožné, gynekologické, nádorov prsníka a pod. | Áno
| 2 | Afterloadingové zariadenie pre brachyterapiu | 1 ks
| 3 | Počet kanálov | min. 20 ks
| 4 | Reprodukovateľná presnosť polohy zdroja | max. 1 mm
| 5 | Počet výjazdov zdroja ionizujúceho žiarenia | min. 5000 ks
| 6 | Počet pozícií zdroja | min. 100 ks
| 7 | Celková hmotnosť afterloaderu | max. 150 kg
| 8 | Preberacia skúška | 1 ks
| 9 | Dodávka, inštalácia a zaškolenie k ožarovaciemu zariadeniu pre HDR brachyterapiu (BRT) s použitím uzavretého zdroja rádionuklidov Ir-192 (ďalej len ako „afterloader“) s 1ks Ir 192 zdroja o nominálnej aktivite cca 10 Ci | Áno
| 10 | Opakované dodanie a výmena zdroja Ir 192 počas záručnej doby (min. 4x, každého pol roka, posledná dodávka zdroja musí byť pred ukončením záruky). | Áno
| 11 | Spôsob pohybu zdroja / krokovanie (dopredné alebo spätné) | Áno
| 12 | Zabudovaný tieniaci kontajner pre bezpečné uloženie zdroja vo vnútri ožarovacej jednotky | Áno
| 13 | Transportný kontajner | Áno
| 14 | Núdzový kontajner | Áno
| 15 | Meradlo na overenie presnosti polohovania zdroja (môže byť: a) ako zabudované zariadenie alebo b) ako externé príslušenstvo) | Áno
| 16 | Integrované bezpečnostné prvky na kontrolu pohybu a pobytu osôb v ožarovacej miestnosti umiestnené priamo v ožarovacej miestnosti. | Áno
| 17 | Ovládacia konzola a ovládací softvér ožarovacieho zariadenia: | Áno
| 18 | • Prepojenie s existujúcim plánovacím systémom kupujúceho (Oncentra Brachy) alebo dodávka iného (ekvivalentného) nového plánovacieho systému pre brachyterapiu, v počte min. 1 ks plánovacej stanice + monitor + klávesnica + myš | Áno
| 19 | • Nový plánovací systém musí zahrňovať minimálne licencie pre 1 užívateľa: 3D plánovanie, obrazová registrácia a fúzie, import a export, knižnica aplikátorov, komunikácia v DICOM 3 formáte. Kompatibilita a prepojenie so systémom kupujúceho (TOMOCOM). Dodanie je požadované v prípade, ak kupujúci už nedisponuje príslušným kompatibilným plánovacím systémom na oddelení. V prípade nedodávania nového plánovacieho systému, kupujúci vyžaduje upgrade už existujúceho plánovacieho systému. | Áno
| 20 | • Prenos plánov ožarovania z plánovacej stanice do riadiacej konzoly ožarovača BRT | Áno
| 21 | Záložný zdroj napájania UPS pre plánovací systém | Áno
| 22 | Kamera v ožarovacej miestnosti na vizuálne monitorovanie funkcie zariadenia | Áno
| 23 | Výstražné svetlá pred vstupom do ožarovne | Áno
| 24 | Odpovedajúci adaptér pre verifikačný systém na overenie sily zdroja pre typ studnicová komora | Áno
| 25 | Zaškolenie obsluhy afterloaderu, plánovacieho systému a základné a pokročilé zaškolenie k používaniu aplikátorov s/bez plánovacieho systému musí obsahovať minimálne nasledujúce školenia: 1.) Po inštalácii systému: min. v trvaní 1 deň - oboznámenie s prevádzkou a riešením bezpečnostných problémov pre min. 4 zamestancov kupujúceho. 2.) min. dvojdňové klinické školenie s aplikačným špecialistom (v slovenčine alebo zabezpečený preklad do slovenčiny). Súčasťou tohto školenia musí byť aj nácvik montáže aplikátorov, sterilizácie a klinického využitia. 3.) min. dvojdňová asistencia pri prvej aplikácii. 4.) Pokročilé klinické školenie na referenčnom pracovisku pre 4 osoby so zameraním na gynekológiu (min. 2 dni) vrátane cestovných nákladov. | Áno
Aplikátory | 26 | Aplikátory
| 27 | 1x kompletná sada vaginálneho aplikátora s cylindrami na intrakavitárnu liečbu. Dodanie je požadované iba v prípade, ak kupujúci už nedisponuje príslušným aplikátorom na oddelení. Ekvivalenty: Vaginal Applicator, Universal Segmented Cylinder Applicator Set. Kupujúci disponuje aplikátorom: Vaginal Applicator Set. V prípade kompatibility, a tým pádom nedodaním nového aplikátora, je požadované dodanie odpovedajúcej transfer tube. | Áno
| 28 | 1x kompletná sada aplikátora pre cervix, ktorá je založená na dozimetrii klasického tieneného aplikátora. Dodanie je požadované iba v prípade, ak kupujúci už nedisponuje príslušným aplikátorom na oddelení. Ekvivalenty: Cervix Rotterdam Applicator Set, Universal Titanium Cervix Probe Set. Kupujúci disponuje aplikátorom: Cervix Rotterdam Applicator Set. V prípade kompatibility, a tým pádom nedodaním nového aplikátora, je požadované dodanie odpovedajúcej transfer tube. | Áno
| 29 | 1 x sada aplikátora pre endometrium. Aplikátor sa musí jednoducho vkladať pomocou dvoch protiľahlých intrauterinných sond. Intrauterinné sondy musia mať možnosť uzamknutia v polohe jediným úkonom. Po uzamknutí má mať aplikátor pevnú geometriu, pre reprodukovateľnosť distribúcie dávky. Ekvivalenty: Rotte Endometrial applicator, Universal Endometrial Applicator Set | Áno
| 30 | 1x sada CT/MR kompatibilného aplikátora, ktorý rozširuje možnosti klasických vaginálnych aplikátorov s kanálikmi bližšie k vaginálnej klenbe s presnejším modelovaním distribúcie dávok. Sada musí obsahovať 3 priemery cylindrických komponentov a 3 intrauterinné sondy. Ekvivalenty: Vaginal CT/MR Multi Channel Applicator, CT/MR Miami-style Applicator Set / Universal multichannel applicator | Áno
| 31 | 1x sada CT/MR kompatibilného aplikátora na liečbu karcinómov krčka maternice až do štádia IIB. Vhodné aj pre úzke anatómie panvy. Sada musí obsahovať min. dve ovoidné sondy, min. 3 uhly intrauterinnej sondy (cca 15° , cca 30° a cca 45°), pre každý uhol min. 4 dĺžky intrauterinnej sondy (cca 30 mm až cca 60 mm), 5 párov intersticiálních ovoidov s priemerom (cca 13, 20, 25, 30, 35 mm) a ďalším príslušenstvom: MR kompatibilná fixačná spona - 1ks, rozširovacia spona - 1ks, rektálny retraktor - 2 ks. Ekvivalenty: Universal Gynecological Applicator – Geneva | Áno
| 32 | 1x sada CT/MR kompatibilného aplikátora na liečbu karcinómov krčka maternice až do štádia IIB. Vhodné aj pre úzke anatómie panvy. Sada musí obsahovať min. dve ovoidné sondy, min. dva uhly intrauterinnej sondy (cca 15° a cca 30°), pre každý uhol min. 3 dĺžky intrauterinnej sondy (cca 40 mm až cca 60 mm), 3 páry intersticiálních ovoidov s priemerom (cca 20, 25, 30 mm) a ďalším príslušenstvom: MR kompatibilná fixačná spona - 1ks, rozširovacia spona - 1ks, rektálny retraktor - 2 ks. Ekvivalenty: Universal Gynecological Applicator – Geneva | Áno
| 33 | 1x kompletná sada vaginálneho aplikátora s cylindrami s tienením na intrakavitárnu liečbu. Dodanie je požadované iba v prípade, ak kupujúci už nedisponuje príslušným aplikátorom na oddelení. Ekvivalenty: Shielded Cylindrical Applicator Set, Shielded Applicator Set. Kupujúci disponuje aplikátorom: Shielded Cylindrical Applicator Set. V prípade kompatibility, a tým pádom nedodaním nového aplikátora, je požadované dodanie novej odpovedajúcej transfer tube. | Áno
| 34 | 5x sada navádzacích sond pre intersticiálne ovoidy | Áno
| 35 | 5x sada okrúhlych ihiel a obturátorov | Áno
| 36 | 1x CT/MR aplikátorová svorka s pevnou základňou pre uchytenie aplikátora | Áno
| 37 | 1x sada povrchových kožných aplikátorov. Požadované sú flexibilné, ľahko tvarovateľné, s možnosťou prispôsobiť rozmery a tvar muláže pri aplikácii. Dodanie je požadované v prípade, ak kupujúci už nedisponuje príslušnou sadou aplikátorov na oddelení. Ekvivalenty: Freiburg Flap Applicator Set, Catheter Flap Set. Kupujúci disponuje aplikátorom: Freiburg Flap Applicator Set. V prípade kompatibility, a tým pádom nedodaním nového aplikátora, je požadované dodanie odpovedajúcej transfer tube. | Áno
| 38 | 1x sada povrchových kožných aplikátorov. Požadované sú pevné aplikátory využívajúce kontaktné liečenie. Dodanie je požadované v prípade, ak kupujúci už nedisponuje príslušnou sadou aplikátorov na oddelení. Ekvivalenty: Leipzig Applicator Set, Surface Applicator Set. Kupujúci disponuje aplikátorom: Leipzig Applicator Set. V prípade kompatibility, a tým pádom nedodaním nového aplikátora, je požadované dodanie odpovedajúcej transfer tube. | Áno
| 39 | 1x sada rektálneho aplikátora. Intrakavitárny aplikátor do asymetricky umiestnených nádorov v anatomických dutinách. Požaduje sa pružný materiál valca, pre umožnenie jemného ohýbania počas zavádzania. Požadované je optimalizovanie pokrytia konformného cieľa spôsobom radiálne umiestneným liečebným katétrom pod povrchom valca. | Áno
| 40 | Dodanie kompatibilnej transfer tube pre Sourcechaeck 4Pi komory. | Áno
| 41 | Dodávka všetkých potrebných transfer tube, adaptérov, príslušných RTG, CT a MR kontrastných markerov pre všetky dodávané aplikátory. | Áno
Ostatné požiadavky | 42 | Ostatné požiadavky
| 43 | Pri predložení ponuky sa požaduje doložiť povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, technická špecifikácia prístroja. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | Áno
| 44 | Pri predložení ponuky sa požaduje doložiť kompletné inštalačné riešenie prístroja vrátane napojenia na siete kupujúceho. | Áno
| 45 | Požaduje sa vypracovať a dodať kompletnú dokumentáciu pre kupujúceho (preberací protokol, protokol o zaškolení, preberacia skúška zdroja ionizujúceho žiarenia) | Áno
| 46 | ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov | Áno
| 47 | ŠÚKL kód, ak je relevantný | Uveďte
| 48 | Trieda rizika zdravotníckej pomôcky (ZP) | Uveďte
| 49 | Frekvencia pravidelnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) danú výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 50 | Prívodný napájací kábel, kompatibilný pre zásuvku typu E | Áno
| 51 | El. napájanie 230V, 50Hz | Áno
| 52 | Trieda elektrickej ochrany | Uveďte
| 53 | Stupeň ochrany krytom IP | Uveďte
| 54 | Typ príložnej časti | Uveďte
| 55 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | Áno
| 56 | Dodané zariadenie pracuje samostatne bez nutnosti nešpecifikovaného doplnového zariadenia potrebné pre svoju funkčnosť (elektrické filtre napäta, satbilizátory napätia, UPS, doplnkové filtre na vodu, kanalizáciu). Napájanie zariadenia je na štandardné výstupy elektrickej siete, studenej vody, teplej vody, odpadu/kanalizácie používané v SR. | Áno
| 57 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok. | Áno
| 58 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom jazyku | Áno
| 59 | Požiadavka na certifikovaného servisného technika. | Áno
| 60 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 61 | Predávajúci je povinný popísať v ponuke spôsob pripojenia do počítačovej siete kupujúceho a spôsob diaľkovej správy ponúkaného prístroja (ak ju prístroj umožňuje). Spôsob pripojenia musí konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní pred inštaláciou prístroja (lukas.krizan@fntn.sk a andrej.mrazik@fntn.sk). Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 62 | Ak predávajúci nie je poskytovateľom základnej služby a bude potrebovať vzdialené pripojenie na správu prístroja, je povinný uzavrieť s kupujúcim zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona 69/2018 Z.z. | Áno
| 63 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 64 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 65 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru vrátane UPS, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 66 | Elektrická revízia prístroja s vyhodnocujúcou správou: 1x za rok | Áno
| 67 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 68 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 69 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 70 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. | Áno
| 71 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 72 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 73 | Dostupnosť náhradných dielov od uvedenia prístroja do prevádzky: min. 10 rokov | Áno
| 74 | Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodiny. | Áno
| 75 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika dodávateľa musí byť do 6h (v pracovné dni od 08.00 do 14.00) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 76 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 77 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nástupu certifikovaného servisného technika na opravu. | Áno
| 78 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do troch pracovných dní od nástupu certifikovaného technika na opravu. | Áno