## TŠ
Príloha č. 1. Technická špecifikácia Tovaru
Anestéziologický prístroj najvyššej triedy
Názov uchádzača:
Sídlo spoločnosti:
Kontaktná osoba:
tel.číslo:
email:
Výrobca ponúkaného zariadenia/í:
Typové označenie zariadenia/í:
ŠUKL kód (ak je to relevantné):
Trieda zdravotníckej pomôcky:
| Minimáne požadované technické parametre zariadenia |  |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
| P.č. | Parameter | Požadovaná hodnota | Uchádzačom navrhovaná hodnota
| 1 | Anestéziologický prístroj vhodný pre všetky kategórie pacientov (novorodenci až dospelý) | Áno
| 2 | Prístroj schopný prevádzky s minimálnym prietokom čerstvej zmesi plynov v rozsahu | 200 - 250 ml/min
| 3 | Aktívna ochrana proti podaniu hypoxickej zmesi plynov | Áno
| 4 | Prístroj schopný automaticky vedenej anestézie na základe lekárom zadaných cieľových hodnôt koncentrácie plynov | Áno
| 5 | Prehľadný farebný dotykový ovládací panel anestéziologického prístroja s minimálnou veľkosťou uhlopriečky | minimálne 38 cm
| 6 | Vyhotovenie prístroje: na mobilnom podvozku s antistatickými centrálne brzdenými kolieskami, vybavenými ochranou proti prejdeniu káblov | Áno
| 7 | Vyžaduje sa, aby po úvodnom zostavení a skontrolovaní zostavenia prístroja anestéziológom alebo anestéziologickou sestrou, prístroj vykonal komplexný test a kalibráciu pred uvedením do prevádzky, vrátane otestovania dýchacieho okruhu, elektronického dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov autonómne, bez potreby ďalších zásahov pri bezproblémovom priebehu jednotlivých krokov testu. Prístroj musí zobraziť jednotlivé kroky automatického testu tak, aby bol prítomní personál informovaní o ich úspešnosti resp. neúspešnosti, pre potrebu vykonania nápravy. Zároveň musí byť možné obídenie/ukončenie testu v prípade nutnosti okamžitého použitia prístroja s tým, že uvedené nedokonané testovanie musí prístroj zobrazovať na obrazovke. | Áno
| 8 | Prístroj umožňujúci obídenie testu prístroja (tzv. by-pass) pre urgentné prípady | Áno
| 9 | Anestéziologický prístroj s funkciou cieľovo riadenej, plne automatickej anestézie s automatickým nastavením koncentrácie a prietoku čerstvej zmesi plynov podľa užívateľom navolených cieľových hodnôt koncentrácii v inspíriu alebo expíriu so zohľadnením rýchlosti dosiahnutia požadovaných parametrov alebo ekvivalentný plne automatizovaný systém vedenia anestézie | Áno
| 10 | Ovládací panel prístroja umiestnený na otočnom a sklopnom ramene pre ľahké polohovanie podľa potrieb užívateľa | Áno
| 11 | Ovládací panel prehľadne zobrazujúci parametre, krivky a slučky pľúcnej mechaniky, monitorovaných a nastavených parametrov. | Áno
| 12 | Jednoduché ovládanie prístroja s krátkou nápovedou pre alarmové hlásenia | Áno
| 13 | Alarm s vizuálnym a akustickým prejavom s minimálne 3 úrovňami signalizácie a zvukového prejavu podľa priority vyskytnutej udalosti so prioritným zobrazením kritického alarmu | Áno
| 14 | Ovládanie a nastavenie parametrov pre výkon anestézie na dotykovej obrazovke: minimálne: - nastavenie čerstvej zmesi, nastavenie koncentrácie inspirovaného anestetika, nastavenie ventilačných parametrov a pod. | Áno
| 15 | Integrovaná pamäť tabuľkových hodnôt (trendov) minimálne za 24 hodín, pamäť pre vykonané zmeny, pamäť alarmov, tabuľka spotreby jednotlivých plynov (minimálne kyslík a anestetikum) | Áno
| 16 | Vyžaduje sa integrovaný záložný systém umožňujúci ventiláciu pacienta aj pri výpadku/zlyhaní prístroja, minimálne pre manuálnu ventiláciu s nastaviteľnou tlakovou limitáciou a zdrojom kyslíka. | Áno
| 17 | Mobilný podvozok prístroja poskytujúci personálu odkladacie plochy, plochu na písanie a integrovanú zásuvku pre uloženie pomôcok | Áno
| 18 | Prístroj vybavený integrovaným osvetlením pracovnej plochy s reguláciou | Áno
| 19 | Integrovaná odsávačka sekrétov z dýchacích ciest s regulovateľným podtlakom a nádobou (1L) na jednorázové vaky. Vrátane odsávacích hadíc | Áno
| 20 | Integrované rozhranie pre ukladanie údajov/dát: RS232, USB, RJ45 alebo ekvivalent. | Áno
| 21 | Napájanie prístroja plynmi z centrálnych rozvodov, minimálne: O2, vzduch a z tlakových fliaš: O2, N2O | Áno
| 22 | Minimálne ventilačné režimy, ktoré prístroj musí umožňovať: - manuálna ventilácia s regulovateľným tlakom na tlakovom ventile "APL") - spontánna ventilácia (otvoreným limitujúcim ventilom) - objemovo riadený režim s asistenciou alebo bez asistencie VC-AC - tlakovo riadený režim s asistenciou alebo bez asistencie PC-AC - objemovo riadený tlakovo limitovaný s asistenciou alebo bez asistencie PRVC-AC - synchronizovaný režim s tlakovou podporou (SIMV + PS) - tlakovo podporný režim samostatne alebo v kombinácii s SIMV | Áno
| 23 | Nastaviteľný dychový objem VT, v objemovo riadených režimoch v minimálnom rozsahu | 20 - 1 500 ml
| 24 | Nastaviteľný tlak v dýchacích cestách Paw, ponad Peep, v minimálnom rozsahu | 5 - 60 cmH2O
| 25 | Nastaviteľný tlak Peep, v minimálnom rozsahu | vyp; 4 - 30 cmH2O
| 26 | Nastaviteľný pomer I:E v minimálnom rozsahu | 1:4 do 4:1
| 27 | Nastaviteľný inspiračný čas Ti, minimálne | od 0,2 do 5 s
| 28 | Maximálne nastaviteľná frekvencia dychov v minimálnom rozsahu | 4 - 80 dych/min.
| 29 | Nastaviteľný prietok čerstvej zmesi v minimálnom rozsahu | 0,2 - 15 l/min
| 30 | Nastaviteľná inspiračná pauza v minimálnom rozsahu | 5 - 30 %
| 31 | Nastaviteľný prietok kyslíka nezávislým samostatným výstupom v minimálnom rozsahu | 0 - 12 l/min
| 32 | Absorbér CO2 vymeniteľný aj počas plného chodu prístroja, bez vplyvu na ventiláciu pacienta. | Áno
| 33 | Prístroj s automatickým elektronickým zmiešavačom čerstvej zmesi plynov na základe nastavenej koncentrácie kyslíka s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov | Áno
| 34 | Vyžadujú sa doplnkové funkcie prístroja: | Áno
| 35 | - automatický krokový manéver pre obnovu pľúc s funkciou spätnoväzobného krokového manévra pre určenie ideálneho PEEP. | Áno
| 36 | manuálne zadržanie a inspíria a expíria (vyhodnotenie parametrov R a C) alebo automatické vyhodnotenie parametrov R a C | Áno
| 37 | Prístroj s integrovaným analyzátorom inspirovanej a expirovanej koncentrácie zmesi plynov (O2, N2O, CO2, Agas) v dýchacom okruhu s automatickou detekciou anestetika a vyhodnotením minimálnej alveolárnej koncentrácie MACage s korekciou na vek pacienta | Áno
| 38 | Vysoko efektívny prístroj zobrazujúci frakciu opätovne využitej zmesi plynov alebo zobrazujúci efektivitu využitia čerstvej zmesi pre predídenie jeho nedostatku resp. prebytku. | Áno
| 39 | -
| 40 | Vyžaduje sa v dodaní s ramenamom alebo ramenami pre uchytenie ovládacieho panelu a modulárneho monitora s ich polohovaním (natočenie/sklon) | Áno
| 41 | Prístroj musí mať integrovaný systém odvodu prebytočnej anestéziolickej zmesi plynov s indikátorom úrovne podtlaku pre zvýšenie bezpečnosti anestézie | Áno
| 42 | Prístroj vybavený automatickou kompenzáciou únikov alebo kontinuálnou kontrolou únikov s upozornením personálu na únik a automatickou ochranou pred podaním hypoxickej zmesi plynov pre zabezpečenie vysoko-bezpečnej anestézie. | Áno
| 43 | Prístroj s prenosom dát v zdravotníckom protokole HL7 | Áno
| 44 | Integrované min. 3x zásuvky 230VAC (min.1A) pre napájanie prídavných zariadení. | Áno
| 45 | Požaduje sa kompletné dodanie prístrojov a spotrebného materiálu pre vyššie uvedenú špecifikáciu, vrátane spotrebného materiálu pre uvedenie prístrojov do prevádzky: - hadičky odberu vzorky plynu - nádoba pre zachytávanie vlhkosti k analyzátoru plynov - anestéziologické dýchacie okruhy pre deti a dospelých - absorbér CO2 v jednorázovej nádobe - antivirálne filtre | Áno
| 46 | Dávkovač anestetika Sevoflurane s elektronickým riadením dávkovania s možnosťou plnenia aj počas ventilácie pacienta | Áno
| 47 | Dávkovač anestetika Desflurane s elektronickým riadením dávkovania s možnosťou plnenia aj počas ventilácie pacienta | Áno
| 48 | Modulárny monitor vitálnych funkcií (ďalej len monitor VF) - kontinuálne sledovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií pacientov všetkých vekových kategórií: EKG, respirácia, SpO2, teplota 2x, neinvazívny TK, min. 2x invazívne tlaky (artériový, CVT, tlak v pľúcnici, intrakraniálny tlak) - umožňujúci doplenenie o analýza dychových plynov (ak nie je súčasťou anestéziologického prístroja), o analýzu/meranie hĺbky anestézie (BIS, SedLine alebo entropia), o meranie úrovne nervovosvalovej blokády bežnými formami stimulácie NMT (TOF, ST, DBS a stimulácia neuromuskulárnym liekom | minimálne 43 cm uhlopriečka farebnej dotykovej obrazovky, pre prehľadné zobrazenie monitorovaných parametrov
| 49 | Monitor VF vybavený adaptérom/uchytením na rameno umiestnené na anestéziologickom prístroji | Áno
| 50 | Monitor VF vybavený slotmi pre moduly alebo rozšíriteľný prostredníctvom modulov alebo monitorov pripojených k základnému monitoru káblom so zobrazením všetkých parametrov na základnom prístroji. | Áno
| 51 | Monitor musí umožniť pripojiť súčasne okrem modulov alebo monitorov na zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií (popísaných v bode 48) aj ďalšie minimálne 3 moduly alebo monitory podľa klinickej potreby. | Áno
| 52 | EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu, detekciou arytmií a vyhodnotenia ischémie | Áno
| 53 | Možnosť zadania filtra pre elektrochirurgický prístroj (ESU) k meraniu EKG alebo implementovaný filter do prístroja resp. k EKG káblom pre elimináciu rušenia vplyvom elektrochirurgického prístroja
| 54 | Rozsah merania SpO2 minimálne 40 - 100 %, zobrazenie krivky aj číselných hodnôt | Áno
| 55 | Vyhodnotenie perfúzneho indexu PI | Áno
| 56 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim s prednastavením limitov podľa kategórie pacienta | Áno
| 57 | Zobrazenie TK: systolický, stredný, diastolický | Áno
| 58 | Meranie invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, intrakraniálny tlak (ICP) | Áno
| 59 | Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora | Áno
| 60 | Invazívne tlaky krvi: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP | Áno
| 61 | Vyhodnotenie SPV (systolic pressure variaton) alebo PPV (pulse pressure variation) parametrov pre bilanciu tekutín | Áno
| 62 | Meranie hladiny neuromuskulárneho bloku NMT zobrazené na displeji modulárneho monitora | Áno
| 63 | NMT: bežné módy stimulácie: TOF - train of four, jediný výboj (twitch) (ST), stimulácia dvojitým výbojom (DBS) a stimulácia nervosvalovým liekom. | Áno
| 64 | Meranie úrovne vedomia minimálne formou BIS alebo entropie | Áno
| 65 | Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov za minimálne 24 hod. s ich prezeraním kurzorom po časovej osi. | Áno
| 66 | Súčasné zobrazenie minimálne 6 kriviek s možnosťou užívateľského nastavenia rozloženia parametrov na obrazovke | Áno
| 67 | Možnosť potlačenia zvukového alarmu, nastaviteľná intenzita zvukového alarmu | Áno
| 68 | Užívateľom nastaviteľné hranice alarmov manuálne a automaticky | Áno
| 69 | Odlišné optické a akustické alarmy | Áno
| 70 | Stránka histórie alarmov | Áno
| 71 | Modulárny monitor VF komunikujúci v zdravotníckom protokole HL7 | Áno
| 72 | Vyžaduje sa dodanie senzorov, káblov, manžiet pre vyššie uvedené monitorované parametre pre kategóriu pacientov: deti a dospelý. V prípade rôznych veľkostí pre dané kategórie sa požaduje dodanie aspoň 3 veľkostí (napr. tlakové manžety) | Áno
| V............................................., dňa .............................................. |  |  | .........................................................................
meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti

## OPZ
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
KORIGENDUM zo dňa 06.10.2025 – opravený text vyznačený zelenou
Predmetom zákazky je: Anestéziologický prístroj pre potreby Fakultnej nemocnice Trnava, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Univerzitnej nemocnice Martin
Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná, v originálnom balení s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.
Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať, ak uchádzač predloží v ponuke tovar, ktorý v čase predkladania ponuky uchádzačom zatiaľ nemá pridelený ŠÚKL kód. V tomto prípade verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil: • potvrdenie alebo doklad preukazujúci, že uchádzač požiadal o pridelenie ŠÚKL kódu / o registráciu prístroja alebo jeho ohlásenie na trh v súlade s platnou legislatívou na území SR, a zároveň • doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na bezpečnosť a súlad s právnymi predpismi EÚ (najmä CE certifikát, vyhlásenie o zhode) k predkladanému tovaru.
Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.
Súčasťou predmetu zákazky je:
- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,
- vyloženie,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,
- odovzdanie dokumentácie,
- odborné zaškolenie obsluhy,
- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku.
Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.
Predmet zákazky je rozdelený na časti na základe pracovísk:
1. časť: Fakultná nemocnica Trnava 2 Ks
2. časť: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 Ks
3. časť: Univerzitná nemocnica Martin 3 Ks
Uchádzač v rámci predloženej ponuky k dokladu Technická špecifikácia tovaru predkladá v ponuke zároveň aj: Doklad/dokument k ním ponúkanému tovaru vyhotovený v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ dokázal jednoznačne vyhodnotiť splnenie stanovených min. požiadaviek na predmet zákazky (min. technických parametrov). Uchádzač na preukázanie splnenia stanovených min. požiadaviek na predmet zákazky a ním uvedených informácií/údajov o tovare v dokumente Technická špecifikácia Tovaru, predkladá zároveň aj prospektový list/produktový list resp. iný dokument/doklad k ponúkanému tovaru s podrobným technickým opisom tovaru, s uvedením výrobcu, obchodného názvu resp. typového označenia tovaru, obrazového vyhotovenia tovaru (prístroja) a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske a funkčné parametre ponúkaného tovaru, prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že informácie/údaje, ktoré uviedol v dokumente „Technické špecifikácia Tovaru“ sú pravdivé. V prípade, ak z predloženého prospektového materiálu (technického listu resp. iného dokladu k tovaru) nie je možné overiť pravosť uchádzačom deklarovaných parametrov/hodnôt/vlastností tovaru, verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o predloženie dokladu vydaného a potvrdeného výrobcom tovaru, v ktorom výrobca tovaru deklaruje, že tovar predložený uchádzačom v ponuke spĺňa min. technické požiadavky (pokiaľ uvedené potvrdenie vydané výrobcom tovaru uchádzač nepredložil v rámci svojej ponuky). Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokumentu, v odporúčanom formáte .pdf s názvom „Prospektový list k tovaru“.