## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou a prenájom odsávacích zariadení
1.2 CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33141110-4 Chirurgické obväzy
33141600-6 Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy
33155000-1 Prístroje na fyzikálnu terapiu
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu (kompatibilný s prenajatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) a prenájom 10 ks nových, nepoužívaných, nerepasovaných mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie 24 mesiacov
| Položka č. 1 | Krytie rany, veľkosť S |  | ks | 46
| Položka č. 2 | Krytie rany, veľkosť M |  | ks | 342
| Položka č. 3 | Krytie rany, veľkosť L |  | ks | 164
| Položka č. 4 | Biele penové krytie |  | ks | 66
| Položka č. 5 | Zberná nádoba s väčším objemom |  | ks | 594
| Položka č. 6 | Port (pelota) s hadičkou |  | ks | 46
| Položka č. 7 | Konektor v tvare "Y" |  | ks | 18
| Položka č. 8 | Prenájom odsávacích zariadení |  | ks | 10
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Krytie rany, veľkosť S
| 1. | sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
| 1.1 | Penové krytie:
| 1.1.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu S (š x d x v ) 10x7,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
| 1.1.2 | materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
| 1.1.3 | uľahčuje vylučovanie exudátu,
| 1.1.4 | účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
| 1.1.5 | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
| 1.1.6 | vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
| 1.1.7 | ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
| 1.1.8 | určené na jednorazové použitie,
| 1.1.9 | protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
| 1.1.10 | prítomnosť antibakteriálnej zložky,
| 1.1.11 | možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
| 1.2 | Fóliové krytie:
| 1.2.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu S: 2x15x30 cm (+/- 1 mm),
| 1.2.2 | určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
| 1.2.3 | transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
| 1.2.4 | umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
| 1.2.5 | chráni pred prenikaním baktérií,
| 1.2.6 | zabezpečuje nepriedušnosť systému,
| 1.2.7 | s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
| 1.2.8 | lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
| 1.2.9 | špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
| 1.2.10 | fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
| 1.2.11 | počet kusov v balení: min 2 ks,
| 1.2.12 | v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
| 1.3 | Port (pelota) s hadičkou:
| 1.3.1 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 1.3.2 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 1.3.3 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 1.3.4 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 1.3.5 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 1.3.6 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 1.3.7 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 1.3.8 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 1.3.9 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 1.3.10 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 1.3.11 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 2 - Krytie rany, veľkosť M
| 2. | sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
| 2.1 | Penové krytie:
| 2.1.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu M (š x d x v ) 18x12,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
| 2.1.2 | materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
| 2.1.3 | uľahčuje vylučovanie exudátu,
| 2.1.4 | účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
| 2.1.5 | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
| 2.1.6 | vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
| 2.1.7 | ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
| 2.1.8 | určené na jednorazové použitie,
| 2.1.9 | protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
| 2.1.10 | prítomnosť antibakteriálnej zložky,
| 2.1.11 | možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
| 2.2 | Fóliové krytie:
| 2.2.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu M: 2x20x30 cm (+/- 1 mm),
| 2.2.2 | určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
| 2.2.3 | transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
| 2.2.4 | umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
| 2.2.5 | chráni pred prenikaním baktérií,
| 2.2.6 | zabezpečuje nepriedušnosť systému,
| 2.2.7 | s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
| 2.2.8 | lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
| 2.2.9 | špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
| 2.2.10 | fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
| 2.2.11 | počet kusov v balení: min 2 ks,
| 2.2.12 | v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
| 2.3 | Port (pelota) s hadičkou:
| 2.3.1 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 2.3.2 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 2.3.3 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 2.3.4 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 2.3.5 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 2.3.6 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 2.3.7 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 2.3.8 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 2.3.9 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 2.3.10 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 2.3.11 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 3 - Krytie rany, veľkosť L
| 3. | sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
| 3.1 | Penové krytie:
| 3.1.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu L (š x d x v ) 26x15x3,3 cm (+/- 1 mm),
| 3.1.2 | materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
| 3.1.3 | uľahčuje vylučovanie exudátu,
| 3.1.4 | účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
| 3.1.5 | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
| 3.1.6 | vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
| 3.1.7 | ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
| 3.1.8 | určené na jednorazové použitie,
| 3.1.9 | protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
| 3.1.10 | prítomnosť antibakteriálnej zložky,
| 3.1.11 | možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
| 3.2 | Fóliové krytie:
| 3.2.1 | veľkosť potrebná pre kategóriu L: 2x 20x30 cm (+/- 1 mm),
| 3.2.2 | určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
| 3.2.3 | transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
| 3.2.4 | umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
| 3.2.5 | chráni pred prenikaním baktérií,
| 3.2.6 | zabezpečuje nepriedušnosť systému,
| 3.2.7 | s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
| 3.2.8 | lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
| 3.2.9 | špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
| 3.2.10 | fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
| 3.2.11 | počet kusov v balení: min 2 ks,
| 3.2.12 | v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
| 3.3 | Port (pelota) s hadičkou:
| 3.3.1 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 3.3.2 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 3.3.3 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 3.3.4 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 3.3.5 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 3.3.6 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 3.3.7 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 3.3.8 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 3.3.9 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 3.3.10 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 3.3.11 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 4 - Biele penové krytie
| 4.1 | požaduje sa:
| 4.1.1 | sterilné, penové, vlhké, hydrofilné krytie,
| 4.1.2 | určené na aplikáciu prostredníctvom podtlakovej terapie,
| 4.1.3 | materiál: polyvinylakoholové vlákna,
| 4.1.4 | uľahćuje vylučovanie exsudátu,
| 4.1.5 | podporuje tvorbu granulačného tkaniva,
| 4.1.6 | určená na jednorazové použitie.
Položka č. 5 - Zberná nádoba s väčším objemom
| 5.1 | požaduje sa:
| 5.1.1 | sterilné balenie,
| 5.1.2 | objem kanistra v intervale od 500 ml do 1000 ml,
| 5.1.3 | určená na dočasné uloženie aspiračnej tekutiny a odpadu z rany,
| 5.1.4 | jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú liečbu, zatlačením kanistra do prístroja v určenom mieste,
| 5.1.5 | uvoľnenie kanistra stlačením jediného tlačidla,
| 5.1.6 | v spojení prístrojom detekcia a signalizácia kompletného naplnenia kanistra,
| 5.1.7 | špeciálny filter zabraňujúci unikaniu zápachu z exudátu,
| 5.1.8 | gél alebo látku zabezpečujúcu zmenu exudátu z tekutej na gélovú formu,
| 5.1.9 | určená na jednorazové použitie.
Položka č. 6 - Port (pelota) s hadičkou
| 6.1 | požaduje sa:
| 6.1.1 | sterilné balenie,
| 6.1.2 | určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
| 6.1.3 | dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
| 6.1.4 | materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
| 6.1.5 | v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
| 6.1.6 | ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
| 6.1.7 | elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
| 6.1.8 | systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
| 6.1.9 | port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
| 6.1.10 | v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
| 6.1.11 | farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
| 6.1.12 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 7 - Konektor v tvare "Y"
| 7.1 | požaduje sa:
| 7.1.1 | sterilný konektor v tvare "Y",
| 7.1.2 | používa sa na napojenie dvoch dvojcestných portsystémov s jednotkou odsávania (prístrojom) - Technika premostenia rany (v prípade ak má pacient viac rán je možné ich liečiť jedným prístrojom),
| 7.1.3 | materiál: PVC.
Položka č. 8 - Prenájom odsávacích zariadení
| 8.1 | požaduje sa:
| 8.1.1 | prenájom nových, nerepasovaných, nepoužitých mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu,
| 8.1.2 | musí byť použiteľný aj v stacionárnom, aj prenosnom režime práce,
| 8.1.3 | rozmery (š x d x v ) do 164x206x95 mm (+/- 1 mm)
| 8.1.4 | štandardná podtlaková terapia indikovaná pri liečbe akútnych a chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch,
| 8.1.5 | prenosné, nezávislé na sieťovom napájaní, minimálna výdrž bez dobitia 15 hodín,
| 8.1.6 | samostatne stojaci na podložke
| 8.1.7 | elektronické monitorovacie funkcie v spojení s optickými a akustickými ukazovateľmi, podtlaková jednotka s automatickým monitoringom nastavených terapeutických hodnôt,
| 8.1.8 | možnosť zavesenia prístroja s kanistrom pomocou popruhu (nie tašky) na rameno pacienta a pod.
| 8.1.9 | hmotnosť do 1,2 kg,
| 8.1.10 | interná pamäť min. 4 MB pre terapeutické dáta.
| 8.1.11 | Batéria
| 8.1.11.1 | doba nabíjania do 2,5 hod.,
| 8.1.11.2 | Kapacita batérie 2700 mAh
| 8.1.11.3 | doba prevádzky líthio-iontového akumulátora min.16 hodín pri plnom nabíjaní.
| 8.1.12 | Displej
| 8.1.12.1 | zobrazovanie - grafický dotykový display s podsvietením,
| 8.1.12.2 | ovládanie v rukaviciach,
| 8.1.12.3 | zabezpečenie - zámok nastavení s cieľom zabrániť prístupu pacienta k nastaveniam terapie,
| 8.1.12.4 | membránové čerpadlo bezúdržbové,
| 8.1.12.5 | prefukovanie hadičiek automatické,
| 8.1.12.6 | ovládacie prvky resp. dotyková obrazovka prístroja v slovenskom (alebo českom) jazyku.
| 8.1.13 | Alarmy
| 8.1.13.1 | netesnosť (leak),
| 8.1.13.2 | obštrukcia,
| 8.1.13.3 | plnosť kanistra,
| 8.1.13.4 | slabá batéria,
| 8.1.13.5 | stíšenie/vypnutie zvuku (nočný režim).
| 8.1.14 | Nastavenia
| 8.1.14.1 | možnosť nastavenia kontinuálnej alebo prerušovanej terapie,
| 8.1.14.2 | elektronická regulácia podtlaku, v rozmedzí od 20 mmHg do 250 mmHg, po 5 mmHg. (50-200),
| 8.1.14.3 | automatická regulácia intenzity sania,
| 8.1.14.4 | pri prerušovanom režime variabilné nastavenie časových intervalov a hodnoty podtlaku,
| 8.1.14.5 | automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
| 8.1.15 | Dodávateľ prenajatých zariadení v cene prenájmu zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby:
| 8.1.15.1 | doprava zariadení na miesto plnenia, manipuláciu z vozidla do a v rámci budovy, vybalenie, odber a likvidácia obalov,
| 8.1.15.2 | inštalácia prenajatých zariadení na mieste plnenia vrátane spustenia do prevádzky a ich nastavenia, ktoré zahŕňa prácu technika v mieste inštalácie zariadenia a cestovných nákladov technika,
| 8.1.15.3 | poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa prenajatých zariadení vyškolenými pracovníkmi dodávateľa,
| 8.1.15.4 | zaškolenie min. 2 pracovníkov objednávateľa o správnom používaní a obsluhe zariadení na mieste inštalácie zariadení,
| 8.1.15.5 | udržiavanie zariadení v prevádzkyschopnom stave vrátane údržby po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení zahŕňajúca prácu servisného technika pri lokalizácii a odstránení poruchy zariadenia v mieste inštalácie zariadenia a cestovné náklady technika,
| 8.1.15.6 | pravidelná údržba zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení,
| 8.1.15.7 | pravidelne profilaktické prehliadky 1x za 12 mesiacov,
| 8.1.15.8 | minimalna bezplatná kalibracia 1x za 24 mesiacov,
| 8.1.15.9 | servis pri poruche zariadení v mieste inštalácie tohto zariadenia, a to najmä vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu ich vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od jej nahlásenia,
| 8.1.15.10 | poskytnutie náhradného zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami počas vykonania opravy v prípadoch, ak oprava poruchy zariadenia presiahne 2 dni a to počas celej doby, ktorej bude zariadenie v oprave.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody (ďalej aj "RD"), a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 24 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
| 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
| 3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
| 3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky Dodávateľovi,
| 3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
| 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
| 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
| 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol prístroj vyrobený).
| 4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
| 5. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
| 6. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 5. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 5. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.
| 7. | Požaduje sa, aby Predávajúci prenajal Kupujúcemu nové, nerepasované a nepoužívané mobilné odsávacie zariadenia určené na liečbu rán podtlakovou terapiou (ďalej len „zariadenia“) vrátane poskytovania služieb údržby a servisu zariadení po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu.
| 8. | Požaduje sa, aby Predávajúci bol zmluvným obchodným zástupcom (partnerom) alebo autorizovaným distribútorom výrobcu, ako aj autorizovanou servisnou organizáciou výrobcu zariadení.
| 9. | Požaduje sa, aby dodávka zariadení Predávajúcim zahŕňala aj: a) dodanie zariadení do miesta dodania, ich vybalenie a likvidáciu obalov, b) inštaláciu, odskúšanie a uvedenie prenajatých zariadení do prevádzky, c) základné zaškolenie zamestnancov s obsluhou, údržbu a správnom používaní prenajatých zariadení.
| 9.1 | dodanie zariadení do miesta dodania, ich vybalenie a likvidáciu obalov,
| 9.2 | inštaláciu, odskúšanie a uvedenie prenajatých zariadení do prevádzky,
| 9.3 | základné zaškolenie zamestnancov s obsluhou, údržbu a správnom používaní prenajatých zariadení.
| 10. | Požaduje sa, aby Predávajúci udržiaval zariadenia v prevádzkyschopnom stave, vykonával údržbu zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení, vrátane údržby zariadení po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení, vykonával pravidelné profylaktické prehliadky minimálne raz za 12 mesiacov, ako aj poskytoval telefonické alebo online konzultácie týkajúce sa prenajatých zariadení vyškolenými pracovníkmi Predávajúceho.
| 11. | Náklady na servisné služby a údržbu prenajatých zariadení zahŕňajúce najmä prácu servisného technika v mieste inštalácie zariadení, cestovné náklady servisného technika, vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od nahlásenia vady znáša v plnom rozsahu Predávajúci.
| 12. | Požaduje sa, aby v prípade poruchy prenajatého zariadenia, ktorú nie je možné odstrániť do 48 hodín, Predávajúci poskytol náhradné zariadenie s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, a to počas celej doby opravy prenajatého zariadenia.
| 13. | Požaduje sa, aby v prípade, ak dôjde k nakúpeniu zmluvného objemu tovaru (diagnostických reagencií) v navýšených cenách skôr, ako uplynie doba, na ktorú je RD uzatvorená, zariadenia zostali v dispozičnom práve Kupujúceho až do uplynutia doby, na ktorú bude RD uzatvorená. Servisná povinnosť Predávajúceho v nezmenenom rozsahu trvá rovnako do uplynutia doby platnosti RD, avšak odo dňa, keď Kupujúci naplní záväzok nakúpiť zmluvný objem diagnostických reagencií v navýšených cenách, začne Predávajúci účtovať základné, teda nenavýšené ceny diagnostických reagencií až do skončenia doby, na ktorú bude RD uzatvorená.
| 14. | Požaduje sa, aby sa Predávajúci zaviazal a garantoval, že ním ponúknutá cena za prenájom zariadení nie je závislá od zakúpeného množstva ostatných tovarov podľa RD a platí aj v prípade, ak sa Kupujúci rozhodne neodobrať žiaden tovar, ktorý Predávajúci uvedie ako Sortiment ponúkaného tovaru v samostatnej prílohe RD.
| 15. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
| 16. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
| 17. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
| 18. | Požaduje sa, aby Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
| 19. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkách.
| 20. | Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
| 21. | Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 22. | Účastníci dohody sa dohodli, že sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Účastníci dohody, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Účastník dohody, ktorý sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný to oznámiť druhému Účastníkovi dohody, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Účastníka dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Účastník dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhému Účastníkovi dohody.
| 23. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 24. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od Rámcovej dohody.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak) |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač