## I.
Príloha č.2.1 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný zdrojový statív s 2 ramenami - I.
predpokladaný objem | 10 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
1 | Počet samotných modulov statívu | 2ks
| Počet ramien k jednotlivým modulom | 2ks
| Dĺžka prvého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Dĺžka druhého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | v rozsahu: 800x300x300 do 1 200x400x450 mm
| Otočiteľnosť ramien horizontálne | min. 300°
| Otočiteľnosť samotného modulu horizontálne | min. 270°
| Nosnosť systému - vetvy (2 ramená + modul s príslušenstvom) | min. 120 kg
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre SV | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2 ks
| Odťah vydychovaných anesteziologických zmesí | áno
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 8 ks
| Počet zásuviek pre VDO (Oranžové) | 4 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 16 ks
| Počet zásuviek "RTG" | 1 ks
| Modul pre bedmonitor | 1 ks
| Počet uzemňovacích svoriek | 20 ks
| Moduly stropného statívy vybavené integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Moduly musia umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Vyžaduje sa uzavretý systém bez viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a hygienu. | áno
| Miesta spájania sa prvkov (panelov) musia byť prekryté tesnením | áno
| Jednotlivé moduly musia mať integrované orientačné osvetlenie svietiace do podlahy resp. do stropu | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
Vybavenosť na statív s umiestnením na ktorýkoľvek modul:
| Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | od 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2ks
| Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) | 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2 ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
| Vákuová odsávačka s pohonom na SV alebo VAC s dvomi nádobami na sekréty a preplach | 1 ks
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný zdrojový statív s 2 ramenami - II.
predpokladaný objem | 4 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
2 | Počet samotných modulov statívu | 2ks
| Počet ramien k jednotlivým modulom | 2ks
| Dĺžka prvého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Dĺžka druhého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | v rozsahu: 800x300x300 do 1 200x400x450 mm
| Otočiteľnosť ramien horizontálne | min. 300°
| Otočiteľnosť samotného modulu horizontálne | min. 270°
| Nosnosť systému - vetvy (2 ramená + modul s príslušenstvom) | min. 120 kg
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre SV | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2 ks
| Odťah vydychovaných anesteziologických zmesí | áno
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 8 ks
| Počet zásuviek pre VDO (Oranžové) | 4 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 8 ks
| Modul pre bedmonitor | 1 ks
| Počet uzemňovacích svoriek | 12 ks
| Moduly stropného statívy vybavené integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Moduly musia umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Vyžaduje sa uzavretý systém bez viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a hygienu. | áno
| Miesta spájania sa prvkov (panelov) musia byť prekryté tesnením | áno
| Jednotlivé moduly musia mať integrované orientačné osvetlenie svietiace do podlahy resp. do stropu | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
Vybavenosť na statív s umiestnením na ktorýkoľvek modul:
| Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | od 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2ks
| Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) | 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2 ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
| Vákuová odsávačka s pohonom na SV alebo VAC s dvomi nádobami na sekréty a preplach | 1 ks
| Vyšetrovacia lampa na eurolištu s výkonom 20 000 - 40 000 lux s dosahom aspoň do 700 mm | 1 ks
V ......................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2.3 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný most pre 2 lôžka
predpokladaný objem | 1 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
3 | Počet samotných posuvných modulov mosta s medicinálnymi vývodmi | 2 ks
| Celková dĺžka stropného mostu | od 4 200 do 4 300 mm
| Minimálna dĺžka koľajnice pre pohyb modulov | od 4 200 do 4 300 mm
| Počet nepriamych osvetlení zabudovaných do mosta s ovládaním v module | 2 ks
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | od 800x300x300mm do 1200x400x450 mm
| Nosnosť modulu | min. 80 kg
| Počet rýchlospojek v každom module pre O2 | 2 ks
| Počet rýchlospojek v každom module pre SV | 3 ks
| Počet rýchlospojek v každom module pre VAC | 4 ks
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 v každom module | 5 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) v každom module | 3 ks
| Počet zásuviek pre MDO (biele) v každom module | 3 ks
| Počet uzemňovacích svoriek v každom module | 6 ks
| Stropný most s ukotvením do stropu v ucelenom profile, bez ostrých hrán s tesnením prekrytými spojmi, bez viditeľných spojovacích prvkov | áno
| Stropný most vybavený koľajnicou pre posuvné moduly s médiami a zabudovaným nepriamym osvetlením v moste a orientačným v module | áno
| Moduly stropného statívy vybavené integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Moduly musia umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
Príslušenstvo na modul:
| Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | rozmery 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2 ks
| Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) | rozmery 400x400x15 do 600x450x20 mm - 1 ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
| Vákuová odsávačka s pohonom na SV alebo VAC s dvomi nádobami na sekréty a preplach | 1 ks
| Vyšetrovacia lampa na eurolištu s výkonom 20 000 - 40 000 lux s dosahom aspoň do 700 mm | 1 ks
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2.4 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný most pre 1 lôžko - I.
predpokladaný objem | 2 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
4 | Počet samotných posuvných modulov mosta s medicinálnymi vývodmi | 1 ks
| Celková dĺžka stropného mostu | od 2 100 do 2 200 mm
| Minimálna dĺžka koľajnice pre pohyb modulov | od 2 100 do 2 200 mm
| Počet nepriamych osvetlení zabudovaných do mosta s ovládaním v module | 1 ks
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | od 800x300x300mm do 1200x400x450 mm
| Nosnosť modulu | min. 80 kg
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre SV | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2 ks
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 1 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 6 ks
| Počet zásuviek pre MDO (biele) | 3 ks
| Počet uzemňovacích svoriek | 6 ks
| Stropný most s ukotvením do stropu v ucelenom profile, bez ostrých hrán s tesnením prekrytými spojmi, bez viditeľných spojovacích prvkov | áno
| Stropný most vybavený koľajnicou pre posuvné moduly s médiami a zabudovaným nepriamym osvetlením v moste a orientačným v module | áno
| Modul stropného statívu vybavený integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Modul musí umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
Príslušenstvo na modul:
| Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | rozmery 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2 ks
| Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) | rozmery 400x400x15 do 600x450x20 mm - 1 ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
| Vákuová odsávačka s pohonom na SV alebo VAC s dvomi nádobami na sekréty a preplach | 1 ks
| Vyšetrovacia lampa na eurolištu s výkonom 20 000 - 40 000 lux s dosahom aspoň do 700 mm | 1 ks
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## V.
Príloha č.2.5 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný most pre 1 lôžko - II.
predpokladaný objem | 1 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
5 | Počet samotných posuvných modulov mosta s medicinálnymi vývodmi | 1 ks
| Celková dĺžka stropného mostu | od 2 300mm do 2 400 mm
| Minimálna dĺžka koľajnice pre pohyb modulov | od 2 300mm do 2 400 mm
| Počet nepriamych osvetlení zabudovaných do mosta s ovládaním v module | 1 ks
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | od 800x300x300mm do 1200x400x450 mm
| Nosnosť modulu | min. 80 kg
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre SV | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2 ks
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 2 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 3 ks
| Počet zásuviek pre MDO (biele) | 3 ks
| Počet uzemňovacích svoriek | 6 ks
| Stropný most s ukotvením do stropu v ucelenom profile, bez ostrých hrán s tesnením prekrytými spojmi, bez viditeľných spojovacích prvkov | áno
| Stropný most vybavený koľajnicou pre posuvné moduly s médiami a zabudovaným nepriamym osvetlením v moste a orientačným v module | áno
| Modul stropného statívu vybavený integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Modul musí umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
Príslušenstvo na modul:
| Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | rozmery 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2 ks
| Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) | rozmery 400x400x15 do 600x450x20 mm - 1 ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
| Vákuová odsávačka s pohonom na SV alebo VAC s dvomi nádobami na sekréty a preplach | 1 ks
| Vyšetrovacia lampa na eurolištu s výkonom 20 000 - 40 000 lux s dosahom aspoň do 700 mm | 1 ks
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VI.
Príloha č.2.6 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný statív anestéziologický so zdvihom
predpokladaný objem | 3 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
6 | DUO statív dvojramenný s počtom modulov | 2 ks
Vetva 1 s modulom:
| Dvojramenný zdvihový systém statívu, ukončený zvislým modulom s držiakom pre anestéziologický prístroj | áno
| Dĺžka prvého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Dĺžka druhého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | v rozsahu: 800x300x300 do 1 200x400x450 mm
| Otočiteľnosť ramien horizontálne | min. 300°
| Otočiteľnosť samotného modulu horizontálne | min. 270°
| Nosnosť systému | min. 180 kg
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2
| Počet rýchlospojek v module pre SV | 2
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2
| Počet rýchlospojek v module pre AGSS (odsávanie anest. plynov) | 1
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 4
| Počet zásuviek pre VDO (Oranžové) | 3
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 7
| Počet uzemňovacích svoriek | 10
| Moduly stropného statívy vybavené integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Moduly musia umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
Vetva 2 s modulom
| Dvojramenný systém statívu, ukončený modulom v horizontálnej polohe | áno
| Dĺžka prvého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Dĺžka druhého ramena | v rozsahu: 200 - 600 mm
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | v rozsahu: 200x200x500 do 300x650x300 mm
| Otočiteľnosť ramien horizontálne | min. 300°
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2
| Počet rýchlospojek v module pre SV | 2
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 4
| Počet zásuviek pre VDO (Oranžové) | 3
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 7
| Počet uzemňovacích svoriek | 10
| Bočné panely modulov musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Vyžaduje sa uzavretý systém bez viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a hygienu. | áno
| Miesta spájania sa prvkov (panelov) musia byť prekryté tesnením | áno
| Jeden z modulov musí mať integrované orientačné osvetlenie svietiace do podlahy resp. do stropu | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
Vybavenosť na statív s umiestnením na modul vetvy 1:
| Polica s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | od 400x400x15 do 600x450x20 mm - 1ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
| Nosič - držiak anestéziologického prístroja so senzormi | 1 ks
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VII.
Príloha č.2.7 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný statív anestéziologický
predpokladaný objem | 2 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
7 | Dvojramenný statív - počet samotných modulov statívu | 1 ks
| Dvojramenný systém statívu, ukončený modulom | áno
| Dĺžka prvého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Dĺžka druhého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | v rozsahu: 800x300x300 do 1 200x400x450 mm
| Otočiteľnosť ramien horizontálne | min. 300°
| Otočiteľnosť samotného modulu horizontálne | min. 270°
| Nosnosť systému | min. 120 kg
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre SV | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre AGSS (odsávanie anest. plynov) | 1 ks
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 4 ks
| Počet zásuviek pre VDO (Oranžové) | 3 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 7 ks
| Počet uzemňovacích svoriek | 10 ks
| Moduly stropného statívy vybavené integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Moduly musia umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Vyžaduje sa uzavretý systém bez viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a hygienu. | áno
| Miesta spájania sa prvkov (panelov) musia byť prekryté tesnením | áno
| Jednotlivé moduly musia mať integrované orientačné osvetlenie svietiace do podlahy resp. do stropu | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
Vybavenosť na statív s umiestnením na ktorýkoľvek modul:
| Polica s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | od 400x400x15 do 600x450x20 mm - 1ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VIII.
Príloha č.2.8 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný statív chirurgický
predpokladaný objem | 5 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
8 | Dvojramenný statív - počet samotných modulov statívu | 1 ks
| Dvojramenný systém statívu, ukončený modulom | áno
| Dĺžka prvého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Dĺžka druhého ramena | v rozsahu: 600 - 900 mm
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | v rozsahu: 800x300x300 do 1 200x400x450 mm
| Otočiteľnosť ramien horizontálne | min. 300°
| Otočiteľnosť samotného modulu horizontálne | min. 270°
| Nosnosť systému - vetvy (2 ramená + modul s príslušenstvom) | min. 120 kg
| Počet rýchlospojek v module pre SV-M (stlač. Vzduch - 8 bar, pohon) | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre CO2 | 2 ks
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 4 ks
| Počet zásuviek pre VDO (Oranžové) | 2 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 4 ks
| Počet uzemňovacích svoriek | 6 ks
| Moduly stropného statívy vybavené integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Moduly musia umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Vyžaduje sa uzavretý systém bez viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a hygienu. | áno
| Miesta spájania sa prvkov (panelov) musia byť prekryté tesnením | áno
| Jednotlivé moduly musia mať integrované orientačné osvetlenie svietiace do podlahy resp. do stropu | áno
| Moduly musia mať integrované brzdy proti samovoľnému resp. nežiaducemu posunu s dostupným ovládacím tlačítkom na rúčke modulu. | áno
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
| So statívmi dodávateľ dodá min. 1 katalóg kompatibilného príslušenstva | áno
Vybavenosť na statív s umiestnením na ktorýkoľvek modul:
| Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | od 400x400x15 do 600x450x20 mm - 3ks
| Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) | 400x400x15 do 600x450x20 mm - 1 ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor s uchytením tzv. "VESA" | 1 ks
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IX.
Príloha č.2.9 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Stropné statívy
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca:.......................................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................
názov | Stropný tubus pevný
predpokladaný objem | 10 ks
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
9 | Modulov statívu, bez ramien | 1 ks
| Rozmery modulu: výška x šírka x hĺbka | v rozsahu: 800x300x300 do 1 200x400x450 mm
| Otočiteľnosť samotného modulu horizontálne | 270°
| Nosnosť systému - vetvy (2 ramená + modul s príslušenstvom) | min. 120 kg
| Počet rýchlospojek v module pre O2 | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre SV (stlač. vzduch) | 2 ks
| Počet rýchlospojek v module pre VAC | 2 ks
| Počet zásuviek pre nízke napätie typu RJ45 s káblom CAT6 | 4 ks
| Počet zásuviek pre DO (žlté) | 6 ks
| Počet uzemňovacích svoriek | 6 ks
| Modul statívu vybavený integrovanými zvislými koľajnicami pre pripojenie príslušenstva. | áno
| Modul musí umožniť inštaláciu rýchlospojek a zásuviek minimálne na 3 bočné panely pre ergonomické rozdelenie podľa potreby | áno
| Bočné panely modulu musia byť z hliníkových profilov pre ich nízku hmotnosť a možnosť modifikácie priamo na mieste inštalácie | áno
| Vyžaduje sa uzavretý systém bez viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a hygienu. | áno
| Miesta spájania sa prvkov (panelov) musia byť prekryté tesnením | áno
| Moduly musí mať integrované orientačné osvetlenie svietiace do podlahy resp. do stropu | áno
| Pred objednaním sa vyžaduje konzultácia rozmiestnenia rýchlospojek a zásuviek ako aj farebného prevedenia s kontaktnou osobou odberateľa | áno
Vybavenosť na modul:
| Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg | od 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2ks
| Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolištami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) | 400x400x15 do 600x450x20 mm - 2 ks
| Držiak infúznej techniky a infúznych vakov so 4 háčikmi s nosnosťou min. 20 kg s ramenom o dĺžke 450 - 650 mm | 1 ks
| Rameno pre monitor vitálnych funkcií s uchytením tzv. "slide system" | 1 ks
| Vákuová odsávačka s pohonom na SV alebo VAC s dvomi nádobami na sekréty a preplach | 1 ks
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu