**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmet zákazky:**Pozáručný servis a pravidelná údržba mamografického prístroja a RTG prístrojov**

**Časť č.1**

**Pozáručný servis a pravidelná údržba mobilných digitálnych pojazdných RTG prístrojov ACCORD Dr. v počte 5ks od výrobcu Technix S.p.A.**

**Dĺžka pozáručného servisu:** 36 mesiacov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozáručný servis a pravidelná údržba mobilných digitálnych pojazdných RTG prístrojov ACCORD Dr. v počte 5ks od výrobcu Technix S.p.A.** | | | |
|
| P.č. | Požiadavka na pozáručný servis a pravidelnú údržbu | Požadovaná hodnota | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
|
|
|
|
|
| **1** | **Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby:** | | |
|
| 1.1 | Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok predpísaných výrobcom zariadenia vrátane základných nastavení, a to vrátane nastavení dátumu a času | min. 1x ročne pre každé RTG |  |
|
|
|
| 1.2 | Kontrola bezpečnosti zariadenia | áno |  |
|
| 1.3 | Služba podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou | áno |  |
|
| 1.4 | Pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu | áno |  |
|
| 1.5 | Prevedenie zálohovania SW nastavenia a údržba lokálnej DB | áno |  |
|
| 1.6 | Služba vzdialeného prístupu | áno |  |
|
| 1.7 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadení | aktualizácia zariadenia – update, ktorý bude kompatibilný s DICOM štandardom |  |
|
|
|
| 1.8 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadení | áno |  |
|
| 1.9 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadenia vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
|
|
|
| 1.10 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadenia bude realizovaný prostredníctvom autorizované servisného technika | áno |  |
|
|
|
| 1.11 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
|
|
|
| 1.12 | Elektrické revízie zariadenia vykonávané oprávnenou osobou | min. 1x ročne pre každé RTG |  |
|
| 1.13 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia, pričom je v cene zahrnutá výmena náhradných dielov a ich likvidácia | áno |  |
|
|
|
|
|
| 1.14 | Servis a náhradné diely pre UPS, injektor | nie |  |
|
| **2** | **Podmienky vykonávania opráv a údržby:** | | |
|
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy v čase od 08:00 hod do 16:30 hod. |  |
|
|
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
|
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | do 48 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
|
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov | do troch pracovných dni od nástupu servisného technika na opravu resp. do 3 pracovných dní od potvrdenia cenovej ponuky na náhradný diel |  |
|
|
|
|
| 2.5 | Doba odozvy servisného technika cez službu na diaľku | do 8 hodín od písomného nahlásenia poruchy v čase od 08:00 hod do 16:30 hod. |  |
|
|
| 2.6 | Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby | 36 mesiacov |  |
|
| 2.7 | Dostupnosť prevádzky zariadenia - Uptime zariadenia | min. 95% |  |
|

**Obchodné meno uchádzača: .......................................................** *(doplní uchádzač)*

**Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ...............................** *(doplní uchádzač)*

**IČO uchádzača: ...........................................................................** *(doplní uchádzač)*

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača