## I.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Ostatné zdravotnícke vybavenie
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
Počet ks 10 | Nebulizátor, zvlhčovač s prietokomerom a spotrebným materiálom
celok | Technický parameter | hodnota technického parametra | áno/nie/hodnota parametra ponúknutého zariadenia
1. | Napájanie (VA): | 40 W
| Ultrazvuková frekvencia: | 1,7 MHz
| Max. inhalačné výkon: | 1,5 ml / min
| Veľkosť inhalačné častice: | 1 – 5 mikrometrov – 90%
| Objem medikační nádobky: | max. 12 ml (min. 2 ml)
| Zvyškový objem roztoku: | do 1 ml
| hlučnosť: | do 55 dB
| Maximálna prevádzková doba: | do 20 minút
| Nutná prevádzkový prestávka (čas na ochladenie): | do 40 minút
| napätie: | 230 V, 50 Hz
| Maximálne rozmery prístroja: | 193×105×178 mm
| Maximálna hmotnosť prístroja bez batérií: | 1350 g
| Certifikácia podľa medzinárodného štandardu: | ISO 13485
| Klas ifikace podľa európskej smernice: | 93/42 / EEC – Trieda IA
| Obsah balenia: | 1× Masku pre deti,
1× Masku pre malé deti,
1× Masku pre dospelých,
2× náustok,
2× inhalačná hadice (200 mm),
5× nádoba na lieky,
kompletný návod
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Ostatné zdravotnícke vybavenie
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
Počet ks 11 | Resuscitačný set (ambuvak, dých.masky, zaistenie dých.ciest)
celok | Technický parameter | hodnota technického parametra | áno/nie/hodnota parametra ponúknutého zariadenia
2. | Resuscitačný set ktorý obsahuje :
• resuscitačný vak
Jednotka
| objem vaku | 1300 ml až 1800 ml
| objem rezervoáru | 2000 ml až 2600ml
| Výdychový ventil zaisťujúci efektívne tesnenie proti spätnému toku. | ÁNO/
| Rýchlospojka medzi výdychovým ventilom a vakom. | ÁNO/
| 360°otočný kĺb medzi výdychovým ventilom a pacientom. | ÁNO/
| Materiál použitý na výrobu resuscitátora / silikón | ÁNO/
| Materiál použitý na výrobu chlopňa, ventil, konektor / silikón, polysulfón | ÁNO/
| Materiál použitý na výrobu kyslíkového rezervoáru / PVC (polyvinylchloride) | ÁNO/
| PEEP ventil | ÁNO/
• 3 silikónová resuscitačná maska
| 1 x mužská maska | ÁNO/
| 1 x ženská maska | ÁNO/
| 1 x detská maska | ÁNO/
| • kyslíková hadička | ÁNO/
| • kyslíkový rezervoár | ÁNO/
| • 3x vzduchovody veľ. 2,3,4 (detská verzia 0,1,2) | ÁNO/
| • antibakteriálny filter | ÁNO/
| • plastový kufrík | ÁNO/
| Systém udržujúci trvalý pozitívny pretlak v pľúcach pripojením na kontinuálny zdroj kyslíka | ÁNO/
| Nastavenie trvalého pozitívneho tlaku v pľúcach bez mechanického ventilu 0 až 25 cm H2O | ÁNO/
| Manometer 0 až 25 cm H2O | ÁNO/
| Prietokomer O2 0 až 30 l/hod | ÁNO/
| Systém udržujúci trvalý pozitívny pretlak v pľúcach pri CPR pripojením na kontinuálny zdroj kyslíka | ÁNO/
| Nastavenie trvalého pozitívneho tlaku v pľúcach bez mechanického ventilu až 25 cm H2O | ÁNO/
| Manometer -15 až + 25 cm H2O | ÁNO/
| Prietokomer O2 0 až 15 l/hod | ÁNO/
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Ostatné zdravotnícke vybavenie
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
Počet ks 2 | Príslušenstvo ku kyslíkovej flaši
celok | Technický parameter | hodnota technického parametra | áno/nie/hodnota parametra ponúknutého zariadenia
3 | redukčný ventil s rýchlo spojkou
| vstupný pracovný tlak: 200 bar | áno
| • Výstupný tlak: 4 bary | áno
| • Menovitý prietok: 50 l / min | áno
| • Vstupné pripojenie: W21,8 × 1/14 " | áno
| • Výstupné pripojenie: rýchlospojka | áno
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Ostatné zdravotnícke vybavenie
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
Počet ks 3 | Transportný pulzoxymeter
celok | Technický parameter | hodnota technického parametra | áno/nie/hodnota parametra ponúknutého zariadenia
4. | meranie SpO2 od 1-100% | áno
| meranie tepovej frekvencie od 30 -240 bpm | áno
| ľahký, jednoducho prenosný prístroj | áno
| monochromatický podsvietený displej | áno
| zobrazenie SpO2, TF a PI | áno
| uloženie záznamu do pamäte - min. 70 hodín | áno
| automatické vypnutie | áno
| alarm pre prekročenie limitnej hodnoty SpO2 a TF | áno
| výmenné SpO2 sondy | áno
| Kompaktný prístroj určený pre zabezpečenie podávania liečiv a roztokov injekčnou formou | áno
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## V.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky/zmluvy: Ostatné zdravotnícke vybavenie
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
Počet ks 2 | Ohrievač infúzií, transfúzií
Celok | Technický parameter | hodnota technického parametra | áno/nie/hodnota parametra ponúknutého zariadenia
5. | Systém rýchlo a automaticky ohrieva infúzie a transfúzie na cieľovú teplotu 40 ° C | ano
| Ovládač - max. 23 cm x 15 cm x 9 cm | ano
| Jednorazová kazeta - max. 11 cm x 4 cm x 1 cm | ano
| Ovládač max. hmotnosť : 1,6 kg | ano
| Jednorazová kazeta: max. 35 g (1,3 oz) | ano
| Jednorazový objem primárnej náplne 4 ml ± 10% | ano
| Jednorazová sterilita kazety Gamma Sterilizovaná | ano
| Výstupná teplota tekutiny 40 ° C ± 2 ° C | ano
| Prietokový rozsah KVO je 200 ml / min ± 10% | ano
| Vstupné napätie teplejšie: 28 VDC maximálne 300 wattov | ano
| Regulátor: 110-120 alebo 220-240 VAC 47 - 63 Hz | ano
V ............................................dňa.............................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu