## Príloha č. 1 KZ
Príloha č. 1. - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
Obchodné meno uchádzača: |  |  |  | Kontaktná osoba uchádzača:
Sídlo a miesto podnikania: |  |  |  | Kontakt:
IČO:
IČ DPH:
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Typ zariadenia , výrobca
1. | Analyzátor častíc založený na princípe dynamického laserového rozptylu | ks | 1
2. | Analyzátor veľkosti častíc metódou laserovej difrakcie | ks | 1
Celková hodnota predmetu zákazky | [5 empty] | 0 | 0
V..., dňa...
konateľ spoločnosti

## Špecifikácia položiek
Opis predmetu zákazky - technické požiadavky k jednotlivým položkám |  | Do tohto stĺpca ("C") uvedie uchádzač ku každému produktu v prvom riadku názov značky, model produktu a produktové číslo (PN) a do ďalších riadkov uvedie parametre, ich presné hodnoty - v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť, nie rozsah ("min.", "max." a pod.) ním ponúkaného produktu - ktorými chce poukázať, že spĺňa verejným obstarávateľom požadované parametre.
Analyzátor častíc založený na princípe dynamického laserového rozptylu | 1 kus
Zariadenie umožňuje meranie distribúcie veľkosti a zeta potenciálu nanočastíc, molekulovej hmotnosti, indexu lomu rozpúšťadiel, merania transmitancie a merania koncentrácie častíc.
Parameter | Typ / parameter - minimálna hodnota / ks | Typ produktu / parameter - ponuka
Značka, model, PN
Požadovaná minimálna technická špecifikácia | Merací princíp: DLS, ELS, SLS.
Typ merania: Dynamický a elektroforetický rozptyl svetla (DLS a ELS)
Merací rozsah (veľkosť častíc): 0,3 nm – 15 µm
Merací rozsah (zeta potenciál): minimálne ± 1000 mV
Rozsah molekulovej hmotnosti: 300 Da – 20 MDa
Zeta potenciál – rozšírené požiadavky:
- Umožňuje merať zeta potenciál pre široké spektrum materiálov: od biomateriálov až po pokročilú keramiku
- Nízka intenzita aplikovaného elektrického poľa počas merania vhodná pre citlivé biomateriály (bunky)
Zobrazenie výsledkov: Distribúcia veľkosti častíc - intenzitná, objemová aj početná distribúcia, grafické a numerické výstupy
Obsluha a rozhranie: Pomocou softvéru nainštalovanom na počítači
Komunikačné rozhranie: USB, LAN alebo ekvivalentné
Automatický výber meracieho uhla: 3 možnosti
Možnosť kombinácie výsledkov zo všetkých 3 uhlov do jedného výstupu pre vyššie rozlíšenie
Použitie fluorescenčných a polarizačných filtrov: pre všetky 3 uhly
Merané parametre: distribúcia veľkosti častíc, zeta potenciál, kontinuálna transmitancia, molekulová hmotnosť, druhý virálny koeficient (A2), index lomu rozpúšťadiel, koncentrácia častíc
Typ teplotnej jednotky: Peltier
Rozsah teploty: 0 – 120 °C alebo lepší
Min. objem vzorky pre DLS: 1,5 µL alebo menej
Kontinuálne meranie transmitancie: Áno
Citlivosť DLS: 0,1 mg/mL (lyzozým) alebo 0,1 ppm (latex 100 nm) alebo lepšia
Max. koncentrácia vzorky pre DLS: 50 % (w/v) alebo vyššia
Citlivosť ELS: 0,1 mg/mL (lyzozým) alebo lepšia
Max. koncentrácia vzorky pre ELS: 70 % (w/v) alebo vyššia
Jednouhlová koncentrácia častíc: áno
Rozsah koncentrácie častíc: 10⁸ – 10¹³
Minimálna veľkosť častíc pre ELS meranie: 1,3 nm
Automatizovaná titračná jednotka: umožňuje zmeny pH vzorky a automatické meranie zeta potenciálu a veľkosti častíc pri rôznych hodnotách pH.Možnosť stanovenia izoelektrického bodu.
Laser: polovodičový, výkon min. 40 mW, doba zahrievania max. 6 min.
Dodávané príslušenstvo | Teplotný modul - samostatný a odnímateľný, umožňuje rýchlu a stabilnú reguláciu teploty, umožňuje použitie dávkovacieho systému, ktorý môže pridávať prísady do vzorky a súčasne automaticky vykonávať merania
Softvér pre obsluhu a vyhodnocovanie meraní, umožňuje správu meraní, analýz, rozpúšťadiel, materiálov, metód, exportov a reportov. Zahŕňa licenciu aspoň pre 3 aktivácie (inštalácie).Systém na zber dát pre DLS a DIF.
Dávkovací systém - umožňuje automatické dávkovanie prísad a súčasné meranie vzorky, merania veľkosti častíc, zeta potenciálu a transmitancie v závislosti od pH vzorky môžu byť vykonané automaticky
Dokumentácia v slovenskom alebo anglickom jazyku
Služby | Dodávka, inštalácia, plné zaškolenie
Dodávateľ musí byť schopný zabezpečiť certifikovaný servis, ktorý zahŕňa:
kontrolu prístroja a podmienok prostredia
čistenie prístroja
výmenu bežne opotrebovaných dielov
kontrolu kritických komponentov
potrebné nastavenia
overenie výkonu
vypracovanie správy o údržbe
servis sa vykoná u zákazníka certifikovaným servisným technikom s použitím kalibrovaných a certifikovaných nástrojov po 1 roku používania bezplatne
Záručná doba: | • min. 24 mesiacov
Analyzátor veľkosti častíc metódou laserovej difrakcie | 1 kus
Zariadenie umožňuje merať distribúciu veľkosti častíc v kvapalnom médiu
Parameter | Typ / parameter - minimálna hodnota / ks | Typ produktu / parameter - ponuka
Značka, model, PN
Merací systém – hlavná jednotka: Robustný prístroj s jedným laserovým zdrojom, krytím minimálne IP 41, vybavený tlmiacimi prvkami na odizolovanie vibrácií
Presnosť a opakovateľnosť: lepšia ako ± 0,5 %
Reprodukovateľnosť: lepšia ako ± 1 %
Možné trvanie jedného merania: do 10 sekúnd
Rýchlosť zberu dát: 16 kHz alebo lepšia
Počet veľkostných tried: minimálne 104
Typ lasera: Laserová dióda so vláknovým prívodom (solid-state)
Vlnová dĺžka lasera: minimálne 830 nm
Výkon lasera: minimálne 10 mW
Záruka na laser: minimálne 10 rokov
Uhlový rozsah detektora: lepší ako 0,01° – 154°
Zarovnávanie laserového zväzku: Automatické
Laser poskytuje presné a spoľahlivé merania aj vo vodných médiach, pri vyšších koncentráciach a na vzorkách s výraznou absorpciou v oblasti viditeľného spektra (farebné, dopované a funkčné častice)
Disperzné jednotky - Typ modulu: Vymeniteľné disperzné jednotky umožňujúce rýchlu výmenu (do niekoľkých sekúnd) bez potreby odpájania hadíc alebo konektorov
Merací rozsah: 0,1 – 1000 μm
Typ pumpy: Centrifugálna
Dodávané príslušenstvo | Disperzná jednotka s integrovanou ultrazvukovou funkciou na rozptyl častíc v kvapalnom médiu:
Rozsah veľkosti častíc: do 1000 µm
Objem vzorky: 150 – 600 mL (flexibilný)
Automatické funkcie: plnenie, preplachovanie, vypúšťanie
Referenčný štandard veľkosti častíc pre kalibráciu prístroja 10–100 μm
Filtračný set pre vodný systém prístroja: zahŕňa redukčný tlakomer (1,5–6 bar), držiak jemného filtra P3, vložka filtra P3, kryt hrubého filtra LA 1T, guľový ventil, konektory
Softvér pre obsluhu a vyhodnocovanie meraní - totožný so softvérom prístroja č. 1.
Dokumentácia v slovenskom alebo anglickom jazyku
Služby | Dodávka, inštalácia, plné zaškolenie
Dodávateľ musí byť schopný zabezpečiť certifikovaný servis, ktorý zahŕňa:
kontrolu prístroja a podmienok prostredia
čistenie prístroja
výmenu bežne opotrebovaných dielov
kontrolu kritických komponentov
potrebné nastavenia
overenie výkonu
vypracovanie správy o údržbe
servis sa vykoná u zákazníka certifikovaným servisným technikom s použitím kalibrovaných a certifikovaných nástrojov po 1 roku používania bezplatne
Záručná doba: | • min. 24 mesiacov
konateľ spoločnosti