## Technická špecifikácia
Príloha č. 4 súťažných podkladov
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | Podrobný opis predmetu zákazky
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb
Počet: |  | 1ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | Návrh uchádzača
Technické parametre | 1 | Mamografický prístroj s digitálnym detektorom obrazu, plne digitálny (digitálne kamery CR aj DR nie sú povolené). Prístroj je určený pre vysoko exponované pracovisko a musí byť možné vyšetriť za 6 hodinovú prevádzku minimálne 50 pacientov | Áno
| 2 | Mamografický prístroj s 3D zobrazovaním, kontrastnou mamografiou, biopsiou 3D a biopsiou so zvýšeným kontrastom, akvizičná stanica, tri popisovacie stanice s monitormi | Áno
| 3 | Najdôležitejšie komponenty: 1. Priamo digitány mamografický prístroj pre vysokokvalitnú mamografiu s vysokým rozlíšením s najnovšími technológiam s cieľom zníženia radiačnej záťaže a možnosťou zníženia nadbytočných následných vyšetrení v dôsledku falošne pozitívnych nálezov. 2. Pracovná resp. ovládacia stanica 3. Dedikovaná multimodalitná diagnostická stanica pre mamografickú tomosyntézu a ďalšie aplikácie | Áno
|  | Priamy digitálny mamografický prístroj | Áno
| 4 | Izocentrické C-rameno s motorickou rotáciou, dig. zobrazením st. otáčania, kompresnej sily a hrúbky kompresie | Áno
| 5 | Motorická rotácia Izocentrické C-ramena v rozsahu | min. +180° -155°
| 6 | Expozičná automatika aj s možnosťou manuálneho nastavenie exp. parametrov | Áno
| 7 | Automatické nastavenie kolimátora podľa pripojeného príslušenstva | Áno
| 8 | Rozsah pohybu C-ramena od podlahy | min. 70 cm s najnižšou polohou menej ako 71 cm
| 9 | Plne automatizované ovládanie | Áno
| 10 | Požadované prevádzkové režimy: plne automatický a manuálny výber parametrov expozície | Áno
| 11 | Expozičná automatika (AEC) | Áno
| 12 | Požadované prevádzkové režimy: plne automatický a manuálny výber parametrov expozície | Áno
| 13 | Automatický kolimátor | Áno
| 14 | Dve ohniska | min. 0,1 a 0,3 mm
| 15 | Rozsah mAs | min. 3-500 mAs
| 16 | Vzdialenosť ohnisko – detektor | max. 70 cm
| 17 | Vysokofrekvenčný generátor | min. 5 kW
| 18 | Rozsah použiteľného napätia | min. 22-49 kV (s odstupňovaním po 1 kV)
| 19 | Digitálny detektor s priamou digitalizáciou na báze amorfného selénia, alebo amorfného kremíka | Áno
| 20 | Materiál anódy | Uviesť presný parameter
| 21 | Veľkosť detektora | min. 23 x 29 cm
| 22 | Rozlíšenie detektora (veľkosť bodu) | max. 100 μm
| 23 | Priestorové rozlíšenie detektora (počet liniek na milimeter) | min. 5 lp/mm
| 24 | Výstupný obraz v rozlíšení | min. 2300x2800 pixelov
| 25 | Efektívna veľkosť obrazu | min. 23 x 29 cm
| 26 | Tepelná kapacita | min. 160 kHU
| 27 | Prídavné filtre (minimálne dva) | Áno
| 28 | Samostatná akvizičná stanica s ochranou proti žiareniu | Áno
| 29 | Merací fantóm pre denné, týždenné a dlhodobé kontrolovanie a vyhodnocovanie kvality zobrazenia prístroja na akvizičnej stanici | Áno
| 30 | Stereotaktická jednotka | Áno
| 31 | Tomosyntetrická aj Kontrastom navádzaná biopsia | Áno
| 32 | Automatické aj manuálne zasielanie snímok do PACS | Áno
| 33 | Expozičný interval, čas po ktorom je mamograf pripravený na ďalšiu expozíciu | max. 26 sekúnd
| 34 | CEDM (Kontrastom vylepšená digitálna mamografia) umožňuje počas jednej kompresie snímať dve snímky za sebou pri dvoch rôznych napätiach rentgentky a automaticky vygeneruje a zobrazí výslednú snímku získanú digitálnou substrakciou z týchto snímok. | Áno
|  | TOMOSYNTÉZA | Áno
| 35 | Fyzická antirozptylová mriežka pre 2D a 3D projekcie | Áno
| 36 | Z tomosyntézy sa vypočíta aj 2D mamografický obraz bez nutnosti ďalšej expozície. | Áno
| 37 | Vzdialenosť medzi jednotlivými rekonštruovanými rezmi tomosyntézy | max. 1 mm
| 38 | Počet expozícií počas tomosyntézy | min. 9 expozícií
| 39 | Pohyb lampy počas tomosyntézy kontinuálny alebo step and shoot | Áno
| 40 | Rozsah maximálneho náklonu gantry | min. ±7.5°
| 41 | Rozlíšenie detektora (veľkosť bodu) počas tomosyntézy aspoň pre jeden možný náklon gantry | max. 100 μm
| 42 | Rekonštrukcia dát na báze najnovšej iteratívnej rekonštrukcie daného výrobcu | Áno
| 43 | Pevný pacientsky tvárovy štít počas všetkých režimov tomosyntézy, ak má systém viac ako jeden režim | Áno
|  | PRÍSLUŠENSTVO | Áno
| 44 | Plochá platňa na zobrazovanie menšieho formátu max. 19x24cm s možnosťou posunutia kompresnej časti pozdĺž dlhej hrany detektora | Áno
| 45 | Plochá platňa na zobrazovanie menšieho formátu max. 10x24cm s možnosťou posunutia kompresnej časti pozdĺž dlhej hrany detektora | Áno
| 46 | Zväčšovací stolík pre zväčšovacie kompresné platne so zväčšovacím faktorom min. 1,5 a 1,8 | Áno
| 47 | Plochá platňa pre zväčšovací stolík veľkosti min. 17x23cm | Áno
| 48 | Plochá platňa pre zväčšovací stolík veľkosti 10x10cm | Áno
| 49 | Plochá platňa pre zväčšovací stolík s priemerom v rozsahu 7 - 9 cm | Áno
| 50 | Kontrastný injektor | Áno
| 51 | Riešenie na zobrazovanie vzoriek, ktoré umožňuje snímky tkanivových rezov na tom istom detektore ako mamografická snímka bez uvoľnenia kompresie prsníka pacientky so špeciálnym kolimačným systémom chrániacim pacientku pred zbytočnou dávkou žiarenia (Je povolené ponúkať externý systém na zobrazovanie vzoriek s vlastným detektorom a röntgenovou trubicou). | Áno
| 52 | Samostatný vákuový bioptický systém s možnosťou navigácie biopsie pod ultrazvukom aj mamografom. | Áno
| 53 | Špeciálne bioptické kreslo s batériovým pohonom Nožný pedál pre ovládanie výšky kresla, bezpečnostné brzdy, možnosť polohovať v sede aj v ľahu Minimálna nosnosť 135 kg. | Áno
|  | AKVIZIČNÁ STANICA | Áno
| 54 | Zadávanie dát pacientov, klávesnica, tvorba a získavanie obrazu, processing, uchovávanie, transfer a tlač digitálnych RTG snímiek, kontrola obrazu, veľkosť HDD/SSD minimálne 250 GB a viac, možnosť dočasného uchovania minimálne 5000 a viac RTG snímiek | Áno
| 55 | Monitor s min. 21“ displejom s vysokým jasom, minimálne 1,9 a viac Mpix pre štadardné ovládanie stanice | Áno
| 56 | PC pre ovládaciu konzolu, RAM minimálne 4 a viac GB, automatická detekcia nastavovaných parametrov, možnosť dočasnej archivácie CD-RW DICOM služby vrátane DICOM exportu snímiek, DICOM worklist. Integorvaný program kontroly kvality zobrazenia pre dennú, týždennú a dlhodobú kontrolu kvality zobrazenia. | Áno
| 57 | Možnosti využívania funkcií zoomu, možnosť prepojenia na existujúci systém PACS. | Áno
| 58 | Akvizičná stanica trvalo integrovaná do zeme (nie mobilná) | Áno
|  | Umelá inteligencia (UI) pre detekciu maligných mamografických nálezov | Áno
| 59 | Doplnkový nástroj, ktorý pomáha interpretujúcim lekárom pri čítaní skríningových mamogramov. | Áno
| 60 | Prijímanie štúdií na analýzu z PACS alebo priamo z ovládacej mamografickej stanice | Áno
| 61 | UI software pozostáva min. z dvoch modulov – anonymizačný a deanonymizačný modul, modul UI | Áno
| 62 | Anonymizácia DICOM štúdie pred procesom analýzy UI pre zabezpečenie ochrany osobných údajov. | Áno
| 63 | Výsledkom spracovania UI je min. skóre abnormality, lézie, a „heat mapa“. Tieto výsledky ukazujú pravdepodobnosť výskytu malígnej lézie a jej ohraničenie. | Áno
| 64 | Výsledky analýzy sa spoja s pôvodnými pacientskymi údajmi a zašlú na PACS. | Áno
| 65 | Na PC Serveri, sa analyzované aj originálne štúdie automaticky zmažú po ich odoslaní na PACS | Áno
| 66 | Populácia pacientov pre vyšetrenie UI – min. ženy vo veku od 19 rokov | Áno
| 67 | UI musí byť trénovaná na min. 210000 mamografiách | Áno
| 68 | Výpočtové PC Server, musí byť inštalované v priestoroch obstarávateľa bez nutnosti pripojenia do internetu a na cloud. Takzvané „on premise“ riešenie. | Áno
| 69 | Analýza štúdie so štyrmi projekciami trvá max. 60 sekúnd | Áno
| 70 | Licencia na min. 5rokov alebo min.75000 štúdií | Áno
| 71 | CE certifikát | Áno
|  | Diagnostická stanica (3 ks) | Áno
| 72 | Diagnostická/pracovná stanica plne kompatibilná s ponúkaným mamografom a so všetkými požadovanými funkciami | Áno
| 73 | PC typu WorkStation s parametrami: min. 1x 512GB SSD a 2x2TB 7200rpm SATA HDD/SSD (hardwarový RAID0), CPU min 4GHz 6 jadier (alebo lepší), min. 32 GB RAM, výpočtová grafická karta min 8GB RAM a grafická karta pre pripojenie diagnostických monitorov. Možnosť pripojenia min. 2 diagnostických monitorov a jedného kancelárskeho. | Áno
| 74 | Diagnostický mamografický monitor min. 10 MPix (s možnosťou rozdeliť na dve pracovné plochy) s certifikáciou FDA 510 (k) pre mamografiu o veľkosti min. 30“ alebo 2ks diagnostických monitorov s min. 5 MPix. o veľkosti min. 21" | Áno
| 75 | Kancelársky monitor | min. 21“
| 76 | Multimodalitná podpora bez ohľadu na výrobcu | Áno
| 77 | Softvér určený pre správne diagnostické zobrazovanie štúdií mamografickej tomosyntézy. | Áno
| 78 | Minimáne tieto vlastnosti: Meracie funkcie, Zobrazovanie výsledkov CAD, Maskovanie pozadia snímky mamografie, Zväčšovanie/zmenšovanie, zrkadlenie, rotácia, zmena kontrastu a jasu, zobrazovanie negatív-pozitív, Automatické prehrávanie tomo štúdie (čas, ping pong, slučka) s možnosťou nastavenia rýchlosti prehrávania, "Multi frame" - "Single frame" zobrazovanie, Automatické vyrovnanie snímok, Automatické prepínanie tomo - štandardné snímky... | Áno
| 79 | Dedikovaná mamografická klávesnica pre zlepšenie užívateľského komfortu a venovanie sa diagnóze nie počítaču. Musí obsahovať minimálne: trackball alebo podobné riešenie, ovládanie „reading protocols“, prepínanie na ďalšiu a predchádzajúcu štúdiu, prepínanie na ďalši aj predchídzajúci obraz v štúdii, minimálne 3 konfigurovateľné klávesy a ďalšie | Áno
ĎALŠIE POŽIADAVKY
| 80 | Školenie technikov a lekárov, v rozsahu 160h v priebehu trvania záruky prístroja, z toho 40h bezprostredne po inštalácii prístroja, ostatné hodiny podľa dohody. | Áno
Ostatné požiadavky |  | Ostatné požiadavky
| 81 | Pri predložení ponuky sa požaduje doložiť povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, technická špecifikácia prístroja. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.. | Áno
| 82 | Pri predložení ponuky sa požaduje doložiť kompletné inštalačné riešenie prístroja vrátane napojenia na siete kupujúceho. | Áno
| 83 | Požaduje sa vypracovať a dodať kompletnú dokumentáciu pre kupujúceho (preberací protokol, protokol o zaškolení, preberacia skúška zdroja ionizujúceho žiarenia) | Áno
| 84 | ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov, CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj a diagnostickú stanicu | Áno
| 85 | ŠÚKL kód, ak je relevantný | Uveďte
| 86 | Trieda rizika zdravotníckej pomôcky (ZP) | Uveďte
| 87 | Frekvencia pravideľnej bezpečnostne technickej kontroly (PBTK) danú výrobcom (napr. počet PBTK/rok), pokiaľ je výrobcom stanovená v návode alebo informácia či nie je nutná. | Uveďte: frekvenciu PBTK/rok, s poznámkou: PBTK nie je na základe vyjadrenia výrobcu nutná / PBTK je podľa návodu k obsluhe výrobcom doporučená/nariadená
| 88 | Predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") musia byť kompletné a funkčné. Všetky časti musia byť spolu kompatibilné a musia spolupracovať. | Áno
| 89 | Dodané zariadenie pracuje samostatne bez nutnosti nešpecifikovaného doplnového zariadenia potrebné pre svoju funkčnosť (elektrické filtre napäta, satbilizátory napätia, UPS, doplnkové filtre na vodu, kanalizáciu). Napájanie zariadenia je na štandardné výstupy elektrickej siete, studenej vody, teplej vody, odpadu/kanalizácie používané v SR. | Áno
| 90 | Predávajúci je povinný dodať tovar (všetky jeho časti) nový, nepoužívaný, nerepasovaný a v neporušenom originálnom balení ako celok, vyrobený v roku 2025. | Áno
| 91 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | Áno
| 92 | Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto inštalácie, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru do určených priestorov a/alebo poskytnutím služieb kupujúcemu, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom výrobcu zariadenia, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno
| 93 | Predávajúci je povinný popísať v ponuke spôsob pripojenia do počítačovej siete kupujúceho (predávajúci musí predložiť zoznam potrov, ktoré je potrebné otvoriť na komunikáciu s inými systémami) a spôsob diaľkovej správy ponúkaného prístroja (ak ju prístroj umožňuje). Spôsob pripojenia musí konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní pred inštaláciou prístroja (lukas.krizan@fntn.sk a andrej.mrazik@fntn.sk). Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky. Komunikácia na sieti by mala byť šifrovaná, ak to prístroj umožňuje. Ak je technicky možné tovar pripojiť cez Ethernet, je táto možnosť preferovaná voči bezdrôtovému pripojeniu a treba dodať tovar v tomto variante. | Áno
| 94 | Možnosť vzdialeného servisného prístupu (na komunikáciu musí byť použité šifrované VPN pripojenie s použitím MFA autentifikácie). | Áno
| 95 | Ak predávajúci nie je poskytovateľom základnej služby a bude potrebovať vzdialené pripojenie na správu prístroja, je povinný uzavrieť s kupujúcim zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona 69/2018 Z.z. | Áno
| 96 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované v dodanom tovare, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené. | Áno
| 97 | Predávajúci poskytuje na tovar (a všetky jeho súčasti) komplexnú záruku v trvaní minimálne dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. predávajúci a kupujúci, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | Áno
| 98 | Počas platnosti záručnej doby sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu bezplatný autorizovaný servis, softverové aktualizácie, zálohy softverového nastavenia, údržbu lokálnej databázy a revízie dodaného tovaru vrátane UPS, ktoré zahŕňajú odbornú údržbu, opravy a revízie určené príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa tovaru vrátane dodania a výmeny potrebných náhradných dielov, opotrebovaných alebo inak poškodených súčastí tovaru a predpísaného spotrebného materiálu, vykonávanie všetkých kalibračných kontrol, predpísaných preventívnych kontrol a bezpečnostne technických kontrol podľa požiadaviek výrobcu, ďalších predpísaných kontrol, elektrických kontrol a preventívnych údržbových prác určených výrobcom, minimálne však raz ročne, spolu so všetkým spotrebným a údržbovým materiálom a dielmi potrebnými na vykonanie týchto kontrol a preventívnych prác, vrátane práce (servisné hodiny) a dojazdov certifikovaných servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu, vykonania akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak je takáto oprava nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy a vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov a údržbového spotrebného materiálu. | Áno
| 99 | Všetky zásahy na tovare a vstupy certifikovaného servisného technika na miesto inštalácie budú vykonávané po písomnom odsúhlasení kupujúceho vzhľadom na chod oddelenia, aby bola bola zachovaná súčiniteľnosť a prístupnosť tovaru. | Áno
| 100 | Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vyššou mocou a na vady, ktoré spôsobí kupujúci používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Všetky protokoly o preventívnych a bezpečnostne technických kontrolách a elektrických revíziách/kontrolách musia byť odovzdané kupujúcemu. | Áno
| 101 | Cestovné a dovozové náklady, náklady na materiál, diely, údržbové sady a iné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vykonávaním záručných opráv, servisov, bezpečnostne technických kontrol, školení a inštruktáží, hradí v plnej výške predávajúci. | Áno
| 102 | Počas platnosti záručnej doby bude poskytovaná technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00. | Áno
| 103 | Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, certifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností . | Áno
| 104 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia. | Áno
| 105 | Dostupnosť náhradných dielov od uvedenia prístroja do prevádzky: min. 10 rokov | Áno
| 106 | Doba odozvy certifikovaného servisného technika dodávateľa musí byť do 6h (v pracovné dni od 08:00 do 14:00) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 107 | Nástup certifikovaného servisného technika na opravu na mieste musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od písomného nahlásenia poruchy kupujúcim. | Áno
| 108 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov musí byť do 48 hodín (v pracovné dni) od nástupu certifikovaného servisného technika na opravu. | Áno
| 109 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov musí byť do troch pracovných dní od nástupu certifikovaného technika na opravu. | Áno