Príloha č. 1 SP – Opis predmetu zákazky


ČASŤ 2:
	Predmet zákazky
	Elektrochirurgický generátor pre neurochirurgické disciplíny

	Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)
	Doplniť názov a označenie výrobku

	Technické vlastnosti
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	Vlastný návrh na plnenie (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)

	Počet
	ks
	
	
	2
	
	

	Frekvenčná vlna zabezpečujúca cielenú a rovnomernú koaguláciu vďaka prenikaniu do intracelulárneho priestoru
	MHz
	
	
	4
	
	

	Modulácia
	kHz
	
	
	33
	
	

	Maximálny výkon pre štandardný monopolárny rez
	W
	300
	
	
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika
	Vlastný návrh na plnenie (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)

	Prístroj umožňujúci efektívne monopolárne a bipolárne chirurgické aplikácie, ako aj aplikácie tkanivovej fúzie a utesnenia ciev pomocou vysokofrekvenčnej (RF) energie
	áno
	
	

	Monopolárna a bipolárna koagulácia 
	áno
	
	

	Prednastavený režim monopolárnej koagulácie min. 8x
	áno
	
	

	Prednastavený režim bipolárnej koagulácie min. 3x
	áno
	
	

	Ovládanie nožným aj ručným spínačom pri monopolárnej, bipolárnej, pokročilej bipolárnej koagulácií a pri bipolárnej resekcii
	áno
	
	

	Vstup pre monopolárny inštrument
	áno
	
	

	Vstup pre bipolárny inštrument
	áno
	
	

	Vstup pre koagulačné pero
	áno
	
	

	Rozhranie umožňujúce pripojenie na jednotku argónovej koagulácie
	áno
	
	

	Rozhranie umožňujúce pripojenie odsávačky elektrochirurgického dymu
	áno
	
	

	Indikácia prietoku prúdu prostredníctvom displeja alebo pomocou svetelného indikátora
	áno
	
	

	Audio-vizuálna signalizácia nefunkčnej neutrálnej elektródy
	áno
	
	

	Možnosť pripojenia 2 neutrálnych (pacientskych) elektród alebo možnosť použitia simultánnej bipolárnej koagulácie
	áno
	
	

	Možnosť pripojenia laparoskopického prístroja s integrovaným nožom a vysúvateľným monopolárnym háčikom, ktorý je kombináciou riadenej bipolárnej koagulácie a monopolárneho nástroja alebo ekvivalent (ekvivalentné riešenie prosíme uviesť)
	áno
	
	

	Návod v slovenskom alebo českom jazyku
	áno
	
	

	Softvérové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia
	áno
	
	

	Príslušenstvo:

	Prístrojový vozík na kolieskach kompatibilný s elektrochirurgickým generátorom a jednotkou odsávania dymu
	áno
	
	

	Dvojtlačidlový nožný pedál kompatibilný s elektrochirurgickým generátorom
	áno
	
	

	Jednotlačidlový nožný pedál kompatibilný s elektrochirurgickým generátorom
	áno
	
	

	Kábel k neutrálnej elektróde kompatibilný s elektrochirurgickým generátorom
	áno
	
	


Ďalšie požiadavky k dodaniu:

	Názov
	Požadované parametre
	Vlastný návrh

	Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (v prípade, ak ide o zdravotnícke zariadenie triedy II. a vyššie)
	Áno (ak je registrovaný -uvedie sa číslo) /                             nie (ak je v procese registrácie - uvedie sa stav)
	


Strana 3 z 3

