Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky, vlastný návrh na plnenie predmetu 

Názov predmetu zákazky: Fluorescenčný zobrazovací prístroj 
	Identifikačné údaje uchádzača 

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH: 
	

	Zapísaný v registri:
	

	V mene ktorého koná:
	

	Bankové spojenie:
	

	IBAN:
	

	Uchádzač je MSP: MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. (Mikropodniky, podniky ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR). Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a /alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR)
	*uchádzač uvedie do ktorej kategórie patrí


	Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)
	

	 Cena za 1 kus v EUR bez DPH
	

	 Cena za 1 kus v EUR s DPH
	

	Celková cena za  celý predmet zákazky (3 ks) v EUR bez DPH
	

	Sadzba DPH 23%
	

	Celková cena za celý predmet zákazky (3 ks)  v EUR s DPH
	


Technická špecifikácia 
	Predmet zákazky
	Fluorescenčný zobrazovací prístroj

	Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)
	Doplniť názov a označenie výrobku

	Technické vlastnosti
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)

	Počet
	ks
	
	
	3
	
	

	Detekcia fluorescencie vo vlnových dĺžkach, minimálne
	nm
	od 700 do 900
	
	
	
	

	Vlnová dĺžka pre svetla (laser) pre vybudenie fluorescencie v rozsahu
	nm
	680
	690
	
	
	

	Výkon lasera v rozsahu
	mW
	1,7
	2
	
	
	

	Kamera s veľkou hĺbkou zaostrenia, minimálne
	cm
	od 8 do 13
	
	
	
	

	Nízka hmotnosť optickej hlavy
	g
	
	800
	
	
	

	Vizualizácia v reálnom čase, bez prerušenia práce chirurga s frekvenciou zobrazenia
	obrázkov/s
	25
	
	
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika
	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
	Presné označenie v predloženom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)

	Prístrojové vybavenie pre vizualizáciu lokalizácie a perfúzie prištítnych teliesok štítnej žľazy počas a po operačných výkonoch
	áno
	
	

	Kompatibilný systém s štandardným osvetlením operačnej sály a s filtráciou svetla operačnej lampy
	áno
	
	

	Prístrojové vybavenie umožňujúce zobrazenie prirodzene emitovanej fluorescencie prištítnych teliesok ako aj zobrazenie fluorescencie za pomoci injektovania indokyanínovej zelenej s identifikáciou prištítnych teliesok aj ciev vyživujúcich prištítne telieska
	áno
	
	

	Optická hlava s integrovanou kamerou a zdrojmi svetla s ergonomickým tvarom pre uchytenie do ruky a ovládanie jedným prstom
	áno
	
	

	Integrovaný ovládač na optickej hlave pre ovládanie funkcií zobrazenia na zobrazovacej jednotke
	áno
	
	

	Ovládanie zobrazenia: uloženie videosekvencie, uloženie snímku obrazovky, nastavenie zaostreniam, nastavenie jasu
	áno
	
	

	Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok ( v prípade, ak ide o zdravotnícke zariadenia II. a  vyššie) 
	áno ( ak je registrovaný- uvedie sa číslo)/

nie  (ak je v procese registrácie - uvedie sa stav) 
	


· Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

· Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt, alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, teda za ekvivalent nebude môcť byť považovaný každý ekvivalentný produkt, ale len taký, ktorý bude rovnakej, alebo vyššej kvality, ako požadovaný predmet zákazky.
Strana 3 z 3

