## Technická špecifikácia
Predmet zákazky: Zariadenia magnetickej rezonancie vrátane príslušentva a súvisiacich úkonov
Magnetická rezonancia 1.5 T
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Typ zariadenia
Výrobca
ŠÚKL kód
Trieda zdravotníckej pomôcky
| Požadované technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky. predmetu zákazky. (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie hodnotu daného parametra, ktorú spĺňa ním ponúkaný tovar)
| Magnetická rezonancia 1.5 T |  | parametre |  |  |  | * uchádzač uvedie hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru aj v prípade, ak ním ponúkaný tovar spĺňa definované požiadavky na predmet zákazky v tvare:spĺňa/hodnota parametra * nakoľko obstarávateľ nedisponuje špecifikáciami špecializovaných softvérov, prosíme uchádzača o uvedenie popisu funkcionalít softvérového riešenia. Popis musí obsahovať konkrétne informácie o tom, aké merania, analýzy, výpočty alebo ďalšie funkcie tento softvér umožňuje realizovať.
|  |  | MJ | min. | max. | presne
|  | Magnetická rezonancia - špecifikácia zariadenia | ks |  |  | 2
| 1. | Intenzita magnetického poľa | T |  |  | 2025-05-01
| 2. | Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | 70
| 3 | Max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | 50 x 50 x 50
| 4 | Maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť | mT/m | 33
| 5 | Maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlášť | T/m/s | 140
| 6 | Duty cycle | % |  |  | 100
| 7 | Maximálny výkon RF systému | kW | 18
| 8 | Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) |  |  |  | áno
| 9 | Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | 30
| 10 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom a ponúkanou verziou prístroja | počet | 20
| 11 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. | počet | 20
| 12 | Integrovaná chrbticová (posteriórna) cievka, umožňuje sa aj koncept dynamickej cievky, s počtom elementov | počet | 20
| 13 | Chrbticová cievka so zabudovaným snímaním dýchania, tzv. bezdotykové snímanie |  |  |  | áno
| 14 | Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio (počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, pričom tento počet prirodzene nemôže byť vyšší ako uchádzač vyplnil v parametroch o maximálnom počte pripojiteľných elementov, či o maximálnom počte súčasne aktívnych kanálov) | počet | 20
| 15 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | 18
| 16 | Brušná/hrudná/anteriórna cievka so zabudovaným monitorom srdca (EKG) s počtom elementov samotnej cievky minimálne 18 v jednom FOV |  |  |  | áno
| 17 | Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV | počet | 8
| 18 | Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s možnosťou biopsy (atribút môže byť splnený predchádzajúcou požiadavkou "Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky s minimálnym počtom elementov 8" pokiaľ má táto cievka možnosť biopsy a pri konfigurácii na biopsiu spĺňa požiadavku na minimálny počet elementov dedikovanej prsníkovej cievky pre biopsiu v jednom FOV) | počet | 6
| 19 | Vyšetrenie Peripheral vascular v minimálnom rozsahu 130 cm, teda cievková výbava musí nutne pokrývať rozsah pacienta od brucha po končeky prstov na nohách, o počte elementov v tomto rozsahu 130 cm minimálne 30
| 20 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na zápästie) | počet | 8
| 21 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | 8
| 22 | Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na rameno) | počet | 8
| 23 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo), môže byť aj flexi cievka využívaná pri vyšetrení členka/chodidla | počet | 4
| 24 | Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 8 v jednom FOV (nie je možné splniť abdominálnou cievkou z atribútu Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha (abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho (abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach |  |  |  | áno
| 25 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 18 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 50 cm a s plochou minimálne 1800 cm2 a maximálne 2500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. |  |  |  | áno
| 26 | Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 30 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 60 cm krát 60 cm a s plochou minimálne 3500 cm2 a maximálne 5250 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. |  |  |  | áno
| 27 | Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane |  |  |  | áno
| 28 | Max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | 200
| 29 | Stabilita | ppm/h |  | 0.1
| 30 | Aktívne tienenie |  |  |  | áno
| 31 | Shim vyšších rádov min. 2. rádu v minimálne 5 dodatočných rovinách nad rámec lineárneho shimu prvého rádu X, Y, Z |  |  |  | áno
| 32 | Zaručená homogenita ppm 40cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm |  | 1
| 33 | Zaručená homogenita ppm 30cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm |  | 0.75
| 34 | Zaručená homogenita ppm 20cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm |  | 0.5
| 35 | Zaručená homogenita ppm 10cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) | ppm |  | 0.1
| 36 | Hrúbka vrstvy 2D | mm | 0.5
| 37 | Hrúbka vrstvy 3D | mm | 0.1
| 38 | Maximálne priestorové rozlíšenie skenu | µm |  | 10
| 39 | Technológia potlačenia pohybových artefaktov |  |  |  | áno
| 40 | Optický prenos signálu od RF systému |  |  |  | áno
| 41 | Redukcia hluku |  |  |  | áno
| 42 | Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií |  |  |  | áno
| 43 | Synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG |  |  |  | áno
| 44 | Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)), pre všetky typy vyšetrení vyžadujúce monitorovanie respirácie |  |  |  | áno
| 45 | Sprievodca pacienta vyšetrením s minimálnymi funkcionalitami: 1) vizualizácia pokynov pre pacienta priamo v gantry (zobrazenie zostávajúceho času zadržania dychu, či dĺžky sekvencie) a iné, 2) zobrazenie mena pacienta a piktogramu tela pacienta na dotykovej obrazovke umiestnenej na gantry MR s možnosťou zadania vyšetrenia s využitím umelej inteligencie - táto funkcia musí umožňovať zvolenie oblasti vyšetrenia (napr. hlava, brucho, končatina a pod.) na dotykovej obrazovke a po zvolení vyšetrenia za pomoci umelej inteligencie má MR automaticky posunúť pacienta do izocentra MR na zvolenú oblasť vyšetrenia, pričom sa na akvizičnej konzole automaticky nastavia parametre pre zvolenú oblasť (hlava, brucho a pod.) - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku |  |  |  | áno
| 46 | MR kompatibilný audio systém s intercom funkciou a možnosťou prehrávania zvukových nahrávok pacientovi v gantry prístroja |  |  |  | áno
| 47 | MR kompatibilný video systém s možnosťou prehrávania videa v gantry prístroja |  |  |  | áno
| 48 | Ročná spotreba hélia | l |  | 0
| 49 | Nosnosť stola pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení, so zachovaním vertikálneho a horizontálneho motorického pohybu stola | kg | 250
| 50 | Odnímateľný stôl alebo doska pacienta bez nutnosti prekladu pacienta, či jeho pohybu pred a po vyšetrení |  |  |  | áno
| 51 | Počet jadier procesora rekonštrukčnej (výpočtovej) jednotky | počet | 10
| 52 | Frekvencia procesora rekonštrukčnej (výpočtovej) jednotky | GHz | 2.2
| 53 | Operačná pamäť rekonštrukčnej (výpočtovej) jednotky | GB | 64
| 54 | Rýchlosť rekonštrukcie obrazov v matici 256, plné FOV | obr/s | 10000
| 55 | Počet jadier akvizičného počítača | počet | 6
| 56 | Frekvencia procesora akvizičného počítača | GHz | 2025-02-02
| 57 | Operačná pamäť akvizičného počítača | GB | 16
| 58 | Farebný monitor akvizičnej stanice: - 2 ks ak min.19" a viac - 1 ks ak min. 27" a viac |  |  |  | áno
| 59 | Myš a klávesnica |  |  |  | áno
| 60 | Úložný priestor | TB | 1
| 61 | UPS k dodaným počítačovým jendotkám k zabezpečeniu bezvýpadkového fungovania |  |  |  | áno
| 62 | Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela |  |  |  | áno
| 63 | Paralelné akvizičné techniky |  |  |  | áno
| 64 | 3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid |  |  |  | áno
| 65 | 3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 |  |  |  | áno
| 66 | 3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C |  |  |  | áno
| 67 | 3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE |  |  |  | áno
| 68 | 3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK |  |  |  | áno
| 69 | Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET |  |  |  | áno
| 70 | Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP |  |  |  | áno
| 71 | Sekvencia typu medic/merge/m-ffe |  |  |  | áno
| 72 | Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice |  |  |  | áno
| 73 | T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) |  |  |  | áno
| 74 | 3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA |  |  |  | áno
| 75 | Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) |  |  |  | áno
| 76 | Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp |  |  |  | áno
| 77 | Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D) |  |  |  | áno
| 78 | MR traktografia – DTI s možnosťou zobrazenia min. 128 smerov |  |  |  | áno
| 79 | MR perfúzia – kontrastné techniky T2* a DCE T1 s automatickým výpočtom perfúznych parametrov (CBV, CBF, MTT, TTP, Ktrans, Ve) a tvorbou parametrických máp; možnosť spracovania dát aj na diagnostickom serveri. |  |  |  | áno
| 80 | 2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) |  |  |  | áno
| 81 | Spektroskopia single a multi voxel (aj pre vyšetrenie mozgu) |  |  |  | áno
| 82 | Sekvencie na zobrazenie čerstvého intrakraniálneho krvácania (2D a 3D SWI) a mikrokrvácania, sekvenice gradientného echa so zosilneným efektom suscetibility (SWI) ,s možnosťou použitia fázovej informácie na zvýraznenie kontrastu |  |  |  | áno
| 83 | 3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr |  |  |  | áno
| 84 | MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) |  |  |  | áno
| 85 | Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie |  |  |  | áno
| 86 | Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny |  |  |  | áno
| 87 | Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov |  |  |  | áno
| 88 | Sekvencie so supresiou tuku (DIXON, MDIXON, TSE, GRE) |  |  |  | áno
| 89 | MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev |  |  |  | áno
| 90 | Bezkontrastná MRA renálnych a periférnych tepien
| 91 | SWI |  |  |  | áno
| 92 | DWI |  |  |  | áno
| 93 | DCE |  |  |  | áno
| 94 | Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie |  |  |  | áno
| 95 | Systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice |  |  |  | áno
| 96 | Technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli |  |  |  | áno
| 97 | Necitlivá multi.shot spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou |  |  |  | áno
| 98 | Potlačenie artefaktov z kovových podmienečne bezpečných ortopedických implantátov |  |  |  | áno
| 99 | Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru |  |  |  | áno
| 100 | Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy |  |  |  | áno
| 101 | Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním |  |  |  | áno
| 102 | Sekvencie pre vnútrolebečné krvácanie (GRE, SWI) |  |  |  | áno
| 103 | Zobrazenie orgánov tráviacej trubice |  |  |  | áno
| 104 | Volumetria |  |  |  | áno
| 105 | Snímanie EKG, pulzu |  |  |  | áno
| 106 | Zobrazovanie prsníkov vrátane kontrastných sekvencií, diffusion, implantáty |  |  |  | áno
| 107 | Celotelové DWI s vyšším b faktorom |  |  |  | áno
| 108 | Software na skladanie celotelových obrazov |  |  |  | áno
| 109 | Vyšetrenie srdca vrátane viability, late enhancement, EKG gating |  |  |  | áno
| 110 | Difúzne 2D malé FoV |  |  |  | áno
| 111 | Akceleračná technika s nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu |  |  |  | áno
| 112 | Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne |  |  |  | áno
| 113 | Compressed sensing pre brucho a malú panvu |  |  |  | áno
| 114 | Dynamické pečeňové vyšetrenie s kontrastom |  |  |  | áno
| 115 | MR elastografia pečene |  |  |  | áno
| 116 | Kvantifikácia tuku a železa |  |  |  | áno
| 117 | AI optimalizácia protokolov |  |  |  | áno
| 118 | Využitie deep learning neurónovej siete pri rekonštrukcii obrazu, prípadne inej metódy umelej inteligencie pri rekonštrukcii obrazu pre zlepšenie kvality obrazu |  |  |  | áno
| 119 | Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii surových (raw dát) na zrýchlenie snímkovania, musí podporovať súčasné využitie minimálne 1 akceleračnej techniky |  |  |  | áno
| 120 | Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia |  |  |  | áno
| 121 | Automatické naplánovanie vyšetrenia brucha |  |  |  | áno
| 122 | Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu |  |  |  | áno
| 123 | Perfúzne vyšetrenie bez kontrastu |  |  |  | áno
| 124 | Spektroskopia pŕs |  |  |  | áno
| 125 | Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. |  |  |  | áno
| 126 | Systém musí umožňovať kvantitatívne T2 vyšetrenie myokardu a parenchýmu pečene pre stanovenie hemochromatózneho stavu |  |  |  | áno
| 127 | Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky. Faradayova lietka disponuje dvomi vstupmi do vyšetrovne. |  |  |  | áno
| 128 | Vstupy do vyšetrovne opatrené detektorom feromagnetických materiálov |  |  |  | áno
| 129 | Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania pre kritické časti po výpadku |  |  |  | áno
| 130 | Multimediálny systém pre prehrávanie zvuku pediatrickým pacientom so sluchátkami - 1 ks |  |  |  | áno
| 131 | Chladenie MR systému, Chiller - externá chladiaca jednotka pre MR |  |  |  | áno
| 132 | Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximálny výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. |  |  |  | áno
|  | Popisná stanica + softvér | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 133 | Server pre paralelné vyhodnocovanie na 6 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 6 diagnostických staniciach bez obmedzenia | ks |  |  | 2
| 134 | MR traktografia – DTI s možnosťou zobrazenia min. 32 smerov |  |  |  | áno
| 135 | Diagnostická stanica | ks |  |  | 12
| 136 | Diagnostický monitor pre každú diagnostickú stanicu: - 2 ks ak min. 21" - 1 ks ak min. 30" | ks |  |  | 2 (alebo 4 ak min. 21")
| 137 | Rozlíšenie diagnostického monitora / monitorov | Mpx | 3
| 138 | RAM diagnostickej stanice | GB | 16
| 139 | SSD diagnostickej stanice | GB | 500
| 140 | Grafická karta s min. 3 výstupnými portami |  |  |  | áno
| 141 | Procesor min. IntelCore i5 |  |  |  | áno
| 142 | Příslušenstvo ku každej pracovnej stanici: DVD-RW, klávesnica, myš, Microsoft Office permanentná licencia, Antivírus na 2 roky licencie, Sieťová karta 1000 Mbps, min. Windows 10 |  |  |  | áno
| 143 | Záložný zdroj UPS pre každú stanicu zvlášť | ks |  |  | 12
| 144 | Kancelársky monitor popisnej stanice na pripojenie k NIS/RIS | ks |  |  | 12
| 145 | Požadovaná je plná kompatibilita všetkých dodaných komponentov s PACS a NIS používaných v nemocnici |  |  |  | áno
| 146 | Export dát vo formáte DICOM, AVI, JPEG |  |  |  | áno
| 147 | Plná DICOM 3.0 a vyšší kompatibilita |  |  |  | áno
| 148 | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) |  |  |  | áno
| 149 | Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| 150 | Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| 151 | Výpočet toku krvi v cievach - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno |  | 2
| 152 | 3D VRT vizuálizácia - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno |  | 2
| 153 | MPR - balík 6 licencií pre simultánne precujúcich užívateľov |  |  |  | áno |  | 2
| 154 | Funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno |  | 2
| 155 | Multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno |  | 2
| 156 | SW balík pre vyhodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno |  | 2
| 157 | Balík pre kardio vyhodnocovanie nasnímaných dát s možnosťou kompletného assementu kardio vyšetrenia, s možnosťou zobrazenia a spracovania kardio relaxačných máp, merania a vyhodnocovania T1 a T2 mapovania, vzhodocovania hemochromatózneho stavu, merania všetkých srdcových odddielov, prietokových parametrov ako aj perfúyie myokradu, 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno |  | 2
| 158 | SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií - 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| 159 | SW pre vyhodnocovanie MR funkčného vyšetrenia min. počet licencií - 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| 160 | SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencií - 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| 161 | SW pre vyhodnocovanie dynamiky tumoru a onkologických vyšetrení min. počet licencií - 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| 162 | SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií - 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| 163 | Systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie - 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  |  |  | áno
| Príslušenstvo | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 164 | MR kompatibiliný monitor vitálnych funkcií s monitorom k sledovaniu, ktorý je vyvedený do ovládacej miestnosti | ks |  |  | 2
| 165 | MR kompatibilná infúzna pumpa | ks |  |  | 2
| 166 | Nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie | ks |  |  | 2
| 167 | Nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | ks |  |  | 2
| 168 | Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | ks |  |  | 2
| 169 | MR kompatibilný mobilný automatický injektor v MR vyšetrovni, 2 valcová piestová verzia s možnosťou % miešania NaCl a kontrastnej látky v rovnakom čase | ks |  |  | 2
| 170 | Nemagnetický hasiaci prístroj | ks |  |  | 2
| 171 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky | ks |  |  | 2
| 172 | MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | ks |  |  | 2
| 173 | Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 27" obrazovke v ovládacej miestnosti. | ks |  |  | 2
| 174 | Polica na uloženie MR cievok | ks |  |  | 2
| 175 | Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 4 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16 s dodaným pozicionérom na to určeným) | ks |  |  | 2
| 176 | Vyšetrenie torza batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenia torza batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 4 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16) | ks |  |  | 2
| Softvérové rozšírenia (voliteľné) |  | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 177 | Onkologické vyšetrenia - balík | ks |  |  | 2
| 178 | Pediatrické vyšetrenia - balík | ks |  |  | 2
| 179 | Určenie rozmeru stenóz - balík pre 6 simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 180 | SW pre onkologické vyšetrenia s možnosťou fúzie obrazov z iných modalít s podporou klasifikácie a sledovania pacienta podľa RECIST 1.0, 1.1 a WHO, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 181 | SW balík pre vyhodnocovanie a analýzu pečene, meranie tuku, železa, ako aj generovanie máp relatívnej tuhosti pečene, elastogramu, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 182 | SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 183 | SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 184 | Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (ASL, perfúzie, traktografie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 185 | SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 186 | SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 187 | SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov | ks |  |  | 2
| 188 | Nástroje pre kontrastnú MR mamografiu - Korekcia elastického pohybu - Automatické odčítanie - Automatická synchronizácia súborov údajov 2D, 3D a 4D - Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI - Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch - Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie - Analýza krivky na základe ROI, A pokiaľ vrátane dynamických rozložení, údajov korigovaných pohybom, meraní špecifických pre používateľa, výpočtu odčítania za chodu, ktoré spĺňajú: - početné rozloženia MR (napr. DWI, Kaiser a MPR) s komplexným súborom nástrojov na čítanie kontrastnej MR mamografie - Aktuálne porovnávanie údajov MR | ks |  |  | 2
| Náhradné diely | Sondy | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 189 | RF cievky a ich kabeláž | ks |  |  | áno
| 190 | Gradientné zosilovače | ks |  |  | áno
| 191 | Kryo komponenty | ks |  |  | áno
| 192 | Napájacie zdroje a elektronické súčiastky | ks |  |  | áno
| 193 | Motory pacientskeho stola | ks |  |  | áno
| Požiadavky na úkony nevyhnutné k inštalácii zariadení (faradayova klietka) |  | Mj. | Min. | Max. | Presne
| 194 | Okno do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB | ks |  |  | 2
| 195 | Núdzové vytiahnutie hélia (quench rúra) do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice | ks |  |  | 2
| 196 | LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti | ks |  |  | 2
| 197 | Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 50dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniknutého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou | ks |  |  | 2
| 198 | Kyslíkový senzor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka | ks |  |  | 2
| 199 | Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo | ks |  |  | 2
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefónne číslo Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
E-mailový kontakt Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
povinné pole vyplní uchádzač

## Vyjadrenia k zmluve
Predmet zákazky: Zariadenia magnetickej rezonancie vrátane príslušentva a súvisiacich úkonov
Magnetická rezonancia 1.5 T
Vyjadrenia k zmluvným podmienkam
Verejný obstarávateľ nižšie uvádza zoznam článkov návrhu rámcovej kúpnej zmluvy |  | Záujemca uvedie informácie, či podmienky daného článku zmluvy sú pre neho akceptovateľné alebo nie. V prípade ak podmienky stanovené daným článkom nie sú pre záujemcu akceptovateľné vedie konkrétny bod, ktorý nie je akceptovateľný, dôvody, pre ktorý ho nie je možné akceptovať, prípadne návrh na jeho úpravu
Identifikácia článku rámcovej zmluvy |  | Vyjadrenie záujemcu
Čl. I ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. II PREDMET RÁMCOVEJ ZMLUVY A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA O OBJEDNÁVANÍ | Rozlíšenie prístroja
Čl. III OSOBITNÉ USTANOVENIA K TECHNOLOGICKÝM PROJEKTOM A HARMONOGRAMOM | Tabletový dizajn
Čl. IV SPÔSOB, ČAS A MIESTO DODANIA TOVARU | Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu
Čl. V ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA VÁD TOVARU A NÁHRADA ŠKODY | Možnosť ovládať parametre jedným prstom
Čl. VI SERVISNÉ PODMIENKY AUTORIZOVANÉHO ZÁRUČNÉHO SERVISU PRE PREDMET KÚPY VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA | Váha prístroja
Čl. VII UPLATNENIE OPCIE NA POZÁRUČNÝ SERVIS A SERVISNÉ PODMIENKY AUTORIZOVANÉHO POZÁRUČNÉHO SERVISU PRE PREDMET KÚPY VRÁTANE OSBITNÉHO REŽIMU VYBRANÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV | Multidotyková podpora
Čl. VIII OSOBITNÉ USTANOVENIA K ÚKONOM VYBUDOVANIA FARADAYOVEJ KLIETKY | Dynamický rozsah
Čl. IX KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY | Technológia pre spracovanie obrazu
Čl. XPODMIENKY ÚPRAVY CENY
Čl. XI KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
Čl. XII SUBDODÁVATELIA A ZÁPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
Čl. XIII SANKCIE
Čl. XIV PRECHOD RIZIKA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Čl. XV POSTÚPENIE A ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK
Čl. XVI PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ, TRVANIE A SKONČENIE RÁMCOVEJ ZMLUVY
Čl. XVII MLČANLIVOSŤ
Čl ´. XIX OSOBITNÉ USTANOVENIA KU KONTROLE NAVIAZANEJ NA SPÔSOB FINANCOVANIA PREDMETU ZMLUVY
Čl. XX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

## Vyjadrenie ku kritériám
Predmet zákazky: Zariadenia počítačovej tomografie
Počítačová tomografia photoncounting v počte 1 ks
Vyjadrenia k návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ uvádza v systéme JOSEPHINE dokument "Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač v tomto stĺpci uvededie poradové číslo vyjadrenia k návrhu na plnenie kritérií |  | Záujemca uvedie informácie, či sú kritéria na vyhodnotenie ponúk zrozumiteľné a uvedenie všetky relevantné informácie v zmysle dokumentu "Oznámenie o použití PTK" . V prípade potreby záujemca pridá nový riadok.
Poradové číslo vyjadrenia |  | Vyjadrenie záujemcu
Vyjadrenie č. 1
Vyjadrenie č. 2 | Rozlíšenie prístroja
Vyjadrenie č. 3 | Tabletový dizajn