## I. Serv.najvyš.triedy
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Ventilátory na umelú ventiláciu
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov: |  | Servoventilator najvyššej triedy
počet ks 10
celok | technický parameter |  | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Prístroj | Určený pre ventiláciu novorodencov, detí a dospelých | áno
|  | Vyhotovenie prístroja: na mobilnom podvozku so samostatne odoberateľným ventilátorom a samostatne odoberateľným displejom pre možnosť ich umiestnenia na stropný statív | áno
|  | Možnosť sledovania, monitoringu, vyhodnocovania a archivácie priebehu terapie s uložením na USB s výstupnými dátami spracovateľnými na bežnom PC | áno
|  | Prístroj umožňujúci prvotné nastavenie ventilačných parametrov na základe zadania demografických údajov pacienta: výška, váha, pohlavie | áno
|  | Prístroj ponúkajúci automatický test systému a dýchacieho okruhu s obrazovou nápovedou vykonávaných úkonov s vyhodnotením únikov, odporu a poddajnosti | áno
|  | Uhlopriečka uživatelského farebného dotykového displeja | min. 17"
|  | Možnosť nastavenia sklonu uživatelského displeja v horizontálnom aj vertikálnom smere | áno
|  | Možnosť odoberania užívateľského displeja s možnosťou vzdialeného ovládania zo vzdialenosti min. 1,5 m, pre zvýšenie ergonómie pracoviska | áno
|  | Na užívatelskom displeji, možnosť: zobrazenia parametrov, trendov a minimálne štyroch kriviek | áno
|  | Ukladanie trendových údajov po dobu minimálne 72 hodín s možnosťou ich uloženia na USB kľúč a vyhodnotenia na štandardnom PC, resp. na užívateľskom displeji ventilátora | áno
|  | Ovládanie užívateľskej obrazovky v slovenskom resp. českom jazyku | áno
|  | Užívateľská obrazovka ponúkajúca niekoľko rôznych zobrazení. minimálne: súčasné zobrazenie krivkie + hodnôt meraných parametrov + slučiek a/alebo trendov | áno
|  | Možnosť voľby zobrazenia, podľa užívateľom nadefinovanej obrazovky a voľba najčastejšie používaných ovládacích prvkov | áno
|  | Tlakové hadice pre stlačený medicinálny kyslík a medicinálny vzduch s napájaním z centrálnych rozvodov, ako aj možnosť do podvozku integrovaného tichého zdroja stlačeného vzduchu (hlučnosť do 50 dB) | áno
|  | Vyžaduje sa kompatibilita ventilátora s univerzálnym aktívnym zvlhčovačom schopný využitia dýchacích okruhov s komorami aj od iných výrobcov. (bez obmedzena kvality ventilácie) | áno
|  | Musí byť zabezpečená ochrana personálu a pacientov pred kontamináciou vydychovaným vzduchom s vyhrievaným expiračným hydrofobickým filtračným systémom – autoklávovateľné | áno
|  | Pre ochranu pacientov sa vyžaduje užívateľom vyberateľná inspiračná aj expiračná vetva prístroja pre dezinfekciu v autokláve | áno
|  | Elektrické napájanie 230V / 50Hz | áno
|  | Záložný zdroj elektrickej energie | áno
|  | Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť | min. 30 min.
|  | Integrovaný ultrazvukový resp. pneumatický rozprašovač liekov | áno
| Požadované ventilačné režimy | Možnosť riadenej a podpornej ventilácie pre intubovaných ako aj neintubovaných pacientov | áno
|  | Tlakovo riadený (asistovaný/riadený ventilačný režim s prietokovým a tlakovým spúšťačom) (PC, SIMV-PC, PC-ACs trigerom) | áno
|  | Tlakový adaptívny ventilačný režim s objemovou garanciou (VG-PRVC, SIMV(PRVC)) | áno
|  | Tlaková ventilácia na dvoch tlakových úrovniach s možnosťou spontánnej ventilácie (Bilevel, Bivent,), umožňujúca spontánnu ventiláciu | áno
|  | Ventilácia s uvoľnením tlaku v dýchacích cestách (APRV) | áno
|  | Tlaková podpora (PS) | áno
|  | Objemová podpora (VS) | áno
|  | Objemová ventilácia - asistovaná, riadená (VC, SIMV-VC, VC-AC s trigerom) | áno
|  | Objemovo riadený ventilačný režim s prietokovo/tlakovým spúšťačom | áno
|  | Adaptívna ventilácia v uzavretej slučke s riadením ventilácie na nastavenú minútovú ventiláciu | áno
|  | Podpora spontánneho dýchania: kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP s možnosťou nCPAP) | áno
|  | Podpora spontánneho dýchania: tlaková podpora (PS) | áno
|  | Podpora spontánneho dýchania: objemová podpora (VS) | áno
|  | Vysokoprietoková terapia kyslíkom | áno
|  | Záložná ventilácia | áno
|  | Neinvazína tlakovo riadená ventilácia | áno
|  | Neinvaívna tlakovo podporná ventilácia | áno
|  | Neinvazívna ventilácia s kontinuálnym pozitívnym tlakom aplikovateľná orálne ako aj nazálne | áno
| Minimálne požadované rozsahy nastavenia ventilácie | Ventilácia počas apnoe s automatickým návratom pri detekcii spontánneho dýchania | áno
|  | Nastavenie automatického riadenia inspiračného prietoku pre objemový režim ventilácie | áno
|  | Automatická kompenzácia okruhu | áno
|  | Nastavenie kompenzácie únikov počas neinvazívnej ventilácie s automatickým nastavením asistora (triger) podľa veľkosti úniku | áno
|  | Frekvencia ventilácie | 5 - 100 dychov/min
|  | Čas inspíria | 0,2 - 5 s
|  | Dychový objem | 10 - 2000 ml
|  | Inspiračný prietok | 3 - 100 l/min
|  | Inspiračný tlak (ponad Peep) | 5 - 80 mbar
|  | PEEP | 1 - 35 mbar
|  | Možnosť nastavenia I:E pomeru | 1:8 do 4:1
|  | Flow trigger/asistor | od 0,5 l/min
|  | Funkcia pre určenie správneho Peep a riadiaceho tlaku Priad s možnosťou aplikovania manévra obnovenia (tzv. recruitment manévra) | áno
|  | Funkcia zadržania inspíria | áno
|  | Funkcia zadržania expíria | áno
|  | Funkcia automatického testu vhodnosti pacienta pre odpojenie, resp. plne automatický režim postupného odpájania pacienta od ventilátora | áno
|  | Funkcia rýchleho podania zvýšnej koncentrácie kyslíka priamo z obrazovky na voliteľnú dobu, min. 120 minút | áno
|  | Funkcia odsávania/odpojenia (automaticky znížený inspiračný prietok pri daných úkonoch súvisiacich s intenčným rozpojením okruhu, automatické potlačenie alarmu počas daného úkonu s automatickým návratom do ventilácie po opätovnom pripojení pacienta) | áno
|  | FiO2 v rozsahu 0,21 - 1 | áno
| Požadované zobrazované merané a vypočítané parametre | Tlaky, prietoky a objemy dýchacích ciest, pomer I:E | áno
|  | Minútový objem (expirovaný, sponánny, celkový, únikový) | áno
|  | etCO2 v hlavnom toku integrovaný modul s možnosťou prenášania medzi prístrojmi, podľa potreby | áno
|  | Odpor a poddajnosť | áno
|  | Parametre: P0.1, oklúzny tlak, Cstat, C dyn, R stat, E, únik, WOB, RSB a ďaľšie | áno
|  | Požaduje sa zobrazenie parametrov formou kriviek, hodnôt, slučiek, grafických aj numerických trendov | áno
|  | Prístroj musí mať pamäť udalostí a histórie uskutočnených zmien v nastavení a priebehu ventilácie, pre jej spätnú analýzu | áno
|  | Prístroj musí mať jednoducho užívateľom vyberateľnú expiračnú ako aj inspiračnú vetvu pre sterilizáciu | áno
|  | Prístroj musí mať jednoducho zostaviteľný dýchací okruh s prietokovým snímačom | áno
|  | Zaznamenávanie trendov a monitorovaných parametrov | áno
|  | Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do informačnej siete pre elektronickú archiváciu údajov (vyžaduje sa štandardný HL7 protokol) | áno
| Alarmy - možnosť nastavovať alarmy | Respiračný objem | áno
|  | apnea - max. možný čas bez spontánnej dychovej aktivity | áno
|  | nízky / vysoký minútový objem | áno
|  | nízky / vysoký dychový obejm | áno
|  | nízka / vysoká frekvencia | áno
|  | % úniku | áno
|  | koncentrácia O2 | áno
|  | odpojenie okruhu | áno
|  | strata PEEP | áno
|  | alarm snímača prietoku | áno
|  | výpadok napájania | áno
| Zostava musí obsahovať | Servoventilátor s vyššie popísanými funkciami | áno
|  | Mobilný podvozok s ramenom pre dýchacie hadice a hákom pre zavesenie napájacích hadíc a káblov | 1 set / prístroj
|  | Inspiračná a expiračná kazeta (resterilizovateľná) | 2 ks / prístroj
|  | Senzory prietoku | min. 2 ks/prístroj resp. 5 ks pri senzoroch spotrebného charakteru
|  | Modul etCO2 so senzorom a kyvetou pre deti a dospelých | áno; min. 6 ks SW+HW využiteľné v ktoromkoľvek prístroji v zostave
|  | Aktívny zvlhčovač s okruhom pre detských a dospelých pacientov | áno; min. 5 ks jednorázových okruhov s komorou na prístroj
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II. Prenosný servoventilátor
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Ventilátory na umelú ventiláciu
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov |  | Prenosný servoventilátor
počet ks 5
celok | technický parameter |  | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
II. | Prístroj | Určený pre ventiláciu novorodencov, detí a dospelých | áno
|  | Vyhotovenie prístroja: na mobilnom podvozku so samostatne odoberateľným ventilátorom a samostatne odoberateľným displejom pre možnosť ich prenosu s lôžkom pacienta | áno
|  | Možnosť sledovania, monitoringu, vyhodnocovania a archivácie priebehu terapie s uložením na USB s výstupnými dátami spracovateľnými na bežnom PC | áno
|  | Prístroj umožňujúci prvotné nastavenie ventilačných parametrov na základe zadania demografických údajov pacienta: výška, váha, pohlavie | áno
|  | Prístroj ponúkajúci automatický test systému a dýchacieho okruhu s obrazovou nápovedou vykonávaných úkonov s vyhodnotením únikov, odporu a poddajnosti | áno
|  | Uhlopriečka uživatelského farebného dotykového displeja | min. 15"
|  | Možnosť nastavenia sklonu uživatelského displeja v horizontálnom aj vertikálnom smere | áno
|  | Možnosť odoberania užívateľského displeja s možnosťou vzdialeného ovládania zo vzdialenosti min. 1,5 m, pre zvýšenie ergonómie pracoviska | áno
|  | Na užívatelskom displeji, možnosť: zobrazenia parametrov, trendov a minimálne štyroch kriviek | áno
|  | Na užívateľskej obrazovke, možnosť zobrazenia snímky obrazovky ako aj sekvencie krátkeho záznamu plných kriviek po dobu min. 2 minút s následnou možnosťou priamej analýzy pre vyhodnotenie situácie ošetrujúcim personálom | áno
|  | Ovládanie užívateľskej obrazovky v slovenskom resp. českom jazyku | áno
|  | Užívateľská obrazovka ponúkajúca niekoľko rôznych zobrazení. minimálne: súčasné zobrazenie krivkie + hodnôt meraných parametrov + slučiek a/alebo trendov | áno
|  | Možnosť uzamknutia ovládania obrazovky proti nežiadúcemu dotyku (napr. návšteva pacienta), ako aj možnosť voľby zobrazenia tzv - súkromia, kedy prístroj nezobrazuje krivky a parametre, ale len dynamickú grafiku | áno
|  | Vstup pre stlačený medicinálny kyslík z centrálnych rozvodov a medicinálny vzduch z integrovaného tichého zdroja stlačeného vzduchu (hlučnosť do 50 dB) | áno
|  | Vyžaduje sa kompatibilita ventilátora s univerzálnym aktívnym zvlhčovačom schopný využitia dýchacích okruhov s komorami aj od iných výrobcov. (bez obmedzena kvality ventilácie) | áno
|  | Musí byť zabezpečená ochrana personálu a pacientov pred kontamináciou vydychovaným vzduchom s vyhrievaným expiračným hydrofobickým filtračným systémom – autoklávovateľné | áno
|  | Pre ochranu pacientov sa vyžaduje užívateľom vyberateľná inspiračná aj expiračná vetva prístroja pre dezinfekciu v autokláve | áno
|  | Elektrické napájanie 230V / 50Hz | áno
|  | Záložný zdroj elektrickej energie | áno
|  | Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť | min. 30 min.
|  | Integrovaný ultrazvukový resp. pneumatický rozprašovač liekov | áno
| Požadované ventilačné režimy | Možnosť riadenej a podpornej ventilácie pre intubovaných ako aj neintubovaných pacientov | áno
|  | Tlakovo riadený (asistovaný/riadený ventilačný režim s prietokovým a tlakovým spúšťačom) (PC, SIMV-PC, PC-ACs trigerom) | áno
|  | Tlakový adaptívny ventilačný režim s objemovou garanciou (VG-PRVC, SIMV(PRVC)) | áno
|  | Tlaková ventilácia na dvoch tlakových úrovniach s možnosťou spontánnej ventilácie (Bilevel, Bivent,), umožňujúca spontánnu ventiláciu | áno
|  | Ventilácia s uvoľnením tlaku v dýchacích cestách (APRV) | áno
|  | Tlaková podpora (PS) | áno
|  | Objemová podpora (VS) | áno
|  | Objemová ventilácia - asistovaná, riadená (VC, SIMV-VC, VC-AC s trigerom) | áno
|  | Striedavá automatická ventilácia: riadená - spontánna s automatikou | áno
|  | Podpora spontánneho dýchania: kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP s možnosťou nCPAP) | áno
|  | Podpora spontánneho dýchania: tlaková podpora (PS) | áno
|  | Podpora spontánneho dýchania: objemová podpora (VS) | áno
|  | Podpora spontánneho dýchania: proporcionálna tlaková podpora - meniaca sa podpora dýchania propocionálna k úsiliu pacienta aplikovateľná u intubovaného ako aj neintubovaného pacienta | áno
|  | Adaptívne režimy s automatickým prechodom medzi riadeným režimom a podporným režimom: Bilevel + PS a PRVC(VG) + VS | áno
|  | Vysokoprietoková terapia kyslíkom | áno
|  | Záložná ventilácia | áno
|  | Neinvazína tlakovo riadená ventilácia | áno
|  | Neinvaívna tlakovo podporná ventilácia | áno
| Minimálne požadované rozsahy nastavenia ventilácie | Ventilácia počas apnoe s automatickým návratom pri detekcii spontánneho dýchania | áno
|  | Nastavenie automatického riadenia inspiračného prietoku pre objemový režim ventilácie | áno
|  | Automatická kompenzácia okruhu | áno
|  | Nastavenie kompenzácie únikov počas neinvazívnej ventilácie s automatickým nastavením asistora (triger) podľa veľkosti úniku | áno
|  | Frekvencia ventilácie | 5 - 100 dychov/min
|  | Čas inspíria | 0,2 - 5 s
|  | Dychový objem | 10 - 2000 ml
|  | Inspiračný prietok | 3 - 100 l/min
|  | Inspiračný tlak (ponad Peep) | 5 - 80 mbar
|  | PEEP | 1 - 35 mbar
|  | Možnosť nastavenia I:E pomeru | 1:8 do 4:1
|  | Flow trigger/asistor | od 0,5 l/min
|  | Možnosť voľby typu triggeru počas ventilácie: prietokový resp. tlakový. | áno
|  | Funkcia pre určenie správneho Peep a riadiaceho tlaku Priad s možnosťou aplikovania manévra obnovenia (tzv. recruitment manévra) | áno
|  | Funkcia zadržania inspíria | áno
|  | Funkcia zadržania expíria | áno
|  | Funkcia rýchleho podania zvýšnej koncentrácie kyslíka priamo z obrazovky na voliteľnú dobu, min. 120 minút | áno
|  | Funkcia odsávania/odpojenia (automaticky znížený inspiračný prietok pri daných úkonoch súvisiacich s intenčným rozpojením okruhu, automatické potlačenie alarmu počas daného úkonu s automatickým návratom do ventilácie po opätovnom pripojení pacienta) | áno
|  | FiO2 v rozsahu 0,21 - 1 | áno
| Požadované zobrazované merané a vypočítané parametre | Tlaky, prietoky a objemy dýchacích ciest, pomer I:E, transpulmonárny tlak s trendom | áno
|  | Minútový objem (expirovaný, sponánny, celkový, únikový) | áno
|  | etCO2 v hlavnom toku integrovaný modul s možnosťou prenášania medzi prístrojmi, podľa potreby | áno
|  | Odpor a poddajnosť | áno
|  | Parametre: P0.1, oklúzny tlak, Cstat, C dyn, R stat, E, únik, WOB, RSB a ďaľšie | áno
|  | Požaduje sa zobrazenie parametrov formou kriviek, hodnôt, slučiek, grafických aj numerických trendov | áno
|  | Prístroj musí mať pamäť udalostí a histórie uskutočnených zmien v nastavení a priebehu ventilácie, pre jej spätnú analýzu | áno
|  | Prístroj musí mať jednoducho užívateľom vyberateľnú expiračnú ako aj inspiračnú vetvu pre sterilizáciu | áno
|  | Prístroj musí mať jednoducho zostaviteľný dýchací okruh s prietokovým snímačom | áno
|  | Zaznamenávanie trendov a monitorovaných parametrov | áno
|  | Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do informačnej siete pre elektronickú archiváciu údajov (vyžaduje sa štandardný HL7 protokol) | áno
| Alarmy - možnosť nastavovať alarmy | Respiračný objem | áno
|  | apnea - max. možný čas bez spontánnej dychovej aktivity | áno
|  | nízky / vysoký minútový objem | áno
|  | nízky / vysoký dychový obejm | áno
|  | nízka / vysoká frekvencia | áno
|  | % úniku | áno
|  | koncentrácia O2 | áno
|  | odpojenie okruhu | áno
|  | strata PEEP | áno
|  | alarm snímača prietoku | áno
|  | výpadok napájania | áno
| Zostava musí obsahovať | Servoventilátor s vyššie popísanými funkciami | áno
|  | Mobilný podvozok s ramenom pre dýchacie hadice a hákom pre zavesenie napájacích hadíc a káblov | 1 set / prístroj
|  | Držiak na bočnicu lôžka pre ventilátor a displej | 2 sety/zostava
|  | Inspiračná a expiračná kazeta (resterilizovateľná) | 2 ks / prístroj
|  | Senzory prietoku | min. 2 ks/prístroj resp. 5 ks pri senzoroch spotrebného charakteru
|  | Modul etCO2 so senzorom a kyvetou pre deti a dospelých | áno; min. 6 ks SW+HW využiteľné v ktoromkoľvek prístroji v zostave
|  | Aktívny zvlhčovač s okruhom pre detských a dospelých pacientov | áno; min. 5 ks jednorázových okruhov s komorou na prístroj
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III. Transportný
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Ventilátory na umelú ventiláciu
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov |  | Transportný ventilátor
počet ks 3
celok | technický parameter |  | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
III. | Prístroj | Určený pre ventiláciu detí a dospelých | áno
|  | Obrazovka prístroja súčasne zobrazujúca krivky a hodnoty meraných parametre | áno
|  | Ovládanie prístroje v slovenskom resp. českom jazyku | áno
|  | Vyžadujú sa ovládacie prvky priameho prístupu - tlačítka, prípadne otočný volič pre rýchle prevedenie zmien počas transportu | áno
|  | Prístroj vo vyhodovení, vhodný pre transport s integrovanými úchytmi pre lôžko/eurolištu | áno
|  | Prístroj s integrovanou batériou s dobou prevádzky | min. 4 hodiny
|  | Odolné prevedenie prístroja podľa noriem: RTCA/D0 160G a IEC 60601-1, 60601-1-2 | áno
|  | Prístroj schopný monitoringu etCO2 - krivkou aj hodnotou | áno
|  | Prístroj so vstupom pre medicínsky kyslík s tlakom od 2,7 - 6 bar, bez potreby vstupu pre medicínsky vzduch | áno
|  | Hmotnost ventilátora vrátane akumulátora | max. 7 kg
|  | Monitorovanie kapnometrie | áno
| Požadované ventilačné režimy | Riadené: objemovo riadené VC/SIMV-VC, tlakovo riadené na dvoch úrovniach PC-Bilevel/Bivent/BiPaP | áno
|  | Podporná ventilácia: kontinuálny pozitívny tlak CPAP, tlaková podpora PSV | áno
|  | Adaptívny tlakový režim s konštantným objemom PRVC | áno
|  | Neinvazívna ventilácia: CPAP, PSV, PC-Bilevel | áno
|  | Vysokoprietoková kyslíková terapia | áno
| Minimálne požadované rozsahy nastavenia ventilácie | Nastavenie dychového objemu Vt | 100 - 2 000 ml
|  | Nastavenie riadiaceho tlaku Pinsp (ponad PEEP) | 6 - 55 mbar
|  | Nastavenie tlaku PEEP | 0 - 20 mbar
|  | Nastavenie Frekvencie riadeného dýchania | 2 - 60 dych/min.
|  | Nastavenie pomeru I:E | 1:10 do 10:1
|  | Nastavenie inspiračného času Ti | 0,2 - 10 s
|  | Nastaviteľnosť trigeru | 1 - 15 l/min
|  | Nastavenie tlakovej podpory PSV (ponad PEEP) | 1 - 35 mbar
|  | Nastavenie rýchlosti nábehu tlaku - Slope, minimálne 3 úrovne | áno
|  | Nastavenie frakcie inspirovaného O2: FiO2 | od 40 do 100 obj.%
| Požadované minimálne parametre | Objemové: VTexpiračné, Mvexpiračné, Mvexpiračné-spontánne | áno
|  | Tlakové: PEEP, Pstredný, PiP, Pplató, | áno
|  | Ďalšie: Frekvencia dychov, frekvencia spontánnych dychov, etCO2 (voliteľne) | áno
|  | Krivky: tlakové, prietokové, etCO2 (voliteľne) | áno
| Zostava musí obsahovať | Prístroj s integrovanou batériou, rúčkou, uchytením k lôžku prípadne eurolište | 2 ks - celkom
|  | Dýchacie okruhy pre dospelých pacientov - kompletné s filtrom | 5 ks/prístroj
|  | Dýchacie okruhy pre detských pacientov - kompletné s filtrom | 5 ks/prístroj
|  | Všetky požadované senzory pre uvedenie do prevádzky. Ak sú senzory jednorázového charakteru, vyžaduje sa dodať min. 5 ks/ prístroj | 5 ks/ prístroj
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.Vysokofrekvenčný
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Názov projektu: Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Predmet zákazky: Ventilátory na umelú ventiláciu
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa):
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ
názov |  | Vysokofrekvenčný servoventilátor
počet ks 1
celok | technický parameter |  | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
IV. | Prístroj | Servoventilátor určený pre ventiláciu novorodencov a deti s telesnou hmotnosťou v rozsahu | od 0,3 kg do 30 kg
|  | Vybavený ventilačnou jednotkou a farebným dotykovým displejom | áno
|  | Napájanie prístroja: elektrické 200 – 240 Vac/50Hz; plynné: z centrálnych rozvodov: stlačený medicínsky vzduch a kyslík (alternatívne aj vysoko výkonná, efektívna a rýchlo reagujúca turbína pre stlačený vzduch) | áno
|  | Prístroj na mobilnom podvozku s možnosťou uchytenia kompresora, turbíny, zásuviek, tlakových fliaš k podvozku prístroja tak, aby tvorili jeden celok | áno
|  | Možnosť sledovania, monitoringu, vyhodnocovania a archivácie priebehu terapie | áno
|  | Možnosť základného nastavenia parametrov, alarmových hraníc a vyhodnocovacích algoritmov v skupinách pre novorodeneckých pacientov (nízkeho gestačného veku) až po deti s telesnou (ideálnou) hmotnosťou 30 kg | áno
|  | Servoventilátor umožňujúci prednastavenie ventilačných parametrov na základe zadania kategórie pacienta | áno
|  | Servoventilátor vybavený senzormi pre monitoring nastavených parametrov a pľúcnej mechaniky | áno
|  | Ventilačná jednotka vybavená inspiračnou a expiračnou vetvou s možnosťou pripojenia dýchacieho okruhu pre novorodencov a deti | áno
|  | Možnosť pripojenia vyhrievaného antibakteriálny expiračného filtra pre ochranu prostredia miestnosti pri infekčných pacientoch | áno
|  | Ventilačná jednotka modulárneho konceptu s navzájom kompatibilnými modulmi medzi jednotlivými prístrojmi pre monitoring etCO2, monitoring pacientskeho úsilia o dychovú aktivitu meranú prietokovým snímačom na Y kuse ako aj meranú na základe snímača snímajúceho priamo elektrickú aktivitu bránice | áno
|  | Časti prístroja, potrebné pre sterilizáciu (komponenty prichádzajúce do styku s pacientom vydychovaným plynom) tvoriace jeden celok | áno
|  | Servoventilátor umožňujúci použitie jednorázových a opakovane resterilizovateľných okruhov s aktívnym zvlhčovaním | áno
|  | Displej prístroja s farebnou dotykovou obrazovkou, vybavenou svetelnou signalizáciou alarmových stavov s viditeľnosťou v celom rozsahu 360° | áno
|  | Displej prístroja upevnený na otočnom a sklopnom ramene pre prispôsobenie jeho polohy podľa potrieb personálu | áno
|  | Displej prístroja ako aj ventilačná jednotka odoberateľný od tela ventilátora samostatne s možnosťou jeho umiestnenia na stropný záves/statív pre zvýšenie ergonómie pracoviska | áno
|  | Veľkosť uhlopriečky displeja | min. 15“
|  | Ovládanie v slovenskom resp. českom jazyku | áno
|  | Mobilný podvozok s rýchloupínacím systémom pre uchytenie ventilačnej jednotky | áno
|  | Mobilný podvozok pripravený pre uchytenie aktívneho zvlhčovača, tlakových fliaš (O2), ramena pre dýchacie hadice a ďalšieho príslušenstva | áno
|  | Mobilný podvozok s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia proti pohybu | áno
|  | Nízka hmotnosť ventilačnej jednotky s displejom | do 20 kg
| Požadované ventilačné režimy | Prístroj kompletne testujúci vlastnosti a tesnosť interného systému ako aj pripojených dýchacích okruhov so zobrazením stavu aktuálne kontrolovanej časti pre jasnú identifikáciu. | áno
|  | Servoventilátor umožňujúci zapnutie alebo vypnutie kompenzácie dýchacích hadíc a endotracheálnej resp. tracheostomickej trubice | áno
|  | Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas invazívne ventilovaného pacienta, minimálne do veľkosti | Min. 25 l/min
|  | Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas neinvazívne ventilovaného pacienta, minimálne do veľkosti | Min. 30 l/min
|  | Prístroj vybavený integrovaným záložným zdrojom elektrického napájania na dobu | Min. 45 minút
|  | Prístroj vybavený integrovaným ultrazvukovým nebulizátorom s časovým intervalom | min. 5 - 30 min
|  | riadené režimy | PC (tlakovo riadená), VC (objemovo riadená), PRVC (tlakovo regulovaná objemovo riadená)
|  | podporné ventilačné režimy | PS/CPAP (tlaková podpora, kontinuálny pozitívny tlak), VS (objemová podpora)
|  | automatická ventilácia v uzavretej slučke s automatickým prechodom z riadenej do spontánnej ventilácie a naopak | PC - PS, VC - VS, PRVC - VS
|  | kombinované ventilačné režimy | SIMV(VC)+PS, SIMV(PC)+PS, SIMV(PRVC)+PS, BiVent/DuoPAP/BiPAP
|  | špeciálny ventilačný režim | vysokofrekvenčná ventilácia
|  | špeciálny ventilačný režim | proporcionálna podpora pacientského úsilia podľa jeho potreby s meniteľnou dĺžkou a veľkosťou podpory s nepravidelnou frekvenciou riadenou pacientom
|  | neinvazívne ventilačné režimy | NIV-PC, NIV-PS, nasalCPAP, NIV(proporcionálna ventilácia)
|  | ventilácia počas apnoickej pauzy s automatickým návratom do podpornej ventilácie pri detekcii snahy pacienta o nádych | áno
|  | vysoko prietoková kyslíková terapia | áno
|  | Vyžaduje sa možnosť vypnutia nežiaducich režimov pre určitú kategóriu pacientov, najmä pre novorodencov | áno
| Minimálne požadované nastavenia ventilácie | Dychový objem – Vt | 2 - 300 ml
|  | Dychový objem počas vysokofrekvenčnej ventilácie – Vt | 0,2 - 40 ml
|  | Frekvencia ventilácie – f | 5 - 150 dych/min
|  | Frekvencia vysokofrekvenčnej ventilácie – f | 5 - 20 Hz
|  | Čas inspíria – Ti | 0,1 - 3 s
|  | Inspiračný prietok | 3 – 30 l/min
|  | Inspiračný tlak – Pinsp (ponad Peep) | 5 – 60 mbar
|  | stredný tlak počas vysokofrekvenčnej ventilácie | 5 - 40 cmH2O
|  | tlak na konci výdychu – Peep | 2 – 35 mbar
|  | kontinuálny tlak – CPAP | 2 – 20 mbar
|  | pomer I:E | 1:4 – 4:1
|  | pomer počas vysokofrekvenčnej ventilácie I:E | 1:2 – 1:1
|  | amplitúda počas vysokofrekvenčnej ventilácie | 5 - 90 cmH2O
|  | nastavenie FiO2 | 21 – 100 %
|  | čas pre Apnoe | 2 - 45 s
|  | čas pre Apnoe počas automatického režimu ventilácie | 2 - 15 s
|  | Funkcie servoventilátora : | áno
|  | Nastavenie sitlivosti trigeru – prietok/tlak | áno
| Požadované zobrazované merané a vypočítané parametre | Funkcia manuálneho dychu | áno
|  | Statické merania (určenie Rstat, Cstat a Elasticity) | áno
|  | Funkcia preoxygenácie pacienta s nastavením koncentrácie O2 a času preoxygenácie | áno
|  | Funkcia odsávania pacienta s integrovanou funkciou preoxygenácie/odsávania/postoxygenácie s automatickou detekciou znova pripojeného pacienta | áno
|  | Zastavenie obrazovky pre analýzu zmien resp. udalostí | áno
|  | Funkcia vysoko prietokovej kyslíkovej terapie | áno
áno
|  | Monitoring a zobrazenie parametrov: | áno
|  | Minimálne monitorované a kalkulované parametre pacienta | Ppeak, Pplat, Pmean, Peep, CPAP, RRsp., RR, MVe sp, MVi, Vti, Vte, Flow ee, etCO2, VCO2, VTCO2, Cdyn, Cstat, Ri, Re, WOBvent, WOBpat, E, P0.1, SBI, VT/IBW
|  | O2 senzorom nespotrebného charakteru | áno
|  | Trendy – grafické a numerické pre všetky monitorované parametre, udalosti a pod. | áno
|  | Zobrazenie na obrazovke musí byť užívateľom konfigurovateľné s voľbou zobrazenia potrebných parametrov | áno
| Alarmy - možnosť nastavovať alarmy | Užívateľ musí mať možnosť prepnutia obrazovky do nočného/denného režimu ako aj do režimu minimalistického zobrazenia, kedy je na obrazovke zobrazený len základný parameter, bez kriviek,slučiek a ostatných parametrov (tzv. súkromné zobrazenie) | áno
|  | Prístroj musí mať alarmové funkcie delené podľa priority alarmu s uvedením nápovedy pre odstránenie a príčinu alarmu | áno
|  | Prístroj musí mať jednoducho vyberateľnú expiračnú vetvu pre sterilizáciu | áno
|  | Prístroj musí mať jednoducho zostaviteľný dýchací okruh s prietokovým snímačom | áno
|  | Prietokový snímač na Y kuse musí byť resterilizovateľný s maximálnym mŕtvym priestorom | <= 1 ml
|  | Prietokový snímač pre väčších pacientov - integrovaný do tela prístroja, nespotrebného charakteru | áno
|  | Servoventilátor musí mať možnosť uloženia snímky obrazovky ako aj krátkeho úseku priebehu terapie priamo na pamäťové médium. | áno
|  | Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do informačnej siete pre budúcu elektronickú archiváciu údajov | áno
|  | Servoventilátor musí mať akusticky aj vizuálne rozdelené alarmové hlásenia podľa priority | áno
|  | Prístroj musí mať integrovaný systém nápovedy s grafickým zobrazením pre alarmové hlásenia ako aj pre jednotlivé ventilačné režimy a pod. | áno
|  | Prístroj musí byť kompatibilný s NO dávkovačom rôznych výrobcov | áno
| Zostava musí obsahovať | Zostava prístroja: | áno
|  | Ventilačná jednotka | 1 ks
|  | Farebná dotyková obrazovka | 1 ks
|  | Mobilný podvozok s postrannými eurolištami pre uchytenie pomôcok | 1 ks
|  | Rameno pre aktívny autonómny zvlhčovač | 1 ks
|  | Rameno pre dýchacie okruhy s komorou | 1 ks
|  | Jednorázové okruhy s komorou a s vyhrievanou insp/exp vetvou, resp. insp. vetvou a systémom odparovania vlhkosti v exp. vetve | 10 ks
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu