	  Strana : 2/4
  Zmena:
	OS  05

Riadenie dokumentácie a záznamov SMK


	  [image: image1.png]





	[image: image2.png]Kosice




	Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV
	Číslo obstarávania:

26/2/3/6



Príloha č. 2 – Technická špecifikácia
Ultrazvukové merače tepla, merače pretečeného množstva teplej a studenej vody a vodomery na teplú a studenú vodu
Technická špecifikácia na určené merače Kamstrup:
- presnosť merania v súlade s EN 1434 trieda 2,

- veľká rada komunikačných modulov,

- batériové zapojenie,

- kombinované merače tepla nie kompaktné,

- ultrazvukové vodomery na teplú vodu a studenú vodu,

- vodomery na SV s možnosťou komunikácie.

I. Merače tepla a ich členy
Kalorimetrické počítadlo tepla (vrátane zdroja)
1.1. rozsah kalorimetrického počítadla minimálne ∆t = (2 až 180) oC

1.2. možnosť pripojenia elektronického aj mechanického vodomeru rôznych impulzov a prietokov
1.3. možnosť pripojenia 2 alebo 3 odporových snímačov teploty Pt 100 alebo Pt 500

1.4. možnosť štvorvodičového zapojenia odporových teplomerov

    možnosť voľby napájacieho napätia výmenou modulu - batéria, sieťový modul 230 V, modul 24 V

     trieda ochrany IP 65

     trieda ochrany životného prostredia A a C

     energetické jednotky MWh – KWh – GJ – Gcal

     programovateľný zápis údajov

    komunikácia prostredníctvom komunikačných modulov: M-Bus, RF modul, GSM modul, LoRa, WAN
    vybavenie kalorimetrického počítadla na optickú komunikáciu
    uchovávanie meraných údajov po dobu minimálne 60 mesiacov

    možnosť zmeny komunikačných adries 

	Počítadlo a príslušenstvo

	1.
	Kalorimetrické počítadlo tepla (vrátane zdroja)


2. Prietokomerná časť

    statický prietokový snímač založený na metóde ultrazvukového merania

    typové schválenie podľa MID-2004/22/EC

    prevádzkový tlak média minimálne PN 16 pre závitové pripojenie a minimálne PN

      25 pre prírubové pripojenie

2.1.     prevádzková teplota média 15 až 130 oC

2.2. rozmery a prietoky podľa tabuľky

       Závitové prevedenie  PN 16

	P. č.
	Qn (m3/h)
	Rozmery

	2.
	0,6
	G3/4B(R1/2) x 110 mm

	3.
	1,5
	G3/4B(R1/2) x 110 mm

	4.
	0,6
	G1B(R3/4) x 130 mm

	5.
	1,5
	G1B(R3/4) x 190 mm

	6.
	2,5
	G1B(R3/4) x 190 mm

	7.
	3,5
	G5/4B(R1) x 260 mm

	8.
	6,0
	G5/4B(R1) x 260 mm

	9.
	10,0
	G2B(R5/4) x 300 mm


        Prírubové prevedenie PN 25

	P. č.
	Qn (m3/h)
	Rozmery

	10.
	1,5
	DN 20 x 190 mm

	11.
	2,5
	DN 20 x 190 mm

	12.
	3,5
	DN 25 x 260 mm

	13.
	6,0
	DN 25 x 260 mm

	14.
	6,0
	DN 32 x 260 mm

	15.
	10
	DN 40 x 300 mm

	16.
	15
	DN 50 x 270 mm

	17.
	25
	DN 65 x 300 mm

	18.
	40
	DN 80 x 300 mm

	19.
	60
	DN 100 x 360 mm


možnosť inštalácie prietokomernej časti do prívodného alebo vratného potrubia

možnosť inštalácie prietokomernej časti do ľubovoľnej polohy

jedna typová rada prietokomera pre všetky rozmery a prietoky

možnosť trvalej, časovo neobmedzenej prevádzky pri Qmax = 2 x Qn bez straty metrologických vlastností a poškodenia prístroja

merací rozsah prietoku 1:100 podľa EN 1434

nezávislosť presnosti merania prietoku od kvality vody 

napájanie prietokomernej časti z kalorimetrického počítadla

3. Odporové snímače teploty

	P. č. 
	Prevedenie
	Dĺžka vodičov

	20.
	Do puzdier
	1,5 m

	21.
	
	3,0 m

	22.
	
	5,0 m

	23.
	
	10,0 m

	24.
	Priame
	1,5 m

	25.
	
	3,0 m


odporové snímače teploty Pt 500 do puzdier a priame

prívodné dĺžky vodičov 1,5 m, 3m, 5 m, 10 m

II. Ultrazvukové vodomery na teplú a studenú vodu
1.   Ultrazvukové vodomery na teplú a studenú vodu

	P. č. 
	Q3 (m3/h)
	Rozmery

	26.
	1,6
	G3/4B(R1/2) x 110 mm

	27.
	2,5
	G1B(R3/4) x 190 mm

	28.
	4
	G5/4B(R1) x 260 mm

	29.
	6,3
	G5/4B(R1) x 260 mm

	30.
	10
	G2B(R5/4) x 300 mm

	31.
	16
	DN 50 x 270 mm


2.  Vodomery na teplú a studenú vodu
	P. č. 
	Q3 (m3/h)
	Rozmery/Rozsah 80
R=Q3/Q1
	Rozsah R=Q3/Q1

	32.
	2,5
	G3/4B(R1/2) x 165 mm
	80

	33.
	4
	G1B(R3/4) x 165 mm
	

	34.
	4
	G1B(R3/4) x 190 mm
	

	35.
	6,3
	G5/4B(R1) x 260 mm
	

	36.
	10
	G5/4B(R1) x 260 mm
	

	37.
	10
	G6/4B(R5/4) x 260 mm
	

	38.
	16
	G2B(R6/4) x 300 mm
	


3.     Metrologické požiadavky

jednotlivé členy meračov tepla musia spĺňať ustanovenia zákona č. 157/2018 Z.z. o určených meradlách a príslušných vyhlášok

ku každému členu merača tepla (prietokomer, kalorimetrické počítadlo tepla, odporový snímač teploty) v ponuke predložiť osvedčenie o skúške typu prístroja, vrátane príloh, platné v SR.

presnosť merača tepla triedy 2 v zmysle nariadenia vlády SR č. 294/2005 príloha   MI-004 bod 8b.
4. Doplnkové komponenty a príslušenstvá
zariadenia a nadstavbové komunikačné moduly umožňujúce komunikáciu s kalorimetrickým počítadlom tepla  
zariadenia a doplnky umožňujúce nastavovanie kalorimetrického počítadla tepla   na odčítavanie a uchovávanie dát
Technická podpora

HW a SW podpora umožňujúca komunikáciu s dodávanými kalorimetrickými počítadlami
F - 01/1

Strana 1 z 4

[image: image1.png][image: image2.png]