Opis predmetu zákazky

Zdravotnícke vybavenie - časť 1

Predmetom zákazky je zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia pre útvary MV SR.

CPV: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

Záručná doba resp. exspiračná doba sa riadi podľa podmienok výrobcu, alebo dátumom spotreby (záručná, exspiračná doba) na dodávanom tovare, pričom predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby záručná doba dodávaného tovaru mala min. 2 roky záruku, alebo exspiračná doba bola maximálna a najmenej 90 % z celkovej exspiračnej doby stanovenej výrobcom odo dňa prevzatia dodávaného tovaru na základe dodacieho listu, a mal vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami pri dodržaní podmienok distribúcie stanovených výrobcom tovaru. Dodaný tovar musí byť zabalený v originálnom nepoškodenom balení od výrobcu.

Súčasťou každej dodávky je návod na obsluhu (štítok/vonkajší obal produktu), ktorý musí byť v slovenskom alebo v českom jazyku. V prípade, ak súčasťou originálneho označenia zdravotníckej pomôcky nie sú údaje v slovenskom alebo českom jazyku, je možné označenie zdravotníckej pomôcky v slovenskom jazyku predložiť a na zdravotníckej pomôcke doplniť na samolepiacom štítku s písomným súhlasom výrobcu/autorizovaného zástupcu výrobcu v Európskej únii.

Ponúkaný produkt uchádzač v ponuke doloží odkazom na webovú stránku produktu, na ktorom bude obrázok ponúkaného výrobku a z ktorého musia byť jasné všetky technické parametre ponúkaného produktu vyžadované verejným obstarávateľom. Ak bude požadovaný link/webový odkaz na produkt v cudzom jazyku, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby súčasťou ponuky uchádzača bol úradný preklad do slovenského jazyka vo formáte PDF takejto web stránky produktu.

V prípade, ak  na web stránke výrobku nebudú uvedené všetky vyžadované parametre, príp. webová stránka výrobku neexistuje, môže uchádzač v ponuke doručiť dokumentáciu vo formáte PDF (technický list, katalógový list a i.) v ktorej budú uvedené požadované technické parametre výrobku. Doručené dokumenty musia byť v súlade s bodom 11 Súťažných podkladov.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou pri dodávke rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky. V takom prípade môže uchádzač ponúknuť ekvivalentné (riešenie) v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO. Za ekvivalent sa považuje tovar, s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími, ako požadovaný. V prípade ak uchádzač ponúkne ekvivalentný produkt (riešenie), verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovaného produktu (riešenia). Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje také riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky bez dodatočných nákladov.

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje taký, s ktorého prijatím alebo plnením by boli spojené a vyvolané ďalšie neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Konkrétne výrobky uvedené pod položkami č. 22 – 27, ku ktorým je požadované príslušenstvo, sa nachádzajú vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

Vzhľadom k povahe a použitiu niektorých položiek, ktoré sú určené pre sanitné vozidlá HaZZ, položky musia spĺňať osobitné požiadavky na kompatibilitu s vybavením sanitného vozidla HaZZ (položka č. 6 - Držiak do vozidla pre AED a položka č. 45 - Skrinka do sanitky) musí byť kompatibilná s používaným závesným systémom sanitných vozidiel HaZZ systémom INTRAXX a na extrémne podmienky, v ktorých HaZZ pracuje (odolnosť voči nárazu, vibráciám, klimatickým podmienkam a pod.).

Výsledná ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky na miesto dodania vrátane dopravných nákladov, vynesenie na miesto určenia,

Zdravotnícke vybavenie – časť 1

| P. č. | Druh tovaru | Opis predmetu zákazky - Minimálne požiadavky na predmet plnenia | Merná jednotka | Predpokl. množstvo za 48 mesiacov | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (doplní uchádzač) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Druh tovaru, výrobca, typové označenie, link/webový odkaz na produkt s obrázkom | Podrobný popis |
| 1 | Poloautomatické AED I. | Poloautomatický externý defibrilátor pre účely MV SR s nasledovnými vlastnosťami: podanie bifázického výboja s možnosťou použitia u dospelých a detských pacientov; čas výboja po prerušení KPR menej ako < 10 s; max. čas od zapnutia po podanie výboja menej ako < 15 s; kompenzácia odporu; vyhodnotenie správnej hĺbky a frekvencie kompresií pri KPR; piktogramy s hlasovými pokynmi pre jednoduchšiu obsluhu a použitie prístroja; hlasová navigácia v slovenskom alebo v českom jazyku; nezávislé hlasové nahrávanie; automatický test funkčnosti prístroja; zobrazenie stavu zariadenia, batérie a elektród; pamäť min. 5 hod; prevádzková teplota min. od - 10 °C až + 55 °C; ochrana pred prachom a vodou min. IP 55; bezúdržbová batéria, životnosť minimálne 4 roky; výdrž batérie min. 200 výbojov alebo 5 hod monitorovania; zobrazenie EKG krivky a HR na displeji prístroja; prístroj musí umožňovať použitie na mokrej, resp. vodivej podlahe; hmotnosť prístroja vrátane batérie maximálne 2,5 kg; odolný voči vibráciám a nárazom podľa DIN EN1789; odolný voči pádu z výšky min. 1,2 m; musí umožňovať; telemetrický systém vzdialeného dohľadu nad aktuálnym stavom prevádzky AED pre centrálny monitoring, vrátane monitorovania stavu batérie, exspirácie elektród; musí umožňovať telemetrický upgrade a zmenu nastavených parametrov; musí umožňovať prenos dát o zásahu z pamäte prístroja cez telemetrický systém vzdialeného dohľadu; súčasťou balenia musí byť: ochranná taška, 1 ks jednorazová nalepovacia defibrilačná elektróda pre deti a dospelých, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku; možnosť vzdialenej kontroly prístroja a diagnostiky porúch. Záruka: min. 2 roky na prístroj, ak výrobca neposkytuje dlhšiu záruku | sada | 500 |  |  |
| 2 | Defibrilačné elektródy pre dospelých k AED pre položku č. 1 | Jednorazové samolepiace elektródy, použiteľné pre defibriláciu dospelých a detí od 8 rokov alebo > 20 kg musia obsahovať terapeutický kábel, ktorý je možné pripojiť bez rozbalenia elektród | sada | 700 |  |  |
| 3 | Defibrilačné elektródy pre deti k AED položka č. 1 | Jednorazové samolepiace elektródy, použiteľné pre defibriláciu novorodencov a detí min. do 20 kg | sada | 350 |  |  |
| 4 | Batéria k AED r. 1 položka č.1 | Bezúdržbová lítiová batéria do AED so životnosťou minimálne 4 roky min. rozsah prevádzkovej teploty: – 10° C až + 55° C; výdrž batérie v režime monitorovania min. 10 hod, v štandardnom režime AED s KPR min. 4,5 hod, min. 200 výbojov pri 200 J s plne nabitou batériou | ks | 300 |  |  |
| 5 | Nástenný držiak pre AED položka č.1 | Držiak, alebo skrinka na stenu pre umiestnenie AED v ochrannej taške, odolný voči vibráciám a nárazom podľa DIN EN1789 | set | 30 |  |  |
| 6 | Držiak do vozidla pre AED pre položku č. 1 | Držiak do vozidla kompatibilný s fixačným systémom INTRAXX na uchytenie ochrannej tašky s AED. Súčasťou držiaka je fixačný popruh na zaistenie prístroja počas transportu. Držiak musí byť odolný voči vibráciám a nárazom podľa normy DIN EN 1789 | ks | 30 |  |  |
| 7 | Batoh pre AED položka č. 1 | Prenosný batoh červenej farby s popruhmi na chrbát pre AED, v prednej časti s priehľadným priezorom pre viditeľnosť AED a samostatnou priehradkou na materiál prvej pomoci. | ks | 50 |  |  |
| 8 | Ochranná taška pre AED položka č. 1 | Ochranná taška pre AED s úložným priestorom na umiestnenie defibrilačných elektród, s priezorom pre viditeľnosť stavu a pripravenosti prístroja bez nutnosti vyberať AED z tašky | ks | 10 |  |  |
| 9 | Prepojovací kábel k snímaču kvality KPR pre AED položka č. 1 | Prepojovací kábel k jednorazovým snímačom kvality KPR dĺžka min. 1,2 m | ks | 10 |  |  |
| 10 | Jednorazový snímač kvality KPR pre AED položka č. 1 | Jednorazový snímač kvality KPR frekvencia kompresií v min. rozsahu 70 - 140/min hĺbka kompresií v min. rozsahu 1 až 8 cm min. rozsah prevádzkovej teploty: –10 °C až +55 °C ochrana pred prachom a vodou min. IP 55 | ks | 30 |  |  |
| 11 | Tréningová batéria k AED položka č. 1 | Tréningová nabíjateľná batéria s kapacitou 100 výbojov na plne nabitú batériu | ks | 40 |  |  |
| 12 | Napájací adaptér pre tréningovú batériu k AED položka č. 1 | Napájací adaptér pre tréningovú batériu k AED r. 1 alebo nabíjacieho adaptéra pre baterkový zdroj | ks | 40 |  |  |
| 13 | Simulátor na kontrolu funkčnosti AED a simuláciu | Simulátor na kontrolu funkčnosti AED a simuláciu nasledovných scenárov: VT, asystólia, sínusový rytmus STEMI, VF, bradykardia | ks | 40 |  |  |
| 14 | Sada tréningových elektród | Sada tréningových elektród | sada | 100 |  |  |
| 15 | Zásahový prístroj AED II | Poloautomatický externý defibrilátor pre účely MV SR podanie bifázického výboja s možnosťou použitia u dospelých a detských pacientov; čas podania výboja po prerušení KPR menej ako < 10 s; max. čas od zapnutia po podanie výboja menej ako 10 s; kompenzácia odporu; automatická detekcia kardiostimulátora; hlasové pokyny pre jednoduchšiu obsluhu prístroja vrátane pokynov k resuscitácií dospelých a pokynov pre pediatrickú resuscitáciu; automatický denný test funkčnosti prístroja zobrazenie stavu zariadenia; hlásenie odpojených alebo poškodených elektród, nesprávnej aplikácie elektród na pacienta; prevádzková teplota min. od -10 °C až + 55 °C; ochrana pred prachom a vodou min. IP 55; bezúdržbová batéria so životnosťou minimálne 4 roky, výdrž batérie min. 200 výbojov alebo 4 hod monitorovania; prístroj musí umožňovať použitie na mokrej, resp. vodivej podlahe počas liečby pacienta pomocou defibrilátora a zároveň musí umožňovať použitie mobilného telefónu alebo vysielačky; hmotnosť prístroja vrátane batérie je maximálne 2,5 kg; prístroj odolný voči pádu na zem z výšky min. 1,2 m. Súčasťou balenia musí byť: ochranná taška, 1ks jednorazová nalepovacia defibrilačná elektróda pre deti a dospelých, návod na obsluhu v slovenskom jazyku. | sada | 500 |  |  |
| 16 | Defibrilačné elektródy pre deti a dospelých kompatibilné so zásahovým AED položka č. 15 | Jednorazové samolepiace elektródy, použiteľné pre defibriláciu dospelých a detí vrátane novorodencov kompatibilné so zásahovým AED. Musia obsahovať: terapeutický kábel pripojieľný bez otvorenia balenia dodávané v ochrannom púzdre | sada | 600 |  |  |
| 17 | Batéria k zásahovému AED položka č.15 | Bezúdržbová batéria do AED so životnosťou minimálne 4 roky kompatibilná so zásahovým AED min. rozsah prevádzkovej teploty od - 10 °C až + 55 °C výdrž batérie min. 200 výbojov alebo 4 hod monitorovania | ks | 300 |  |  |
| 18 | Ochranná taška pre AED položka č. 15 | Ochranná taška pre AED s úložným priestorom na umiestnenie defibrilačných elektród s priezorom pre viditeľnosť stavu a pripravenosti prístroja bez nutnosti vyberať AED z tašky | ks | 20 |  |  |
| 19 | Kľúč pre defibriláciu novorodencov a detí pre AED pod položkou č. 1 | Vhodný na aktiváciu detského režimu v defibrilátore pre deti mladšie ako 8 rokov a menej ako 25 kg kľúč sa aktivuje v prípade použitia elektród pre dospelých / pri nedostupnosti detských elektród/ automaticky zníži defibrilačnú energiu a prepne hlasovú navigáciu do režimu defibrilácie detí kompatibilný s poloautomatickým AED I.a/alebo ekvivalentné riešenie aktivácie detského režimu | ks | 10 |  |  |
| 20 | Tréningové AED | AED s možnosťou simulácie funkcie poloautomatického alebo automatického módu; postup navádzania záchrancu pri použití AED – v slovenskom alebo v českom jazyku; možnosť dokúpiť verziu v anglickom jazyku; vyberateľný modul obsahuje inštrukcie podľa aktuálnych smerníc; jednoduchá zmena nastavenia Softwaru v prípade zmeny Guidelines pri poskytovaní prvej pomoci; prístroj obsahuje predzapojenú sadu tréningových elektród, batérie, návod k použitiu, transportnú brašňu a diaľkový ovládač; päť vstavaných scenárov; voľba scenára stlačením tlačidla. • výboj, výboj, výboj • výboj, bez výboja, bez výboja • bez výboja, bez výboja, bez výboja • výboj, bez výboja, výboj • výboj, výboj, bez výboja ovládanie hlasitosti reči simulátora; elektródy univerzálne pre deti aj dospelých použiteľné opakovane; tréningové elektródy, ktoré je nutné pred použitím vybrať z ochranného púzdra a odlepiť z podložky; elektródy sú bez elektrického potenciálu - simulátor je možné bezpečne použiť na figurantoch a figurínach; AED s funkciou automatickej detekcie nalepenia elektród na figuranta alebo resuscitačný simulátor; bez detekcie nalepenia elektród scenár nebude pokračovať do kroku vyhodnotenia rytmu EKG; výmena elektród bez nutnosti meniť prívodné káble; elektródy sú predzapojené; lepidlo na silikónovej báze nanesené na penové podušky zabezpečuje jednoduché pripevnenie i odstránenie elektród; AED s nastavením metronómu – zapnúť/vypnúť; AED s nastavením hlásenia ventilácie – 30:2, alebo len kompresie; diaľkový ovládač pre ovládanie AED trénera; Tlačidlá pre ovládanie: simulácia zle pripevnených elektród; upozornenie na príliš plytké kompresie hrudníka; pozastavenie prebiehajúceho scenára; voľba scenára; ovládanie hlasitosti. AED kompatibilné s každou tréningovou figurínou; možnosť prepnúť do detského režimu jednoduchým stlačením tlačidla rozmery: max 25 x 30 x 10 cm hmotnosť: maximálne 1 kg ± 0,1kg | sada | 150 |  |  |
| 21 | Tréningové elektródy k tréningovému AED položka č. 20 | Náhradné tréningové elektródy kompatibilné s tréningovým AED a spĺňajúce všetky parametre požadované na tréningové elektródy u položky č. 20 | sada | 300 |  |  |
| 22 | Elektródy k AED ZOLL 3 - univerzálne pre deti aj dospelých | Univerzálne elektródy pre deti aj dospelých so senzorom sily a rytmu dodávaných kompresií pri KPR je ich možné použiť pre defibriláciu a monitorovanie EKG vhodné pre defibrilátory AED 3 príslušenstvo: rukavice, dýchacia rúška, dezinfekčný obrúsok, nožničky, holiaci strojček a malý uteráčik na osušenie pacientovej pokožky | sada | 400 |  |  |
| 23 | Elektródy k AED ZOLL+ dospelý | Defibrilačné elektródy pre dospelých so senzorom sily a rytmu dodávaných kompresií pri KPR je ich možné použiť pre defibriláciu a monitorovanie EKG vhodné pre defibrilátory AED Plus príslušenstvo: rukavice, dýchacia rúška, dezinfekčný obrúsok, nožničky, holiaci strojček a malý uteráčik na osušenie pacientovej pokožky | sada | 300 |  |  |
| 24 | Elektródy k AED ZOLL+ deti | Multifunkčné dvojdielne elektródy pre deti k AED ZOLL + | sada | 200 |  |  |
| 25 | Batéria k AED ZOLL 3 | Nenabíjacia batéria pre AED ZOLL 3 | ks | 200 |  |  |
| 26 | Sada batérií k AED ZOLL+ | Sada 10ks batérií pre AED ZOLL+ | sada | 200 |  |  |
| 27 | Sada batérie a elektród k Lifepak AED CR+ | Sada batérie a elektród k Lifepak AED CR+ | sada | 100 |  |  |
| 28 | Jednorazový senzor na meranie SpCO, SpO2 | Neonatálny adhezívny senzor pre použitie s pulzným co-oximetrom Masimo Rad-57 alebo defibrilátorom corpuls3 s koncovkou typu RD, ktorý podporuje meranie parametrov: SpCO, SpMet, PVi, RRp, Pi, PR, SpO2; určený na použitie u jedného pacienta, hmotnosť pacienta: < 3 kg alebo ≤ 30 kg. Balenie 10 ks | bal | 10 |  |  |
| 29 | EKG elektródy dospelí | Jednorazové penové EKG elektródy pre dospelých na krátkodobé diagnostické testy, ako sú rutinné EKG, záťažové testy a sledovanie pacientov počas lekárskych zákrokov, balenie: 50 ks | bal | 200 |  |  |
| 30 | EKG elektródy deti | Jednorazové penové EKG elektródy pre deti na krátkodobé diagnostické testy, ako sú rutinné EKG, záťažové testy a sledovanie pacientov počas lekárskych zákrokov, balenie: 50 ks | bal | 100 |  |  |
| 31 | Gél pod elektródy EKG aj na EEG diagnostiku | Gél na EKG, EEG, EMG a defibriláciu, iba na vonkajšie použitie, nedráždivý a nerozpustný vo vode, v plastovom obale, min. objem min. 250g | ks | 40 |  |  |
| 32 | Laryngeálna maska supraglotická s nenafukovacou termosenzitívnou manžetou pre dospelých | Laryngeálna maska musí zabezpečiť a udržať priechodnosť dýchacích ciest počas resuscitácie a pri ventilácii počas transportu a musí spĺňať : termosenzitívna manžeta, ktorá sa prispôsobí anatómii bez nutnosti nafukovania manžety pre jednoduché a rýchle použitie integrovaná protiskusová ochrana maska musí byť kompatibilná na použitie pre MRI musí obsahovať blokátor epiglotisu musí obsahovať stabilizátor polohy musí obsahovať gastrický kanálik musí obsahovať kyslíkový port jednorazová, sterilne balená súčasťou balenia musí byť intubačný gél, fixačná páska a odsávací katéter veľkosť pre všetky hmotnostné kategórie dospelých pacientov od 30 kg, od 50 kg, od 90 kg | bal | 50 |  |  |
| 33 | Laryngeálna maska supraglotická s nenafukovacou termosenzitívnou manžetou pre deti a novorodencov | Laryngeálna maska musí zabezpečiť a udržať priechodnosť dýchacích ciest počas resuscitácie a pri ventilácii počas transportu a musí spĺňať : termosenzitívna manžeta, ktorá sa prispôsobí anatómii bez nutnosti nafukovania manžety pre jednoduché a rýchle použitie protiskusová ochrana maska musí byť kompatibilná s MRI musí obsahovať blokátor epiglotisu musí obsahovať stabilizátor polohy jednorazová, sterilne balená veľkosť pre všetky hmotnostné kategórie detí – novorodenci od 2 kg, dojčatá od 5 kg menšie deti od 10 kg a väčšie deti od 25 kg | bal | 40 |  |  |
| 34 | Nebulizačný prístroj | Možnosť tracheálnej, tracheobronchiálnej a alveolárnej nebulizácie inhalačného liečiva umožňuje všestranné použitie v intenzívnej a urgentnej medicíne i sanitnom vozidle generovanie dávky prostredníctvom vibračnej membrány vhodný pre použitie u novorodencov, detských aj dospelých pacientov možnosť použitia pri všetkých typoch ventilačných režimov vhodný pre spontánne dýchajúcich pacientov priemerná veľkosť generovaných častíc v min. rozpätí 1 - 5 µm reziduálny objem liečiva: ≤ 0,1 pre 3 ml dávku ml objem nebulizačnej nádoby min. 6 ml možnosť použitia bez potreby prívodu kyslíka alebo vzduchu vhodný pre všetky typy liečiv bez ohrievania liečiv počas nebulizácie tichá prevádzka Nebulizačná zostava musí obsahovať: - nebulizačný ovládač so zabudovanou batériou, univerzálnym držiakom a ochrannou taškou s príslušenstvom pre pacienta (aerosólový nebulizátor, t-kus pre napojenie do ventilačného okruhu, tracheostomickú kanylu, náustok pre spontánne dýchajúceho pacienta, nebulizačná maska v dvoch veľkostiach) | bal | 10 |  |  |
| 35 | Aerosólový nebulizátor kompatibilný s položkou č. 34, 1bal/10ks | Náhradná nebulizačná nádobka s integrovanou vibračnou membránou určená na inhaláciu liečiva priemerná veľkosť generovaných častíc v min. rozpätí 1 – 5 µm reziduálny objem liečiva: ≤ 0,1 pre 3 ml dávku ml objem nebulizačnej nádoby min. 6 ml vhodný pre všetky typy liečiv Počet ks v balení – 10 ks | bal | 20 |  |  |
| 36 | Spojka do ventilačného okruhu pre nebulizátor kompatibilný s položkou č. 34, 1bal/10ks | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 spojka musí umožňovať napojenie nebulizačnej nádobky do dýchacieho okruhu Počet kusov v balení – 10 ks | bal | 20 |  |  |
| 37 | Spojka pre tracheostomickú kanylu kompatibilná s položkou č. 34 1bal/10ks | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 spojka musí umožňovať napojenie nebulizačnej nádobky priamo na tracheostomickú kanylu Počet kusov v balení – 10 ks | bal | 20 |  |  |
| 38 | Adaptér pre spontánne dýchajúcich pacientov kompatibilný s položkou č. 34, 1bal/10ks | Musí umožňovať nebulizačnú liečbu pre spontánne dýchajúcich pacientov pomocou náustku a kompatibilný s nebulizačnou maskou integrovaný port pre pripojenie kyslíka s prietokom min. 5 l/min Počet kusov v balení – 10 ks | bal | 20 |  |  |
| 39 | Nebulizačná maska pre dospelých kompatibilný s položkou č. 34 | Kompatibilný s nebulizačným prístrojom r. 34 kompatibilná s adaptérom pre spontánne dýchajúcich pacientov mäkká manžeta umožňuje dokonalé tesnenie a prispôsobenie rôznym typom tváre | ks | 20 |  |  |
| 40 | Nebulizačná maska pre deti kompatibilný s položkou č. 34 | Kompatibilná s adaptérom pre spontánne dýchajúcich pacientov s mäkkou manžetou, ktorá umožňuje dokonalé tesnenie a prispôsobenie rôznym typom tváre | ks | 10 |  |  |
| 41 | Izotermická taška na transport vzoriek a liekov | Izotermická profesionálna chladiaca taška pre transport vzoriek a liekov s teplomerom pre prevoz biologických vzoriek, liečivých látok a iného zdravotníckeho materiálu. Taška je certifikovaná podľa UN 3373 a spĺňa tak požiadavky na transport biologických látok triedy B. Vlastnosti: - digitálny teplomer na vonkajšej strane vrecka, ktorý ukazuje vnútornú teplotu - rukoväte a ramenný popruh -- Rozmery: cca 29 × 39 × 44 cm - objem: približne 50 l - hmotnosť: 5 kg ± 0,5 kg - maximálna hmotnosť: 10 kg | sada | 10 |  |  |
| 42 | Izotermická taška na transport vzoriek a liekov - MINI | Izotermická taška – MINI je určená na prepravu liekov, biologických vzoriek a iného zdravotníckeho materiálu. Izotermická taška je plne otvárateľná a na prednej strane má veľké priehľadné vrecko na uloženie dokumentov alebo súpisu obsahu. Na pohodlné prenášanie sa používa buď rukoväť, alebo odnímateľný ramenný popruh. Izotermická taška má integrovaný teplomer so sondou, ktorého displej je umiestnený na hornej strane tašky, čo umožňuje kontrolovať vnútornú teplotu bez toho, aby ste museli tašku otvárať, a tým narušiť stabilitu teploty. Vo vnútri tašky sú jedno resp. dve vrecká na umiestnenie chladiaceho gélu. Taška je vyrobená z materiálu (vnútri s izotermickou úpravou), ktorý je z oboch strán potiahnutý polyesterom, vďaka čomu je vodotesný, ľahko sa čistí a dezinfikuje. rozmery: cca 25 cm × 25 cm × 15 cm ± 1 cm hmotnosť: 1 kg ± 0,1 kg nosnosť: min. 5 kg objem: 10 l | sada | 5 |  |  |
| 43 | Chladiaci sáčok s gélom na opakované použitie | Opakovane použiteľný chladiaci sáčok s gélom je schopný udržať teplotne citlivé materiály počas prepravy v chlade pri plánovaných aj mimoriadnych výjazdoch. Chladiace gélové vrecko je možné použiť aj na priamu aplikáciu na zranenie, ak je vyžadované ochladzovanie postihnutého. Kompatibilné s izotermickou taškou. Vlastnosti: opakovateľne použiteľný rozmer vrecka: 14,5 cm x 9,5 cm rozmer plochy gélu: 12,5 cm x 7,5 cm hmotnosť cca 0,12 kg | ks | 100 |  |  |
| 44 | Prenosný chladiaci box na vakcíny | Prenosný chladiaci box disponuje špeciálnou izoláciou z veľmi hustej polyuretánovej peny, ktorá zaisťuje udržanie nízkej teploty. Súčasťou balenia je 8 chladiacich vložiek s objemom 400 ml, ktoré sa plnia vodou. Ak ich pred transportom vložíte do mrazničky, dokážu zaistiť chlad (spolu s izoláciou) v boxe po dobu až 41 hodín pri vonkajšej teplote až 43°C v prípade neotvárania boxu. Pokiaľ je možnosť chladiace vložky iba vychladiť (na 5 °C), tak pri stálych vonkajších podmienkach (a neotvárania boxu) musí udržať chlad od 2 ºC do 8 ºC až na cca 6 hodín. Na uložený materiál sa ešte z bezpečnostných dôvodov pokladá penová vložka, ktorá nie je súčasťou dodávky. Chladiaci box má zosilnené a veľmi dobre padnúce tesnenie, aby veko doliehalo tesne k hlavnej nádobe. Box má rukoväť, ktorej presunutím sprava doľava box uzavriete/otvoríte. Vlastnosti: pre transport vakcín a liečiv 8 chladiacich plniteľných vložiek súčasťou balenia špeciálna izolácia z veľmi hustej PU peny jednoduché zatváranie pomocou rukoväte penová vložka pod vekom padnúce a zosilnené tesnenia vonkajšie rozmery: 28 cm × 25 cm × 32 cm ± 0,5 cm vnútorné rozmery: 22 cm × 18 cm × 24 cm ± 0,5 cm hmotnosť: 2 kg ± 0,1 kg objem: 2,5 l ± 0,1 l | sada | 5 |  |  |
| 45 | Skrinka do sanitky | Skrinka na zdravotnícky materiál s minimálnymi rozmermi 280 x 300 x 400 mm (š-v-d) skrinky musia byť modulárne s možnosťou vzájomného spájania a zväčšovania ich objemu Modulárna hliníková skrinka s uchytením do systému INTRAXX, prednú čas tvoria dvierka otvárané nahor z číreho plexiskla. Boky skrinky sú polstrované. | ks | 2 |  |  |
| 46 | Bočnica ku skrinke kompatibilná s položkou č. 45 | Bočnica skrinky kompatibilná so skrinkou do sanitky z riadku 45. | ks | 6 |  |  |