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Automaticky generovaný popis]Hlavné mesto SR Bratislava            Dodávka senzorov na monitorovanie kvality ovzdušia	
Primaciálne námestie č. 1	
814 99 Bratislava 		
	

Technické podmienky predmetu zákazky 

Predmet zákazky: Dodávka senzorov na monitorovanie kvality ovzdušia 

Popis zariadenia a jeho použitia
Predmetom zákazky je dodanie 18 kusov senzorických zariadení určených na vonkajšie meranie kvality ovzdušia. Tieto zariadenia budú umiestnené na rôznych verejných lokalitách na území mesta Bratislava.
Zariadenia budú súčasťou siete IoT senzorov a budú slúžiť ako podpora rozhodovania pri plánovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v Bratislave. 
Montáž zabezpečuje objednávateľ.
Miesto dodania: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava.
Upozornenie: Pri stanovení ceny je potrebné, aby cenová ponuka spĺňala všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie predmetu zákazky. Cenová ponuka musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase.   Prevádzkové náklady sú zahrnuté v celkovej cene zariadenia minimálne na 5 rokov odo dňa prevzatia zariadenia objednávateľom.

Technické podmienky
	
	Parameter ponúkaný dodávateľom

	Výrobca   
	(Dodávateľ špecifikuje výrobcu)

	Typ/Model     
	(Dodávateľ špecifikuje typ/model)




	Minimálne požadované technické parametre
	Technické parametre ponúkané dodávateľom*

	Odolná konštrukcia zariadenia vhodná na nepretržitú prevádzku vo vonkajšom prostredí počas celého roka, stupeň ochrany: min. IP44 alebo ekvivalentná ochrana zodpovedajúca charakteru zariadenia určeného na meranie kvality ovzdušia.
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Zariadenie musí umožňovať montáž na stĺpy verejného osvetlenia
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE)

	Meranie: PM₂.₅ - merací rozsah minimálne 0 – 1000 μg/m³, chyba merania maximálne ±5 %,
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Meranie: PM₁₀ – merací rozsah minimálne 0 – 1000 μg/m³, chyba merania maximálne ±5 %,
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Meranie: NO₂ – merací rozsah minimálne 0 – 1 ppm, rozlíšenie senzora maximálne 10 ppb,
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Meranie: CO₂ – merací rozsah minimálne 0 – 3000 ppm
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Meranie: CO – merací rozsah minimálne 0 – 12,5 ppm, rozlíšenie senzora maximálne 10 ppb
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Meranie: Hluk - merací rozsah minimálne 30 – 120 dB, rozlíšenie minimálne 1 dB, maximálna odchýlka ±3 dB
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Pripojenie na verejné osvetlenie (lampy) – 230V, prípadne režim s nočným prúdom a batériou
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Solárne napájanie s batériou (V prípade externého napájania zadefinovať a naceniť typ (napr. solárne, batéria), ktoré sa použije v prípade nedostupnosti stáleho/nočného prúdu zo stĺpu verejného osvetlenia)
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Automatizovaný zber environmentálnych dát s minimálne 1-minútovým časovým rozlíšením
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Prevádzková teplota zariadenia je v rozmedzí: -15 – 50°C.
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Zariadenia musia podporovať pripojenie prostredníctvom:

· SIM karta (NB-IoT, LTE-M, LTE a pod.) – primárne,
Alternatívne: Wi-Fi, Ethernet alebo LoRaWAN.
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Zariadenia musia umožňovať automatický prenos dát do centrálnej platformy objednávateľa ThingsBoard a musia spĺňať nasledovné požiadavky:
Podporovať jeden alebo viac z nasledovných komunikačných protokolov:
· MQTT (s podporou TLS),
· HTTP/HTTPS (REST API),
· CoAP (voliteľne),
· LoRaWAN uplink JSON payload – ak bude použitý,
· Využívať šifrovaný prenos dát (min. TLS 1.2),
· Umožňovať konfiguráciu prenosových parametrov (interval, typ dát, cieľový server),
· Mať schopnosť lokálne uchovať dáta v prípade výpadku konektivity a po obnovení ich automaticky doposlať.

	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Záruka: minimálne 24 mesiacov na všetky zariadenia a príslušenstvo,

	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Zabezpečenie kalibrácie (prípadne výmeny) senzorov počas doby udržateľnosti projektu (5 rokov od uvedenia do prevádzky),

	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)

	Zariadenie podporuje vzdialený prístup a prenos dát na server klienta, pričom prenos je bezplatný minimálne 5 rokov a je zahrnutý v cene zariadenia
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE)

	Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodanie kompletnej technickej a sprievodnej dokumentácie, ktorá musí obsahovať:

1. Technickú špecifikáciu senzorov
a. presný popis meraných veličín a ich rozsahov,
b. prevádzkové podmienky (teplota, vlhkosť, napájanie),
c. životnosť a kalibračné intervaly,
2. Dokumentáciu k pripojeniu a integrácii
a. popis fyzického pripojenia (konektory, káblové vedenie, napájacie požiadavky),
b. komunikačné protokoly (napr. MQTT, LoRaWAN, Wi-Fi, Ethernet a pod.),
c. požiadavky na sieťovú infraštruktúru a kompatibilitu so systémami odberateľa,
d. detailný návod na konfiguráciu a uvedenie zariadení do prevádzky.
3. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny
a. odporúčania pre bezpečnú prevádzku a údržbu,
b. postup pri aktualizácii firmvéru a správe zariadení,
c. riešenie najčastejších porúch.
4. Záručné a servisné podmienky
a. záručná doba,
b. postup pri reklamácii a servisnom zásahu,
c. dostupnosť náhradných dielov a podpory.
	(Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a skutočnú hodnotu)


* Dodávateľ uvedie ÁNO/NIE a doplní požadované informácie. Ak dodávateľ uvedie "NIE" k minimálnym požadovaným technickým parametrom alebo uvedie "skutočnú hodnotu alebo technické riešenie", ktoré nespĺňa požadované minimálne technické parametre", ponuka bude vylúčená.
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