Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia
Názov predmetu zákazky: Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu
1) Predmetom zákazky je obstaranie štyroch (4) kompletných technologických zariadení určených na spracovanie nebezpečného zdravotníckeho odpadu v mieste jeho vzniku (ďalej aj ako „tovar“, alebo „predmet zákazky“). Zariadenie musí zabezpečiť mechanické rozdrvenie a následnú dekontamináciu všetkých druhov odpadu bez použitia chemických látok a bez vzniku odpadových vôd. Výsledkom procesu musí byť suchý, stabilný, nerozoznateľný a mikrobiologicky bezpečný odpad so zníženým objemom, ktorý možno zaradiť do kategórie ostatný odpad a ďalej s ním nakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Súčasťou predmetu zákazky je tiež zariadenie na odsávanie a filtráciu vznikajúcej pary, systém na obmedzenie zápachu, doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhujúceho personálu, a poskytovanie záručného servisu.
Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov poskytnutých verejným obstarávateľom prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE.
Sumarizácia počtu jednotlivých položiek
	Por. číslo
	Názov položky
	Množstvo / merná jednotka

	1.
	Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu s príslušenstvom
	4 ks



2) Súvisiace služby:
· dodanie predmetu zákazky na miesto dodania,
· vyloženie predmetu zákazky na mieste dodania,
· zapojenie a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky,
· zaškolenie určených osôb verejného obstarávateľa,
· poskytovanie zaručeného servisu.

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
4) Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 

5) Záručná doba za predmet zákazky:
·  podľa ustanovení čl. VII. kúpnej zmluvy. 
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	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia
(uchádzač vypĺňa iba prázdne biele polia)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu !

	Položka č. 1: Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj 
(číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie 
Áno/Nie

	Množstvo:
	 4  ks
	
	

	Výrobca:
	(doplní uchádzač)

	Typové označenie:
	(doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list).
	(doplní uchádzač)

	1.
	Kapacita spracovania odpadu pri mernej hmotnosti odpadu najmenej 100kg/m3
	v litroch: min. 800l/hod.
v kilogramoch: min. 80kg/hod.
	(doplní uchádzač)
(doplní uchádzač)
	N/A

	2.
	Rozmery zariadenia v prevádzkovom stave bez príslušenstva ako napr. schody, kontajner, iné.
	max. 2400 x 1 500 x 2 500 mm 
(šírka x hĺbka x výška)
	(doplní uchádzač)
	N/A

	3.
	Možnosť inštalácie a prevádzky v miestnosti s výškou stropu do 7 250 mm
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	4.
	Hmotnosť zariadenia
	max. 2 000kg
	(doplní uchádzač)
	N/A

	5.
	Spracovanie prebieha za atmosférického tlaku (beztlakové zariadenie), bez produkcie odpadových vôd, v jednom prevádzkovom cykle je zahrnuté rozdrvenie odpadov a následná dekontaminácia.
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	6.
	Redukcia mikroorganizmov
	na úrovni min. 6log10 (úroveň činnosti dekontaminácie III podľa klasifikácie STATT)
	N/A
	(doplní uchádzač)

	7.
	Elektrické pripojenie
	400V/3fázy, max 64A
	(doplní uchádzač)
	N/A

	8.
	Vlastnosti výsledného odpadu 
(Parameter je nevyhnutné deklarovať v sprievodnej dokumentácii zariadenia)
	suchý: max. 10% hmotnosti vlhkosti
stabilný: pôvodné zložky nie je možné identifikovať
	N/A
	(doplní uchádzač)

	9.
	Redukcia odpadu po spracovaní
	min. na úrovni 50% objemu pred spracovaním
	N/A
	(doplní uchádzač)

	10.
	Výsledný produkt po úprave musí byť možné zaradiť podľa katalógu odpadov ako odpad s kódom 19 12 12 kategória „ostatné“
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	11.
	V prevádzke je zaistená možnosť odstránenia zápachu (napríklad aditiváciou spracovaných odpadov)
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	12.
	Vznikajúca para je vypúšťaná do vonkajšieho prostredia prostredníctvom HEPA filtrov a realizácia odsávania je súčasťou dodávky zariadenia.
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	13.
	Celý proces je riadený automaticky, software monitoruje celý prevádzkový cyklus dekontaminácie odpadu, prevádzkové parametre dekontaminácie sú automaticky dokumentované a uchovávané a pri každej dávke odpadu je vytlačený štítok s parametrami dekontaminácie.
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	14.
	Zariadenie slúži na úpravu nemocničného odpadu. Kódy odpadov podľa katalógu odpadov 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04. Všetky tieto druhy odpadov je možné spracovávať spoločne, bez nutnosti separácie (pevné, mäkké, sklo, plasty, obväzy...)
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	15.
	Príslušenstvom bude zariadenie pre obmedzenie zápachu vystupujúceho zo zariadenia výduchom, prostredníctvom HEPA filtrom, aby okolie nebolo zaťažované zápachom. Zariadenie pre obmedzenie zápachu bude tvoriť s dekontaminačnou jednotkou jeden funkčný celok.
	požaduje sa
	N/A
	(doplní uchádzač)

	16.
	Záručná doba
	min. 24 mesiacov
	(doplní uchádzač)
	N/A





OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
1. Súčasťou ponuky musí byť vlastný návrh plnenia, ktorý ponúka uchádzač v rámci tohto verejného obstarávania. V prílohe uchádzač uvedie typové označenie a technické parametre tovaru, ktorý ponúka ako vlastný návrh plnenia tak, aby komisia verejného obstarávateľa mohla vyhodnotiť, či ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa tabuľky uvedenej v tomto opise predmetu zákazky, časť „vlastný návrh plnenia.“
2. Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk, technické listy, katalógové listy môžu byť dodané aj v anglickom jazyku pokiaľ tieto dokumenty nie je možné zabezpečiť v slovenskom alebo českom jazyku). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.
3. Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.



V ..........................., dňa .............................							...........................................................
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka osoby oprávnenej konať v mene uchádzača
