## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Injektor kontrastnej látky spolu s kompatibilným ŠZM
1.2 CPV:
42993200-5 | Dávkovacie zariadenia
33111710-1 | Angiografický spotrebný materiál
60000000-8 | Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Angiografický vstrekovací systém používaný pri intervenčných kardiologických, rádiologických, alebo chirurgických vaskulárnych zákrokoch, v ktorých sa využíva endovaskulárna technika. Injektor umožňujúci aplikáciu kontrolovaného variabilného objemu a rýchlosti kontrastnej látky a možný preplach fyziologickým roztokom, to všetko riadené sterilným diaľkovým ovládačom v priebehu intervenčného výkonu spolu s kompatibylným ŠZM.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ
1. | Injektor kontrastenj látky |  |  | ks | 2
2. | Ručný ovládač
2026-01-02 | Angigrafický set I. |  |  | ks | 12750
2026-01-02 | Angigrafický set II. |  |  | ks | 1150
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Angiografický vstrekovací systém používaný pri intervenčných kardiologických, rádiologických, alebo chirurgických vaskulárnych zákrokoch, v ktorých sa využíva endovaskulárna technika. Injektor umožňujúci aplikáciu kontrolovaného variabilného objemu a rýchlosti kontrastnej látky a možný preplach fyziologickým roztokom, to všetko riadené sterilným diaľkovým ovládačom v priebehu intervenčného výkonu spolu s kompatibylným ŠZM.
Položka č. 1 - Injektor kontrastenj látky
1. | Popis funkcií systému: |  |  |  |  | xxx
2026-01-01 | Systém dodáva do katétra kontrastnú látku, nepriepustnú pre rtg žiarenie, pri variabilnom prietoku, ktorý sa dá okamžite a kontinuálne meniť. Súčasťou systému je ručný ovládač na ovládanie prietoku kontrastnej látky zo vstrekovača do katétra. Je tu možnosť nastaviť variabilný prietok - zmenou prietoku od vstrekovača a zároveň sledovaním angiografického postupu na fluoroskopickom monitorovacom zariadení. Súčasťou systému je monitorovanie tlaku krvi prostredníctvom systému pracujúceho v spojení s monitorovacím zariadením katetrizačného laboratória. Možnosť inštalovania na bočnicu stola spolu s ovládacím panelom, ktorý obsahuje dotykový displej . Ovládací panel - umožňuje nastavenie prietoku, objemu a tlaku vstrekovanej kontrastnej látky. Systém umožňuje režim variabilného prietoku používaním ručného ovládača. Umožňuje vstrekovanie v režime LCA, RCA, LV/ Ao, iné. Napojenie na katétre: Pigtail, selektívny katéter, mikrokatéter a iné.
2. | Požadované varianty: |  |  |  |  | xxx
2.1 | mobilnú verziu - pri hybridnom výkone kardiochirurg potrebuje dostatočné miesto okolo vyšetrujúceho stola
2.2 | uchytenie na bočnicu stola - pri opakovanom intervenčnom výkone za účelom presných hemodynamických meraní
3. | Špecifikácia: | jednotka | minimum | maximum | presne
3.1 | Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku | cm | 27 | - | -
3.2 | Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku | - | - | - | -
3.3 | Prietok vstrekovanej kontrastnej látky nastavovanej užívateľom | ml/s | 0.8 | 40
3.4 | Prietok je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania) | ml/s | - | - | 0.1
3.5 | Objem kontrastnej látky | ml/s | 0.8 | 99.9 | -
3.6 | objem je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania) | ml/s | - | - | 0.1
3.7 | Automatizovaný fixný prietok fyziologického roztoku | ml/s | 2026-06-01 | - | -
3.8 | Tlakové limity vstrekovania | kPa | 1379 | 8274 | -
|  | PSI | 200 | 1200 | -
3.9 | Doba nábehu vstrekovania | s | 0 | 0.1 | -
3.10 | Doba nábehu vstrekovania nastaviteľná | s | - | - | 0.1
3.11 | Veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky | ml/s | 100 | - | -
3.12 | Plnenie zásobníka kontrastnej látky manuálne, alebo automatické | ml/s | 1 | 2 | -
3.13 | Napájací zdroj | V | 100 | 240 | -
3.14 | Musí spĺňať normu EN/IEC 60601-1 (druhé a tretie vydanie) | A | - | 6.3 | -
3.15 | Napájací kábel | m | 2026-07-03 | - | -
3.16 | Hmotnosť systému | - | - | - | - | xxx
3.17 | Napájací zdroj | kg | - | 5.5 | -
3.18 | Ovládací panel | kg | - | 3.2 | -
3.19 | Hlava vstrekovača | kg | - | 20.5 | -
3.20 | Nastaviteľné rameno | kg | - | 0.7 | -
3.21 | Stojanový vozík | kg | - | 10 | -
3.22 | Rozmery stojanového vozíka: | - | - | - | - | xxx
3.23 | Šírka stopy rázvoru koliesok | cm | - | 95 | -
3.24 | Dĺžka stopy rázvoru koliesok | cm | - | 64 | -
3.25 | Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním a dotykovým displejom
3.26 | Kontinuálne informácie o množstve a rýchlosti podávania kontrastnej látky v priebehu posledného vstreku a celkove v priebehu celého výkonu
3.27 | Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky
3.28 | Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu
3.29 | Senzory na detekciu vzduchu
3.30 | Senzory vyprázdnenie zásobníka kontrastnej látky
Položka č. 2 - Ručný ovládač
Položka č. 2.1 - Angigrafický set I.
2.1.1 | Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie pri angiografii.
2.1.2 | Ručný ovládač umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na injektor uvedený v položke č.1
2.1.3 | Má dve tlačidlá:
2.1.4 | horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky
2.1.5 | spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.
2.1.6 | Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou
2.1.7 | Vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok:
2.1.8 | AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)
2.1.9 | AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).
Položka č. 2.2 - Angigrafický set II.
2.2.1 | Tlakový prevodník so zbernou hadicou, hadicou fyziologického roztoku, hrotom fyziologického roztoku, ručnou striekačkou.
2.2.2 | Multi-use Syringe s 100 ml striekačkou, hrotom fyziologického roztoku, hadicou na kontrastnú látku a posuvnou svorkou.
2.2.3 | Ručný ovládač, ktorý umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na injektor uvedený v položke č.1
2.2.4 | Má dve tlačidlá:
2.2.5 | horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky
2.2.6 | spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.
2.2.7 | Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.
2.2.8 | Vysokotlaková hadica rôznych dĺžok:
2.2.9 | AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)
2.2.10 | AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody (ďalej aj "RD"), a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
2026-01-03 | do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky Dodávateľovi,
2026-02-03 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2026-03-03 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
2026-04-03 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
2026-05-03 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol prístroj vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
6. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 5. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 5. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.
7. | Zároveň sa požaduje uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja analyzátora. Kúpna zmluva bude súčasťou rámcovej dohody.
8. | Požaduje sa dodanie prístroja:
8.1 | do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
8.2 | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
8.3 | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
8.4 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
8.5 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).
9. | Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
10. | Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
11. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
12. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
13. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
14. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
14.1 | oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
14.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
14.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
14.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
14.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
14.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
14.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
14.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
14.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
14.10 | technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
15. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
16.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
17. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
17.1 | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
17.2 | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
18. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
19. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
21. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
22. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
23. | Požaduje sa, aby Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
24. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
25. | Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
26. | Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
27. | Účastníci dohody sa dohodli, že sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Účastníci dohody, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Účastník dohody, ktorý sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný to oznámiť druhému Účastníkovi dohody, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Účastníka dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Účastník dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhému Účastníkovi dohody.
28. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
29. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od Rámcovej dohody.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1 | Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
2 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4 | Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky (Príloha č. 1)
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: