## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
1. | Požaduje sa diaľkový monitorovací systém určený na:
1.1 | monitorovanie pacientov s implantovaným ICD
1.2 | prenos informácií z implantovaného srdcového zariadenia (ICD, CRT-D) od výrobcu SORIN Group/Microport Italia S.r.I.
2. | Srdcové zariadenie je vybavené vysielačom, ktorý odosiela klinické informácie a parametre zariadenia lekárovi cez systém monitor SMARTVIEW za pomoci rádiofrekvenčnej bezdrôtovej technológie.
3. | Údaje načítané pomocou systému monitor SMARTVIEW sa odošlú cez mobilnú sieť a prevedú do formátu, ktorý je možné nahlásiť lekárovi.
4. | Požaduje sa systém monitor SMARTVIEW, ktorý je plne automatický systém, ktorý nevyžaduje v prevádzkovom režime žiadne špecifické zásahy.
5. | Automaticky deteguje implantované srdcové zariadenie a klinické udalosti/výstrahy.
6. | Požaduje sa aby výstrahy boli rozdelené podľa stupňa dôležitosti.
7. | Požaduje sa aby údaje zo zariadenia boli reportované v PDF formáte, zhrnutie obsahuje terapie, tachogram, manažment zariadenia, ...
8. | Rozmery zariadenia: V 59mm (tolerancia +5mm), Š 156mm (tolerancia +5mm), H 122mm (tolerancia +5mm).
9. | Hmotnosť zariadenia: max. 300g.
10. | Zdroj napájania: striedavé, 100-240V, 50-60 Hz, 250mA.
11. | Veľkosť pamäte: min. 64Mb.
12. | Napájací kábel: dĺžka od min. 1m do max. 2m.
13. | Požaduje sa, aby uchádzač sprostredkoval uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vzdialeného monitorovanie s výrobcom, resp. distribútorom, ktorý tieto služby prostredníctvom uchádzačom dodávaného monitorovacieho systému poskytuje, o čom uchádzač predloží čestné vyhlásenie.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 12 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
50 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač