## Lineárny urýchľovač
Názov predmetu zákazky:
Lineárny urýchľovač
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Lineárny urýchľovač požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks lineárny urýchľovač) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Požadované technické parametre na lineárny urýchľovač: |  |  | Požadované technické parametre na lineárny urýchľovač:
1 | Minimálne jedna fotónová energia 6 MV |  | áno/nie
2 | Maximálny dávkový príkon (v izocentre, 5cm voda) min. 5 Gy/min |  | uveďte hodnotu
3 | Maximálna veľkosť radiačného poľa v izocentre min. (28 x 28) cm |  | uveďte hodnotu
4 | MLC kolimátor - rozlíšenie tvarovania v izocentre max. 0,5 cm |  | uveďte hodnotu
5 | MLC kolimátor - umožnuje tvarovať ožarovacie pole v ktorejkoľvek jeho časti |  | áno/nie
6 | Integrovaný MV elektronický zobrazovací systém (EPID) - typ amorfný silikón |  | áno/nie
7 | EPID - rozlíšenie min. 1024x1024 pixel |  | uveďte hodnotu
8 | EPID - vzdialené ovládanie z ovladovne |  | áno/nie
9 | EPID - portálová dozimetria |  | áno/nie
10 | IGRT pomocou MV zobrazenia (min. 2D MV-MV) a kV CBCT zobrazenia |  | áno/nie
11 | IGRT - on-line a off-line vyhodnotenie odchýlok polohy |  | áno/nie
12 | IGRT - korekcia polohy ožarovacieho stola z ovladovne |  | áno/nie
13 | Ožarovací stôl - materiál dosky rádiotransparentný, vhodný pre IGRT |  | áno/nie
14 | Ožarovací stôl - kompatibilita s RTG simulátor |  | áno/nie
15 | Indexovaný ožarovací stôl |  | áno/nie
16 | Schopnosť ožarovania IMRT |  | áno/nie
17 | Schopnosť ožarovania VMAT |  | áno/nie
18 | Intergovaná riadiaca konzola |  | áno/nie
19 | Integrácia do verifikačného systému |  | áno/nie
20 | Antikolízny systém |  | áno/nie
21 | Audiovizuálny systém sledovania pacienta |  | áno/nie
22 | Inštalácia v ožarovni s rozmermi 5,9m x 4,8m x 2,8m, bez funkčných obmedzení pohybov ožarovača a ožarovacieho stola, so zachovaním dostatočného priestoru pre pohyb pacienta a obsluhy (zóna minimálne 60cm) |  | áno/nie
Verifikačný systém: |  |  | Verifikačný systém:
23 | Upgrade verifikačného systému Aria 8.6 alebo dodanie nového verifikačného systému |  | áno/nie
24 | Migrácia súčasných pacientských dát (z Aria 8.6) |  | áno/nie
Plánovací systém: |  |  | Plánovací systém:
25 | Upgrade plánovacieho systému Eclipse 8.6 alebo dodanie nového plánovacieho systému |  | áno/nie
26 | Doplnenie plánovacích staníc na celkový počet 2ks |  | áno/nie
27 | Upgrade kontúrovacej stanice alebo dodanie novej kontúrovacej stanice |  | áno/nie
28 | Doplnenie kontúrovacích staníc na celkový počet 2ks |  | áno/nie
29 | Licencia pre výpočet IMRT |  | áno/nie
30 | Licencia pre výpočet VMAT pre obe plánovacie stanice |  | áno/nie
31 | Import a fúzia obrazov CT, MR, PET-CT |  | áno/nie
32 | Možnosť vzdialeného pripojenia ("práca z domu") |  | áno/nie
Dozimetria, QA & QC: |  |  | Doziemtria, QA & QC::
33 | Referenčný dozimeter, kompatibilný so súčasným vybavením (Iba Dosimetry/TNC) |  | áno/nie
34 | Ionizačná komora typu Farmer, grafitová, vodotesná, kompatibilná so súčasným vybavením (Iba Dosimetry, TNC) |  | áno/nie
35 | Ionizačná komora pre dozimetriu malých polí, objem (0,03 až 0,05 ccm), kompatibilná so súčasným vybavením (Iba Dosimetry, TNC) |  | áno/nie
36 | Zariadenie pre rannú kontrolu - monitorovanie a trend dávky, homogenity, symetrie, veľkosti poľa a energie, založené na kombinácii ionizačných komôr a diódových detektorov, automatická korekcia na teplotu a tlak, jednoduchá obsluha, indikácia úspešnosti testu PASS/WARNING/FAIL |  | áno/nie
37 | Multidetektorové zariadenie na rýchle meranie hlavných a diagonálnych profilov zväzku žiarenia, založené na ionizačných komorách |  | áno/nie
38 | Vybavenie pre portálovú dozimetriu |  | áno/nie
39 | Pole diódových detektorov (min. 1000) na valcovej ploche, pre verifikáciu dynamických ožarovacích techník, vrátane vhodného insertu, detektora/držiaka detektora a softvéru pre QA a hodnotenie vplyvu na DVH |  | áno/nie
40 | Upgrade súčasného vodného fantómu BluePhantom (SW OmniPro Accept 7.2) , alebo nový vodný fantóm s príslušenstvom, vhodný pre zmeranie a zadanie dát do plánovacieho systému a QA |  | áno/nie
41 | Vodný 1D fantóm pre absolútnu dozimetriu, manuálne nastavenie hĺbky v rozsahu min. 25cm |  | áno/nie
42 | Dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceha žiarenia - X, gamma |  | áno/nie
Fixačné a imobilizačné pomôcky: |  |  | Fixačné a imobilizačné pomôcky:
43 | Min. 3 ks Fixácia pre ožarovanie hlavy a krku - "posifix" + sada min. 5 krčných podložiek |  | áno/nie
44 | Min. 3ks doplnok pre "posifix" umožňujúci nastaviť sklon krčnej podložky v rozsahu minimálne 0°-30° |  | áno/nie
45 | Min. 30 ks Termoplastické masky pre oblast hlavy - "3-bodové", hrúbka 2 až 2,4mm |  | áno/nie
46 | Min. 50 ks Termoplastické masky pre oblast hlavy a krku - "5-bodové", hrúbka 2 až 2,4mm |  | áno/nie
47 | Min. 3ks Fixácia pre ožarovane prsníkov - "breastboard" |  | áno/nie
48 | Min. 3ks Fixácia pre ožarovane v oblasti hrudníka - "wingboard" |  | áno/nie
49 | Min. 3 ks Klin pod kolená pri ožarovaní panvy - "kneefix" |  | áno/nie
50 | Min. 3 ks Fixácia členkov a chodidiel - "feetfix" |  | áno/nie
51 | Fixačné a imobilizačné pomôcky sú indexovateľné, kompatibilné s ožarovacím stolom urýchľovača, súčasného simulátora a CT |  | áno/nie
52 | Doplnky potrebné na indexáciu fixačných a imobilizačných pomôcok na stole urýchľovača, simulátora a CT. |  | áno/nie
53 | Min. 2 ks Gélové bolusy, potiahnuté fóliou, 1cm x 30cm x 30cm |  | áno/nie
54 | Min. 2 ks Gélové bolusy, potiahnuté fóliou, 1cm x 15cm x 15cm |  | áno/nie
Ďalšie požiadavky na realizáciu predmetu zákazky: |  |  | Ďalšie požiadavky na realizáciu predmetu zákazky:
55 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
56 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
57 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
58 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
59 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis